## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rurka intubacyjna, zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci czarnego okręgu, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie. Długość rurki skalowana co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Niebieski wskaźnik wypełnienia mankietu z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Na prowadnicy oznaczona średnica oraz przekreślona cyfra „2” - oznaczająca produkt jednorazowy. Rozmiar: od 3,5 do 10,0mm (rozmiary co pół). Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki oraz średnica niewypełnionego mankietu. |  | 400 szt.
2 | Rurka intubacyjna sterylna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie beczułki wykonanym z PVC, posiadająca znacznik głębokości w postaci dwóch czarnych kresek nad mankietem. Rurka wyposażona w dodatkowy port umożliwiający ciągłe lub czasowe odsysanie znad mankietu. Port do odsysania w kolorze żółtym z zatyczką, balonik kontrolny wypełnienia mankietu w kolorze niebieskim z zaworem. Rozmiary rurek 6.0-9.0 (rozmiary co 0,5 mm). Rurka skalowana co 2 cm, linia RTG na całej długości, końcówka zaokrąglona, atraumatyczna z okiem Murph”ego. Łącznik rurki przezroczysty 15mm zgodny z normą ISO 5356-1:2015 lub równoważną . Produkt sterylny, pakowany pojedynczo folia - papier. |  | 1500 szt.
3 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego okręgu na rurce, skalowana jednostronnie co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier, dostępne rozmiary: od 3,5 do10,0mm (rozmiary co pół). Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki, średnica niewypełnionego mankietu. |  | 18000 szt.
4 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych. W skład zestawu wchodzi: Maska z napompowanym mankietem w rozmiarze #5, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; rezerwuar tlenowy; przewód tlenowy; wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora manometr ciśnieniowy słupkowy, zastawka nadciśnieniowa 60 cmH2O, adapter do zastawki PEEP; objętość worka 1500 ml, objętość rezerwuaru tlenowego 2500 ml. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą liczbową lub kolorystyczną w zakresie 0-60 cmH2O określającą właściwy poziom ciśnienia w drogach oddechowych podczas resuscytacji. W zestawie zawór z możliwością regulacji z zakresie PEEP 5~20 cm H2O. Całość zapakowana w jedno opakowanie. |  | 100 op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera 2-światłowy 16cm /7FR/18,14Ga. Cewnik widoczny w RTG , prowadnik z końcówką prostą i J / 0,032 ,rozszerzadło , strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm . Przepływy w poszczególnych kanałach : dystalny /14Ga- 5 300 ml/godz , proksymalny/18Ga - 2 100ml/godz. Przepływy w poszczególnych kanałach: 18Ga/dystalny - 1500 ml/godz., 14Ga/proksymalny - 5000 ml/godz. Na opakowaniu podane szybkosci przepływów oraz pojemność kanałów. |  | 200 zest.
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera 2-światłowy 20 cm /7FR/14,18Ga. Cewnik widoczny w RTG , prowadnik z końcówką prostą i J / 0,032 ,rozszerzadło , strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm .Przepływy w poszczególnych kanałach : Dystalny (16Ga.)-3700ml/godz, proksymalny (16Ga.) -3000 ml/godz |  | 500 zest.
3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera 3-światłowy 16cm lub 20 cm /7FR/18,18,16Ga. Cewnik widoczny w RTG , prowadnik z końcówką prostą i J / 0,032 ,rozszerzadło , strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm. Na opakowaniu podane szybkosci przeplywów oraz pojemność kanałów. |  | 1000 zest.
4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera 4-światłowy 20 cm /8,5FR/16,14,18,18Ga. Cewnik widoczny w RTG , prowadnik z końcówką prostą i J / 0,032 ,rozszerzadło , strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm . Przepływy w poszczególnych kanałach : 16Ga/dystalny -2700ml/godz, 14Ga/środkowy-5100ml/godz, 18Ga środkowy-1400ml/godz, 18Ga/proksymalny -1600ml/godz. Na opakowaniu podane szybkości przepływów oraz pojemność kanałów. |  | 550 zest.
5 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 5-światłowym 20cm/9,5F/ o średnicy kanałów 14,16,3X18G, sektorowy przekrój i wiązkowy układ kanałów, przepływ przynajmniej w jednym z kanałów ponad 5000 ml/h Igła – 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, długości max. 6,35 cm klasy min. XTW Prowadnica – stalowa o długości min 60 cm, średnicy max 0,032”, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką; Rozszerzadło – plastikowe, Cewnik – wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, apirogenny, mięknący w temperaturze ciała, kaniula o dobrze wyprofilowanym stożkowatym kształcie łatwo wchodząca po prowadnicy przez ściany naczynia, atraumatyczny stożkowaty koniec typu Blue Flex Tip zapobiegający uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, skrzydełka mocujące oraz dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka skutecznie fiksujący cewnik, oznakowana delta, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji; ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z zaciskami, zawierające nadrukowaną informację min. o średnicy kanału, W zestawie do cewnikowania strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5ml. Opakowanie – typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniuli , na każdym opakowaniu podany nr serii i data ważności, na opakowaniu podany nr serii i data ważności oraz szczegółowe dane dotyczące pojemności i średniego przepływu każdego z kanałów oraz rysunek przedstawiający przekrój poprzeczny cewnika i rozmiary poszczególnych kanałów; na opakowaniu min. 1 wlepka z symbolem cewnika i kodem |  | 450 zest.
6 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 2-światłowym 7 Fr/20 cm, okrągły i nerkowaty przekrój kanałów. Igła – 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, o długości max. 6,35 cm klasy min. XTW ; Prowadnica – stalowa o długości min 60 cm, średnicy max 0,032”, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka z otworem w tłoku, atraumatyczny stożkowaty koniec typu Blue Flex Tip zapobiegający uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, skrzydełka mocujące oraz dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka skutecznie fiksująca cewnik, oznakowana delta, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji; ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z zaciskami, zawierające nadrukowaną informację min. o średnicy kanału. Powierzchnia cewnika z powłoką antybakteryjną min. dwuskładnikową - zawierającą min. chlorheksydynę i sulfadiazynę srebra. Na każdym opakowaniu podany nr serii i data ważności oraz szczegółowe dane dotyczące pojemności i średniego przepływu każdego z kanałów oraz rysunek przedstawiający przekrój poprzeczny cewnika i rozmiary . |  | 60 zest.
7 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 3-światłowym 7 Fr/20 cm.18,18,16 Ga, okrągły przekrój cewnika i kanałów. Igła – 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, długości max. 6,35 cm klasy min. XTW; Prowadnica – stalowa o długości min 60 cm, średnicy max 0,032”, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką; Rozszerzadło – plastikowe, Cewnik – wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, apirogenny, mięknący w temperaturze ciała, kaniula o dobrze wyprofilowanym stożkowatym kształcie łatwo wchodząca po prowadnicy przez ściany naczynia, atraumatyczny stożkowaty koniec typu Blue Flex Tip zapobiegający uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, skrzydełka mocujące oraz dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka skutecznie fiksująca cewnik, oznakowana delta, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji; ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z zaciskami, zawierające nadrukowaną informację min. o średnicy kanału, W zestawie do cewnikowania strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5ml. Powierzchnia cewnika z powłoką antybakteryjną min. dwuskładnikową - zawierającą min. chlorheksydynę i sulfadiazynę srebra. |  | 100 zest.
8 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 3-światłowym przystosowanym do iniekcji pod wysokim cisnieniem - 400 psi 7 Fr/20 cm.18,18,16 Ga, okrągły przekrój cewnika i kanałów. Igła – 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, długość max. 6,35 cm klasy min. XTW; Prowadnica – nitinolowa o długości min 60 cm, średnicy max 0,032”, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką; Rozszerzadło – plastikowe, Cewnik – wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, apirogenny, mięknący w temperaturze ciała, kaniula o dobrze wyprofilowanym stożkowatym kształcie łatwo wchodząca po prowadnicy przez ściany naczynia, atraumatyczny stożkowaty koniec typu Blue Flex Tip zapobiegający uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, skrzydełka mocujące oraz dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka skutecznie fiksujący cewnik, oznakowana delta, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji; ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z zaciskami, zawierające nadrukowaną informację min. o średnicy kanału, W zestawie do cewnikowania strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5ml. Powierzchnia cewnika od zewnątrz i środka oraz łączniki pokryte powłoką antybakteryjną zawierająca chlorheksydynę i sulfadiazynę srebra. |  | 30 zest.
9 | Zestaw cewnika do hemodializ dwukanałowy, w skład zestawu wchodzi : -cewnik 2-światłowy 12Fr/12Ga, 12Ga/ 20cm -powłoka antybakteryjna składającą się z chlorcheksydyny, sulfadiazyny srebra, -igła punkcyjna 6,35cm ze strzykawką 5ml posiadającą otwór w tłoku, -dodatkowa igła punkcyjna 20Ga w miękkiej kaniuli o rozmiarze 18Ga/6,35cm -tępo zakończona igła do identyfikacji naczynia żylnego -prowadnica 0,035" w osłonie w kształcie koła, końcówka prosta oraz "J" -rozszerzadło plastikowe -dwa zawory membranowe dające możliwość podłączenia infuzji -dwa zawory bezigłowe z końcówkami Luer-Lock -skalpel |  | 30 zest.
10 | Zestaw cewnika do hemodializ dwukanałowy, w skład zestawu wchodzi : -cewnik 2-światłowy 14Fr/10Ga, 10Ga/ 25cm -powłoka antybakteryjna składającą się z chlorcheksydyny, sulfadiazyny srebra, -igła punkcyjna 6,35cm ze strzykawk 5ml posiadającą otwór w tłoku, -dodatkowa igła punkcyjna 20Ga w miękkiej kaniuli o rozmiarze 18Ga/6,35cm -tępo zakończona igła do identyfikacji naczynia żylnego -prowadnica 0,038"" w osłonie w kształcie koła, końcówka prosta oraz "J" -rozszerzadło plastikowe -dwa zawory membranowe dające możliwość podłączenia infuzji -dwa zawory bezigłowe z końcówkami Luer-Lock -skalpel |  | 30 zest.
11 | Nadkrtaniowa maska jednorazowego użytku do nadgłośniowego zabezpieczania dróg oddechowych bez nadmuchiwanego mankietu, bezlateksowa, wyposażona w bezciśnieniowy, termoplastyczny i anatomicznie wyprofilowany nienadmuchiwany termoplastyczny mankiet żelowy, rurkę o kształcie eliptycznym, spłaszczoną w przekroju poprzecznym; bloker zgryzu; blokada nagłośni; kanał żołądkowy do odsysania treści żołądkowej z możliwością wprowadzenia sądy żołądkowej (we wszystkich rozmiarach poza 1), umieszczone na produkcie min.: rozmiar, zakres wagowy, wskaźnik ułożenia siekaczy; produkt w etui zabezpieczającym z kodem kolorystycznym przypisanym do rozmiaru, produkt jednorazowy, dostępny min. w 7 rozmiarach wagowych (powyżej 90 kg, 50 do 90 kg, 30 do 60 kg; 25 do 35 kg; 10 do 25 kg, 5 do 12 kg, 2 do 5 kg) , sterylny. |  | 300 szt.
12 | Cewnik tętniczy Picco do stosowania u dorosłych, tetnica udowa (Średnica zewnetrzna 5F, dlugość użyteczna 20 cm) cewnik zawierający niebieski, poliuretanowy, nieprzepuszczajacy promieni RTG cewnik, dwie kaniule do wyboru 16G / 20G, rozszerzacz naczyn, prowadnik w dozowniku obsługiwany jedną reką. |  | 70 szt.
13 | Cewnik tętniczy Picco do stosowania u dorosłych, tętnica ramienna okolica łokciowa (średnica zewnętrzna 4F, dlugosć użyteczna 16 cm) cewnik zawierający niebieski, poliuretanowy, nieprzepuszczający promieni RTG cewnik, dwie kaniule do wyboru 16G i 20G, rozszerzacz naczyń, prowadnik w dozowniku obsługiwany jedną reką. |  | 70 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za op. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Podkłady higieniczne z folii antypoślizgowej, wkładu chłonnego z pulpy celulozowej i warstwy wierzchniej z włókniny. Rozmiar min. 90 x 60 cm. Chłonność min. 950 g wg ISO 11948-1. |  | 60 000 szt.
2 | Podkłady higieniczne z folii antypoślizgowej, wkładu chłonnego z rozdrobnionej pulpy celulozowej pokrytej dodatkowo bibułą, z warstwą wierzchnią z włókniny i z włókninowymi skrzydłami. Rozmiar podkładu min. 90 x 170 cm, rozmiar wkładu chłonnego min. 82 x 58 cm.Chłonność min. 2000 wg ISO 11948-1. |  | 109 500 szt.
3 | Myjki do higieny pacjenta wykonane z włókniny poliestrowo-wiskozowej o wymiarach min. 220 mm x 155 mm |  | 350 000 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rura do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej z technologią Airspiral zawierającej poduszeczki z ogrzanym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejszające ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 lub równoważną oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1 lub równoważną. Kompatyblina z nawilżaczem serii Airvo2. Niezawierająca gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP)Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowiąca element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  | 150 zest.
2 | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nieblokujące ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału z zastosowaniem technologii Stretchwise. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula niezawierająca gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Kaniula z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym Opakowanie zbiorcze 20 szt. |  | 75 zest.
3 | Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każde złącze w oddzielnym opakowaniu. Zakres przepływu 10 – 60 l/min. |  | 100 szt.
4 | Zestaw do dezynfekcji Airvo2 – rura do dezynfekcji. |  | 6 szt.
5 | Filtr do rury do dezynfekcji. Opakowanie zbiorcze 2 szt |  | 3 op.
6 | Kompatybilny z Airvo 2, filtr powietrza z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewniającym szczelne dopasowanie do systemu Airvo2, pozwalający na utrzymanie gwarancji dla urządzenia Airvo2. |  | 100 szt.
7 | Podwójnie podgrzewany układ oddechowy Evaqua 2 dla dorosłych z komorą automatycznego pobierania wody oraz niezależnym filtrem o podwójnych ściankach do zastosowania w porcie wydechowym respiratora. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” z zatrzaskiem w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Ramię wdechowe podgrzewane. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej (MicroCell). Rura Evaqua2 trwała i odporna na zaginanie/uszkodzenia. Suchy dren wdechowy. Łącznik typu Y ze zintegrowanym otworem do inhalacji i dozownikiem. Zaprojektowany do stosowania w szerokiej gamie respiratorów. Długość układu 150 cm. Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego), aby zapobiec przepełnieniu komory. Komora o pojemności 280 ml. Filtr o wydajności filtracji wirusów >99,99%, bakterii>99,999% Układ kompatybilny z nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Każdy zestaw pacjenta w jednym opakowaniu. Czas użytkowania do 14 dni. |  | 60 zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik do HSG, rozmiar 5,5 Fr x 40 cm, strzykawka posiadająca ogranicznik tłoczenia zapobiegający nadmiernemu napompowaniu miękkiego balonu bezlateksowego, zawory na obu kanałach cewnika kodowane kolorami (zawór do pompowania balonu oraz zawór do wstrzyknięcia wodnego roztworu soli), plastyczna osłonka wprowadzająca, utrzymująca wykrzywinie ułatwiające wprowadzenie do kanału szyjki macicy, miękka atraumatyczna zaokrąglona końcówka minimalizująca ryzyko uszkodzenia kanału szyjki macicy oraz jamy macicy. |  | 150 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto