ZAŁĄCZNIK NR 2

Zestawienie parametrów wymaganych D25M/251/N/39-75rj/24

Zadanie 1

| Sekwenator następnej generacji 1 szt. z automatem do przygotowania Biblioteki NGS i jej kontrolą jakości. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2024 r. (fabrycznie nowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
|  | Rozmiar analizatora: 607 mm × 680 mm × 640 mm | Tak |  |
|  | Waga analizatora: 140 kg | Tak |  |
|  | Moc zasilania (napięcie, częstotliwość , moc znamionowa): 100-240V; 50/60Hz; 1000VA | Tak |  |
|  | Wymagania dotyczące środowiska operacyjnego: temperatura 19℃- 30℃; wilgotność względna 20%-80%; ciśnienie atmosferyczne 70kPa -106kPa; wysokość poniżej 3000m | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: ekran dotykowy 21,5, Interfejs w języku angielskim, rozdzielczość 1920×1080 | Tak |  |
|  | Komputer sterujący: - Pamięć: 64G - Dysk twardy: 6 T | Tak |  |
|  | Produkt stosowany do: - sekwencjonowania próbek w chorobach onkohematologicznych, - sekwencjonowania całych genomów, - sekwencjonowania WGS o niskiej przepustowości - genotypowania. | Tak |  |
|  | Sekwenator o dokładności danych nie mniejszych niż: - Gdy długość odczytu wynosi ≤100bp, wartość sekwencjonowania Q30 wynosi ≥90%. - Gdy długość odczytu wynosi 100<długość odczytu ≤300bp, wartość sekwencjonowania Q30 wynosi ≥ 85%. | Tak |  |
|  | Dane wyjściowe - plik FASTQ w formacie ogólnym | Tak |  |
|  | Wszystkie reakcje amplifikacji (w tym amplifikacja liczby kopii biblioteki) muszą zostać wykonane przed założeniem biblioteki do komory przepływowej . Po załadowaniu nie wykonuje się żadnej operacji amplifikacji, aby skutecznie zmniejszyć zanieczyszczenie krzyżowe między bibliotekami | Tak |  |
|  | Metoda Sekwencjonowania: Zakres długości odczytu nie mniejszy niż 100 zasad dla jednostronnego końca i nie mniejszy niż 2×150 zasad dla dwustronnego końca | Tak |  |
|  | Tryb pracy: Wyposażenie w dwie niezależne platformy ładujące, obsługujące pojedynczy, podwójny równoczesny lub podwójny niezależny tryb ładowania kartridży | Tak |  |
|  | Kartridż z odczynnikiem ma konstrukcję wstępnie załadowanego wkładu, a jego obsługa odbywa się w jednym kroku. Bez wymogu dodawania dodatkowego odczynnika w strategii sekwencjonowania jednostronnego | Tak |  |
|  | System ładowania: sekwenator z możliwością nakładania próbki za pomocą zewnętrznego systemu ładowania próbek | Tak |  |
|  | Znakowanie próbki barcode : długość sekwencji znacznika próbki ≥9 zasad (pb), co może poprawić dokładność identyfikacji próbki. | Tak |  |
|  | Przepustowość danych: każdy przebieg może wygenerować ≥48G danych bazowych. | Tak |  |
|  | Czas wykonania: - w trybie SE 100 pojedynczy czas wykonania wynosi ≤5 godzin, - w trybie PE150 pojedynczy czas wykonania wynosi ≤12 godzin, wliczając w to: ładowanie próbki, sekwencjonowanie, oznaczanie zasad i czas przetwarzania danych | Tak |  |
|  | Automatyczne mycie z możliwością wykonania bezpośrednio po zakończeniu procesu sekwencjonowania, bez konieczności ręcznej interwencji. | Tak |  |
|  | Posiadający wbudowany system operacyjny i możliwość działań niezależnie, bez konieczności korzystania z zewnętrznego komputera. | Tak |  |
|  | Posiadający certyfikat CE-IVD lub równoważny | Tak |  |
|  | Wymagane urządzenie do przygotowania biblioteki: | Tak |  |
|  | Moduł termocyklera | Tak |  |
|  | Zakres temperatur: minimum 4°C ÷ 99°C. | Tak |  |
|  | Moduł wytrząsarki pozwalający na wytrząsanie probówek z prędkością minimum 1 800 rpm | Tak |  |
|  | Odczynniki chłodzone na pokładzie urządzenia: - Możliwość ustawienia temperatury chłodzenia w zakresie: minimum 4°C ÷ 12°C | Tak |  |
|  | Mikropipetor. | Tak |  |
|  | Posiadający cztery platformy do przechowywania pojemników na końcówki | Tak |  |
|  | Miejsce zrzutu zużytych końcówek. | Tak |  |
|  | Sześć uchwytów do probówek na płynne odczynniki. | Tak |  |
|  | Wbudowana lampa UV do odkażania wnętrza urządzenia. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w skaner kodów do weryfikacji akcesoriów i śledzenia próbki. | Tak |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | Tak |  |
|  | Możliwość przypisywania różnych poziomów dostępu do kont użytkowników. | Tak |  |
|  | Wskaźnik LED pozwalający monitorowanie pracy urządzenia z odległości. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa złącza USB. | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: nie więcej niż 100 kg. | Tak |  |
|  | Komunikacja operatora z urządzeniem w j. angielskim. | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzeniem z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | Tak |  |
|  | Gotowe protokoły do przygotowania bibliotek NGS kompatybilne z odczynnikami Sureselect. | Tak |  |
|  | Wymagane urządzenie do kontroli jakości kw. nukleinowych | Tak |  |
|  | Aparat umożliwiający ocenę jakości: - genomowego DNA; - całkowitego RNA. | Tak |  |
|  | Proces automatyczny od pobrania do analizy próbki. | Tak |  |
|  | Gotowe zestawy odczynników: - Fizycznie oddzielone kanały z żelem dla każdej próbki (brak utraty niewykorzystanych odczynników). | Tak |  |
|  | Pojemność aparatu: minimum 16 próbek. | Tak |  |
|  | Czas analizy jednej próbki z przedziału 1÷2 minuty. | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania aparatem za pomocą laptopa dostarczonego wraz z oprogramowaniem do zbierania i analizy danych. | Tak |  |
|  | Automatyczna możliwość prezentacji obrazu żelu i elektroforogramu dla każdej próbki. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w jeden port USB. | Tak |  |
|  | Wskaźnik LED pozwalający monitorowanie pracy aparatu z odległości. | Tak |  |
|  | Możliwość generowania i zapisywania raportów w formacie PDF. | Tak |  |
|  | Poziom głośności pracy: poniżej 70 dB (A). | Tak |  |
|  | Waga aparatu: nie więcej niż 20 kg. | Tak |  |
|  | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz | Tak |  |

Zadanie 2

| aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych (dna/rna) 1 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2024 r. (fabrycznie nowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
|  | Działanie: | Tak, podać |  |
|  | Posiadający technologię rdzeni magnetycznych, izolacja oparta na kulkach magnetycznych, | Tak, podać |  |
|  | 96-dołkowa wstępnie rozpipetowane płytki i jednorazowe kłnierze. | Tak, podać |  |
|  | Liczba próbek możliwa do przeprocesowania w jednej analizie to: 1-32. | Tak, podać |  |
|  | Objętość próbki: 20-1000 μl. | Tak, podać |  |
|  | Skuteczność zbierania cząstek magnesu: ≧98%. | Tak, podać |  |
|  | Kontrola temperatury, dołki lizy / elucji: od + 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 125 °C. | Tak |  |
|  | Oddzielne dołki do lizy/elucji: Tor 1 do lizy i tor 5 do elucji, oparte o 96 dołkową płytkę. | Tak |  |
|  | Moduł separacji kulek magnetycznych posiadający Automatyczną separację kulek magnetycznych | Tak, podać |  |
|  | Czas izolacji i oczyszczenia kwasów nukleinowych z 16/32 próbek nie więcej niż 10minut | Tak, podać |  |
|  | Moduł mieszania: Regulowany moduł mieszania z wieloma trybami i biegami, amplituda mieszania automatycznie dostosowywana w zależności od objętości mieszaniny reakcyjnej. | Tak |  |
|  | Interfejs operacyjny: 8-calowy wbudowany ekran dotykowy. | Tak |  |
|  | Zarządzanie programami poprzez możliwość tworzenia, edytowania i usuwania programu; edycja programu do ekstrakcji. | Tak, podać |  |
|  | Możliwa aktualizacja systemu poprzez port USB | Tak |  |
|  | Kontrola zanieczyszczeń: lampa UV, 96-dołkowa wstępnie rozpipetowana płytka i jednorazowe końcówki zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu poprzez zminimalizowanie kontaktu z próbką. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary i waga: 430 mm x 395 mm x 435 mm (szer. x gł. x wys.), 32,5 kg. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 100-240VAC, 50Hz / 60Hz, 500W. | Tak, podać |  |
|  | Środowisko pracy: 10-30 °C, 20-70% RH. | Tak, podać |  |

Zadanie 3

| fotel do chemioterapii 10 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2024 r. (fabrycznie nowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
|  | Fotel przeznaczony do dializy, onkologii, chemoterapii i transfuzji krwi. | Tak |  |
|  | Segmenty fotela wypełnione pianką visco, która dostosowuje się do kształtu ciała pacjenta, pozwalająca na dobre krążenie krwi. | Tak |  |
|  | Materace pokryte skóropodobnym materiałem łatwym do czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 550 do 750mm. | Tak |  |
|  | Fotel składający się z czterech części: segment nóg, siedzisko, oparcie pleców i segment głowy. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 70o. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu nóg za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 35o. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia segmentu siedziska za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 13o. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 13o. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 5o. | Tak |  |
|  | Pozycja Trendelenburga – uzyskiwana za pomocą dedykowanego przycisku na pilocie po naciśnięciu którego fotel rozpoczyna sekwencję skoordynowanych ruchów prowadzących do uzyskania pozycji Trendelenburga. | Tak |  |
|  | Pozycja fotelowa możliwa do uzyskania za pomocą dedykowanego przycisku na pilocie. | Tak |  |
|  | Wbudowanie zasilania akumulatorowe – pozwalające na regulowanie fotela podczas braku zasilania sieciowego |  |  |
|  | Długość całkowita leża (w pozycji leżącej): 2010mm | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska: 610mm | Tak |  |
|  | Długość siedziska: 620mm | Tak |  |
|  | Długość oparcia pleców (bez segmentu głowy): 650mm | Tak |  |
|  | Szerokość oparcia pleców: 650mm | Tak |  |
|  | Długość segmentu nóg: 620mm | Tak |  |
|  | Szerokość segmentu nóg: 610mm | Tak |  |
|  | Długość segmentu głowy: 200mm | Tak |  |
|  | Fotel musi być wyposażony w podłokietniki zintegrowane z oparciem pleców, stale utrzymujące się w poziomie, niezależnie od regulacji oparcia pleców. | Tak |  |
|  | Podłokietniki muszą być szybko demontowane bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Podłokietniki musza posiadać funkcję odchylenia do pionu w celu ułatwienia dostępu i zajęcia miejsca pacjentowi. | Tak |  |
|  | Podłokietniki regulowane w poziomie w zakresie: 0-180o | Tak |  |
|  | Wymiary podłokietników: - długość: 590mm - szerokość: 200mm | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w wykonane w tworzywa HPL oparcie stóp z regulacją położenia pozwalający na dostosowanie do wzrostu pacjentów | Tak |  |
|  | Zakres regulacji położenia oparcia stóp: 0-250mm | Tak |  |
|  | Segmenty nóg, pleców, oparcie stóp oraz podłokietniki osłonięte od tyłu obudową z tworzywa ABS ułatwiające utrzymane standardu higienicznego. | Tak |  |
|  | Zintegrowany z fotelem regulowany blat do posiłków/do pisania | Tak |  |
|  | Fotel oparty na jednej kolumnie wznoszącej osłoniętej obudową z tworzywa ABS ułatwiającą utrzymane standardu higienicznego. | Tak |  |
|  | Wyposażony w koła jezdne o średnicy 125mm | Tak |  |
|  | Koła zaopatrzone w centralny system hamulcowy | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie fotela: do 250kg | Tak |  |
|  | Waga własna fotela: 100-120kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - regulowana poduszka lędźwiowa, - wieszak kroplówek zintegrowany z fotelem z 4 hakami na kroplówki, - wieszak na papier podkładowy za oparciem pleców fotela, | Tak |  |

Zadanie 4

| Pompy infuzyjne 5 kpl. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2024 r. (fabrycznie nowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
|  | Dokładność mechaniczna dla każdego toru: <<±0,5% | TAK |  |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK |  |
|  | Możliwość podaży żywienia dojelitowego, dostępne dreny do podaży żywienia dojelitowego ze złączem | TAK |  |
|  | Możliwość podaży cytostatyków w układzie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden bezpośrednio w urządzeniu, drugi na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16 h. przy przepływie 25 ml/h. lub 13 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Masa 3-torowego zestawu infuzyjnego ok. 4,5 kg - możliwość rozdzielenia na 3 automiczne pompy, każda o masie max. 1,5 kg | TAK |  |
|  | Zestaw zajmujący przestrzeń nie większą niż 7 500 cm3 - możliwość rozdzielenia na 3 autonomiczne pompy, każda zajmujący przestrzeń nie większą, niż 2 500 cm3 | TAK |  |
|  | Zestaw wyposażony w odłączalny zatrzaskowy uchwyt do przenoszenia i mocowania do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość zasilania zestawu jednym przewodem | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
|  | Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na 9 poziomach | TAK |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
|  | Wypełnienie drenu ze stale widoczną na ekranie i możliwą do kontrolowania informacją o przetoczonej objętości | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie. | TAK |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | TAK |  |
|  | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. | TAK |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o automatyczne prowadzenie infuzji dołączanej | TAK |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. | TAK |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości. | TAK |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie programowanym, z możliwością zaprogramowania 12 faz. Każda faza o określonych parametrach takich jak prędkość, czas, objętość | TAK |  |
|  | Automatyczne prowadzenie terapii: dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. | TAK |  |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeże. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia okluzji od 225 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg | TAK |  |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK |  |
|  | Zestaw musi posiadać możliwość rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | TAK |  |
|  | Posiadający zabezpieczenia w przypadku podania niewłaściwej dawki 1,4 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, każdy z torów/pomp niezależnie wyłączy się automatycznie. | TAK |  |
|  | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. | TAK |  |
|  | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów - dla każdego toru indywidualnie | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK |  |
|  | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji | TAK |  |
|  | Zużycie energii - pobór mocy przez jeden tor/pompę maksymalnie 8VA | TAK |  |

Zadanie 5

| Zamrażarka niskotemperaturowa 1 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2024 r. (fabrycznie nowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
|  | Zamrażarka szafowa o pojemności 101 litrów | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: szerokość 93,4 cm; głębokość 63 cm; wysokość 83 cm | Tak |  |
|  | Wymiary wewnętrzne szerokość 48 cm; głębokość 33 cm; wysokość 64 cm | Tak |  |
|  | Czas schładzania do temperatury -80oC (przy temperaturze otoczenia około 20 oC ) nie dłuższy niż 130 minut | Tak |  |
|  | Waga bez wyposażenia 123kg | Tak |  |
|  | Zużycie energii przy ustawieniu na -80oC – 4,7 kWh na dobę | Tak |  |
|  | Podwójny system izolacji ścian wykonany z paneli próżniowych oraz pianki poliuretanowej | Tak |  |
|  | Zakres temperatur co najmniej od -50oC do -86oC | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury co 1oC | Tak |  |
|  | Automatyczne wyrównanie ciśnień między wnętrzem komory a otoczeniem, co umożliwia łatwe otwieranie drzwi i chroni uszczelkę przed rozerwaniem, zapewnione przez łatwodostępny przycisk boczny | Tak |  |
|  | Przyjazne środowisku czynniki chłodzące: R-290 (propan) oraz R- 170 (etan) | Tak |  |
|  | Alarm akustyczny i wizualny w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych temperatury, awarii prądu, konieczności wymiany filtra lub w przypadku błędnego funkcjonowania systemu chłodzenia wyposażony w niezależne zasilanie. | Tak |  |
|  | Panel sterowania zabezpieczony hasłem, drzwi wyposażone w zamek na klucz | Tak |  |
|  | Obciążenie półki nie mniejsze niż 30kg | Tak |  |
|  | Kontrola procesu chłodzenia przez mikroprocesor | Tak |  |
|  | Główny włącznik/wyłącznik zasilania zamykany na klucz (zabezpieczenie przed przypadkowym/niepowołanym odcięciem zasilania) | Tak |  |
|  | Dostępność filtra od frontu zamrażarki, wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra | Tak |  |
|  | Automatyczne, ponowne włączenie zamrażarki po awarii zasilania. | Tak |  |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 40 dBA | Tak |  |
|  | Wnętrze podzielone na 2 oddzielne części (półka z możliwością wyciągnięcia) , każda z nich wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne | Tak |  |
|  | Zmieści Pojemność - 60 pudełek o wysokości 50mm a w przypadku użycia odpowiedniego statywu można zwiększyć tą ilość do 66 pudełek o wysokości 50mm | Tak |  |
|  | Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system chłodzenia z dwoma kompresorami gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia od 15 do +32°C | Tak |  |
|  | Dwa porty umożliwiające podłączenie dodatkowych czujników | Tak |  |
|  | Łatwa do czyszczenia powierzchnia wewnętrzna i półki wykonane z niczym niepowlekanej stali nierdzewnej typ 304 2B | Tak |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne pozwalające na identyfikację usterek w pracy zamrażarki i ograniczenie kosztów obsługi serwisowej | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia w port RS-485 umożliwiający podłączenie zewnętrznego systemu monitorującego | Tak |  |
|  | Zamrażarka wyposażona w dodatkowe dwie półki w raz z zaczepami, które muszą być kompatybilne z zamrążarką, którą posiada Zamawiający CryoCube F101h | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia piętrowego z zamrażarką o pojemności 101L, którą posiada Zamawiający CryoCube F101h | Tak |  |

Zadanie 6

| separator komórkowy 1 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2024 r. (fabrycznie nowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
|  | - Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie: -procedur terapeutycznych: - terapeutyczna wymiana osocza (plazmafereza), - terapeutyczna wymiana osocza z możliwością dostępu jednoigłowego (plazmafereza jednoigłowa), - terapeutyczna wymiana osocza z możliwością podłączenia drugorzędowych urządzeń do przetwarzania osocza, - terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek (erytroafereza), - usuwanie płytek krwi (trombafereza), - usuwanie krwinek białych (leukafereza), - procedur preparatywnych: - poboru komórek jednojądrzastych krwi obwodowej, - koncentratu granulocytarnego, - koncentratu krwinek płytkowych (trombafereza jednoigłowa) - dodatkowych: oczyszczania komórek progenitorowych szpiku kostnego w procedurze czyszczenia szpiku | TAK |  |
|  | Separator wirówkowy pracujący w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi) | TAK |  |
|  | Aparat jezdny, łatwy do transportu o wadze nie przekraczającej 110kg – separator zaprojektowany z myślą o zespołach wyjazdowych docierających do pacjenta w celu wykonania procedury. Separator na podstawie jezdnej (zawieszenie wyposażone w ruchome obrotowe koła w zakresie 360 stopni), o niskiej masie urządzenia umożliwiającej łatwy i dogodny transport w każdej płaszczyźnie zarówno pionowej jak i płaszczyźnie poziomej dzięki dodatkowemu zespołowi kół, wpływających na wysoki stopień mobilności, bez konieczności kalibracji systemu po transporcie. | TAK |  |
|  | Poziom hałasu podczas użytkowania ≤ 70 dB | TAK |  |
|  | Zestaw drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasetę zawierającą wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach minimalizującą możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu | TAK |  |
|  | Pełna automatyzacja wykonywanych procedur: intuicyjna komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem poprzez kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, separator zawierający graficzną prezentację poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i procedury, zapewniający prawidłowe informacje we właściwym czasie w celu zwiększenia wydajności procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, które są łatwo zauważalne, wskazujący podpowiedzi możliwych przyczyn i rozwiązania ostrzeżeń. | TAK |  |
|  | Automatyczny optyczny system kontroli separacji wyposażony w system analizy obrazu o wysokiej rozdzielczości, monitorujący, interpretujący i automatycznie regulujący stanem separacji – prawidłowa separacja także w przypadku zmian hematokrytu pacjenta | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego wypełnienia zestawu innym niż NaCl płynem zastępczym (w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta) | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowanie parametrów procedury podczas wypełnienia i zastosowaniu koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) o hematokrycie różnym od hematokrytu pacjenta | TAK |  |
|  | Automatycznie sterowane dozowaniem antykoagulantu. | TAK |  |
|  | System zabezpieczający przed nadmierną grawitacyjną podażą antykoagulantu | TAK |  |
|  | System dwustopniowej separacji polegający na zastosowaniu dodatkowej komory kolekcyjnej – system zapewniający wysoką efektywność poboru i dużą czystość produktu komórek macierzystych | TAK |  |
|  | System wizjera umożliwiający bezpośredni podgląd zestawu – zarówno pierwszego i drugiego stopnia separacji podczas trwania procedury | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 120 ml/min dla procedury MNC | TAK |  |
|  | Minimalny przepływ wejściowy dla procedury MNC: 10ml/min. lub poniżej | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 140 ml/min dla procedury TPE | TAK |  |
|  | Sprawność wykonania procedury wymiany osocza nie mniejsza niż 85% | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia filtra/kolumny lub ogrzewacza krwi do linii płynu zastępczego | TAK |  |
|  | Czujnik ciśnienia umożliwiający podłączenie do urządzenia filtra/kolumny | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna separatora umożliwiająca dostęp do co najmniej 100 ostatnich raportów z przeprowadzonych procedur | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia komputera w celu transmisji danych z urządzenia do komputera, umożliwiająca przechowywanie raportów z procedur w formie elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki w celu wydrukowania raportów | TAK |  |
|  | Worek na próbkę krwi przy linii wejściowej, umożliwiający odseparowanie pierwszej porcji krwi zawierającej potencjalne zanieczyszczenie w zestawach do pobierania | TAK |  |
|  | Dwa zbiorniki na próbki pobranego produktu | TAK |  |
|  | Dodatkowy zacisk zintegrowany z zestawem na linii pojemnika produktu do zabezpieczenia preparatu przed rozjałowieniem podczas zgrzewania | TAK |  |
|  | Zabiegi terapeutyczne: terapeutyczna wymiana osocza, terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek, pobieranie komórek macierzystych, usuwanie płytek krwi, usuwanie krwinek białych | TAK |  |
|  | Detektor obecności antykoagulantu | TAK |  |
|  | Detektor obecności płynu zastępczego | TAK |  |
|  | Detektor hemolizy | TAK |  |
|  | Wbudowana zgrzewarka do drenów, w pełni zintegrowana z separatorem komórkowym tzn. zasilana bezpośrednio z urządzenia | TAK |  |
|  | Objętość pozaustrojowa mniejsza niż 200 ml w przypadku procedury pobierania komórek jednojądrzastych. Objętość pozaustrojowa mniejsza niż 190 ml w przypadku procedury terapeutycznej wymiany osocza. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ostatecznego bilansu płynów ustrojowych pacjenta/dawcy. Do 25% w przypadku procedury TPE. | TAK |  |
|  | Zanieczyszczenie produktu erytrocytami Hct ≤ 2% | TAK |  |
|  | Średnie straty płytek w procedurze wymiany osocza nie większe niż 2,5% | TAK |  |
|  | Możliwość podania bolusa, realizowana przez urządzenie | TAK |  |
|  | Kontrola bilansu płynów w czasie rzeczywistym, opcja kontroli infuzji antykoagulantu do pacjenta. | TAK |  |
|  | Opcja płukania zestawu przed rozpoczęciem procedury, jeśli pacjent wykazuje wrażliwość na substancję sterylizującą jednorazowy zestaw. | TAK |  |
|  | Komory kroplowe antykoagulantu i soli na stałe połączone z zestawem uniemożliwiające rozjałowienie zestawu. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia dźwięku alarmu | TAK |  |
|  | Automatyczny test własny urządzenia i zestawu (przed rozpoczęciem procedury) zwiększający bezpieczeństwo pacjenta | TAK |  |
|  | Wyposażenie – zgrzewarka do jałowego łączenia drenów, zalecane przez producenta, wykorzystywane podczas procedury czyszczenia szpiku na separatorze | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |