Opis przedmiotu zamówienia.

Rodzaj zamówienia:    x dostawa                     □ usługa

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Ergospirometr stacjonarny typu breath-by-breath.

- Ergospirometr powinien być wyposażony w:

- Głowicę pomiarową i dren próbkujący

- Komplet masek w rozmiarach zalecanych przez producenta

- Mocowanie masek do głowy badanego

- Oprogramowanie komputerowe

- Zestaw do gazowej kalibracji dwupunktowej oraz kalibracji objętościowej

- Wymagania techniczne

| - Pomiar przepływu powietrza za pomocą dwukierunkowej turbiny cyfrowej |  |
| --- | --- |
| - Turbina o zakresie wentylacji 0-300 l/min i zakresie przepływu 0-16 l/s |  |
| - Dokładność ±2% lub 20ml/s dla przepływu, ±2% lub 200ml/min dla wentylacji |  |
| - Paramagnetyczny czujnik tlenu (nieużywalny) |  |
| - Zakres pomiaru zawartości tlenu 0-25% |  |
| - Dokładność pomiaru zawartości tlenu ±0,02% |  |
| - Analiza tlenu - czas odpowiedzi nie dłuższy niż 120ms |  |
| - Czujnik dwutlenku węgla typu NDIR – absorbcja podczerwieni |  |
| - Zakres pomiaru stężenia dwutlenku węgla 0-10% |  |
| - Dokładność pomiaru stężenia dwutlenku węgla ±0,02% |  |
| - Analiza dwutlenku węgla - czas odpowiedzi – 100ms/td> |  |
| - Komunikacja/Interfejs PC - USB A-B, RS-232, HR-TTL, Flowmeter Port, SpO2 Port |  |
| - Zakres temperatury użytkowania 0-50 oC |  |
| - Zasilanie - 220V ±10% - 50/60Hz |  |

- Ergospirometr powinien wykonywać pomiary umożliwiające analizę oddech po oddechu. Zestaw musi umożliwiać pomiar parametrów tj. wentylacja minutowa płuc, objętość oddechowa, częstotliwość oddechów, pobór tlenu, wydalanie dwutlenku węgla, końcowo-wydechowe ciśnienia parcjalne tlenu i dwutlenku węgla, frakcje wdychanych i wydychanych gazów oddechowych.

- Zestaw musi obliczać wartość współczynnika oddechowego (RER), wielkość poboru tlenu w przeliczeniu na masę ciała badanego.

- Oczekuje się, że wykonawca zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia do Pracowni Badań Wysiłkowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dokona instalacji urządzenia oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla obsługi Pracowni Badań Wysiłkowych.

- Oprogramowanie komputerowe ergospirometru powinno mieć możliwość komunikowania się z cykloergometrem Lode Excalibur.

- Ergospirometr powinien posiadać certyfikat CE oraz spełniać wymagania dyrektywy medycznej MDD 93/42 EEC.

2. Kwalifikacja celu:

Zamówienie realizowane jest w celu nabycia aparatury pomiarowej służącej wykonaniu badań naukowych podstawowych i stosowanych.

3. Kod CPV:

Nr: 38540000-2 Nazwa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa (wg Wspólnego Słownika Zamówień)

(podpis kierownika jednostki)