## 1
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 1 Narzędzia chirurgiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Odgryzacz kostny, bardzo twardy, typ Luer-Stille szer. Szczęk 8 mm dł 240 mm | szt. | 1
2 | Kleszcze do chrząstek typu Bricher-Ganske dł 200 mm | szt. | 1
3 | Hak operacyjny typu Kocher, jednozębny, długość 220 mm | szt. | 1
4 | Kleszczyki naczyniowe, ochsner proste dł 185 mm końcówka 1x2x ząbka | szt. | 1
5 | Nożyczki preparacyjne, odgięte typ metzenbaum dł 200 mm tępo/tępę z twardą wkładką wklejaną w ostrze nożyczek | szt. | 1
6 | Imadło typu DeBakey dł 230 mm z twardą wkładką. | szt. | 1
7 | Ergonomiczna rączka do narzędzi laparoskopowych monopolarnych z blokadą i łączeniem do HF, kompatybilna z wkładami roboczymi firmy Aesculap | szt. | 2
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: ZAS 2024 (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 2
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 2 Pęsety i kleszcze
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Szczypce opatrunkowe typu Maier, długość 265 mm szer szczeki 7 mm | szt. | 2
2 | Opinak do papieru, długość 115 mm, odgięty rozstaw szczęk 19,5 mm, jeden koniec szczęk kielichowaty drugi kulisty | szt. | 3
3 | Pęseta 1x2 ząbki, długość 160 mm | szt. | 1
4 | Pęseta anatomiczna, długość 160 mm | szt. | 2
5 | Pęseta chirurgiczna prosta, 2x3 ząbki, długość 160 mm | szt. | 1
6 | Kleszczyki naczyniowe typu Heiss, odgięte dł 200 mm | szt. | 1
7 | Pęseta naczyniowa, długość 200 mm | szt. | 1
8 | Pęseta chirurgiczna prosta 4x5 ząbki | szt. | 1
9 | Pęseta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ De bekay szer. Pyska 2 mm dł 200 mm | szt. | 1
10 | Kleszcze typu Rochester-Pean, długość 200 mm | szt. | 2
11 | Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki, długość 180 mm | szt. | 3
12 | kleszczyki naczyniowe typu micro Halsted odgięte , długość 125 mm | szt. | 1
13 | Kleszcze preparacyjne typ overholt delikatne dł. 210 mm figura 1 | szt. | 1
14 | Uchwyt do skalpela nr 3 | szt. | 1
15 | Pęseta chirurgicznie typ officer 4x5 ząbki, długość 150 mm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: ZAS 2024 (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 3
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 3 Nożyczki, pincety, uchwyty i kleszcze
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Nożyczki Do Ligatury Odgięte Długość 230 Mm Ostrza Tępo Tepe Utwardzone Z Twardą Wkładką Ze Szlifem Falistym Złote Ucha | szt. | 2
2 | Kleszczyki Do Opatrunków Odgięte Typ Maier Długość 265 Mm Z Zamkiem Szerokość Szczęki 7 Mm Skok Ząbków 1,25 Mm | szt. | 6
3 | Kleszczyki Naczyniowe Typ Halsted-Mosquito Odgięte Długość 125 Mm Delikatne Skok Ząbków 0,6 Mm | szt. | 2
4 | Kleszczyki Naczyniowe Typ Pean Odgięte Długość 260 Mm Skok Ząbków 1,25 Mm | szt. | 2
5 | Pinceta Chirurgiczna Prosta Końcówka Robocza 4/5 Ząbki Długość 145 Mm | szt. | 3
6 | Kleszczyki Naczyniowe Typ Crile Proste Długość 160 Mm Delikatne Skok Ząbków 0,7 Mm | szt. | 2
7 | Kleszczyki Naczyniowe Typ Crile Odgięte Długość 160 Mm Delikatne Skok Ząbków 0,7 Mm | szt. | 4
8 | Nożyczki Chirurgiczne Odgięte Typ Mayo Długość 170 Mm Ostrza Tępo Tępe | szt. | 1
9 | Kleszczyki Atraumatyczne Proste Typ Rampley Długość 250Mm Z Zamkiem | szt. | 1
10 | Pinceta Chirurgiczna Standard Prosta Końcówka Robocza 1/2 Ząbki Długość 200 Mm | szt. | 2
11 | Kleszczyki Naczyniowe Typ Halsted-Mosquito Proste Długość 125 Mm Delikatne Skok Ząbków 0,6 Mm Końcówka Robocza 1X2 Ząbki | szt. | 4
12 | Uchwyt Skalpela Nr 3 Długość 125 Mm | szt. | 1
13 | Odgryzacz Kostny Bone Rongeur Delikatny Dł. 180 Mm | szt. | 1
14 | Młotek Typ Mallet Główka 580 Gr. Śr. Główki 40 Mm Dł. Całkowita 245 Mm | szt. | 1
15 | Pinceta Chirurgiczna Średnio Szeroka Prosta Końcówka Robocza 1/2 Ząbki Długość 160 Mm | szt. | 1
16 | Pinceta Anatomiczna Średnioszeroka Prosta Długość 180 Mm | szt. | 1
17 | Ergonomiczna Rączka Do Narzędzia Laparoskopowego Monopolarnego, Bez Blokady, Ze Stałym, Izolowanym Przyłączem Hf I Mechanizmem Zapadkowym One-Click Do Połączenia Z Ramieniem Roboczym Narzędzia; Autoklawowalna | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: ZAS 2024 (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 4
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 4 Uchwyt do monopolarnych elektrod laparoskopowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Uniwersalny uchwyt do monopolarnych elektrod laparoskopowych, przyłącze HF, śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt. | 3
2 | Uniwersalny uchwyt do monopolarnych elektrod laparoskopowych, wkład wewnętrzny z gruszką w rękojeści śr. 5 mm | szt. | 3
3 | Uniwersalny uchwyt do monopolarnych elektrod laparoskopowych, uchwyt zewnętrzny dł. 330 mm śr. 5 mm | szt. | 3
4 | Monopolarna Elektroda haczykowa, końcówka do rękojeści typu L | szt. | 3
5 | Imadło z prostą końcówką roboczą, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 mm. | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
KOMATYBILNOŚĆ
1 | Wykonawca zapewni kompatybilność elementów takich jak tubus, rączka, szaft roboczy z narzędziami firmy Aesculap posiadanymi przez zamawiającego
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 5
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 5 Wkłady, tuba i imadło
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Tuba ssąco-płucząca , 5 x 360 mm, z przyciskiem, monopolarna, do uchwytu HiQ+ | szt. | 2
2 | Imadło laparoskopowe z osłoną, 330 mm | szt. | 2
3 | Wkład laparoskopowy, 330 mm, prosty do imadła laparoskopowego Olympus znajdującego się na stanie Zamawiającego | szt. | 2
4 | Wkład laparoskopowy, 330 mm, zakrzywiony w lewo do imadła laparoskopowego Olympus znajdującego się na stanie Zamawiającego | szt. | 2
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE, (wg normy ISO 17664)
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 6
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 6 Kleszcze oraz nożyczki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | kleszczyki uchwyt typu kulociąg monopolarne, rączka z zamkiem ,osłona , monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 4-częściowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 2
2 | kleszczyki uchwyt monop 2x4 zęby , rączka z zamkiem ,osłona ,monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 4-częściowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 1
3 | Nożyczki monopolarne, rączka z zamkiem, obrotowe, rozbieralne, 4-częściowe, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 2
4 | kleszczyki preparacyjne, chwytające z rowkowanymi szczękami , rączka z zamkiem, obrotowe, rozbieralne, 4-częściowe, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 2
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: ZAS 2024 (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 7
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 7 Narzędzia laparoskopowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kleszczyki uniwersalne, chwytające, okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 4-częściowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 1
2 | Cążki uniwersalne, okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 4-częściowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 1
3 | Kleszczyki chwytające typu Grasper, szczęki 20 mm, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 4-częściowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 1
4 | Kleszczyki chwytające typu Grasper, szczęki 20 mm, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 4-częściowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 420 mm | szt. | 1
5 | Narzędzie endoskopowe do podskórnego zamykania powiezi dł. 170 mm, śr. 2,5 mm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: ZAS 2024 (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 8
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 8 Kleszcze i wkłady
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wkład szczęk do kulociągu, śr. 5 mm | szt. | 1
2 | Wkład roboczy kleszczyków uniwersalnych okienkowych śr. 5 mm | szt. | 1
3 | Wkład roboczy kleszczyków okienkowych śr. 5 mm | szt. | 1
4 | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste dł. 160 mm końcówka robocza 1x2 ząbki | szt. | 1
5 | Wkład nożyczek monopolarnych typ Metzenbaum śr. 5 mm | szt. | 6
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: ZAS 2024 (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 9
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 9 Uchwyt do morcelatora Magnus Nouvag
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Narzędzie laparoskopowe trzyczęsciowe typu Tenaculum o średnicy 10 mm, długości 330 mm, długości branszy 25 mm, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego morcelatorem Nouvag. W skład narzędzia wchodzi: szaft narzędzia laparoskopowego - 1 szt., rączka laparoskopowa z zamkiem - 1 szt., gwint do szaftu czarny 10 mm - 2 szt. | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: ZAS 2024 (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 10
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 10 Akcesoria zużywalne na bloku operacyjnym - umowa sukcesywna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wkład nożyczek monopolarnych typ Metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-3 częsciowe wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm,pakowany:1 sztuka | szt. | 20
2 | Wkład roboczy kleszczyków uniwersalnych z przewężeniem śr 5 mm dł 310 mm , pakowany: 1 sztuka | szt. | 6
3 | Wkład roboczy typu CROCE/OLMI śr.5 mm dł.310 mm, pakowany:1 sztuka | szt. | 6
4 | Osłona plastikowa do narzędzi laparoskopowych śr. 5mm, pakowana 1 sztuka. Długość: 220 mm, 310 mm, 370 mm, 420 mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 30
5 | Rękojeść elektrody z przyłaczem do HF o dł 330 mm i śr 5 mm, pakowana: 1 sztuka | szt. | 6
6 | Haczyk do elektrody monopolarnejdo elektrody monopolarnej w kształcie litery L , pakowana: 1 sztuka | szt. | 6
7 | Ergonomiczna rączka do narzędzia do narzędzia laparoskopowego monopolarnego z blokadą i czerwoną dźwignią kolankową cąłkowitej dezaktywacji blokady , ze stałym izolowanym przyłaczem HF i mechanizmem zapadkowym ONE- CLICK do połaczenia z ramieniem roboczym narzędzia - autoklawalna, pakowana : 1 sztuka | szt. | 4
8 | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego monopolarnego, bez blokady, ze stałym , izolowanym przyłaczem HF i mechanizmem zapadkowym ONE- CLICK do połaczenia z ramieniem roboczym narzędzia , autoklawalna, pakowana: 1 sztuka | szt. | 4
9 | Wkład roboczy, cążki uniwersalne okienkowe śr.5 mm dł. 310 mm, pakowany :1 sztuka | szt. | 4
10 | Wkład roboczy kleszczyków ostrych 2x4 zęby śr 5 mm dł 310 mm , pakowany: 1 sztuka | szt. | 4
11 | Wkład roboczy szczęk do kulociągu śr 5 mm dł 310 mm , pakowany: 1 sztuka | szt. | 4
12 | Wkład roboczy kleszczyki mocno trzymających śr 5 mm dł 310 mm , pakowany: 1 sztuka | szt. | 4
13 | Wkład roboczy kleszczyki krokodylki śr 5 mm dł 310 mm , pakowany: 1 sztuka | szt. | 4
14 | Wkład roboczy kleszczyki typu meryland śr 5 mm dł 310 mm , pakowany: 1 sztuka | szt. | 4
15 | Pierścień kodujący czarny - okrągły, do troakarów laparoskopowych o średnicy 12,5 mm, jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
16 | Pierścień kodujący zielony - okrągły, do toakarów laparoskopowych o średnicy 10 mm, jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
17 | Pierścień kodujący czerwony - okrągły, do troakarów laparoskopowych o średnicy 5,5 mm, jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
18 | Barwny pierścień kodujący - żółty do troakara: średnica 13 mm, jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
19 | Przepustnica do troakarów średnica 13 mm, jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
20 | Przepustnica do troakarów średnica 10mm , jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
21 | Przepustnica do troakarów średnica 12,5 mm, jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
22 | Przepustnica do troakara średnica 5,5 mm, jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
23 | Przepustnica do troakara średnica 7,0 mm, jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
24 | Konwerter redukcyjny troakara z uszczelką, zielony, uszczelka 10/ 5 mm, do troakarów, jednostka: opakowanie (5 szt. w opakowaniu). | op. | 5
25 | Konwerter redukcyjny troakara, czarny, uszczelka 12,5/ 10/ 5,5 mm, jednostka: opakowanie (5 szt. w opakowaniu). | op. | 5
26 | Kapturek uszczelniającym czerwony, średnica 5,5 mm, jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
27 | Kapturek uszczelniający żółty, średnica 13 mm, jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
28 | Kapturek uszczelniający typu luer-lock, jednostka: opakowanie (20 szt. w opakowaniu). | op. | 5
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 11
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
11 Wężyk zaworu - umowa sukcesywna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wężyk zaworu (zapasowy), do uchwytu HiQ+, kanał ssący 8 mm. Kompatybilny z rękojeścią Olympus, którą Zamawiający posiada na stanie. | szt. | 10
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
odporny na korozję,
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
3 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 12
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 12 Zestaw laparoskopowy - umowa sukcesywna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zestaw części eksploatowalnych składający się z: noża (1 szt.) o średnicy 15 mm, długości użytkowej 9,5 cm, uszczelki (1 szt.) płytki zaworu ( 3 szt.). Zestaw ma być kompatybilny z morcelatorem firmy KARL STORZ model Unidrive S III Rotocut. | op. | 30
2 | Tuba zewnętrzna (prowadnica) do zestawu laparoskopowego do resekcji macicy, średnica 5 mm, długość 305 mm, wytrzymałość 1000 Vp/Bn, wytrzymałość do min 45 cykli sterylizacji | szt. | 30
3 | Tuba wewnętrzna (wkład do prowadnicy) do zestawu laparoskopowego do resekcji macicy, średnica 5 mm, długość 305 mm, wytrzymałość 1000 Vp/Bn, wytrzymałość do min 45 cykli sterylizacji | szt. | 20
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
odporny na korozję,
wielorazowy
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
3 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 13
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 13 Narzędzia na użytek oddziału otolaryngologii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Mikro szczypczyki chirurgiczne typ hough proste szer. 1x5 mm | szt. | 10
2 | Dźwignia uszna (haczyk) typ lucae dł.140 mm fig.1 | szt. | 10
3 | Perforator bębenkowy dł 175 mm zakrzywiony | szt. | 5
4 | Kleszczyki łyżeczkowe typ hartmann śr.2,0 mm | szt. | 5
5 | Kleszcze do kości sitowej typ weil-blaksley branże tnące proste śr.3,6mm długość części pracującej do uchwytu 120 mm. | szt. | 5
6 | Kleszczyki do kostki sitowej typ weil-blakesley zakrzywione w górę szerokość 3,6 mm dł. 110 mm | szt. | 5
7 | Wziernik krtaniowy uchwyt 6-kątny średnica 16 mm fig 3 dł 180 mm | szt. | 10
8 | Wziernik krtaniowy uchwyt 6-kątny średnica 18 mm fig 4 dł 180 mm | szt. | 10
9 | Wziernik krtaniowy uchwyt 6-kątny średnica 20 mm fig 5 dł 180 mm | szt. | 10
10 | Nożyczki do ligatury proste długość 110 mm z utwardzonymi twarda wkładka ostrzami uszy złocone | szt. | 10
11 | Nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 10
12 | Watotrzymacz średnica 0,9 mm długość 140 mm końcówka spiralna | szt. | 10
13 | Kleszczyki naczyniowe typ nissen odgięte długość 185 mm delikatne | szt. | 10
14 | Pinceta bagnetowa anatomiczna typ adson długość 175 mm | szt. | 10
15 | Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szerokość pyszczka 2,8mm prosta dł. 200 mm | szt. | 10
16 | Wziernik nosowy typ hasrtmann długość. 145 mm model lekki z blachy długość trąbki 31 mm szerokość końca trąbki 6,5 mm | szt. | 10
17 | Wziernik uszny śr. 3 mm | szt. | 5
18 | Wziernik uszny śr. 4 mm | szt. | 5
19 | Wziernik uszny śr. 5 mm | szt. | 5
20 | Wziernik uszny śr. 7,5 mm | szt. | 5
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
| narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 | TAK
| w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę. | TAK
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | TAK
| fabrycznie nowy, | TAK
| nieuszkodzony, | TAK
| nieregenerowany, | TAK
| nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, | TAK
| kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika, | TAK
| hartowany próżniowo, | TAK
| odporny na korozję, | TAK
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień. | TAK
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem. | TAK
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | TAK
| dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE , | TAK
| sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE, | TAK
| dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE, | TAK
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
| nazwa producenta, | TAK
| nr referencyjny, | TAK
| znak CE, | TAK
| napis: ZAS 2024 (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe), | TAK
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach. | TAK
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności. | TAK
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
| rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji, | TAK
| czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia, | TAK
| naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu), | TAK
| wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości, | TAK
| wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni, | TAK
| nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej, | TAK
| konserwacja, | TAK
| ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd), | TAK
| testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi). | TAK
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie. | TAK
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. | TAK
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | TAK
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 14
Zał. nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..............................................
Część 14 Narzedzia laryngologiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pinceta anatomiczna typ Semken prosta dł. 150 mm, delikatna | szt. | 1
2 | Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey szerokość pyszczka 2 mm dł 150 mm | szt. | 1
3 | Kleszczyki do kostki sitowej typ weil-blakesley proste szer. 3 mm dł. 120 mm | szt. | 1
4 | Penseta do szwów typ oschner, prosta długość 14,5 cm | szt. | 1
5 | Mikrokleszczyki usznyne, zakrzywione do góry, bransze chwytające zakończone owalnie, rozmiar końcówki 0,8 x 1,3 mm, dł. 8 cm | szt. | 1
6 | Nożyszki uszne proste typ Bellucci końce ostro/ostre dł. 80 mm | szt. | 1
7 | Miarka do protez strzemiączka, prosta 3,5/4,0/4,5 mm, dł. 16 cm | szt. | 1
8 | Płytka do preparowania z miarką, ze stali nierdzewnej, wymiary 92x55 mm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 34 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 15
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................
Część 15 Narzędzia do zestawu Stapedotomii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wzierniki Uszne Typ Boucheron Zestaw 4 Szt. | szt. | 1
2 | Ramie Mocujace Yasargil Do Narzędzi | szt. | 1
3 | Uchwyt Do Wziernika Usznego | szt. | 1
4 | Mikronożyczki Typ Cawthorne Dł. Robocza 70 Mm Pysk Ostry 4.0 X 1,5 Mm | szt. | 1
5 | Nożyczki Do Crurotomii Zakrzywione W Lewo | szt. | 1
6 | Nożyczki Do Crurotomii Zakrzywione W Prawo | szt. | 1
7 | Kleszczyki Hartmann-Wullstein O Wym. 1X8 Mm. Dł. Robocza 80 Mm | szt. | 1
8 | Kleszczyki, Hartmann-Wullstein Część Robocza 0,8 X 6 Mm Dł. Robocza 80 Mm | szt. | 1
9 | Kleszczyki Łyżeczkowe Typ Hartmann-Wullstein Śr. 1 Mm Dł. 80 Mm | szt. | 1
10 | Kleszczyki Łyżeczkowe Typ Hartmann-Wullstein Śr. 2 Mm Dł. Robocza 80 Mm | szt. | 1
11 | Mikrokleszczyki Do Gięcia Drutu Typ Mcgee Dł. Robocza 70 Mm | szt. | 1
12 | Mikro Igła Typ Wullstein Zakrzywiona Lekko Dł. 160 Mm | szt. | 1
13 | Perforator 0,6Mm Dł. 160 Mm | szt. | 1
14 | Perforator 0,8Mm Dł. 160 Mm | szt. | 1
15 | Mikro-Haczyk 45 Stopni Zakrzywiony 1,0 Mm | szt. | 1
16 | Mikro Haczyki 45° Szer. 1,5 Mm Dł. 160 Mm | szt. | 1
17 | Mikro-Haczyk 90 Stopni Zakrzywiony Szer. 1,0 Mm | szt. | 1
18 | Mikro Haczyki 90° Szer. 1,5 Mm Dł. 160 Mm | szt. | 1
19 | Nóż Sierpowaty Typ Plester Zakrzywiony Dł. 160 Mm | szt. | 1
20 | Mobilizator Strzemiączka Typ Hughes Dł. 165 Mm | szt. | 1
21 | Nóz Okrągły Plester Pionowej O Wym 4X2 Mm | szt. | 1
22 | Nóż Uszny Do Cięcia Okrągłego Dł. 160 Mm Średnica 2,0 Mm Ostrze Odgięte Pod Katem 45 Stopni. | szt. | 1
23 | Nóz Do Okrągłego Ciecia Śr. 2,6 Mm Zakrzywiony 45 St. | szt. | 1
24 | Aplikator Transplantacji I Raspator Szer. 2 Mm | szt. | 1
25 | Raspator 1,8Mm Szer Lekko Zakrzywiony Do Góry | szt. | 1
26 | Mikro Raspator Zakrzywiony W Lewo Dł. 160 Mm | szt. | 1
27 | Mikro Raspator Zakrzywiony W Prawo Dł. 160 Mm | szt. | 1
28 | Skrobak Typ Beales Ostrze Zakrzywione Dł. 165 Mm | szt. | 1
29 | Sonda Pomiarowa Do Protez Strzemiączka | szt. | 1
30 | Płyta Preparacyjna Metalowa Z Skalamm | szt. | 1
31 | Kleszcze Zaciskajace Do Inplantacji Typ King Dł. 140 Mm | szt. | 1
32 | Łyżka Podwójna Typ House Xl Dł. 150 Mm | szt. | 1
33 | Ostra Łyżka Podwójna Zakrzywiona W Dół Dł. 170 Mm | szt. | 1
34 | Kaniula Ssąca Typ House Dł. 55Mm Średnica 7 Mm. | szt. | 1
35 | Stojak Do Magazynowania | szt. | 1
36 | Stojak Do Magazynowania Na 8 Mikrokleszczyków Do Ucha | szt. | 1
37 | Mm |  | 1
38 | Dźwignia Freer Końcówka Ostry/Tępy Dł. 185 Mm | szt. | 1
39 | Rozwieracz Typ Weitlaner Ostry 2X3 Zęby Długość 110 Mm | szt. | 1
40 | Rozwieracz Typ Wullstein Ostry 3X3 Zęby Długośc 130 Mm | szt. | 1
41 | Rozwieracz Typ Plester Tępy Długość 110 Mm Prawa Łyżka Rozwieracza Pełna | szt. | 1
42 | Rozwieracz Typ Plester Tępy 2X2 Ząbki Długość 130 Mm | szt. | 1
43 | Dźwignia Uszna (Haczyk) Typ Lucae Dł. 140 Mm Fig.1 | szt. | 1
44 | Hak Operacyjny Typ Volkmann Dwuzębny Ostry 9X8 Mm Długość 220 Mm | szt. | 2
45 | Zacisk Opatrunkowy Do Papieru Długość 115 Mm Odgięty Rozstaw Szczęk 19,5 Mm Jeden Koniec Szczęk Kielichowaty Drugi Kulisty | szt. | 2
46 | Uchwyt Skalpela Nr 3 Długość 125Mm Wyskalowany W Centymetrach | szt. | 1
47 | Nożyczki Do Ligatury Odgięte Długość 110 Mm Z Utwardzononymi Ostrzami Twarda Wkładka Uszy Złocone | szt. | 1
48 | Nożyczki Preparacyjne Odgięte Delikatne Typ Baby-Metzenbaum Długość 145 Mm Ostrza Tępo Tepe Utwardzone Z Twardą Wkładką Złote Ucha | szt. | 1
49 | Pinceta Anatomiczna Typ Adson Prosta 120 Mm Delikatna Uchwyt Platformowy Końce Szczęk Wymiary 2X1 Mm | szt. | 1
50 | Pinceta Anatomiczna Typ Micro Adson Prosta 150 Mm Delikatna | szt. | 1
51 | Pinceta Atraumatyczna Prosta Typ Adson-Brown Długość 120 Mm Ostra Z Dwoma Rzędami Ząbków Wymiary Końca Szczęk 3X2Mm | szt. | 1
52 | Imadło Chirurgiczne Typ Webster Z Zapadką Długość 125 Mm Część Robocza Z Twardą Wkładką Szczęki Ząbkowane Krzyżowo Skok 0,4 Mm | szt. | 1
53 | Pokrywa Kontenera O Wym. 300X297X28 Mm, Rozmiar ½ Wykonana Z Aluminium. Uchwyty Zatrzaskowe Wykonane Ze Stali Nierdzewnej. Centralnie W Pokrywie Umieszczono Jedno Miejsce Do Montażu Filtra Jednorazowego. Wewnątrz Pokrywy Wklejona Silikonowa Uszczelka. Wanna Kontenera O Wym. 300X297X136 Mm, Bezszwowa Wykonana Z Jednego Kawałka Aluminium. Wanna Bez Rączek Transportowych. Rant Wanny Zaokrąglony I Wygięty W Formie Kołnierza Na Zewnątrz W Celu Zapewnienia Sterylności Wanny Kontenera. Po Obu Stronach Wanny Na Ściankach Miejsce Na Plastikowe Klamry, Do Oznakowania Kontenera Wraz Z Miejscem Na Mocowanie Tabliczek Identyfikacyjnych Oraz Etykiet Ze Sterylizatora. W Kontenerze Koszosito Na Narzędzia Z Perforowanym Spodem. | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. |  | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 16
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................
Część 16 Narzędzia do zestawu Fess
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x |  | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wziernik Nosowy Typ Hartmann-Halle Długość. 155 Mm Długość Trąbki 25,5 Mm Szerokość Końca Trąbki 6 Mm | szt. | 1
2 | Wziernik Nosowy Typ Killian Dł. 145 Mm Złącze Rozbieralne Długość Trąbki 56 Mmszerokość Końca Trąbki 7 Mm | szt. | 1
3 | Wziernik Nosowy Typ Killian Dł. 145 Mm Złącze Rozbieralne Długość Trąbki 75 Mmszerokość Końca Trąbki 7 Mm | szt. | 1
4 | Nożyczki Laryngologiczne Nosowe Typ Heymann-Knight Odgięte W Bok Końce Tępe Dł. 175 Mm | szt. | 1
5 | Dźwignia Freer Końcówka Ostry/Tępy Dł. 185 Mm | szt. | 1
6 | Elewator Typ Cottle Dwustronny Dł. 200 Mm | szt. | 1
7 | Raspator Ssący Bagnetowy Szer.4 Mm Dł. 200 Mm | szt. | 1
8 | Dłuto Do Przegrody Typ Cottle Proste Ścięte Jednostronnie Dł.180Mm Szerokość Ostrza 4Mm. | szt. | 1
9 | Elewator Masing Dwustronny Dł. 200 Mm | szt. | 1
10 | Uchwyt Skalpela Nr 3 Długość 125Mm Wyskalowany W Centymetrach | szt. | 1
11 | Nożyczki Do Ligatury Proste Długość 110 Mm Z Utwardzonymi Twarda Wkładka Ostrzami Uszy Złocone | szt. | 1
12 | Pinceta Bagnetowa Anatomiczna Typ Lucea Długość 140 Mm | szt. | 1
13 | Imadło Chirurgiczne Typ Webster Z Zapadką Długość 125 Mm Część Robocza Z Twardą Wkładką Szczęki Ząbkowane Krzyżowo Skok 0,4 Mm | szt. | 1
14 | Kleszcze Chwytające Z Obrotowymi Szczękami Dł. 100 Mm | szt. | 2
15 | Punch Zatokowy Prawy Tnący W Przód Dł. 100 Mm | szt. | 1
16 | Punch Zatokowy Lewy Tnący W Przód Dł. 100 Mm | szt. | 1
17 | Punch Zatokowy Prawy Tnący Wstecz Dł. 100 Mm | szt. | 1
18 | Punch Zatokowy Lewy Tnący Wstecz Dł. 100 Mm | szt. | 1
19 | Kleszczyki Do Kostki Sitowej Typ Weil-Blakesley Proste Szerokość 4,2 Mm Dł. 120 Mm | szt. | 1
20 | Kleszczyki Do Kostki Sitowej Typ Weil-Blakesley Zakrzywione W Górę Szerokość 4,2 Mm Dł. 110 Mm | szt. | 1
21 | Kleszcze Nosowe Proste 8X3Mm Dł. 130 Mm | szt. | 1
22 | Kleszcze Nosowe 45° 8X3 Mm Dł. 130 Mm | szt. | 1
23 | Noz Sierpowaty Ostry Dł. 190 Mm | szt. | 1
24 | Łyżka Do Zatok Podłużna Owalna Duża | szt. | 1
25 | Łyżka Do Zatok Czołowa 55° Zakrzywiona Owalna Dł. 190 Mm | szt. | 1
26 | Łyżka Do Zatok Czołowa 90° Zakrzywiona Owalna Dł. 190 Mm | szt. | 1
27 | Kaniula Irygacyjna Eicken Śr.3,0 Mm Dł. 130 Mm | szt. | 1
28 | Rurka Do Płukania Typ Von Eicken Szer. 2,5Mm Dł. 145 Mm | szt. | 1
29 | Sonda Ujścia Do Zatok Szczęka Podwójna Dł. 220 Mm | szt. | 1
30 | Pokrywa Kontenera O Wym. 300X297X28 Mm, Rozmiar ½ Wykonana Z Aluminium. Uchwyty Zatrzaskowe Wykonane Ze Stali Nierdzewnej. Centralnie W Pokrywie Umieszczono Jedno Miejsce Do Montażu Filtra Jednorazowego. Wewnątrz Pokrywy Wklejona Silikonowa Uszczelka. Wanna Kontenera O Wym. 300X297X136 Mm, Bezszwowa Wykonana Z Jednego Kawałka Aluminium. Wanna Bez Rączek Transportowych. Rant Wanny Zaokrąglony I Wygięty W Formie Kołnierza Na Zewnątrz W Celu Zapewnienia Sterylności Wanny Kontenera. Po Obu Stronach Wanny Na Ściankach Miejsce Na Plastikowe Klamry, Do Oznakowania Kontenera Wraz Z Miejscem Na Mocowanie Tabliczek Identyfikacyjnych Oraz Etykiet Ze Sterylizatora. W Kontenerze Koszosito Na Narzędzia Z Perforowanym Spodem. | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. |  | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 17
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................
Część 17 Narzędzia do zestawu Septoplastyki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wziernik Nosowy Typ Hartmann-Halle Długość. 155 Mm Długość Trąbki 25,5 Mm Szerokość Końca Trąbki 6 Mm | szt. | 1
2 | Wziernik Nosowy Typ Killian Dł. 145 Mm Złącze Rozbieralne Długość Trąbki 56 Mmszerokość Końca Trąbki 7 Mm | szt. | 1
3 | Wziernik Nosowy Typ Killian Dł. 145 Mm Złącze Rozbieralne Długość Trąbki 75 Mmszerokość Końca Trąbki 7 Mm | szt. | 1
4 | Kleszczyki Do Kostki Sitowej Typ Weil-Blakesley Proste Szerokość 4,2 Mm Dł. 120 Mm | szt. | 1
5 | Nożyczki Laryngologiczne Nosowe Typ Heymann-Knight Odgięte W Bok Końce Tępe Dł. 175 Mm | szt. | 1
6 | Dźwignia Freer Końcówka Ostry/Tępy Dł. 185 Mm | szt. | 1
7 | Elewator Cottle Dwustronny Dł. 200 Mm | szt. | 1
8 | Raspator Ssący Bagnetowy Szer. 4 Mm Dł. 200 Mm | szt. | 1
9 | Dłuto Do Przegrody Typ Cottle Proste Ścięte Jednostronnie Dł. 180 Mm Szerokość Ostrza 4 Mm. | szt. | 1
10 | Zgniatacz Do Kosc I Chrząst Z Zdejmowanym Klinem | szt. | 1
11 | Elewator Masing Dwustronny Dł. 200 Mm | szt. | 1
12 | Młotek Typu Cottle, Waga 300 Gr, Głowka. Śr. 30 Mm, Dł. 190 Mm | szt. | 1
13 | Hak Operacyjny Dwustronny O Wym. 20X15/20/19 Mm Długość 205 Mm | szt. | 1
14 | Uchwyt Skalpela Nr 3 Długość 125Mm Wyskalowany W Centymetrach | szt. | 1
15 | Nożyczki Do Ligatury Proste Długość 110 Mm Z Utwardzonymi Twarda Wkładka Ostrzami Uszy Złocone | szt. | 1
16 | Pinceta Bagnetowa Anatomiczna Typ Lucea Długość 140 Mm | szt. | 1
17 | Pinceta Chirurgiczna Typ Adson 2X3 Zęby Dł. 120 Mm | szt. | 1
18 | Imadło Chirurgiczne Typ Webster Z Zapadką Długość 125 Mm Część Robocza Z Twardą Wkładką Szczęki Ząbkowane Krzyżowo Skok 0,4 Mm | szt. | 1
19 | Pokrywa Kontenera O Wym. 300X297X28 Mm, Rozmiar ½ Wykonana Z Aluminium. Uchwyty Zatrzaskowe Wykonane Ze Stali Nierdzewnej. Centralnie W Pokrywie Umieszczono Jedno Miejsce Do Montażu Filtra Jednorazowego. Wewnątrz Pokrywy Wklejona Silikonowa Uszczelka. Wanna Kontenera O Wym. 300X297X136 Mm, Bezszwowa Wykonana Z Jednego Kawałka Aluminium. Wanna Bez Rączek Transportowych. Rant Wanny Zaokrąglony I Wygięty W Formie Kołnierza Na Zewnątrz W Celu Zapewnienia Sterylności Wanny Kontenera. Po Obu Stronach Wanny Na Ściankach Miejsce Na Plastikowe Klamry, Do Oznakowania Kontenera Wraz Z Miejscem Na Mocowanie Tabliczek Identyfikacyjnych Oraz Etykiet Ze Sterylizatora. W Kontenerze Koszosito Na Narzędzia Z Perforowanym Spodem. | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. |  | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 18
Zał. nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .........................................................
Część 18 Wiertarka otologiczna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wiertarka otologiczna "Skeeter" dedykowana do zaawansowanych procedur otologicznych w uchu środkowym kompatybilna z konsolą zasilającą będącą na wyposażeniu bloku ioperacyjnego wraz z kasetą do sterylizacji oraz zestawem 5 wierteł | szt. | 1
2 | Pojemnik do sterylizacji oraz przechowywania wiertarki z pozycji 1. | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | fabrycznie nowy,
2 | nieuszkodzony,
3 | nieregenerowany,
4 | nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 19
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................
Część 19 Łyżki do laryngoskopów - wielorazowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Łyżka światłowodowa, wielorazowa, laryngoskopowa McCoy rozmiar 5 | szt. | 2
2 | Łyżka światłowodowa, wielorazowa laryngoskopowa McCoy rozmiar 4 | szt. | 2
3 | Łyżka światłowodowa, wielorazowa laryngoskopowa McCoy rozmiar 3 | szt. | 2
4 | Łyżka światłowodowa, wielorazowa laryngoskopowa Miller rozmiar 2 | szt. | 3
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | fabrycznie nowy,
2 | nieuszkodzony,
3 | nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 20
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................
Część 20 Narzędzia na użytek bloku operacyjnego Laryngologii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Nóż uszny typu LUCAE dł. 160mm, 6 1/4 | szt. | 6
2 | Mikrohaczyk SHAMBAUGH 45st. 160mm, 1.0mm | szt. | 1
3 | Mikrohaczyk SHAMBAUGH 90st. 160mm, 0.6mm | szt. | 1
4 | Mikroraspator 165mm, 1.0mm | szt. | 1
5 | Rozwórka DAVIS-BOYLE wysoka 145mm, 90x70mm | szt. | 6
6 | Rozwórka DAVIS-BOYLE wysoka 136mm, 80x60mm | szt. | 2
7 | Łyżka GAST 28x64mm | szt. | 8
8 | Łyżka RUSSEL-DAVIS 18x57mm | szt. | 2
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. |  | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 21
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................
Część 21 Optyki na użytek bloku operacyjnego laryngologii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Optyka endoskopowa do FESS, 0st., dł.180mm, średnica 4.0mm | szt. | 2
2 | Plastikowa rura ochronna na optyki, dł.19,7 cm | szt. | 2
3 | Kosz do sterylizacji endoskopu, wymiary 285x60x50mm | szt. | 6
4 | Kleszcze nosowe typu GRUNWALD-HENKE, do przodu tnące, 0st., dł.robocza 13cm | szt. | 2
5 | Kleszcze nosowe typu GRUNWALD-HENKE, do góry tnąca, 45st., dł.robocza 13cm | szt. | 2
6 | Pęseta ADSON, dł.120mm, 1x2zęby | szt. | 4
7 | Imadło MAYO-HEGAR, dł.150mm | szt. | 6
8 | Silikonowy ochraniacz na zęby, autoklawowalny | szt. | 6
9 | Śruba bazowa do optyk i światłowodów | szt. | 4
10 | Nakrętka do uchwytu laryngoskopu i podpórka na klatkę piersiową | szt. | 2
11 | Pryzmat | szt. | 1
12 | Kleszczyk Kleinsasser, dł.23cm, bransze chytwające zakrzywione do lewej strony | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. |  | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji min. metodą termiczną, z wykorzystaniem preparatów myjących dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 22
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................
Część 22 Pincety do diatermii ERBE z serii VIO
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Uchwy elektrod monopolarnych "Slim-Line" z 2 przyciskami, standard, z kablem przyłączeniowym 4 m +/- 0,5 m | szt. | 2
2 | Pinceta bipolarna Classic, zgięta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 190 mm, bez trzpienia prowadzącego | szt. | 2
3 | Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 165 mm, bez trzpienia prowadzącego | szt. | 4
Razem | [5 empty] | x | x
Wymagania bezwględne
Lp. |  | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Wszystkie pozycje muszą być kompatybilne z Diatermią firmy ERBE z serii VIO znajdującą się na stanie Zamawiającego
2 | Produkt fabrycznie nowy
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 23
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................
Część 23 - Pęseta bipolarna bagnetowa - umowa sukcesywna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pęseta bipolarna bagnetowa Cushinga, wielokrotnego użytku. Pęseta z izolacją , końcówka gładka . Całkowita długość 19,1 cm. Końcówka 0,7mm. | szt. | 3
Razem | [5 empty] | x | x
Wymagania bezwględne
Lp. |  | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Wszystkie pozycje muszą być kompatybilne z Diatermią firmy Valleylab Force EZ-8C znajdującą się na stanie Zamawiającego
2 | Produkt fabrycznie nowy
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 24
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 24 Wiertła indigo wielorazowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wiertła indigo, tnące, okrągłe, średnica 1 mm, długość 77 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 1
2 | Wiertła indigo, tnące, okrągłe, średnica 2 mm, długość 78 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 1
3 | Wiertła indigo, tnące, okrągłe, średnica 6 mm, długość 69 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 5
4 | Wiertła indigo, tnące, okrągłe, średnica 5 mm, długość 68 mm. Stal węglowa. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 5
5 | Wiertła indigo, tnące, okrągłe, średnica 4 mm, długość 78 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 1
6 | Wiertła indigo, węglowe, okrągłe, średnica 3 mm, długość 79 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 1
7 | Wiertła indigo, diamentowe, okrągłe, gruboziarniste, średnica 5 mm, długość 64 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 2
8 | Wiertła indigo, diamentowe, okrągłe, gruboziarniste, średnica 4 mm, długość 72 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 2
9 | Wiertła indigo, diamentowe, okrągłe, gruboziarniste, średnica 3 mm, długość 72 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 2
10 | Wiertła indigo, diamentowe, okrągłe, gruboziarniste, średnica 2 mm, długość 72 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 2
11 | Wiertła indigo, diamentowe, okrągłe, gruboziarniste, średnica 1 mm, długość 72 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 2
12 | Wiertła indigo, diamentowe, okrągłe, drobnoziarniste, średnica 6 mm, długość 64 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 2
13 | Wiertła indigo, diamentowe, okrągłe, drobnoziarniste, średnica 5 mm, długość 64 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 2
14 | Wiertła indigo, diamentowe, okrągłe, drobnoziarniste, średnica 4 mm, długość 72 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 2
15 | Wiertła indigo, diamentowe, okrągłe, drobnoziarniste, średnica 3 mm, długość 72 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 2
16 | Wiertła indigo, diamentowe, okrągłe, drobnoziarniste, średnica 2 mm, długość 72 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 2
17 | Wiertła indigo, diamentowe, okrągłe, drobnoziarniste, średnica 1 mm, długość 77 mm. Stal nierdzewna. Opakowanie zawiera 1 szt. | op. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | TAK
| fabrycznie nowy, | TAK
| nieuszkodzony, | TAK
| nieregenerowany, | TAK
| nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, | TAK
| kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika, | TAK
| odporny na korozję, | TAK
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień. | TAK
3 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | TAK
| dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE , | TAK
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 6 m-cy gwarancji na narzędzia. | TAK
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 25
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 25 Lampa czołowa
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Lampa czołowa diodowa z akumulatorem/baterią w czepcu | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Mocowana na czepcu
2 | Komplet z transformatorem gniazdkowym
3 | Filtr polaryzacyjny
4 | Opcja zintegrowanego mocowania lup okularowych serii HR/HRP.
5 | Regulacja jasności
6 | Regulowany kąt widzenia
7 | system chłodzenia diody, gwarantujący niezbędną ciszę i bezwibracyjną pracę
8 | Oświetlenie: do 90 000 luxów
9 | Temperatura koloru: 5 500 Kelvinów
10 | Gwarancja minimum 36 miesięcy
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Certyfikat CE
2 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 26
Zał. nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .........................................................
Część 26 Wiertarka typu Indigo
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wiertarka szybkoobrotowa - otologiczna typ Indigo. Prędkość obrotowa maksymalna 60.000 obr./min. W zestawie z kasetą do sterylizacji, prostnicą oraz 2 kątnicami montowanymi zatrzaskowo. Kompatybilna z konsolą zasilającą typu IPC. | szt. | 1
2 | Pojemnik do sterylizacji oraz przechowywania wiertarki z pozycji 1. | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | fabrycznie nowy,
2 | nieuszkodzony,
3 | nieregenerowany,
4 | nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 27
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 27 Nożyczki ratownicze
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Nożyczki do materiałów opatrunkowych i opatrunków syntetycznych, uchwyt anatomiczny, jedno ucho odgięte, dł. 19 cm +/- 1 cm | szt. | 150
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Nożyczki ratownicze - medyczne do cięcia opatrunków, bandaży, ubrań, pasów bezpieczeństwa
2 | Z zaokrąglonymi końcówkami zabezpieczającymi przed przypadkowym zranieniem poszkodowanego
3 | Ergonomiczna konstrukcja uchwytu
4 | Produkt wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji
5 | Zastosowanie specjalnego materiału oraz ząbki na ostrzu pozwalają nawet na cięcie przewodów.
6 | Długość nożyczek: 19 cm +/- 1 cm
7 | Produkt nie wymaga ostrzenia
8 | Produkt fabrycznie nowy
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 28
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..................................................
Część 28 Rękojeść światłowodowa
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rękojeść światłowodowa 2,5 V, średnica 28 mm | szt. | 5
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Metalowa obudowa żarówki
2 | Żarówka LED
3 | Zamknięta pokrywa baterii uniemożliwia dostanie się cieczy do wewnątrz
4 | Możliwość sterylizacji parą wodną
5 | Zbudowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
5 | Jest kompatybilna z tzw. zielonym standardem ISO 7376/3
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 29
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .............................................................
Część 29 Igły chirurgiczne i sekcyjne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Igła chirurgiczna odwrotnie tnąca 1/2 koła, wymiar 1,60x85 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
2 | Igła chirurgiczna odwrotnie tnąca 1/2 koła, wymiar 0,80x20 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
3 | Igła chirurgiczna odwrotnie tnąca 3/8 odwrotnie tnąca, wymiar 1,60x85 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
4 | Igła chirurgiczna odwrotnie tnąca 3/8 odwrotnie tnąca, wymiar 1,10x55 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
5 | Igła chirurgiczna odwrotnie tnąca 3/8 odwrotnie tnąca, wymiar 0,80x28 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
6 | Igła chirurgiczna Keith prosta tnąca, wymiar 1,00x80 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
7 | Igła chirurgiczna Keith prosta tnąca, wymiar 0,90x65 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
8 | Igła chirurgiczna Keith prosta tnąca, wymiar 0,80x50 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
9 | Igła sekcyjna w połowie zakrzywiona, wymiar 2,00 x 145 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
10 | Igła sekcyjna w połowie zakrzywiona, wymiar 2,00 x 115 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
11 | Igła sekcyjna w połowie zakrzywiona, wymiar 1,80 x 75 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne (dotyczy wszystkich pozycji) | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | fabrycznie nowy,
2 | nieuszkodzony,
3 | nieregenerowany,
4 | nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
5 | kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 30
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 30 Narzędzia na użytek poradni ginekologicznej
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kleszcze typu Conquest 2.7mm odgryzacz z trzonem narzędzia zakrzywionym w górę | szt. | 1
2 | Kleszcze typu Conquest 3.4mm 45° Left Tip Biter | szt. | 1
3 | Wąski odgryzacz, 3,4 mm | szt. | 1
4 | Wąski odgryzacztypu Conquest zakrzywiony pod kątem 15° w górę, 3,4 mm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 31
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ............................................
Część 31 Zestaw pomiarowy pessarów pierścieniowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zestaw pomiarowy pessarów pierścieniowych - mały 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm | zestaw | 1
2 | Zestaw pomiarowy pessarów pierścieniowych średni - 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm | zestaw | 1
3 | Zestaw pomiarowy pessarów pierścieniowych duży - 85 mm, 90 mm, 95 mm, 100 mm | zestaw | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Pozwala na precyzyjne dobranie rozmiarów pessarów pierścieniowych oraz pessarów kostkowych
2 | Wykonany z miękkiego, przyjaznego dla tkanek medycznego silikonu
3 | Można go wielokrotnie wykorzystywać
4 | Produkt fabrycznie nowy
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 32
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 32 Wzierniki nosowe, uszne, gardłowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,5 mm i długości 70 mm | szt. | 2
2 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,8 mm i długości 70 mm | szt. | 2
3 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 2,0 mm i długości 70 mm | szt. | 2
4 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,5 mm i długości 70 mm z wentylkiem | szt. | 2
5 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,8 mm i długości 70 mm z wentylkiem | szt. | 2
6 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 2,0 mm i długości 70 mm z wentylkiem | szt. | 2
7 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,5 mm i długości 70 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
8 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,8 mm i długości 70 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
9 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 2,0 mm i długości 70 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
10 | Końcówka do odsysania nosowa prosta o średnicy 2,5 mm i długości 100 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
11 | Końcówka do odsysania nosowa prosta o średnicy 3,0 mm i długości 100 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
12 | Końcówka do odsysania nosowa prosta o średnicy 4,0 mm i długości 100 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
13 | Koncówka do ssaka typu Cooley z uchwytem, lekko po łuku odgięty o średnicy wewnętrznej 6,5mm, dł.35 cm | szt. | 1
14 | Końcówka do ssaka typ Cooley z uchwytem, lekko odgięty po łuku o średnicy 9mm, dł. 31 cm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 33
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 33 Kamerton
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kamerton, długość 17-18 cm | szt. | 2
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 34
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 34 Pęseta do rzęs oraz okulistyczna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pęseta do rzęs z końcówką zgiętą po kątem 30 stopni | szt. | 3
2 | Pęseta okulistyczna Beer, wąska, epilacyjna | szt. | 1
3 | Pęseta okulistyczna Beer, szeroka, epilacyjna | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 35
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 35 Młotek
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Młotek ortopedyczny Ombredanne, waga główki 560 g, waga całkowita 1060 g, śr. główki 40 mm, dł. 240-250 mm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 36
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 36 Narzędzia okulistyczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pęseta krzyżowa do kapsuloreksji do cięcia rogówkowego 1.8 mm - długość robocza 10 mm, szerokość końcówki 1.5 mm - znaczniki poprzeczne na 2.5 mm i 5 mm, ramię zagięte pod kątem 45 stopni - długość całkowita 115 mm | szt. | 7
2 | Imadło delikatnie zagięte, szczęki 7 mm, z blokadą, długość całkowita108 mm | szt. | 3
3 | Imadło zagięte - szczęki o długości 7 mm - bez zamka - obrotowa rękojeść - długość całkowita 108 mm | szt. | 3
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 oraz/lub z tytanu zgodnie z norma Ti 6AL-4V w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 37
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 37 Klemy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Klemy typu de Bekey-Satinski, długość całkowita 230 mm, długość części roboczej 68 mm | szt. | 1
2 | Klemy typu de Bekey-Satinski, długość całkowita 240 mm, długość części roboczej 76 mm | szt. | 1
3 | Klemy typu de Bekey-Satinski, długość całkowita 240 mm, długość części roboczej 84 mm | szt. | 1
4 | Klemy typu Overholt-Geissendorfer, fig. 1, długość całkowita 21 cm | szt. | 2
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 38
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 38 Narzędzia ginekologiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kulociąg ginekologiczny Kulociąg Schroder-Braun, ostry, dł. 25 cm | szt. | 32
2 | Pęseta anatomiczna, długość 25 cm +/- 0,5 cm Pinceta anatomiczna, prosta, wąska, dł. 25 cm | szt. | 25
3 | Hegar średnica 1 mm Rozszerzacz Hegar, ze skośnym uchwytem 1 mm | szt. | 20
4 | Hegar średnica 2 mm Rozszerzacz Hegar, ze skośnym uchwytem 2 mm | szt. | 15
5 | Hegar średnica 3 mm Rozszerzacz Hegar, ze skośnym uchwytem 3mm | szt. | 5
6 | Hegar średnica 4 mm Rozszerzacz Hegar, ze skośnym uchwytem 4 mm | szt. | 7
7 | Hegar średnica 4,5 mm Rozszerzacz Hegar, ze skośnym uchwytem 4,5 mm | szt. | 2
8 | Hegar średnica 5 mm Rozszerzacz Hegar, ze skośnym uchwytem 5 mm | szt. | 2
9 | Hegar średnica 5,5 mm Rozszerzacz Hegar, ze skośnym uchwytem 5,5 mm | szt. | 2
10 | Hegar średnica 6 mm Rozszerzacz Hegar, ze skośnym uchwytem 6 mm | szt. | 2
11 | Uchwyt do skalpela standard, nr 3, dł. 12,5 cm | szt. | 2
12 | Uchwyt do skalpela standard, nr 4, dł. 13,5 cm | szt. | 2
13 | Imadło chirurgiczne, długość 12 cm Igłotrzymacz Converse, krótki, dł. 11 cm | szt. | 1
14 | Imadło chirurgiczne, długość 15 cm Igłotrzymacz Mayo-Hegar, prosty, dł. 14 cm | szt. | 1
15 | Nożyczki proste o długość 15 cm Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce ostro-tępe, dł. 15,5 cm | szt. | 2
16 | Nożyczki proste o długość 20 cm Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce ostro-tępe, dł. 20 cm | szt. | 2
17 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, proste, końce ostro-ostre, dł. 23 cm | szt. | 5
18 | Kleszczyki Hartmana 14,5 cm Kleszczyki uszne do polipów Hartmann-Wullstein, 2,4x1,6x7 mm, dł. części roboczej 14 cm | szt. | 2
19 | Wziernik typu Collin Wziernik Collin, fig. 2, 100x35 mm | szt. | 20
20 | Skrobaczka biopsyjna Kevorkian-Young perforowana z koszem, kątowa 2,5 mm, długość całkowita 30 cm Łyżka biopsyjna Kevorkian-Young, z koszem, kątowa, 2,5 mm, dł. 30 cm | szt. | 10
21 | Pęseta anatomiczna, długość 20 cm Pinceta anatomiczna, prosta, wąska, dł. 20 cm | szt. | 10
22 | Kleszczyki biopsyjne typu Baby Tischler mini, złote, nachylone – Shark Klescze biopsyjne Baby-Tischler, 2,3x5,0 mm, dł. 21 cm | szt. | 5
23 | Kleszczyki biopsyjne Tischler-Kevorkian 3x9,5mm Blue Coated Klescze biopsyjne Tischler-Kevorkian, 3x9 mm, dł. 21 cm | szt. | 5
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 39
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 39 Narzędzia typu Braun
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Nożyczki typu Braun, zagięte, bezpieczne, długość 22 cm | szt. | 4
2 | Nożyczki zagięte, bezpieczne, długość 14,5 cm | szt. | 4
3 | Zaciski typu Braun-Robert, długość 22 cm +/- 1 cm | szt. | 4
4 | Zaciski typu Braun-Sarot, długość 24 cm +/- 1 cm | szt. | 4
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 40
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 40 Kleszcze
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kleszcze naczyniowe Pean, zagięte, dł. 14 cm | szt. | 2
2 | Kleszczyki naczyniowe typ pean, proste, dł. 14 cm | szt. | 2
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrub lub wkrętów odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 41
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 41 Peany oraz nożyce
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kleszcze naczyniowe Rochester-Pean, proste, dł. 13 cm | szt. | 30
2 | Nożyczki do opatrunku Lister, dł. 14 cm | szt. | 10
3 | Nożyczki do opatrunku Lister, dł. 20 cm | szt. | 6
4 | Nożyczki do opatrunku Bergmann, dł. 23 cm | szt. | 6
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 42
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..................................................
Część 42 Rękojeść do laryngoskopu oraz łyżki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rękojeść do laryngoskopu | szt. | 2
2 | Łyżka laryngoskopowa Millera, wielorazowa nr 0 | szt. | 1
3 | Łyżka laryngoskopowa Millera, wielorazowa nr 00 | szt. | 1
4 | Łyżka laryngoskopowa Millera, wielorazowa nr 4 | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne (dotyczy pozycji 1) | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Metalowa obudowa żarówki
2 | Żarówka LED
3 | Zamknięta pokrywa baterii uniemożliwia dostanie się cieczy do wewnątrz
4 | Możliwość sterylizacji parą wodną
5 | Zbudowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
5 | Jest kompatybilna z tzw. zielonym standardem ISO 7376/3
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 43
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..................................................
Część 43 Łyżki do videolaryngoskopu
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wielorazowa łyżka do videolaryngoskopu firmy Insighters is3-L w rozmiarze M | szt. | 2
2 | Wielorazowa łyżka do videolaryngoskopu firmy Insighters is3-L w rozmiarze L | szt. | 2
3 | Rękojeść światłowodowa do łyżek Macintosh | szt. | 2
4 | Rękojeść światłowodowa pediatryczna | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne (dotyczy pozycji 3 i 4) | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Metalowa obudowa żarówki
2 | Wielorazowego użtku
3 | Żarówka LED
4 | Zamknięta pokrywa baterii uniemożliwia dostanie się cieczy do wewnątrz
5 | Możliwość sterylizacji parą wodną
6 | Zbudowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej ( z wyłączeniem pozycji 1)
7 | Jest kompatybilna z tzw. zielonym standardem ISO 7376/3
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 44
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 44 Sondy do poszerzania ujścia ślinianki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Sonda, średnia 1 mm długość 115 mm | szt. | 1
2 | Sonda, średnia 1,5 mm długość 145 mm | szt. | 1
3 | Sonda, średnia 2 mm długość 145 mm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 45
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 45 Uszczelki oraz kleszcze
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Uczelka do części pracującej resektoskopu pracującego mono lub bipolarnego, wielorazowego użytku | szt. | 30
2 | Szczypce chwytające 7 Fr, długość 330 mm, giętkie | szt. | 20
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE (dotyczy pozycji 2)
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE (dotyczy pozycji 2)
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie- jeśli istnieje taka możliwość:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać) - dotyczy pozycji 2
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 46
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..................................................
Część 46 Rękojeści
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rękojeść aluminiowa do laryngoskopu PRO MRI | szt. | 1
2 | Rękojeść światłowodowa do łyżek Macintosh, Teleflex | szt. | 4
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Metalowa obudowa żarówki
2 | Wielorazowego użtku
3 | Żarówka LED
4 | Zamknięta pokrywa baterii uniemożliwia dostanie się cieczy do wewnątrz
5 | Możliwość sterylizacji parą wodną
6 | Zbudowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej ( z wyłączeniem pozycji 1)
7 | Jest kompatybilna z tzw. zielonym standardem ISO 7376/3
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 47
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 47 Narzędzia chirurgiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pęseta chirurgiczna, zagięta 125 mm +/- 5 mm, 1 x2 ząbki | szt. | 5
2 | Pęseta chirurgiczna, zagięta 150 mm +/- 5 mm, 1 x2 ząbki | szt. | 5
3 | Pęseta anatomiczna zagięta 125 mm +/- 5 mm | szt. | 5
4 | Pęseta anatomiczna zagięta 150 mm +/- 5 mm | szt. | 5
5 | Pęseta chirurgiczna, prosta, 125 mm +/- 5 mm | szt. | 4
6 | Pęseta chirurgiczna, prosta, 200 mm +/- 5 mm | szt. | 4
7 | Pęseta anatomiczna prosta, 125 mm +/- 5 mm | szt. | 5
8 | Pęseta anatomiczna prosta, 200 mm +/- 10 mm | szt. | 5
9 | Kleszczyki/ pean chirurgiczne zagięte 125 mm +/- 5 mm | szt. | 4
10 | Kleszczyki/ pean chirurgiczne zagięte 140 mm +/- 5 mm | szt. | 4
11 | Kleszczyki/ pean chirurgiczne zagięte 180 mm +/- 5 mm | szt. | 5
12 | Kleszczyki/ pean chirurgiczne zagięte 240 mm +/- 5 mm | szt. | 5
13 | Nożyczki chirurgiczne opatrunkowe, proste, długość 150 mm +/- 5 mm | szt. | 10
14 | Nożyczki chirurgiczne opatrunkowe, zgięte 160 mm +/- 5 mm | szt. | 10
15 | Nożyczki ratownicze, medyczne, duże dł. 180-200 mm | szt. | 3
16 | Nożyczki do usuwania staplerów dł. 130-135 mm | szt. | 3
17 | Kleczyki Kocher proste 140 mm +/- 5 mm | szt. | 4
18 | Kleczyki Kocher proste 180 mm +/- 5 mm | szt. | 4
19 | Kleczyki Kocher zagięte 140 mm +/- 5 mm | szt. | 4
20 | Kleczyki Kocher zagięte 180 mm +/- 5 mm | szt. | 4
21 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 140 mm +/- 5 mm | szt. | 3
22 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 170-180 nn | szt. | 3
23 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 200 mm +/- 5 mm | szt. | 3
24 | Nożyczki do cięcia gipus 220-240 mm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 48
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 48 Kleszczyki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Szczypczyki biopsyjne, obie bransze ruchome, giętkie, wielorazowe, dł. robocza 230 mm | szt. | 4
2 | Szczypczyki do usuwania ciał obcych, obie bransze ruchome, giętkie, wielorazowe, dł. robocza 230 mm | szt. | 8
3 | Kleszczyki chwytające giętkie z zabezpieczniem przed przeciążeniem, 3 FR, wielorazowe, dł. robocza 530 mm, obie bransze ruchome w kształcie zębów aligatora. Dł. Całkowita 665 mm, jednoczęściowe | szt. | 8
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 49
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 49 Laparoskopia Chirurgiczna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowym) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x220mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową z rączkami , pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz wraz ze stelażem(stojakiem) na instrumenty laparoskopowe | szt. | 10
2 | Nożyczki ClickLine, zakrzywione, typu Metzenbaum odgięte, ząbkowane, dł. ostrzy 20 mm., dwie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe, rączka bez zatrzasku, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 20
3 | Klipsownica laparoskopowa o śr. 10 mm, dł. 36 cm., obrotowa do klipsów tytanowych w rozmiarze M-L, uchwyt pistoletowy | szt. | 10
4 | Kleszcze ClickLine KELLY, długie, monopolarne, obrotowe, dwie bransze ruchome, dł. rob. bransz 22 mm, uchwyt bez zatrzasku śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
5 | Kleszcze ClickLine typu Grasping Forceps, atraumatyczne, monopolarne, obrotowe, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 28 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
6 | Kleszcze ClickLine typu Bowel Grasper, atraumatyczne, monopolarne, obrotowe, fenestracyjne, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 37 mm, uchwyt rączki bez zatrzasku śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
7 | Kleszcze ClickLine preparacyjno- chwytne, monopolarne, obrotowe, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 25 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
8 | Kleszcze ClickLine chwytne, z atraumatycznymi ząbkami, monopolarne,obrotowe, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 24 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
9 | Kleszcze ClickLine, typu 'Pazury'2x3 ( SAWALHE ) zęby, obrotowe, dł. Branszy roboczej 34 mm., dwie bransze ruchome, monopolarne, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm- współpracujące z trokarem o śr. 11 mm. Uchwyt rączki z zatrzaskiem | szt. | 10
10 | Narzędzie ssąco-płuczące, rękojeść pistoletowa z odrębnymi przyciskami ssanie/ płukanie oraz rurkami o śr. 5 mm. i 10 mm. z bocznymi otworami, dł. 36 cm wraz z systemem drenów (jednorazowe - 100 szt.) | kpl. | 10
11 | Igła punkcyjna, z przyłączem LUER-Lock, śr. Wewn. igły 1,6 mm, śr. tulei 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 10
12 | Trokar wielorazowy, grot piramidalny, do instrumentów 5mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, czarne oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 20
12a | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 6 mm i dł. 10,5 cm | szt. | 20
12b | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 6 mm | szt. | 20
13 | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 10mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, zielone oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 20
13a | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 11 mm | szt. | 20
13b | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 10 mm i dł. 10,5 cm | szt. | 20
13c | Redukcja 11/ 5 mm- nasadka na trokar | szt. | 20
14 | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 13,5mm, dł. 11,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, niebieskie oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 10
14a | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 13,5 mm | szt. | 10
14b | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 13,5 mm i dł. 11,5 cm | szt. | 10
14c | Redukcja 13,5/10/5 mm | szt. | 10
15 | Elektroda haczykowa typu "L", monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, osłona izolowana | szt. | 10
16 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 8 mm, dł. 500 cm, do diatermii chirurgicznych Valleylab | szt. | 10
17 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm , pasujący do optyki z poz. 25 oraz żródła światła typu Xenon 300 firmy Storz ( własność zamawiającego) oraz z redukcjami pasującymi do innych źródel światła. | szt. | 10
18 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna, oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu . Pasująca do troakra o śr. 11 mm. | szt. | 10
19 | Dren insuflacyjny wielorazowego uzytku, silkonowy, nadający się do sterylizacji wysokotemperaturowej, śr. Wewn. 9 mm., dł. 250 cm. Z końcówką pasującą do filtra powietrza. | szt. | 10
20 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wkładami narzędziowymi Karl Storz | szt. | 20
21 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, z zapinką hemostatyczną, obrotowy, monopolarny, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wkładami narzędziowymi Karl Storz | szt. | 20
22 | Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego narzędziami Karl Storz | szt. | 50
23 | Gumowe zatyczki do trokarów- po 1 op. A 10 szt. Do każdego rozmiaru | kpl. | 20
Razem |  |  | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
| narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 | TAK
| w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę. | TAK
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | TAK
| fabrycznie nowy, | TAK
| nieuszkodzony, | TAK
| nieregenerowany, | TAK
| nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, | TAK
| kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika, | TAK
| hartowany próżniowo, | TAK
| odporny na korozję, | TAK
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień. | TAK
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem. | TAK
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | TAK
| dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE , | TAK
| sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE, | TAK
| dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE, | TAK
6 | Zamawiający żąda dostarczenia na wezwanie, próbki ( jednego narzędzia) w celu potwierdzenia parametrów technicznych poz 5 sz 1. Narzedzie zostanie poddane testom funkcjonalności. | TAK
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
| nazwa producenta, | TAK
| nr referencyjny, | TAK
| znak CE, | TAK
| napis: GBO (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe), | TAK
| unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX. | TAK
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX. | TAK
Narzędzia o śr. 5 mm. Muszą pasować do trokata o śr. 6 mm.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach. | TAK
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności. | TAK
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
| rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji, | TAK
| czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia, | TAK
| naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu), | TAK
| wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości, | TAK
| wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni, | TAK
| nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej, | TAK
| konserwacja, | TAK
| ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd), | TAK
| testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi). | TAK
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie. | TAK
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. | TAK
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | TAK
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 50
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..................................................
Część 50 Imadła, separatory, kleszcze
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowym) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x220mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową z rączkami , pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz wraz ze stelażem(stojakiem) na instrumenty laparoskopowe | szt. | 2
2 | Imadło laparoskopowe nierozbieralne, jednoczęściowe, proste, rączka ergonomiczna z blokadą, ustawienie rączki prawo/lewo, śr. 5 mm., dł. 33 cm | szt. | 2
3 | Imadło laparoskopowe nierozbieralne, jednoczęściowe, pozycja branszy odgieta na prawo, rączka ergonomicznaz blokadą, ustawienie raczki prawo/lewo, śr. 5 mm., dł. 33 cm | szt. | 2
4 | Imadło laparoskopowe nierozbieralne, jednoczęściowe, pozycja branszy odgieta na lewo, rączka ergonomiczna z blokadą, ustawienie raczki prawo/lewo, śr. 5 mm., dł. 33 cm | szt. | 2
5 | Popychacz węzła lekko zagięty, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 2
6 | Separator tkanek ( retraktor) , 9- cio palczasty, atraumatyczny, śr. 10 mm., dł. 36 cm | szt. | 2
7 | Kleszcze typu Babcock, dwie bransze ruchome o dł. 33 mm., atraumtyczne, śr. 10 mm, dł. 36 cm. Rękojeść z zatrzaskiem | szt. | 2
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie: | x |  | x
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 51
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................
Część 51 Narzędzia chirurgiczne 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowym) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x220mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową z rączkami , pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz wraz ze stelażem(stojakiem) na instrumenty laparoskopowe | szt. | 5
2 | Nożyczki ClickLine, zakrzywione, monopolarne, rączka bez zatrzasku, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
3 | Nożyczki ClickLine, zakrzywione, typu Metzenbaum odgięte, ząbkowane, dł. ostrzy 15 mm., dwie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe, rączka bez zatrzasku, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
4 | Kleszcze ClickLine KELLY, długie, monopolarne, dł. rob. bransz 22 mm, uchwyt bez zatrzasku śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 5
5 | Kleszcze ClickLine preparacyjno- chwytne, dwie bransze ruchome, atraumattyczne, monopolarne, obrotowe, dł. robocza bransz 17 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
6 | Kleszcze ClickLine typu Grasping Forceps, atraumatyczne, monopolarne, obrotowe, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 28 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 5
7 | Kleszcze ClickLine fenestracyjne, atraumatyczne, monopolarne, obrotowe, jedna bransza ruchoma, dł. robocza bransz 26 mm, uchwyt rączki bez zatrzasku śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 5
8 | Kleszcze bipolarne typu ROBI KELLY preparacyjno- chwytne, dwie bransze ruchome, uchwyt raczki bez zatrzasku, śr. 5 mm., dł. Rob. 36 cm, z kablem pasujacym do generatora VIO 3, bęącego własnością zamawiającego | szt. | 5
9 | Kleszcze ClickLine chwytne, bransza typu " szczęka tygrysa" , monopolarne, obrotowe, jedna bransza ruchoma, dł. robocza bransz 14 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 5
10 | Kleszcze ClickLine chwytne, typu 'Pazury'2x3, jedna bransza ruchoma, dł. Branszy 26mm, monopolarne, obrotowe, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, uchwyt rączki z zatrzaskiem | szt. | 5
11 | Kleszcze ClickLine preparacyjno- chwytne, monopolarne, obrotowe, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 25 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
12 | Elektroda haczykowa typu "L", monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, osłona izolowana | szt. | 5
13 | Narzędzie ssąco-płuczące, rękojeść pistoletowa z odrębnymi przyciskami ssanie/ płukanie oraz rurkami o śr. 5 mm. I 10 mm. z bocznymi otworami, dł. 36 cm wraz z systemem drenów ( jednorazowe?- 1000 szt.) | szt. | 5
14 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, z dwoma przyłączami Luer- Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 5
15 | Igła punkcyjna, z przyłączem LUER-Lock, śr. Wewn. igły 1,6 mm, śr. tulei 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 5
16 | Pętla monopolarna 200 x 150 mm.oraz 120 x85 mm- jednorazowego uzytku, Wraz z rękojeścią o śr. 5 mm. Dł. 30 cm. | szt. | 10
17 | Popychacz węzła typu Clemont-Ferrand, prosty, śr. 5 mm., dł. 36 cm. | szt. | 5
18 | Kleszcze chwytne do macicy typu korkociąg, rekojeść prosta, śr. 5 mm. | szt. | 5
19 | Kleszcze chwytne do macicy typu korkociąg, rekojeść prosta, śr. 10 mm. | szt. | 5
20 | Kleszcze ekstrakcyjne kulociag typu SAWALHE Tenaculum forceps, śr 11 mm. Dł. 36 cm. | szt. | 5
21 | Szydełko do zamykania powięzi typu BERCI, śr. 2,8, dł. 17 cm | szt. | 5
22 | Trokar wielorazowy, grot piramidalny, do instrumentów 5mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, czarne oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 10
23 | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 6 mm i dł. 10,5 cm | szt. | 10
24 | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 6 mm | szt. | 10
25 | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 10mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, zielone oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 10
26 | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 11 mm | szt. | 10
27 | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 10 mm i dł. 10,5 cm | szt. | 10
28 | Redukcja 11/ 5 mm- nasadka na trokar | szt. | 10
29 | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 13,5mm, dł. 11,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, niebieskie oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 5
30 | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 13,5 mm | szt. | 5
31 | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 13,5 mm i dł. 11,5 cm | szt. | 5
32 | Redukcja 13,5/10/5 mm | szt. | 5
33 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 500 cm, do diatermii chirurgicznych ERBE | szt. | 5
34 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 8 mm, dł. 500 cm, do diatermii chirurgicznych Valleylab | szt. | 5
35 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm , pasujący do optyki z poz. 25 oraz żródła światła typu Xenon 300 firmy Storz ( własność zamawiającego) oraz z redukcjami pasującymi do innych źródel światła. | szt. | 5
36 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 0°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna, oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu . Pasująca do troakra o śr. 11 mm. | szt. | 5
37 | Dren insuflacyjny wielorazowego uzytku, silkonowy, nadający się do sterylizacji wysokotemperaturowej, śr. Wewn. 9 mm., dł. 250 cm. Z końcówką pasującą do filtra powietrza. | szt. | 5
38 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wkładami narzędziowymi Karl Storz | szt. | 10
39 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, z zapinką hemostatyczną, obrotowy, monopolarny, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wkładami narzędziowymi Karl Storz | szt. | 10
40 | Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego narzędziami Karl Storz | szt. | 10
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 52
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 52 Ogrzewacz oraz uszczelka
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | OGRZEWACZ OPTYKI LAPAROSKOPOWEJ- zbudowany z butelki wielokrotnego użytku oraz podstawy wielokrotnego użytku stabilizująca system po włozeniu optyki. System dostosowany do sterylizacji parowej. | szt. | 10
2 | Sterylna uszczelka jednorazowego użytku do podgrzewania optyki | op. | 100
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 53
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 53 Osteotomy i kleszcze
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 245 mm. Szer. 4 mm | szt. | 30
2 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 245 mm. Szer. 8 mm | szt. | 30
3 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 245 mm. Szer. 10 mm | szt. | 30
4 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 245 mm. Szer. 13 mm | szt. | 30
5 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 245 mm. Szer. 15 mm | szt. | 30
6 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 245 mm. Szer.18 mm | szt. | 30
7 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 245 mm. Szer. 20 mm | szt. | 30
8 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 245 mm. Szer. 25 mm | szt. | 30
9 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 125 mm. Szer. 4 mm | szt. | 20
10 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 125 mm. Szer. 8 mm | szt. | 20
11 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 125 mm. Szer. 10 mm | szt. | 20
12 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 125 mm. Szer. 12 mm | szt. | 20
13 | Osteotom listkowy typu Lambotte , prosty dł. 125 mm. Szer. 15 mm | szt. | 20
14 | Klescze do chwytania torby stawowej typu BIRCHER- GANSKE, odgięte na poziomie branszy roboczej, dł. 200 mm | szt. | 10
15 | Klescze do chwytania torby stawowej typu BIRCHER- GANSKE, odgięte na poziomie rękojeści dł. 200 mm | szt. | 10
16 | Nożyce do tkanki twrdej typu RESANO, odgiete, dł. 250 mm | szt. | 5
17 | Kleszcze opatrunkowe typu MAIER, odgięte, dł. 265 mm, rękojeśc z zapięciem | szt. | 20
18 | Pinceta Chirurgiczna standardowa, prosta, długość 200 mm końcówka robocza 1x2 ząbki | szt. | 20
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 54
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 54 Narzędzia Okulistyczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Hak zezowy typu Graefe mały, długość części roboczej 9 mm, długość całkowita 140 mm- narzędzie stalowe | szt. | 21
2 | Rozwórka typu COOK dla niemowląt regulowana śrubą zakończona częścią chwytną o radełkowanej powierzchni., Części podpowiekowe pełne o długości 8 mm. - narzędzie stalowe | szt. | 21
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
| narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 | TAK
| w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę. | TAK
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | TAK
| fabrycznie nowy, | TAK
| nieuszkodzony, | TAK
| nieregenerowany, | TAK
| nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, | TAK
| kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika, | TAK
| hartowany próżniowo, | TAK
| odporny na korozję, | TAK
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień. | TAK
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem. | TAK
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | TAK
| dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE , | TAK
| sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE, | TAK
| dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE, | TAK
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
| nazwa producenta, | TAK
| nr referencyjny, | TAK
| znak CE, | TAK
| napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe), | TAK
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach. | TAK
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności. | TAK
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
| rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji, | TAK
| czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia, | TAK
| naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu), | TAK
| wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości, | TAK
| wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni, | TAK
| nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej, | TAK
| konserwacja, | TAK
| ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd), | TAK
| testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi). | TAK
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie. | TAK
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. | TAK
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | TAK
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 55
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 55 Uszczelka
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Uszczelka gumowa riwo, czerwona, z otworem 0,5 mm. Kompatybilna z histeroskopem WOLF. Opakowanie zawiera 10 szt. | op. | 100
Razem |  |  |  |  | 0 | x | x
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 56
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 56 Narzędzia laparoskopowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kleszczyki uniwersalne chwytające, okienkowe monopolarne, rozbieralne 4-elementowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią śr. 5 mm dł 310 mm | szt. | 1
2 | Kleszczyki uniwersalne chwytające, okienkowe, delikatne, rozbieralne 4-elementowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią śr. 5 mm dł 310 mm | szt. | 1
3 | Kleszczyki chwytające typu grasper, szczęki 20mm, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, rozbieralne 4-elementowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą śr. 5 mm dł 310 mm | szt. | 1
4 | Kleszczyki chwytające typu grasper, szczęki 20mm, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane rozbieralne 4-elementowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą śr. 5 mm dł 420 mm | szt. | 1
5 | Narzędzie endoskopowe do podskórnego zamykania powięzi, długość 170mm, średnica 2,5mm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: ZAS 2024 (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej