## Opis
Pakiet Nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10 mm, 15mm, 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w opakowaniu, w oddzielnych sterylnych pakietach. | opak. | 20
2 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt półksiężycowaty; do stosowania w zabiegach EMRC, średnica pętli 25 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; 10 sztuk w opakowaniu, w oddzielnych sterylnych pakietach. | opak. | 10
3 | Jednorazowa igła iniekcyjna kolonoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300mm; długość igły 5mm, średnica igły 23G; kąt ścięcia ostrza igły - krótki; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 5 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | opak. | 15
4 | Szypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka szara, bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm i 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | opak. | 20
5 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 20mm-30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 60
6 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm, 18mm, 20,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej i poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm-3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 80
7 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu. | opak. | 20
8 | Prosta lub z zagięciem dwunastniczym lub z zagięciem środkowym, proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,91mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. | szt. | 25
9 | Prosta lub z zagięciem dwunastniczym lub z zagięciem środkowym, proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm, średnica wewnętrzna protezy 2,34mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. | szt. | 25
10 | Prosta lub z zagięciem dwunastniczym lub z zagięciem środkowym, proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 12 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm, średnica wewnętrzna protezy 2,64mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. | szt. | 25
11 | Prowadnica jednorazowego użytku VisiGlide2, średnica 0,025'' lub 0,035'', długość robocza 2700mm lub 4500mm, giętka zagięta, giętka prosta lub giętka zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 60
12 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40mm-120mm; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 5
13 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku; długość całkowita 40mm-120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. | szt. | 5
14 | Jednorazowy litotryptor LithoCrush do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm-4,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 2
15 | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu). | opak. | 2
16 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi. | opak. | 5
Razem:
Pakiet Nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Prowadnik jednorazowego użytku z końcówką 5 i 10 cm lub z dwiema końcówkami roboczymi (po obu stronach narzędzia) o długości 5cm i 10 cm. Końcówki hydrofilne zawierają wolfram, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej prowadnik pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie; średnica prowadnicy z 10 cm końcówką: .035"- końcówka prosta i zagięta: sztywność standardowa i zwiększona, długość 260 i 450 cm (do wyboru) ; średnica prowadnicy z 5 cm końcówką: .025"- sztywność standardowa, końcówka prosta, dł. 450cm i/lub .035``, sztywność standardowa lub zwiększona, końcówka prosta lub zagięta (do wyboru). | opak. | 30
2 | Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku ( 360 st ), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych; rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia; niezależne kanały do prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, nosek 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej: 4,4 Fr, 3,9 Fr (do wyboru), przeznaczony do współpracy z prowadnikami 450cm i średnicy prowadnika odpowiednio .025´i . 035”. | szt. | 60
3 | Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku w komplecie z prowadnikiem (do wyboru trzy różne prowadniki zawierające wolfram), jednorazowego użytku z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, nos 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej do wyboru: 3,9Fr, 4,4Fr, mechanizm pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku o 360 st, rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia, przeznaczony do współpracy z prowadnikami 450cm i średnicy prowadnika odpowiednio .025" i . 035”. | opak. | 25
4 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, zestaw wyposażony w dodatkową przezroczystą osłonkę z tworzywa z uchwytem i fabrycznym zabezpieczeniem do wprowadzania narzędzia i ochrony kanału roboczego , w długościach 155cm i 235cm, z możliwościa wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8mm Op-10 szt | opak. | 3
5 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji), dostępne w długościach 155cm i 235cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału roboczego 2,8mm. Op=10szt | opak. | 2
6 | Trójkanałowy sfinkterotom igłowy z niezaleznym kanałem do prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, długośc robocza 200cm, średnicva kateteru 7-5,5 Fr, średnica końcówki 4,8 Fr, z regulowanym wysunięciem igły w granicach 4-6mm, z końcówką widoczną w RTG, współpracujacy z prowadnikiem 0,035" | szt. | 50
7 | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji i z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z mozliwościa podania kontrastu i z kanałem na prowadnik, rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm (do wyboru), wymagana średnica kanału endoskopu 3.2 mm, zalecany prowadnik - .035" | opak. | 4
8 | Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, owalne jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu: miękkiego i o średniej sztywności 0,4318mm, długość robocza 240 cm, średnica osłonki 2.4mm, średnica otwartej pętli: 13, 27, 30mm, rękojeść skalowana, do kanału roboczego o średnicy min. 2,8mm. Op=5szt | opak. | 7
9 | Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane ze sztywnego plecionego drutu o średnicy 0,41mm, kształt: okrągły-średnica otwartej pętli 10,15,20,25, 33mm oraz hexagonal- 13, 27mm; długość robocza 240cm; średnica osłonki 2.4mm; (10 szt. w opakowaniu) | opak. | 7
10 | Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, możliwość pozostawienia implantu w ciele pacjenta przez 12 miesięcy po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg wskazań lekarza, wykonane z nitinolu- uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywane o średnicach 8 i 10 mm i długościach 40, 60, 80, 100, 120mm, wyposażone w profilowane ucho do usuwania, z cewnikiem wprowadzającym długości 180 cm i średnicy 8,5 i 9 Fr, współpracującym z prowadnicą .035", zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker kontrolny na rękojeści. | szt. | 7
11 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica osłonk:i 2,2mm, 2,4mm i 2,8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe, elipsoidalne i duże pogłębione z podwójnymi okienkami każda łopatka), do wyboru: z igłą i bez igły, koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony osłonką. Op=40 szt | opak. | 5
Razem:
Pakiet Nr 3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Ustnik jednorazowy do gastroskopii, zwykły bez gumki | szt. | 1000
Razem:
Pakiet Nr 4
Oprzyrządowanie do zestawu endoskopowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Jednorazowy zestaw węży z końcówką typu luer lock z nakłuwaczem | szt. | 350
2 | Wąż silikonowy bez podgrzewania insuflatorowy | szt. | 12
3 | Sterylna, jednorazowa osłona do głowicy kamery 30º 3D, opakowanie zawiera 10 sztuk | opak. | 30
4 | Filtr jednorazowy sterylny do urządzenia typu insuflator, opakowanie zawiera 25 sztuk | opak. | 10
5 | Końcowka silikonowa z nacięciem krzyżowym do zaworu 5 mm | szt. | 4
6 | Zawór z nacięciem krzyżowym do tuleji trokaru 10/12 mm, opakowanie zawiera 20 sztuk | opak. | 6
7 | Silikonowy zawór do trokaru 5 mm składający się z górnej uszczelki 5 mm oraz zaworu insuflacyjnego, opakowanie zawiera 20 sztuk | opak. | 6
8 | Zawór trokaru 10/12 mm z konwersją 5 mm skadający się z uszczelki redukcyjnej, elementu mocującego w korpusie trokaru oraz uszczelki insuflacyjnej | szt. | 10
9 | Reduktor z 10/12 mm na 5 mm, opakowanie zawiera 5 sztuk | opak. | 6
Razem:
Uwaga dotyczy pakietu nr 4: wyżej wymienione elementy muszą być kompatybilne z zestawem endoskopowym Einstein Vision 3,0