ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ Formularz parametrów techniczno- użytkowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów/ materiałów informacyjnych znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów oraz podania nazwy producenta

| Lp. | Parametry ogólne | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego |
| --- | --- | --- |
|  | MOBILNY CYFROWY APARAT RTG W WERSJI PRZYŁÓŻKOWEJ Z BEZPRZEWODOWYM DETEKTOREM Producent: ………………………. Model/Typ: ………………………. Okres gwarancji ………………….. Rok produkcji: 2024 |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany, rok produkcji 2024 |  |
| 1 | Aparat wyposażony w wewnętrzne akumulatory o pojemności minimum 2800 Wh które umożliwiają wykonywanie ekspozycji i jego przemieszczanie bez dostarczania zasilania zewnętrznego. |  |
| 2 | Aparat wyposażony w generator o mocy minimum 20 kW |  |
| 3 | Aparat pracujący w zakresie napięć generatora minimum 40 kV - 150 kV |  |
| 4 | Aparat posiadający maksymalną wartość prądu ≥ 400 mA |  |
| 5 | Aparat pracujący w zakresie regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji minimum 0,1 – 500 mAs |  |
| 6 | Aparat posiadający minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms |  |
| 7 | Aparat umożliwiający wybór techniki dwu punktowej (kV-mAs) oraz 3 punktowej (kV – mA - ms) |  |
| 8 | Aparat posiadający zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej nie mniejszy niż -1800 +1800 |  |
| 9 | Aparat posiadający zakres pochylania kołpaka lampy nie mniejszy niż + 90° - 30° |  |
| 10 | Aparat posiadający możliwość obrotu kolumny w zakresie minimum +/-310o |  |
| 11 | Aparat o szerokości ≤ 55,5 cm |  |
| 12 | Wysokość aparatu złożonego w pozycji transportowej ≤ 139,6 cm |  |
| 13 | Waga aparatu gotowego do pracy ≤ 450 kg |  |
| 14 | Aparat wyposażony w przewodowy wyzwalacz ekspozycji z kablem o długości ≥ 2,5 metra |  |
| 15 | Aparat wyposażony w pilota bezprzewodowego umożliwiającego wyzwolenie ekspozycji z zasięgiem działania minimum 5 metrów |  |
| 16 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatora, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia z prędkością ≥ 5,0 km/h (system zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę) |  |
| 17 | Aparat wyświetlający w czasie rzeczywistym poziom naładowania akumulatorów |  |
| 18 | Akumulatory po pełnym naładowaniu pozwalające na typowe użytkowanie: minimum 4 godziny ciągłej jazdy i zasięg 20km i 250 ekspozycji |  |
| 19 | Sterowanie ruchem aparatu, skręcanie, jazda do przodu, jazda do tyłu z poziomu kołpaka lampy |  |
| 20 | Aparat posiadający zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem za pomocą kart RFID |  |
| 21 | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą - wielkość większego ogniska ≤ 1,2 mm - wielkość mniejszego ogniska ≤ 0,6 mm |  |
| 22 | Aparat posiadający pojemność cieplną anody ≥ 300 kHU |  |
| 23 | Aparat posiadający pojemność cieplną kołpaka lampy ≥ 1250 kHU |  |
| 24 | Aparat wyposażony w anodę osiągającą prędkość obrotów ≥ 2700 obr/min. |  |
| 25 | Aparat z dostępnym zakresem obrotu kolimatora ≥ +/- 90o |  |
| 26 | Aparat z dostępnym zakresem wysokości ogniska od podłogi ≥ 55 – 203 cm |  |
| 27 | Aparat z dostępnym zasięgiem ramienia rozumianym jako odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 122 cm |  |
| 28 | Aparat wyposażony w kolimator z oświetleniem LED z wbudowanymi automatycznymi filtrami dobieranymi zgodnie z programem anatomicznym, minimum 3 różne filtracje w tym wymagana filtracja: 1 mm Al + 0,2 mm Cu |  |
| 29 | Aparat wyposażony w układ pomiaru lub kalkulacji dawki ekspozycji z wyświetlaniem dawki na konsoli akwizycyjnej technika i zintegrowany z DICOM |  |
| DETEKTOR |  |  |
| 1 | Detektor bezprzewodowy z polem aktywnym o wielkości minimum 34 cm × 42 cm z wyjmowanym bez użycia narzędzi akumulatorem |  |
| 2 | Budowa płaskiego detektora cyfrowego w technologii Csl, wymagany stopień ochrony detektora wraz baterią minimum IP43 |  |
| 3 | Detektor posiadający: - wielkość piksela ≤ 160 µm - rozdzielczość minimum 5,6 mln pikseli - liczba bitów przetwarzania ≥ 16 bitów - rozdzielczość obrazowa ≥ 3,125 lp/mm - waga z baterią ≤ 3,1 kg |  |
| 4 | Detektor obsługujący komunikację bezprzewodową WiFi w standardzie: IEEE 802.11 a, b, g, n |  |
| 5 | Wymagana wydajność kwantowa detektora DQE ≥ 50% zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 1 lp/mm |  |
| 6 | Detektor dostarczony z minimum dwoma akumulatorami oraz zintegrowaną, umieszczoną w aparacie ładowarką pozwalająca na umieszczanie w niej 1 akumulatora (ładowany jest sam akumulator bez udziału detektora) lub detektor z minimum dwoma akumulatorami i możliwością ładowania w aparacie. |  |
| 7 | Akumulator detektora w pełni naładowany pozwalający wykonać ≥ 350 ekspozycji |  |
| 8 | Detektor posiadający wbudowany czujnik wstrząsu |  |
| 9 | Detektor umożliwiający punktowe obciążenie wagą pacjenta minimum 100kg |  |
| 10 | Detektor wyposażony w funkcję automatycznej wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej dla wszystkich obszarów anatomicznych w projekcji AP i LAT, czyli zestaw algorytmów modelujących promieniowanie rozproszone w celu subtrakcji promieniowania rozproszonego z obrazu. Parametry ekspozycji dla zdjęcia z wirtualną kratką jak dla zdjęcia bez kratki. |  |
| 11 | Wraz z aparatem ładowarka zewnętrzna do ładowania akumulatorów detektora pozwalająca na umieszczanie w niej minimum 1 akumulatora |  |
| KONSOLA |  |  |
| 1 | Aparat wyposażony we wbudowaną konsolę umożliwiającą obsługę aparatu w postaci dotykowego monitora LCD w rozmiarze ≥ 17” i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1020 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu, wybór i zmiana parametrów generatora. Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający jego akceptację lub usunięcie. Oprogramowanie obrazowe konsoli tego samego producenta co oferowany aparat. |  |
| 2 | Konsola wyposażona w funkcję automatycznej kontroli jasności monitora w zależności od warunków otoczenia (DICOM Grayscale Standard Display Function) |  |
| 3 | Konsola posiadająca programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw przez użytkownika. Minimum 1500 zdefiniowanych programów. Interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim |  |
| 4 | Konsola obsługująca czas od akwizycji do pojawienia się obrazu na monitorze aparatu max. 12 sekund |  |
| 5 | Konsola umożliwiająca wybór parametrów obróbki obrazu |  |
| 6 | Konsola wyposażona w dysk o pojemności minimum 480 GB który umożliwia zapisanie minimum 10000 obrazów i minimum 16 GB pamięci RAM |  |
| 7 | Konsola umożliwiająca obróbkę obrazów w zakresie minimum:- regulacja okna obrazu- dodawanie adnotacji i znaczników- powiększenie i obrót obrazów- zarządzanie bazą obrazów- przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej oraz z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką obrazu pod kątem projekcji i anatomii docelowej |  |
| 8 | Konsola posiadająca wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką (Target and Deviation Index lub Exposure Index i Deviation Idex) w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania |  |
| 9 | Konsola umożliwiająca wykonanie analizy zdjęć odrzuconych z możliwością generowania raportów i eksportu raportów na usb w formacie kompatybilnym z „Excel” |  |
| 10 | Konsola wyposażona w narzędzie pozwalające operatorowi za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawienie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany dodatkowo kolorem na obrazie |  |
| 11 | Konsola obsługująca standard DICOM 3.0 (lub nowszy) z obsługą protokołów: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist (automatyczne wybieranie badań na podstawie procedur z serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań procedur z listy roboczej z bazą badań w aparacie) |  |
| 12 | Konsola posiadająca interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy IEEE 802.11 a/b/g/n/ac w celu komunikacji z siecią szpitalną i oferowanym detektorem |  |
| WYPOSAŻENIE APARATU |  |  |
| 1 | 1 szt fartuch ochronny lekki, jednostronny, zapinany jako krzyżak z kryzą o współczynniku min 0,25 mmPb |  |
| 2 | 1 szt pół fartuch ochronny lekki o współczynniku min 0,25 mmPb |  |
| 3 | 2 szt parawanów ochronnych: struktura na bazie dwóch solidnych płyt, ekran antyradiacyjny pomiędzy płytami blacha ekranu ołowiana o grubości od 0,5 mm boki – termiczne połączenie okleiną wodoodporną zestaw kołowy skrętny z podwójnym hamulcem skrętu i obrotu koła bieżnik koła elastomerowy (bezpieczny dla posadzek) małe opory toczenia i skrętu, nośność każdego kółka 50 kg wymiary: szer 90 cm i wys 198 cm |  |
| 4 | Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych, zgodny z wymogami prawa |  |
| 5 | Wykonanie pomiarów dozymetrycznych Wykonanie testów specjalistycznych i testów podstawowych |  |
| INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z aparatem) |  |
| 2 | Autoryzowany serwis – należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny. |  |
| 3 | Częstotliwość przeglądów | częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |

UWAGA!!!! Formularz parametrów techniczno- użytkowych stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.