Załącznik nr 2b do SWZ - Zestawenie parametrów wymaganych - Pakiet nr 4-5

Pakiet  nr 4

Specyfikacja  testów Immunofluorescencji pośredniej (IIF/IFA):

Zestawy  do wykonania badania metodą Immunofluorescencji pośredniej powinny zawierać:

-  komplet odczynników niezbędnych do wykonania badania (bufor PBS z  Tween,

przeciwciała antyludzkie z FITC IgG - odczynnik gotowy do użycia,)

- 10 szkiełek w zestawie

-  szkiełka nakrywkowe,

-  kontrole  pozytywną  i negatywną - gotowe do użycia

-  inkubacja nie  może się odbywać bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

- szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów

1. Przeciwciała  przeciwjądrowe (ANA)

- substrat:  komórki HEp-20-10 i wątroba małpy na jednym okienku diagnostycznym

2. Przeciwciała przeciwko granulocytom obojętnochłonnym (ANCA)

  - substrat:  granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, formaliną,  mieszanina komórek  HEp-2 i granulocytów na jednym okienku diagnostycznym

3. Przeciwciała przeciw endomysium , gliadynie  (IgG)

  - substrat: wątroba  małpy, krople oczyszczonych deaminowanych peptydów gliadyny  na jednym okienku diagnostycznym

4. Przeciwciała przeciw endomysium , gliadynie  (IgA)

  - substrat: wątroba małpy, krople oczyszczonych deaminowanych peptydów gliadyny  na jednym okienku diagnostycznym

5. ds. DNA

  - substrat: flagellates  (Crithidia luciliae sensitive) na jednym okienku diagnostycznym,

6. Przeciwciała przeciw komórkom  okładzinowym  żołądka (PCA), przeciw czynnikowi

wewnętrznemu Castle´a

-   substrat:  żołądek małpy, oczyszczony czynnik wewnętrzny na jednym okienku

diagnostycznym

7. Przeciwciała przeciwwątrobowe (ANA, AMA, ASMA, LKM-1)

-  substrat : komórki HEp-20-10, watroba małpy, nerka szczura żołądek szczura na

jednym szkiełku diagnostycznym

8. Przeciwciała przeciw receptorowi fosfolipazy A2 (Anty-PLA2R)

-   antygen: komórki HEK -293 transfekowane ludzką rekombinowaną  izoformą 1

PLA2R oraz rozmaz  specyficznych transfekowanych  komórek EU 90

Pakiet  nr 4

Specyfikacja techniczna  mikroskopu fluorescencyjnego

| # Napięcie sieciowe |  |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa | 12V |
| Napięcie | 100 do 240 V |
| Zakres napięcia sieciowego | automatyczna konwersja napięcia |
| Źródło światła UV: |  |
| Lampa diodowa typu LED |  |
| Długość fali źródła światła | 460.- 490 nm |
| Moc | Min 5 W |
| Stałe źródło światła 460-490 nm | Min 25 lumenów |
| Żywotność | min 10 000 h |
| Klasyfikacja lasera | 2M |
| Wskaźnik pogorszenia jakości światła | Alarm akustyczny |
| # Ustawienia filtrów dla metody FITC |  |
| Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny | 450-490 nm/515nm |
| Filtr rozpraszający | 510 nm |
| # Elementy mechanizmu optycznego |  |
| Obrotowe ramię do zmiany obiektywów | Manualne , minimum 4 pozycje |
| Obiektyw 1 | A-Plan 20 x / 0.45 |
| Obiektyw 2 | A –Plan 40 x / 0. 65 |
| Okular | PL 10 x/ 20 Br. i PL10x/ 20 Br. |
| Tuba dwuokularowa, ergonomiczna | 30˚ /20 |
| # Podstawa |  |
| # Śruba makrometryczna | 4 mm/U |
| # Śruba mikrometryczna | 0,4 mm/U |
| # Podstawa na próbkę | 75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią |
| # Wyposażenie dodatkowe |  |
| # Pokrowiec na mikroskop |  |
| # Wymagania |  |
| # Serwis gwarancyjny | 12 miesiecy |
| # Specyfikacja techniczna ,certyfikat |  |
| # Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim |  |
| # Montaż stanowiskowy |  |
| # Szkolenie personelu |  |

Pakiet  nr 4,5

Wymagania dotyczące wytrząsarki - kołyski laboratoryjnej  dla Pakietu  nr 4,5

1. Ruch kołyskowy

2. Kąt nachylenia 7º

3. 30 obr/min

Pakiet  nr 5

Specyfikacja testów  do  oznaczania przeciwciał metodą  Westernblot/Immunoblot

Testy Immunoblot powinny  spełniać następujące  wymagania:

- Testy paskowe

- Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta

- Paski testowe   powinny  zawierać  osobno naniesione antygeny w postaci linii

- Paski testowe  powinny  zawierać  linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania,

- Zestawy powinny zawierać  wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki,

- Zestawy  muszą  zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczeń (bufor do rozcieńczania próbki, do płukania, kontrolę pozytywną i negatywną , konjugat, substrat)

- Zestaw musi zawierać nie więcej niż 12-16  pasków testowych

- Wyniki muszą być  interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w języku polski

- Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej)

- Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, wytrząsarka -kołyska laboratoryjna)

- Ocena otrzymanych wyników  badań z testów paskowych elektroniczna z wykorzystaniem urządzenia skanującego  oraz programu komputerowego

1. Testy potwierdzenia  dla ANA   (w klasie  IgG)

  - pasek testowy musi zawierać –nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70,

Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy,

histony, PCNA, AMA M2, PM-Sc , DFS 70

2.   Testy potwierdzenia dla ANCA  (w klasie  IgG)

  - pasek testowy musi zawierać- MPO, PR3, GBM

3 . Profil wątrobowy rozszerzony (w klasie  IgG) do diagnostyki

autoimmunologicznych chorób wątroby (PBC, AIH)

  - pasek testowy musi zawierać- AMA-M2, BPO, SP 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52

4. .  Przeciwciała  przeciwko antygenom neuronalnym ( w klasie  IgG).

- na paskach umieszczone są antygeny: amfifizyna, CV2.1, PNMA2 (Ma-2/Ta),

Ri, Yo, Hu,

5 . Test  do diagnostyki twardziny układowej (Systemic Sclerosis Profil).

- na paskach umieszczone są antygeny: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155,

fibrylaryna, NOR90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52

6. Test paskowy  do diagnostyki autoimmunologicznych chorób układu pokarmowego

w   klasie IgA

- test powinien umożliwiać  oznaczanie przeciwciał przeciw antygenom:

Transglutaminazy tkankowej (aTg ) i gliadyny(GAF-3X)  oraz mannanowi z

Saccharomyyces cervvisiae (ASCA)

- na każdym pasku powinna znajdować linia kontroli negatywnej , kontroli

konjugatów (IgA, IgG, IgM), kontrola potwierdzająca prawidłowe wykonanie

inkubacji wskazująca obecność przeciwciał klasy IgA w próbce

7.   Test paskowy  do diagnostyki autoimmunologicznych chorób układu pokarmowego

w  klasie IgG

- test powinien umożliwiać  oznaczanie przeciwciał przeciw antygenom:

Transglutaminazy tkankowej (aTg ) , gliadyny(GAF-3X), antygenom komórek

okładzinowych żołądka, czynnikowi wewnętrznemu   oraz mannanowi z

Saccharomyyces cervvisiae (ASCA)

- na każdym pasku powinna znajdować linia kontroli negatywnej , kontroli

konjugatów (IgA, IgG, IgM), kontrola potwierdzająca prawidłowe wykonanie

inkubacji

Ocena otrzymanych wyników  badań z testów paskowych elektroniczna z wykorzystaniem urządzenia skanującego  oraz programu komputerowego o następujących parametrach:

Wymagania dotyczące skanera pasków dla Pakietu  nr 5

- Polska wersja językowa

- Jednoczesne skanowanie co najmniej 5 pasków testowych

- Zautomatyzowana identyfikacja położenia prążka z naniesionym alergenem

- Pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych

- Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych   zmian

6.      Automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami

7.      Archiwizacja wszystkich wyników : zachowanie obrazu paska , danych pacjenta ( bez

konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej  inkubacji)

8.     Wszelkie niezbędne ewentualne materiały biurowe ( kartki do drukowania

protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu

komputerowego- bezpłatne