Załącznik nr 1b do SIWZ

Pakiet nr 2

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna sufitowa | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. |  | Parametry techniczne |  | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwuczaszowa lampa operacyjna bezcieniowa ze źródłem światła LED mocowana do sufitu. |  | Tak |  |
|  |  | Ramiona lamp wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. |  | Tak |  |
|  |  | Wszystkie diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy”. |  | Tak |  |
|  |  | Czasze w kształcie okręgu, jednoczęściowe, przeznaczone do współpracy z nawiewem laminarnym. |  | Tak |  |
|  |  | Regulacja średnicy plamy świetlnej d10 za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu sterowania przy czaszy. Zakres regulacji średnicy plamy świetlnej dla czaszy głównej: 18-29 cm (+/-2cm). Zakres regulacji średnicy plamy świetlnej dla czaszy satelitarnej: 16-25 cm (+/-2cm). |  | Tak, podać |  |
|  |  | Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy. |  | Tak |  |
|  |  | Wewnątrz czasz moduły składające się z odbłyśników odbijających padające na nie światło diod gwarantujące wysoką jednolitość światła. |  | Tak |  |
|  |  | Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Każdy moduł składający się z 5 (+/-2) diod LED. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. |  | Tak, podać |  |
|  |  | Osłona lamp jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego. |  | Tak Osłona lamp wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego - 50 pkt. Nie- 0 pkt |  |
|  |  | Pozycjonowanie kopuł za pomocą centralnego uchwytu w każdej kopule. Każda z czasz wyposażona w min. 3 uchwyty brudne. |  | Tak, podać |  |
|  |  | Regulacja średnicy plamy świetlnej oraz regulacja natężenia światła za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie . |  | Tak - 50 pkt. Nie- 0 pkt |  |
|  |  | Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 30 do 100%. |  | Tak, podać |  |
|  |  | Maksymalne natężenie światła dla czaszy głównej min. 140 [klux], dla czaszy satelitarnej min. 120 [klux]. Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia. |  | Tak, podać |  |
|  |  | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii małoinwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor biały). Funkcja uruchamiana z panelu sterowania umieszczonego przy czaszy lampy. |  | Tak |  |
|  |  | Stała temperatura barwowa: 4500° [K] Nie dopuszcza się regulacji temperatury barwowej. |  | Tak |  |
|  |  | Współczynnik odwzorowania barw CRI ≥ 96 |  | Tak, podać |  |
|  |  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 96 |  | Tak, podać |  |
|  |  | Współczynnik odwzorowania barwy skóry R13 ≥ 98 |  | Tak, podać |  |
|  |  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2): 93 cm (+/- 2 cm) dla czaszy głównej; 97 cm (+/- 2 cm) dla czaszy satelitarnej. |  | Tak, podać |  |
|  |  | Zużycie energii max 53 W dla czaszy głównej oraz max 45 W dla czaszy satelitarnej. |  | Tak, podać |  |
|  |  | Możliwość obrotu ramion wokół punktu mocowania: ponad 350 º |  | Tak, podać |  |
|  |  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona: ponad 340 º |  | Tak, podać |  |
|  |  | Możliwość obrotu kopuły lamp wokół osi pionowej: ponad 340 º |  | Tak, podać |  |
|  |  | Możliwość obrotu kopuły lamp wokół dwóch osi poziomych min 300 º każda. |  | Tak |  |
|  |  | Możliwość podnoszenia lamp minimum 30º na przegubie łączącym ramiona. |  | Tak, podać |  |
|  |  | Możliwość opuszczania lamp w zakresie minimum 40º na przegubie łączącym ramiona. |  | Tak, podać |  |
|  |  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] |  | Tak |  |
|  |  | Żywotność źródła światła min. 55 000 godzin. |  | Tak, podać |  |
|  |  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. |  | Tak |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | Wartość wymagalna |  | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu |  | Min. 24 m-ce |  |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji |  | Przez cały okres gwarancji |  |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta |  | Podać harmonogram |  |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych |  | Do 2 dni roboczych |  |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych |  | Do 14 dni |  |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy |  | TAK |  |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca |  | TAK |  |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ |  | TAK |  |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia |  | 10 lat od daty dostawy |  |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) |  | podać |  |  |
| 11 | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego ( wartość brutto, waluta PLN), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres min 2 lat od upływu gwarancji |  | podać |  |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy