Białystok, dn. 23.05.2025 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.18.2025

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **urządzeń i aparatury do Jednostek Organizacyjnych UMB wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją, z podziałem na 7 części**, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.
2. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Część nr 2

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z laserem czerwonym o długości fali 638nm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia prezentującego dane w rozdzielczości 22 bitów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wadze 30 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SWZ. Celem jest utworzenie laboratorium, które jest do pewnego stopnia mobilne - tak, aby część analiz można było powtórzyć w innym laboratorium, z użyciem innego zestawu odczynników i materiału biologicznego. Ta funkcja zostanie zapewniona przez cytometr, którego waga, wg analiz Zamawiającego, nie przekroczy 15 kg.

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie części nr 2 przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim tj. oryginalnych ulotek w jęz. angielskim (bez konieczności dołączenia tłumaczeń na j.polski). Oryginalna ulotka zawiera szeroki i wyczerpujący opis, które w sposób dosłowny nie są tłumaczone na język polski).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Prosimy o dopuszczenie w zakresie części nr 2 dostarczenia wraz z dostawą instrukcji obsługi w języku angielskim drogą mailową. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dopuszcza się, aby wyroby (sprzęt naukowy) przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostarczane profesjonalnym użytkownikom, miały instrukcje używania w języku angielskim. Zwracamy się również z prośbą o wskazanie adresu mailowego, na który będzie można przekazać instrukcję. Ze względu na politykę korporacyjną, liczne zabezpieczenia nie mamy możliwości dostarczenia instrukcji na nośniku pendrive lub płycie CD.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy wzoru umowy §1 ust.6. Zwracamy się z prośbą dodanie do istniejącego zapisu następującego zastrzeżenia, w przeciwnym razie Zamawiający będzie mógł obciążyć Wykonawcę kosztami za wszelkie uszkodzenia nie powstałe z winy wykonawcy. „Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego powstałych z winy wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SWZ.

7. Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 1g. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenia kary umownej za niewykonanie przeglądu gwarancyjnego do 0,5% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy niewykonany przegląd: g. za niewykonanie przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji (jeżeli dotyczy), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 wynagrodzenia za przedmiot umowy, którego przegląd dotyczy, za każdy niewykonany przegląd.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SWZ.

8. Dotyczy załącznika nr 5 – WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO- dla części nr 2 - pkt. 3. Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia do 12 m-cy (taki sam jak okres gwarancji).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SWZ.

9. Dotyczy załącznika nr 5 – WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO dla części nr 2- pkt. 10 i 12. W związku z tym, że oferowany aparat serwisowany jest w centrum serwisowym w Belgii, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do max. 30 dni. Jednocześnie ze względu na niezawodność oferowanego urządzenia i niezwykle rzadkie przypadki konieczności wymiany/naprawy części, producent zdecydował się na formę zdalnego wsparcia serwisowego. W przypadku konieczności fizycznej naprawy czy wymiany podzespołu na nowy, na ten czas zapewniamy urządzenie zastępcze oraz odbiór i dostarczenie aparatu do centrum serwisowego. Prosimy o uwzględnienie powyższego i modyfikację zapisów ujętych w pkt. 10 i 12 załącznika nr 5. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie numer 6 prosimy również o odpowiednią zmianę zapisów w załączniku nr 5, w punktach 4 i 5.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy. Pozostałe wymogi zawarte w SWZ Zamawiający podtrzymuje.

10. Dotyczy załącznika nr 5 – WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO dla części nr 2- pkt. 16. Prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym: „Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 5 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 3

11. Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną o Max. RCF [x g] : 24 270 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia instrukcji stanowiskowej ? (w cenę wirówki wliczona jest instalacja i przeszkolenie personelu potwierdzone protokołem. Szczegółowy opis instalacji opisany jest w instrukcji obsługi)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o mocy 500 W ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści rotor wychylny 4x 200 ml o RCF=4807 x g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Prosimy o dopuszczenie wirówki z maksymalnym RCF 24 270 xg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Prosimy o dopuszczenie wirówki o mocy 500W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Prosimy o dopuszczenie wirówki z rotorem wychylnym o pojemności 4x200ml z odchyleniem

4807 xg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 7

18. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wykonania instalacji i uruchomienia łaźni wodnej - część nr 7. Jest to urządzenie łatwe w obsłudze, a dodatkowa instalacja i uruchomienie stanowią znaczne koszty w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od konieczności wykonania instalacji i uruchomienia.

19. Prosimy o dopuszczenie łaźni wodnej z zaworem spustowym umiejscowionym z lewej strony urządzenia lub na froncie urządzenia (umiejscowienie króćca do wyboru przez Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ j.n.:

- W części nr 2, 3, 7 – nowe załączniki dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia (tj. załącznik nr 2, 4, 5, 6 do SWZ) – dokumenty w załączeniu.

IV. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

V. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

VI. Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB** /podpis na oryginale/