AE/ZP-27-92/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne echokardiografu z funkcją echokardiografii przezprzełykowej

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Echokardiograf z funkcją echokardiografii przezprzełykowej fabrycznie nowy, niepowystawowy, gotowy do pracy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie echokardiografu i głowic diagnostycznych zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości i położenia konsoli wspomagane elektrycznie | TAK . |  |
|  | Regulacja wysokości min.40 cm | TAK |  |
|  | Układ jezdny na 4 skrętnych kołach | TAK |  |
|  | Ruchomy monitor wysokiej rozdzielczości minimum 1920x1080 pixeli, minimum 21,5“ | TAK |  |
|  | Kontrast monitora minimum 150 000:1 | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt . Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Cyfrowy układ przetwarzania wiązki z nieograniczoną ilością efektywnych kanałów cyfrowych | TAK |  |
|  | Regulowany zakres dynamiki z nieograniczonym poziomem górnym | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic min 1,5-15 MHz | TAK |  |
|  | Gniazda sond obrazowych minimum 4 aktywne | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość skanowania min. 40 cm | TAK |  |
|  | Gniazdo sondy CWD | TAK |  |
|  | Gniazdo wejściowe EKG | TAK |  |
|  | Panel dotykowy min. 12“ do sterowania funkcjami aparatu | TAK |  |
|  | Minimum 3 gniazda USB | TAK |  |
| Tryby obrazowania/ funkcje pomiarowe i analityczne |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania i funkcje minimum: -tryb M; -anatomiczny M-mode (on line, z pętli i archiwum); -krzywoliniowy M-mode; -2D; -3D w czasie rzeczywistym (przezklatkowe i przezprzełykowe), -obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania minimum: -Doppler fali pulsacyjnej, -Doppler fali ciągłej; -Doppler kolorowy, -Doppler tkankowy, -Triplex B/CD/PW, -B/CD/CWD, -B/TDI/PW | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie nie mniejsza niż 10 m/s | TAK |  |
|  | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie z minimum 8-ma ogniskami nadawczo/odbiorczymi lub obrazowanie bezogniskowe na całym zakresie głębokości | TAK |  |
|  | Regulacja TGC lub regulacja LGC | TAK |  |
|  | Fotorealistyczny rendering obrazów 3D z modulacją głębokości kolorem. | TAK |  |
|  | Ustawienie znaczników w renderowanej bryle 3D | TAK |  |
|  | Obrazowanie trójpłaszczyznowe w trybie 3D obrazów B i B/CD minimum 2 płaszczyzny | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt . Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Obrazowanie przepływów w technologii eliminującej artefakty kierunkowe dopplera | TAK |  |
|  | Funkcje postprocessingu na zatrzymanych obrazach/pętlach. Wymagane minimum: B-mode- wzmocnienie, mapy skali szarości; M-mode – wzmocnienie, skala czasu; Color Doppler, - wzmocnienie, linia bazowa PW Doppler – wzmocnienie, linia bazowa, oś czasu; CW Doppler – wzmocnienie, linia bazowa, oś czasu | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt za każdą dodatkową funkcję ponad warunek minimum - 1 pkt, jednak nie więcej niż 40 pkt. |  |
|  | Pakiet do analizy automatycznej funkcji skurczowej lewej komory w 2D-strain z wykresem polarnym minimum 17-sto segmentowym i analiza frakcji wyrzutowej | TAK |  |
|  | Automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej LV w technologii 2D-Strain | TAK |  |
|  | Pakiet badań wysiłkowych z możliwością tworzenia własnych procedur i rezultatem w postaci wykresu polarnego lub wykresu tarczowego minimum 17-to segmentowego. | TAK |  |
| Archiwizacja/pomiary |  |  |  |
|  | Pakiet pomiarów i kalkulacji dla kardiologii dorosłych z możliwością tworzenia własnych pomiarów i kalkulacji | TAK |  |
|  | Pakiet pomiarów naczyniowych z możliwością tworzenia własnych pomiarów i kalkulacji | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie spektrum zapisu przepływów w sercu (rozpoznanie zastawki) i wyznaczenie charakterystyki liczbowej | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów na twardym dysku, pętle 2D o długości minimum 45 000 obrazów. | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt . Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Pojemność dysku twardego minimum 1 Tb | TAK |  |
|  | Zintegrowana nagrywarka CD/DVD z zapisem w formacie DICOM i przeglądarką DICOM dla systemu Windows | TAK |  |
|  | Funkcjonalność komunikacji w DICOM (min: WorkList, Store, Query/Retrive) na połączeniu kablowym i bezprzewodowym | TAK |  |
|  | Videoprinter | TAK |  |
| ## Głowice |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa szerokopasmowa do badań przezklatkowych 3/4D o minimalnych prametrach: | TAK podać typ i producenta |  |
|  | Pasmo minimum od 2 MHz do 4 MHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Ilość elementów piezoelektrycznych w matrycy minimum 5000 | TAK |  |
|  | Kąt widzenia minimum 90 stopni | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa szerokopasmowa do badań przezprzełykowych 3/4D o minimalnych prametrach: | TAK podać typ i producenta |  |
|  | Pasmo minimum od 3 MHz do 7 MHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Ilość elementów piezoelektrycznych w matrycy minimum 2000 | TAK |  |
|  | Kąt widzenia minimum 90 stopni | TAK |  |
| Inne funkcje |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o zewnętrzną stację z możliwościami obróbki eksportowanych obrazów z aparatu. Dodatkowe minimalne funkcjonalności oprogramowania zewnętrznej stacji roboczej: - zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja); - zmiana zakresu dynamiki B-mode; - regulacja prędkości odtwarzania pętli; - regulacja wzmocnienia B-mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego; - wyłączenie trybu Dopplera kolorowego na obrazie B-mode / Doppler kolorowy; - ustawienie kąta korekcji przepływu dla Dopplera pulsacyjnego i Dopplera ciągłego; - zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-mode i Dopplera spektralnego (skala czasu); - przetworzenie zapisanych pętli B -mode na zapis M-mode i anatomiczny M-mode; - wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych w tym: PISA, Qp/Qs, EF - Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, Strain i Strain Rate wybranych punktów mięśnia sercowego. - Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) - Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej na obrazach 2D | TAK |  |
| ##### Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy techniczne w okresie gwarancji, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, wliczone w cenę oferty. | TAK podać ilość wymaganych przeglądów w ciągu jednego roku |  |
|  | Dostarczony i uruchomiony przedmiot zamówienia ma pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek minimum . - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych, zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty