Załącznik nr 2.1 do SWZ/do umowy

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

dot. postępowania pn.: Dostawa aparatury badawczej, nr 22/ZP/2025,

Pakiet nr 1 – Autoklaw

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Producent: …………………….………..……….. Model: ………………….………………………….. |  |  |
| 1 | autoklaw pionowy przeznaczony do sterylizacji pożywek, szkła, narzędzi, papieru | TAK / NIE* |
| 2 | wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głęb.) [mm] 947 x 735 x 600 (+/-5%) | …………………………………… należy podać** |
| 3 | pojemność użytkowa komory 80-100 litrów | …………………………………… należy podać** |
| 4 | temperatura sterylizacji programowana w zakresie min. 103-136oC | …………………………………… należy podać** |
| 5 | system wytwarzania próżni, pozwalający na sterylizację materiałów w opakowaniu i ich próżniowe suszenie | TAK / NIE* |
| 6 | pełny płaszcz komory umożliwiający równomierne i szybkie nagrzewanie i schładzanie komory | TAK / NIE* |
| 7 | program rozgrzewania, podtrzymywania temp. wsadu – regulacja w zakresie 60-136°C | TAK / NIE* |
| 8 | wbudowana ciśnieniowa wytwornica pary oddzielona od komory sterylizacyjnej | TAK / NIE* |
| 9 | wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze (np. sonda giętka) | TAK / NIE* |
| 10 | automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperatury | TAK / NIE* |
| 11 | unoszenie drzwi sterylizatora oraz ryglowanie za pomocą przycisku, bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów (drzwi otwierane do pionu) | TAK / NIE* |
| 12 | automatyczne czyszczenie wytwornicy pary po zakończeniu każdego cyklu | TAK / NIE* |
| 13 | sterowanie mikroprocesorowe | TAK / NIE* |
| 14 | wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | TAK / NIE* |
| 15 | wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach | TAK / NIE* |
| 16 | w pełni automatyczna realizacja programów sterylizacyjnych | TAK / NIE* |
| 17 | system chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej | TAK / NIE* |
| 18 | możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika | TAK / NIE* |
| 19 | ## system szybkiego chłodzenia wsadu | TAK / NIE* |
| 20 | ## możliwość bezpiecznej i wydajnej sterylizacji płynów w pojemnikach otwartych, niedomkniętych i szczelnie zamkniętych | TAK / NIE* |
| 21 | funkcja podtrzymania ciśnienia w komorze w trakcie schładzania płynów | TAK / NIE* |
| 22 | ## sprężarka cichobieżna bezolejowa – urządzenie zewnętrzne | TAK / NIE* |
| 23 | ## wbudowana pompa próżniowa | TAK / NIE* |
| 24 | ## wbudowana drukarka parametrów sterylizacji na zwykłym papierze w rolkach | TAK / NIE* |
| 25 | ## pojemnik sterylizacyjny pełny z pokrywą, o wym. Ø 375/290 mm, z uchwytem i perforacją (wodoszczelny) – 1 szt. | TAK / NIE* |
| 26 | ## kosz sterylizacyjny siatkowy, o wym. Ø 360/275 mm – 1 szt. | TAK / NIE* |
| 27 | wyposażony w skrętne kółka z blokadami szt. 4 | TAK / NIE* |
| 28 | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy Parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt | …………………………………… należy podać |

* niepotrzebne skreślić albo wykasować

** wymagane potwierdzenie wartości deklarowanego parametru za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XIII SWZ

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy