Zestaw Laparoskopowy 4K ICG z narzędziami

| PARAMETRY WYMAGANE |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitor operacyjny 4K – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Przekątna ekranu min. 31" | TAK |  |  |  |  |
| Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli | TAK |  |  |  |  |
| Mocowanie typu VESA | TAK |  |  |  |  |
| Monitor wyposażony w min.: - 1 wejście 12G SDI - 1 wejście DisplayPort 1.2 - 1 wejście HDMI 2.0 - 1 wejście DVI-D | TAK |  |  |  |  |
| Sterownik kamery - 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K | TAK |  |  |  |  |
| Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |  |  |
| Meny obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | TAK |  |  |  |  |
| W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | TAK |  |  |  |  |
| Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie sztywnego wideoendoskopu 3D/4K/ICG do laparoskopii | TAK |  |  |  |  |
| Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia obrazowania egzoskopowego 3D | TAK |  |  |  |  |
| Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 4K | TAK |  |  |  |  |
| Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |  |  |  |
| Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |  |  |  |
| Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |  |  |  |
| Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny | TAK |  |  |  |  |
| Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK 1 gniazdo USB – 0 pkt. >1 gniazdo USB – 5 pkt. |  |  |  |  |
| Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |  |  |  |
| Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |  |  |  |
| Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  |  |  |  |
| Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  |  |  |  |
| Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |  |  |  |
| Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |  |  |  |
| Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |  |  |
| Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | TAK |  |  |  |  |
| Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |  |  |  |
| Funkcja obrotu obrazu o 180° | TAK |  |  |  |  |
| Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |  |  |  |
| Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |  |  |
| Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK |  |  |  |  |
| Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |  |  |  |
| Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK |  |  |  |  |
| Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i włączonym trybem wizualizacji | TAK |  |  |  |  |
| Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |  |  |
| Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |  |  |
| Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |  |  |  |
| Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |  |  |  |
| Stopień ochrony min. CF | TAK |  |  |  |  |
| Głowica kamery 4K – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |  |  |
| Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K, 16:9, 50/60 Hz | TAK |  |  |  |  |
| Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | TAK |  |  |  |  |
| Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK |  |  |  |  |
| Waga głowicy kamery max. 260g | TAK |  |  |  |  |
| Stopień ochrony min. CF | TAK |  |  |  |  |
| Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |  |  |
| Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |  |  |  |
| Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | TAK |  |  |  |  |
| Źródło światła nie wykorzystujące technologii laserowej w trybie światła bliskiej podczerwieni (NIR) | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |  |  |
| Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | TAK |  |  |  |  |
| Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |  |  |  |
| Stopień ochrony min. CF | TAK |  |  |  |  |
| Insuflator CO2 z podgrzewaniem - 1 szt |  |  |  |  |  |
| Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy z oprogramowaniem w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
| Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym | TAK |  |  |  |  |
| Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min | TAK |  |  |  |  |
| Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | TAK |  |  |  |  |
| Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | TAK |  |  |  |  |
| Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 50 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | TAK |  |  |  |  |
| Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | TAK |  |  |  |  |
| Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK |  |  |  |  |
| Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK |  |  |  |  |
| Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |  |  |  |
| Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |  |  |  |
| Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |  |  |
| Jednorazowy dren do insuflacji z funkcją podgrzewania gazu, kompatybilny z oferowanym insuflatoren, opakowanie 10szt. – 1 op. | TAK |  |  |  |  |
| Filtr gazu CO2 z drenem, do insuflatora, sterylny, op 10szt – 1 op. | TAK |  |  |  |  |
| Przewód do podłączenia do butli CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Pompa do laparoskopii - 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji laparoskopowych | TAK |  |  |  |  |
| Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy | TAK |  |  |  |  |
| Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym | TAK |  |  |  |  |
| Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | TAK |  |  |  |  |
| Regulacja prędkości płukania w zakresie min. 100 - 2500 ml/min. w procedurach z kontrolą przepływu | TAK |  |  |  |  |
| Wyświetlanie zadanej prędkości płukania podczas laparoskopii w formie graficznej i cyfrowej na monitorze dotykowym | TAK |  |  |  |  |
| Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |  |  |
| Możliwość rozbudowy pompy o dedykowane programy do shavera histeroskopowego, histeroskopii, artroskopii, urologii, | TAK |  |  |  |  |
| Gniazdo komunikacyjne pozwalające na współpracę z dedykowaną konsolą shavera histeroskopowego | TAK |  |  |  |  |
| Optyki laparoskopowe ICG |  |  |  |  |  |
| Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 0°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Kosz lub pojemnik do sterylizacji optyki - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 mm – 2 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Wózek aparaturowy - 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK |  |  |  |  |
| Min. 3 półki | TAK |  |  |  |  |
| Ramię przegubowe do zamocowania monitora | TAK |  |  |  |  |
| Uchwyt butli CO2 | TAK |  |  |  |  |
| Wysięgnik na płyny | TAK |  |  |  |  |
| Uchwyt kamery z wyjmowanymi wkładami | TAK |  |  |  |  |
| Narzędzia Laparoskopowe |  |  |  |  |  |
| Igła Veress'a, z przyłączem LUERLock, dł. 13 cm – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Trokar kompletny - śr. Kaniuli 11 mm, dł. robocza 10,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 6 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Trokar kompletny - śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 7 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Trokar kompletny - śr. kaniuli 13,5 mm, dł. robocza 11,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 11 mm – 6 szt | TAK |  |  |  |  |
| Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 6 mm – 7 szt | TAK |  |  |  |  |
| Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 13,5 mm – 1 szt | TAK |  |  |  |  |
| Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Nasadka redukcyjna podwójna, 13,5/10 mm i 13,5/5mm, mocowana do zaworu trokara - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Uchwyt plastikowy bez zapinki, monopolarny, kompatybilny z tubusem i wkładem narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Tubus metalowy, izolowany, z przyłączem do przepłukiwania, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilny z uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez zamawiającego – 17 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Wkład nożyczek, ostrza zakrzywione, ząbkowane, obie bransze ruchome, kompatybilny z tubusem śr. 5mm i dł. 36cm oraz uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 3 szt | TAK |  |  |  |  |
| Uchwyt plastikowy bez zapinki, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce, kompatybilny z tubusem i wkładem narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Wkład kleszczy preparacyjno – chwytających typu Kelly, bransze o długości 16mm, obie ruchome, kompatybilny z tubusem śr. 5mm i dł. 36cm oraz uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 2 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Uchwyt plastikowy, z zapinką, monopolarny, kompatybilny z tubusem i wkładem narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Wkład kleszczy chwytających typu „szczęki tygrysa”, zęby 2x4, jedna bransza ruchoma, kompatybilny z tubusem śr. 5mm i dł. 36cm oraz uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 2 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Wkład kleszczy chwytających, obie bransze ruchome o długości 24mm, okienkowe, atraumatyczne, kompatybilny z tubusem śr. 5mm i dł. 36cm oraz uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Wkład kleszczy preparacyjno – chwytających typu Kelly, bransze długie o długości 22mm, obie ruchome, kompatybilny z tubusem śr. 5mm i dł. 36cm oraz uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Wkład kleszczy bransze typu "Szczęki Aligatora" o długości 18mm, obie ruchome, kompatybilny z tubusem śr. 5mm i dł. 36cm oraz uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 2 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Uchwyt plastikowy z zapinką, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce, kompatybilny z tubusem i wkładem narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 8 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Wkład kleszczy chwytających, bransze o długości 26mm, okienkowe, drobnoząbkowe, jedna bransza ruchoma, kompatybilny z tubusem śr. 5mm i dł. 36cm oraz uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 2 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Wkład kleszczy chwytających typu „Pazury”, zęby 2x3, bransze o długości 26mm, jedna bransza ruchoma, kompatybilny z tubusem śr. 5mm i dł. 36cm oraz uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Wkład kleszczy chwytających typu Babcock, długość branszy 18mm, obie bransze ruchome, atraumatyczn, okienkowe, kompatybilny z tubusem śr. 5mm i dł. 36cm oraz uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Uchwyt metalowy z zapinką hemostatyczną, kompatybilny z tubusem i wkładem narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Tubus metalowy, izolowany, z przyłączem do przepłukiwania, śr. 10 mm, dł. 36 cm, kompatybilny z uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez zamawiającego – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Wkład kleszczy chwytających typu „Pazury”, zęby 2x3, bransze o długości 35mm, jedna bransza ruchoma, kompatybilny z tubusem śr. 10mm i dł. 36cm oraz uchwytami narzędzi laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Instrument typu BERCI do zamykania powięzi, do zamykania wkłuć po trokarach, rozm. 2,8 mm, dł. 17 cm – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Przewód monopolarny, wtyk 5mm , długość 300cm – 6 szt | TAK |  |  |  |  |
| Dren insuflacyjny silikonowy – 3 szt | TAK |  |  |  |  |
| Optyka laparoskopowa, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 2 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Optyka laparoskopowa, kąt patrzenia 0°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Kosz lub pojemnik do sterylizacji optyki - 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 mm – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Manipulator maciczny – 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| Uniwersalny manipulator maciczny umożliwiający zastosowanie podczas wszystkich laparoskopowych operacji ginekologicznych wymagających napinania struktur więzadłowych i sklepień pochwy oraz w trakcie, których konieczne jest ustawianie macicy w różnych położeniach, jak również z możliwością wykonania chromopertubacji | TAK |  |  |  |  |
| Manipulator złożony z rękojeści, tubusu, wymiennych kopułek szyjki macicy, wkładów spiralnych, końcówek roboczych oraz pozostałych elementów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie manipulatora, zestaw zawiera: | TAK |  |  |  |  |
| - wymienne kopułki szyjki macicy dopasowujące manipulator do rozmiaru części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, rozmiar średnicy kopułki w zakresie: 37 mm - 1 szt. 42 mm - 1szt. | TAK |  |  |  |  |
| - wymienne wkłady spiralne wkręcane w szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora, rozmiar średnicy wkładu w zakresie: 14 - 15 mm - 1 szt. 20 - 21 mm - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| - wymienny wkład atraumatyczny o rozmiarze 60 mm - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| - wymienne końcówki robocze manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, rozmiar długości końcówki roboczej w zakresie: 60 mm - 1 szt. 40 mm - 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| - wkład atraumatyczny z możliwością podania kontrastu, rozmiar długości końcówki roboczej 30mm – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| Mechanizm manipulatora zapewniający poprzez obrót rękojeści kontrolowane wyginanie części dystalnej manipulatora razem z kopułką szyjki macicy w zakresie min. 95° w kierunku brzusznym i min. 30° w kierunku grzbietowym, z funkcją trwałego zablokowania w ustalonym wygięciu końcówki | TAK |  |  |  |  |
| Tubus manipulatora wyposażony w przyłącza LUER-Lock do podłączenia drenów płuczących w trakcie mycia w myjni | TAK |  |  |  |  |
| Wszystkie elementy manipulatora autoklawowalne | TAK |  |  |  |  |