- AE/ZP-27-91/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne mikrotomu

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne |  |  |  |
| - M | Mikrotom rotacyjny półautomatyczny z akcesoriami, gotowy do pracy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie mikrotomu zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Mikrotom z uchwytem do kasetek i żyletek nisko profilowych | TAK |  |
|  | 2 panele sterowania urządzenia, jeden wbudowany w urządzenie, drugi zewnętrzny z wbudowanym wyświetlaczem nastawionych parametrów cięcia i trymowania | TAK |  |
|  | Wyświetlacz z informacjami o włączonej blokadzie koła zamachowego, włączonej retrakcji, wartości grubości cięcia lub trymowania, licznika cięć, graficznego wskaźnika położenia głowicy w dostępnym zakresie | TAK |  |
|  | Panel sterowania z przyciskami zmiany trybu między cięciem, a trymowaniem, zmiany wartości ustawień, zmiany położenia głowicy, retrakcji | TAK |  |
|  | Dwa sposoby blokowania koła zamachowego: za pomocą dźwigni u podstawy koła zamachowego, pozwalającej zatrzymać je w dowolnej pozycji oraz szybkiej blokady koła, która blokuje głowicę preparatu w jej najwyższym położeniu | TAK |  |
|  | Dodatkowe koło przesuwu zgrubnego głowicy zlokalizowane po przeciwnej stronie koła zamachowego z możliwością programowania szybkości przesuwu | TAK |  |
|  | Funkcja Memory tj. automatyczne przywrócenie do zapamiętanej wcześniej pozycji głowicy za pomocą jednego kliknięcia przycisku | TAK |  |
|  | Regulacja kąta natarcia noża od 0 do 10 stopni | TAK |  |
|  | Wbudowana linijka na podstawie do mocowania stolika na noże mikrotomowe ułatwiająca odnalezienie ustalonej pozycji montażu lub brak opisanej wbudowanej linijki | TAK/NIE Zaoferowane urządzenie nie posiada opisanej wbudowanej linijki - 0 pkt Zaoferowane urządzenie posiada opisaną wbudowaną linijkę -10 pkt. |  |
|  | Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja osiągnięcia początku oraz końca wysuwu głowicy | TAK |  |
|  | Uchwyt na noże jednorazowe z osłoną oraz z suwakiem do bezpiecznego demontażu noża zużytego mikrotomowego | TAK |  |
|  | Tryb uśpienia wywoływany po 15 minutach przerwy w pracy, wybudzany dowolnym przyciskiem | TAK . |  |
|  | Grubość cięcia regulowana w zakresie 0,5–100 μm | TAK |  |
|  | Ustawianie wartości cięcia w krokach: - od 0,5 do 5 μm co 0,5 μm; - od 5 do 20 μm co 1 μm; - od 20 do 50 μm co 5 μm; - od 50 do 100 μm co 10 μm; | TAK |  |
|  | Grubość trymowania regulowana w zakresie od 1μm do 600 μm | TAK |  |
|  | Ustawianie wartości trymowania w krokach: - od 1 do 10 μm co 1 μm; - od 10 do 20 μm co 2 μm - od 20 do 50 μm co 5 μm; - od 50 do 100 μm co 10 μm; - od 100 do 600 μm co 50 μm | TAK |  |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy: min. 24 mm | TAK |  |
|  | Pionowy zakres ruchu głowicy: min.70 mm | TAK |  |
|  | Szybkość przesuwu głowicy: 20 μm / jednorazowe naciśnięcie przycisku, 1000 μm/s w trybie ciągłym, do 2000 μm/s w trybie przyspieszonym | TAK |  |
|  | Duża tacka na ścinki z magnetycznym mocowaniem do korpusu urządzenia lub brak opisanej tacki na ścinki | TAK/NIE Zaoferowane urządzenie nie posiada opisanej tacki na ścinki - 0 pkt Zaoferowane urządzenie posiada opisaną tackę na ścinki -10 pkt. |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia mikrotomu umieszczony z tyłu urządzenia | TAK |  |
|  | Rozmiar próbki (dł. x wys. x szer.) 50 x 60 x 40 mm | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia max.: 580 x 430 x 290 mm (dł. x szer. x wys.) | TAK |  |
|  | Maksymalna waga brutto 35 kg | TAK |  |
| ## Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczony mikrotom rotacyjny półautomatyczny ma być kompletny i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty