## PAKIET NR 1
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET NR 1- Dostawa wyrobów medycznych zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń medycznych do ablacji standardowej
TABELA A – wyroby medyczne do ablacji standardowej (materiały zużywalne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 10
1 | Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF | 1. Długość co najmniej 110 cm 2. Średnica cewnika 7F 3. Elektroda dwukierunkowa 4. Min. dwa stopnie sztywności cewnika 5. Min. 3 krzywizny w tym asymetryczna 6. Końcówka 4mm lub 8mm do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 50
2 | Łączniki | Łączniki do generatora RF opisanego w tabeli 2 dotyczy elektrod z pozycji nr 1. | szt | 6
3 | Elektroda diagnostyczna sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej | 1. Średnica: 5F lub 6F 2. Długość co najmniej 110 cm 3. Liczba biegunów 8 i 10 4. Zmienna krzywizna zgięcia 5. Odległość między biegunami 2-5-2; 2-6-2; 2-10-2; 2 oraz 5 mm do wyboru przez Zamawiającego 6. Rejestrowanie sygnałów endokawitarnych 7. Stymulacja z każdego z biegunów | szt | 60
4 | Łączniki | Łączniki do systemu elektrofizjologicznego opisanego w tabeli 2 współpracujące z elektrodami z pozycji 3 | szt | 5
5 | Cewnik diagnostyczny 4 polowy | 1. Średnica cewnika : 5F lub 6F 2. Długość użytkowa min. 115 cm 3. Dostępne krzywizny (minimum): JOSEPHSON, COURNAND, DAMATO. 4. Pierścienie elektrod o szerokości 2 mm 5. Odstępy między pierścieniami 2-5-2 mm 6. Pierścienie elektrod wykonane z platyny | szt | 60
6 | Łączniki | Łączniki do systemu elektrofizjologicznego opisanego w tabeli 2 współpracujące z elektrodami z pozycji 5. | szt | 5
7 | Elektroda chłodzona do ablacji endokawitarnej metodą RF | 1. Długość co najmniej 110cm 2. Średnica cewnika 7F-8F 3. Elektroda dwukierunkowa 4. Min. 3 krzywizny w tym asymetryczna 5. Końcówka 4mm. 6. Min. 6 otworów irygacyjnych. 7. Elektroda wyposażona w podwójną komorę chłodzenia. | szt | 60
8 | Łączniki | 1. Łączniki do generatora RF opisanego w tabeli 2; dotyczy elektrod z pozycji nr 7. | szt | 3
RAZEM materiały zużywalne |  |  |  |  | x | 0 |  |  | 0 | x
TABELA B – dzierżawa systemu do zabiegów – urządzeń medycznych służących do użycia asortymentu do ablacji
lp | DZIERŻAWA |  | Ilość opłat | Czynsz dzierżawny netto/1 m-c | Stawka podatku VAT | Czynsz dzierżawny brutto/1 miesiąc | Wartość netto |  | Wartość brutto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | 9
1 | Dzierżawa kompletnego systemu elektrofizjologicznego z programowalnym stymulatorem serca kompatybilnego z generatorem RF i pompą współpracującymi z systemem 3D opisanym w pakiecie nr 2 na okres 12 miesięcy. Dzierżawa urządzęń medycznych będzie służyć do użycia asortymentu opisanego w tabeli A pkt 1-10. Urządzenia z roku produkcji co najmniej 2020, posiadające certyfikat CE, dopuszczone do stosowania jako wyrób medyczny, posiadające ważny paszport techniczny. W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych lub dostarczy urządzenie zastępcze o takich samych parametrach. Przeglądy techniczne będą wykonywane na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego zgodnie z wymaganiami producenta. |  | 12
|  |  |  | Razem |  | x
CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY- PAKIET NR 1:
Suma – wartość wyrobów medycznych zużywalnych (tabela A) plus czynsz dzierżawny (tabela B) ……............................PLN brutto
Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń opisanych w tabeli B w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem.
Zamawiający wymaga obecności aplikanta urządzeń przy 30 pierwszych zabiegach. Terminy zabiegów zostaną ustalone z Kierownikiem Odziału Kardiologicznego po podpisaniu umowy
Zaproponowany system do zabiegów musi być kompatybilny z materiałami zużywalnymi.
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE- OCENIANE |  | Ocena | Wartość oferowana przez Wykonawcę (wpisać)
A | B |  | C | D
1 | Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF- Długość co najmniej 110 cm |  | Długość 110 cm – 5 pkt., 111-120 – 10 pkt.
3 | Elektroda diagnostyczna sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej- Długość co najmniej 110 cm |  | Długość 110 cm – 5 pkt., 111-120 – 10 pkt.
5 | Cewnik diagnostyczny 4 polowy- Długość użytkowa min. 115 cm |  | Długość 115 cm – 5 pkt., 116-120 – 10 pkt.

## PAKIET NR 2
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 2- Dostawa materiałów medycznych zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń medycznych do zabiegów ablacji 3D
TABELA A – wyroby medyczne do zabiegów z użyciem systemu 3D (materiały zużywalne)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Numer katalogowy/ producent | Ilość w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Stawka podatkuVAT | Kwota podatku VAT | Cena 1 opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa o asymetrycznej krzywiźnie z pomiarem siły nacisku kompatybilna z systemie 3D | 50
2 | Łącznik na 10 elektrod ablacyjnych opisanych w punkcie 1 | 5
3 | Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa o asymetrycznej krzywiźnie | 30
4 | Łącznik na 10 elektrod ablacyjnych opisanych w punkcie 3 | 10
5 | Elektroda diagnostyczna wieloramienna do mapowania płaszczyznowego kompatybilna z systemie 3D | 50
6 | Łącznik na 10 elektrod diagnostycznych opisanych w punkcie 5 | 10
7 | Elektroda diagnostyczna 10 polarna sterowalna 6F + 2 łączniki na 10 elektrod | 200
8 | Łącznik na 10 elektrod diagnostycznych opisanych w punkcie 7 | 10
9 | Elektroda diagnostyczna 4 polowa o stałej krzywiźnie | 200
10 | 2 łączniki na 10 elektrod diagnostycznych opisanych w punkcie 17 | 20
11 | Dren do elektrody chłodzonej kompatybilny z pompą do chłodzenia elektrody | 200
12 | Elektrody referencyjne do systemu 3D - komplet konieczny do przeprowadzenia zabiegu | 200
13 | Koszulka transseptalna sterowalna | 200
14 | Cewnik ablacyjny o wysokiej mocy | 150
15 | Łączniki kompatybilne:kabel typu „dongel” | 2
16 | Łączniki do elektrod opisane w punkcie 14 | 5
17 | Cewnik diagnostyczny , elektroda diagnostyczna 8 ramienna | 150
18 | Łączniki do elektrod opisane w punkcie 26 | 5
RAZEM materiały zużywalne
TABELA B – dzierżawa systemu do zabiegów- urządzeń medycznych służących do wykonywania zabiegów z użyciem systemu 3D
Lp. | DZIERŻAWA | Ilość opłat | Czynsz dzierżawny netto 1/ m-c | Czynsz dzierżawny brutto/ 1 m-c | Wartośc netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dzierżawa generatora RF i pompą do chłodzenia elektrod ablacyjnych kompatybilnego z systemem elektrofizjologicznym wraz z jednostką przetwarzającą sygnały IC na okres 12 miesięcy. Urządzenia z roku produkcji co najmniej 2020, posiadające certyfikat CE, dopuszczone do stosowania jako wyrób medyczny, posiadające ważny paszport techniczny. W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych lub dostarczy urządzenie zastępcze o takich samych parametrach. Przeglądy techniczne będą wykonywane na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego zgodnie z wymaganiami producenta. | 12
2 | Dzierżawa kompletnego systemu do wykonywania zabiegów z użyciem systemu 3D wraz z generatorem RF i pompą do chłodzenia elektrod ablacyjnych kompatybilnego z systemem elektrofizjologicznym oraz programowanym stymulatorem serca opisanego w Pakiecie nr 1 na okres 12 miesięcy. Urządzenia z roku produkcji co najmniej 2020, posiadające certyfikat CE, dopuszczone do stosowania jako wyrób medyczny, posiadające ważny paszport techniczny. W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych lub dostarczy urządzenie zastępcze o takich samych parametrach. Przeglądy techniczne będą wykonywane na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego zgodnie z wymaganiami producenta. | 12
RAZEM
CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY- PAKIET NR 2:
Suma – wartość wyrobów medycznych zużywalnych (tabela A) plus czynsz dzierżawny (tabela B) ….............................................PLN brutto
Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń opisanych w tabeli B w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia.
Zamawiający wymaga obecności aplikanta urządzeń przy pierwszych 50 zabiegach. Terminy zabiegów zostaną ustalone z Kierownikiem Oddziału Kardiologicznego po podpisaniu umowy.
Zaproponowany system do zabiegów musi być kompatybilny z materiałami zużywalnymi.
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE- OCENIANE | Ocena
1 | 2 | 3
1 | Elektrody referencyjne do systemu 3D - komplet konieczny do przeprowadzenia zabiegu - elektrody umożliwiają współpracę z większością produkowanych cewników | Tak -30 pkt., nie – 0 pkt

## PAKIET NR 3 krioablacja
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 3- Dostawa wyrobów medycznych zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń medycznych do zabiegów krioablacji punktowej oraz krioablacji żył płucnych
TABELA A – Balony do krioablacji ujść żył płucnych z pełnym wyposażeniem (materiały zużywalne)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Balon do krioablacji żył płucnych min. 2 rozmiary | szt. | 100
2 | Koszulka prowadząca do balonu, sterowana z rozszerzaczem. | szt. | 100
3 | Elektrofizjologiczne elektrody wielopolarne diagnostyczne do mapowania żył płucnych współpracujące z balonem do krioablacji min 2 rozmiary | szt. | 100
4 | Kabel elektryczny do elektrody diagnostycznej wielopolowej. | szt. | 100
5 | Kabel gazowy do balonu. | szt. | 100
6 | Kabel elektryczny do balonu. | szt. | 100
7 | Elektroda do krioablacji punktowej o końcówce 6mm – dostępne min. 3 krzywizny | szt. | 10
RAZEM materiały zużywalne
Tabela B – dzierżawa systemu do zabiegów - kriokonsoli
Lp. | DZIERŻAWA | Ilość opłat | Czynsz dzierżawny netto/ 1 m-c | Stawka VAT | Czynsz dzierżawny brutto/ 1 m-c | Wartość netto |  | Wartosć brutto
A | B | C | D | E | F | G |  | H
1 | Dzierżawa kriokonsoli kompatybilnej z oferowanymi elektrodami do krioablacji balonowej i punktowej na okres 12 miesięcy. Urządzenia z roku produkcji co najmniej 2020, posiadające certyfikat CE, dopuszczone do stosowania jako wyrób medyczny, posiadające ważny paszport techniczny. W przpadku awarii Wykonawca dokona naprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych lub dostarczy urządzenie zastępcze o takich samych parametrach. Przeglądy techniczne będą wykonywane na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego zgodnie z wymaganiami producenta. | 12
Razem
CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY- PAKIET NR 3:
Suma – wartość wyrobów medycznych zużywalnych (tabela A) plus czynsz dzierżawny (tabela B) ….............................................PLN brutto
Przeprowadzenie szkoleń z obsługi i eksploatacji urządzeń opisanych w tabeli B w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem.
Zaproponowany system do zabiegów musi być kompatybilny z materiałami zużywalnymi.
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE- OCENIANE | Ocena |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę ( wpisać)
A | B | C |  | D
1 | Balon do krioablacji żył płucnych min. 2 rozmiary | 2 rozmiary – 5 pkt., 3 lub więcej – 10 pkt.
2 | Elektrofizjologiczne elektrody wielopolarne diagnostyczne do mapowania żył płucnych współpracujące z balonem do krioablacji min 2 rozmiary | 2 rozmiary – 5 pkt., 3 lub więcej – 10 pkt.
3 | Elektroda do krioablacji punktowej o końcówce 6mm – dostępne min. 3 krzywizny | 3 krzywizny – 5 pkt., 4 lub więcej – 10 pkt.