Białystok, 06.05.2025                                                                                                                AZP.25.1.16.2025

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1092232

Przedmiot zamówienia: „Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń oraz dostarczenia instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części”

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI  SWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm. – zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający publikuje treść zapytań 
i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy  części  nr 3,  załącznika nr. 2 do SWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Punkt 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE:

Pytanie nr 1

Dotyczy  punktu 5 i 13b

Prosimy o sprecyzowanie, czy w świetle zapisów punktów 5 i 13b Zamawiający wymaga urządzenia z możliwością bezkontaktowej kontroli ciśnienia dla wszystkich naczyń do co najmniej 40 barów, co oznacza możliwość prowadzenia mineralizacji do co najmniej 40 barów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga urządzenia, które umożliwia bezkontaktową kontrolę i pomiar ciśnienia w zakresie do co najmniej 40 barów.

Pytanie nr 2

Dotyczy  punktu 6, 12c i 13b

Reasumując zapisy dotyczące kontroli i odczytu wartości pomiaru ciśnienia w naczyniach, prosimy o sprecyzowanie oraz jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga kontroli i pomiaru ciśnienia z możliwością odczytu oraz prezentacji graficznej i liczbowej wartości ciśnienia indywidualnie dla każdego naczynia (wszystkich naczyń w rotorze) używanego podczas mineralizacji (a nie tylko naczyń referencyjnych).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga kontroli i pomiaru ciśnienia z możliwością odczytu oraz prezentacji graficznej i liczbowej indywidualnie dla każdego naczynia używanego podczas mineralizacji.

Pytanie nr 3

Dotyczy  punktu 10

Czy zapis punktu 10 oznacza, że Zamawiający wymaga systemu odprowadzania oparów z naczyń bezpośrednio do wyciągu poprzez zintegrowanie (połączenie) każdego naczynia z kolektorem oparów kierującym wyemitowane opary bezpośrednio do wyciągu, a nie do komory mineralizatora?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga systemu, w którym każde naczynie jest podłączone do zintegrowanego układu odprowadzania oparów, kierującego emisję bezpośrednio do wyciągu, z pominięciem komory mineralizatora.

Pytanie nr 4

Dotyczy  punktu 13b

Czy w miejsce wymaganych parametrów Zamawiający dopuści mineralizator z naczyniami umożliwiającymi prowadzenie mineralizacji z możliwością osiągnięcia temperatury maksymalnie do 230⁰ C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mineralizator z naczyniami umożliwiającymi prowadzenie mineralizacji z możliwością osiągnięcia temperatury minimum 230⁰C.

Pytanie nr 5

Dotyczy  punktu 9

Prosimy o doprecyzowanie czy zapis „uszczelki samodoszczelniające” oznacza uszczelki trwale zamykające naczynie podczas całej mineralizacji dając układ całkowicie zamknięty podczas mineralizacji.

Odpowiedź:

Tak, zapis „uszczelki samodoszczelniające” oznacza zastosowanie rozwiązań gwarantujących trwałe, szczelne zamknięcie naczyń na czas całego procesu mineralizacji, bez ich rozszczelnienia nawet  w przypadku wzrostu ciśnienia.

Pytanie nr 6

Dotyczy  punktu 14

W związku z obszernym zakresem prac obejmującym dostosowanie wentylacji odprowadzającej opary z mineralizatora wielostanowiskowego, zakresem wymagającym zarówno sporządzenie projektu przebudowy przez osobę uprawnioną, a następnie odbioru wykonanych prac przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami (elektryk, specjalista od wentylacji) czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w formule ograniczonej wyłącznie do dostawy elementów niezbędnych do wykonania przebudowy (np. odciągu ze stali kwasoodpornej, wentylatora, transformatorowego regulatora obrotów, itp.)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju, ilości oraz szczegółowych parametrów technicznych części i materiałów, jakie powinny zostać dostarczone w ramach zamówienia.

Czy w przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższe rozwiązanie, Zamawiający odstąpi od wymogu realizacji dostosowania wentylacji odprowadzającej opary tlenu azotu z mineralizatora wielostanowiskowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Dotyczy  części  nr 3,  załącznika nr 1a do SWZ: FORMULARZ CENOWY- pkt B.

Omyłka pisarska- w pkt. B Wpisano Laptop wraz z drukarką do analizy danych, a powinno być Waga precyzyjna.

- W związku z odpowiedziami na nadesłane zapytania do postępowania przetargowego, Zamawiający wprowadza:

- zmodyfikowany Załącznik nr 1a do SWZ – formularz cenowy do części 3, pkt B zmieniono Laptop wraz z drukarką do analizy danych, powinno być- Waga precyzyjna- 1 szt.- omyłka pisarska, zdublowane wiersze,

- Załącznik  nr 2 do SWZ pkt.: 5, 6, 10, 12 ppkt. c, 13 ppkt. b

- Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

Mgr Konrad Raczkowski

........................................... /podpis na oryginale/