ZAŁĄCZNIK NR 2

Zestawienie parametrów wymaganych D25M/251/N/40-83rj/24

Zadanie 1

| Procesor Tkankowy 2 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 1 | Automatyczny procesor tkankowy próżniowo-ciśnieniowy |  |  |
| 2 | Stacje odczynnikowe: 9 |  |  |
| 3 | Stacje parafinowe: 3 |  |  |
| 4 | Stacje płuczące: 2 |  |  |
| 5 | Ilość kasetek: do 420 standardowych kasetek histopatologicznych |  |  |
| 6 | UPS |  |  |
| 7 | Kontrola przed przypadkowym otwarciem komory, oprogramowanie weryfikujące prawidłowe zamknięcie komory |  |  |

Zadanie 2

| Barwiarko – nakrywarka 2 kpl PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 1 | Automatyczna, zintegrowana stacja barwiąco-nakrywająca wraz ze stacją transferową z wyświetlaczem LCD |  |  |
| 2 | Urządzenie musi posiadać system przesuwnych statywów, który umożliwia załadowanie jednocześnie 11 statywów z trzydziestoma szkiełkami każdy. |  |  |
| 3 | Wymagana jest pełna integracji elektroniczno-mechanicznej z urządzeniem do automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych oklejonych naklejkami wymiarów 24x24mm |  |  |
| 4 | Wymagana ilość stacji to 26, a każdy z koszyków musi zawierać możliwość załadunku na 30 preparatów. |  |  |
| 5 | Wymiary urządzenia łącznie nie mogą przekraczać poniższych parametrów: Szerokość: 1090 mm Głębokość: 670 mm Wysokość: 960 mm Waga: 65 kg |  |  |

Zadanie 3

| Mikrotom z łaźnią wodną 4 sztuka PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I |  |  |  |
| 1 | - Mikrotom rotacyjny półautomatyczny z mechanicznym prowadzeniem na rolkach krzyżowych nie wymagających konserwacji, | TAK |  |
| 2 | - Możliwość cięcia precyzyjnego w zakresie od 0,5 mm do 100 mm nastawiana odpowiednio: od 0,5 mm do 10 mm w krokach co 0,5 mm, od 10 mm do 20 mm w krokach co 1 mm, od 20 mm do 50 mm w krokach co 5 mm. od 50 mm do 100 mm w krokach co 10 mm. | TAK, podać |  |
| 3 | Możliwość trymowania w zakresie od 1 m do 500 m w krokach: - od 0 m do 10 m w krokach co 1 m, - od 10 m do 20 m w krokach co 2 m, - od 20 m do 50 m w krokach co 5 m, - od 50 m do 100 m w krokach co 10 m, - od 100 m do 500 m w krokach co 50 m | TAK |  |
| 4 | Koło obrotowe wyposażone w uchwyt napędowy z możliwością zablokowania koła w dowolnej pozycji | TAK, podać |  |
| 5 | Możliwość łatwego wyboru grubości cięcia i trymowania oraz podgląd tych wartości na wyświetlaczu cyfrowym LCD – sterowanie elektroniczne | TAK, podać |  |
| 6 | Elektromechaniczny układ podprowadzania preparatu- prędkość wysuwu głowicy 1,0mm/sek | TAK, podać |  |
| 7 | Funkcja zapamiętywania położenia preparatu | TAK, podać |  |
| 8 | Aluminiowa anodyzowana obudowa łatwa w czyszczeniu | TAK |  |
| 9 | Samozaciskowy chwyt do kasetek uniwersalnych oraz uchwyt do żyletek mikrotomowych niskoprofilowych z osłoną ostrza | TAK |  |
| 10 | Możliwość orientacji preparatu w osiach „x”, „y” o kąt 12°, w osi „z” o kąt 360° | TAK |  |
| 11 | Retrakcja w zakresie 0-100 mm w krokach co 5 mm sterowana elektronicznie z możliwością wyłączenia | TAK |  |
| 12 | Licznik sekcji | TAK, podać |  |
| 13 | Możliwość podglądu ustawionych wszystkich parametrów pracy na wyświetlaczu LCD | TAK |  |
| 14 | Tacka na ścinki parafinowe wykonana z anodyzowanego aluminium | TAK |  |
| 15 | Programowanie mikrotomu (wszystkie funkcje) za pomocą dotykowego ekranu LCD | TAK |  |
| 16 | Zasilanie 230V/50-60Hz | TAK |  |
| 17 | Ruch głowicy mikrotomu poziomy minimum 30mm | TAK |  |
| 18 | Ruch głowicy mikrotomu pionowy minimum 70mm | TAK |  |
| 19 | Maksymalne wymiary: szerokość 450 mm x głębokość 530 mm x wysokość 275 mm | TAK |  |
| 20 | Waga maksymalna: 38 kg | TAK |  |
| II | Łaźnia wodna 4 szt. | TAK |  |
| 1 | Wymiary zewnętrzne urządzenia (cm) 40 x 34 x 6,5 Zakres temperatur wody 30 – 55 ºC Podświetlenie powierzchni wody Elektroniczna kontrola temperatury z wyświetlaczem cyfrowym Szklane naczynie na wodę ~1,8l Dokładność pomiaru +/- 1 stopień Celsjusza Bezpośredni pomiar temperatury wody umieszczany w wodzie | TAK |  |

Zadanie 4

| Mikrotom z łaźnią wodną 4 sztuki PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I |  |  |  |
| 1 | - Mikrotom rotacyjny półautomatyczny z mechanicznym prowadzeniem na rolkach krzyżowych nie wymagających konserwacji, | TAK |  |
| 2 | - Możliwość cięcia precyzyjnego w zakresie od 0,5 mm do 100 mm nastawiana odpowiednio: od 0,5 mm do 10 mm w krokach co 0,5 mm, od 10 mm do 20 mm w krokach co 1 mm, od 20 mm do 50 mm w krokach co 5 mm. od 50 mm do 100 mm w krokach co 10 mm. | TAK |  |
| 3 | Możliwość trymowania w zakresie od 1 m do 500 m w krokach: - od 0 m do 10 m w krokach co 1 m, - od 10 m do 20 m w krokach co 2 m, - od 20 m do 50 m w krokach co 5 m, - od 50 m do 100 m w krokach co 10 m, - od 100 m do 500 m w krokach co 50 m | TAK |  |
| 4 | Koło obrotowe wyposażone w uchwyt napędowy z możliwością zablokowania koła w dowolnej pozycji | TAK |  |
| 5 | Możliwość łatwego wyboru grubości cięcia i trymowania oraz podgląd tych wartości na wyświetlaczu cyfrowym LCD – sterowanie elektroniczne | TAK |  |
| 6 | Elektromechaniczny układ podprowadzania preparatu- prędkość wysuwu głowicy 1,0mm/sek | TAK |  |
| 7 | Funkcja zapamiętywania położenia preparatu | TAK |  |
| 8 | Aluminiowa anodyzowana obudowa łatwa w czyszczeniu | TAK |  |
| 9 | Samozaciskowy chwyt do kasetek uniwersalnych oraz uchwyt do żyletek mikrotomowych niskoprofilowych z osłoną ostrza | TAK |  |
| 10 | Możliwość orientacji preparatu w osiach „x”, „y” o kąt 12°, w osi „z” o kąt 360° | TAK |  |
| 11 | Licznik sekcji | TAK |  |
| 12 | Możliwość podglądu ustawionych wszystkich parametrów pracy na wyświetlaczu LCD | TAK |  |
| 13 | Tacka na ścinki parafinowe wykonana z anodyzowanego aluminium | TAK |  |
| II | Łaźnia wodna – 4 szt. | TAK |  |
| 1 | Wymiary zewnętrzne urządzenia (cm) 40 x 34 x 6,5 Zakres temperatur wody 30 – 55 ºC Podświetlenie powierzchni wody Elektroniczna kontrola temperatury z wyświetlaczem cyfrowym Szklane naczynie na wodę ~1,8l Dokładność pomiaru +/- 1 stopień Celsjusza Bezpośredni pomiar temperatury wody umieszczany w wodzie | TAK |  |

Zadanie 5

| Zatapiarki 2 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 1 | Centrum do zatapiania Elementy: 2 częściowe - składające się z modułu do zatapiania materiału tkankowego - płyty chłodzącej do przymrażania bloczków parafinowych. |  |  |
| 2 | Urządzenie musi posiadać zintegrowany punkt schładzania o temperaturze 8-16 ℃ oraz tace na kasety kompatybilne z koszykami procesorów Leica ASP będącymi na wyposażeniu Zamawiającego |  |  |
| 3 | Centrum musi zawierać dwie kasety ze składalną łatwą do obsługi pokrywą, wyjmowane i zamieniane miejscami |  |  |
| 4 | Tace na kasety: kompatybilne z koszykami procesorów Leica ASP. będącymi na wyposażeniu Zamawiającego |  |  |
| 5 | Kasety ze składalną łatwą do obsługi pokrywą, wyjmowane i zamieniane miejscami. |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |