Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Parametrów Wymaganych FPW

Znak sprawy: ZP.220.32.25

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do przezczaszkowych pomiarów przepływów naczyń mózgowych |  |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Cyfrowy przenośny aparat dopplerowski w zwartej kompaktowej (jednobryłowej – All-In-One) obudowie z wbudowanymi głośnikami i wbudowanym kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD LED o przekątnej 17-18” do diagnostyki przepływu krwi w tętnicach wewnątrz - i zewnątrzczaszkowych | TAK, podać |  |  |
| 1.2 | W obudowie zintegrowany ekran LCD i PC o następujących parametrach minimalnych: - 4 GB RAM, - 1 TB SSD, - 4 porty USB, - 1 port VGA, - 1 gniazdo RJ45 | Tak |  |  |
| 1.3 | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz ±10% | TAK, podać |  |  |
| 1.4 | Masa aparatu poniżej 7 kg | TAK, podać |  |  |
| 1.5 | Aparat wyposażony w od 4 do 5 gniazd, umożliwiających jednoczesne podłączenie sond | TAK, podać |  |  |
| 1.6 | Aparat współpracujący z sondami o częstotliwości pracy w zakresie minimum od 1.6 MHz do 16MHz | TAK, podać |  |  |
| 1.7 | Aparat wyposażony w gniazda, umożliwiające wprowadzanie sygnałów zewnętrznych i wyprowadzanie sygnałów na zewnątrz: minimum 8 wejść/wyjść analogowo-cyfrowych w dowolnej konfiguracji | TAK, podać |  |  |
| 1.8 | W zestawie drukarka umożliwiająca wydruk kolorowy | TAK, podać |  |  |
| 1.9 | Sterowanie aparatem minimum: - poprzez dotykowy ekran - ręczne z pulpitu operatora poprzez przewodowy lub bezprzewodowy moduł zdalnego sterowania - przy pomocy myszki i klawiatury komputerowej ; - za pomocą minimum 3-funkcyjnego programowalnego sterownika nożnego | TAK, podać |  |  |
| 1.10 | Aparat umożliwiający pełną diagnostykę dopplerowską przepływów w naczyniach wewnątrzczaszkowych, szyjnych i peryferyjnych. | TAK, podać |  |  |
| 1.11 | Automatyczne wyznaczanie podstawowych parametrów prędkości przepływu minimum: -prędkości przepływu – skurczowa, średnia, ratio; -indeksy RI i PI; -rytm/pulsserca (Heart Rate, VMR, EtCO2, CO2R). -prezentacja współczynnika Lindegaarda. | TAK, podać |  |  |
| 1.12 | Aparat umożliwiający analizę spektralną sygnałów dopplerowskich minimum 256-punktowa analiza FFT | TAK, podać |  |  |
| 1.13 | Na wyposażeniu aparatu głowica 2 MHz PW diagnostyczna - 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 1.14 | Na wyposażeniu aparatu głowica 4 MHz PW/CW diagnostyczna - 1 szt. |  |  |  |
| 1.15 | Na wyposażeniu aparatu zrobotyzowane (automatycznie podążające za najlepszym sygnałem) głowice monitorujące 2 MHz PW - 2 szt. – umożliwiające monitorowanie dwustronne jednoczasowo | TAK, podać |  |  |
| 1.16 | Aparat wyposażony w dedykowane mocowanie do zrobotyzowanych sond monitorujących bilateralnie (dwustronnie-jednoczasowo) | TAK, podać |  |  |
| 1.17 | Oprogramowanie do monitorowania z automatyczną detekcją zatorów (HITS) oraz z jednoczesną prezentacją rejestrowanego sygnału z różnych głębokości w minimum 8 oknach na jednym ekranie. Analiza HITS w dużej rozdzielczości - minimum 125 mikrosekund | TAK, podać |  |  |
| 1.18 | Oprogramowania do testów specjalistycznych w trybie monitorowania minimum: - PFO; - Breath Holding; - Vasomotor Reactivity; - Vasospasm; - Cognitive Response; - Sickle Cell; - Ophthalmicmode; | TAK, podać |  |  |
| 1.19 | Możliwość obróbki (reanalizy) zamrożonych (freeze) wcześniej danych surowych spektrum - w tym minimum: zmiana głębokości, „Sample Volume”, „Scale” | TAK, podać |  |  |
| 1.20 | Prezentacja trybu M-Mode w czasie rzeczywistym. Minimum 250 bramek w trybie M-Mode, co przekłada się na pomiar FFT w minimum 250 głębokościach | TAK, podać |  |  |
| 1.21 | Prezentacja w czasie rzeczywistym rozkładu mocy/natężenia i prędkości oraz dostęp do danych spektrum uzyskanych na wszystkich 250 głębokościach trybu M-Mode – tzw. „VelocityProfiles” | TAK, podać |  |  |
| 1.22 | Możliwość układania dowolnych protokołów badań zgodnych z wymogami/standardami użytkownika | TAK, podać |  |  |
| 1.23 | Możliwość ustawienia, definiowanych przez użytkownika, alarmów dla parametrów w trybie monitorowania | TAK, podać |  |  |
| 1.24 | Oprogramowanie umożliwiające określenie trendów parametrów uzyskanych podczas kolejnych badań pacjenta. Prezentacja statystyki badań z możliwością eksportu do arkusza Excel | TAK, podać |  |  |
| 1.25 | Możliwość archiwizacji danych na zewnętrznych nośnikach. | TAK, podać |  |  |
| 1.26 | Możliwość zapisu/eksportu widm w formatach minimum: - obrazy - w formacie JPEG, BMP - filmy - w formacie AVI - dźwięk - w formacie WAV - dane liczbowe - w formacie XLS - „raw data” - w formacie DAT | TAK, podać |  |  |
| 1.27 | Interaktywny tryb generowania podsumowań i raportów | TAK, podać |  |  |
| 1.28 | Aparat wyposażony w platformę jezdną o konstrukcji wykonanej z metalu, z minimum 4 gumowanymi kołami o średnicy minimum 7,5 cm, w tym minimum 2 wyposażone w hamulec | TAK, podać |  |  |
| 1.29 | Możliwość doposażenia aparatu w głowice minimum: - 1.6 MHz - 8 MHZ - mikrowaskularną 16 MHz | TAK, podać |  |  |
| 1.30 | Aparat wyposażony w niezbędne akcesoria oraz okablowanie umożliwiające rozpoczęcie pracy | TAK, podać |  |  |
| 1.31 | Sterowanie ręczne z pulpitu operatora poprzez przewodowy oraz bezprzewodowy moduł zdalnego sterowania | TAK / NIE | NIE - 0 pkt TAK - 10 pkt |  |
| 1.32 | Możliwość rozbudowy aparatu o dodatkową stację analizy podłączaną do aparatu poprzez sieć szpitalną z możliwością synchronizacji ze szpitalnym serwerem SQL | TAK / NIE | NIE - 0 pkt TAK - 10 pkt |  |
| 1.33 | Potencjalna możliwość podłączenia urządzenia do systemu HIS | TAK / NIE | NIE - 0 pkt TAK - 10 pkt |  |
| 2. | INNE |  |  |  |
| 2.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r. | TAK |  |  |
| 2.2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 2.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 2.4 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 2.5 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 2.6 | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 2.7 | Gwarancja min. 48 miesięcy | TAK |  |  |
| 2.8 | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy) min. 6 osób | Tak, podać |  |  |
| 3. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 3.1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 3.2 | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 3.3 | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 3.4 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/