Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Parametrów Wymaganych FPW

Znak sprawy: ZP.220.33.25

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator – 3 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Respiratory wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą. | TAK |  |  |
| 1.2 | Zakres wagowy obejmuje pacjentów od 4 kg | TAK |  |  |
| 1.3 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,4 do 5,0 bar. | TAK |  |  |
| 1.4 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,4 do 5,0 bar. | TAK |  |  |
| 1.5 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | TAK |  |  |
| 2. | Tryby wentylacji | TAK |  |  |
| 2.1 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana | TAK |  |  |
| 2.2 | CMV/ Assist – IPPV | TAK |  |  |
| 2.3 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |  |
| 2.4 | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |  |
| 2.5 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 2.6 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  |  |
| 2.7 | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | TAK |  |  |
| 2.8 | Wdech manualny | TAK |  |  |
| 2.9 | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |  |
| 2.10 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |  |
| 2.11 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK |  |  |
| 2.12 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |  |
| 2.13 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | TAK |  |  |
| 2.14 | Tryby proporcjonalne ALBO tryby wspomagane Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta albo Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS z automatycznym dostosowywanie oraz możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego. lub Tryb minimalnej ilości oddechów, dla oddechów wspomaganych objętością, umożliwiający uzupełnienie brakujących oddechów podawanych z zastosowaniem najniższego ciśnienia wspomagania oraz automatyczne zakończenie uzupełnia oddechów po osiągnieciu przez pacjenta minimalnej ilości oddechów. | TAK |  |  |
| 2.15 | Tryby odzwyczajania lub odłączania pacjenta od respiratora typu: Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie analizy EtCO2, częstości i objętości oddechów albo tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów MVe, RR, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby np. trybu wentylacji dwupoziomowej ze wsparciem ciśnieniowym oddechu pacjenta na obu poziomach ciśnienia albo Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta | TAK |  |  |
| 2.16 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  |  |
| 3. | Parametry nastawialne | TAK |  |  |
| 3.1 | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | TAK |  |  |
| 3.2 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | TAK |  |  |
| 3.3 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 120 l/min | TAK |  |  |
| 3.4 | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 nastawiany bezpośrednio | TAK |  |  |
| 3.5 | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | TAK |  |  |
| 3.6 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | TAK |  |  |
| 3.7 | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 30 cmH2O | TAK |  |  |
| 3.8 | Płynnie lub skokowo regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |  |
| 3.9 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 9 l/min | TAK |  |  |
| 4. | Pomiary parametrów | TAK |  |  |
| 4.1 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 4.2 | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  |  |
| 4.3 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| 4.4 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK |  |  |
| 4.5 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |  |
| 4.6 | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 4.7 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| 4.8 | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK |  |  |
| 4.9 | Pomiar ciśnienia plateau | TAK |  |  |
| 4.10 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 4.11 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |  |
| 4.12 | Pomiar podatności statycznej lub dynamicznej płuc pacjenta | TAK |  |  |
| 4.13 | Pomiar oporności płuc pacjenta | TAK |  |  |
| 4.14 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |  |
| 4.15 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | TAK |  |  |
| 4.16 | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | TAK |  |  |
| 4.17 | Pomiar pojemności życiowej | TAK |  |  |
| 4.19 | Pomiar CO2 z prezentacją krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora. | TAK |  |  |
| 4.20 | Moduł realizujący pomiary i obrazujący zmierzone parametry na ekranie respiratora: VC02- wytwarzania dwutlenku węgla, V02- zużycia tlenu, RQ-wskaźnika oddechowego, EE- wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym. Nastawy pomiarów, zarządzanie danymi, trendami poprzez menu respiratora. Pomiary realizowane z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu gwarantującego dokładne i szybkie pomiary, realizowane przez moduł kompatybilny z respiratorem ALBO urządzenie zewnętrzne mierzące i obrazujące parametry VO2, VCO2, EE, RQ przeznaczone do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej u pacjentów zaintubowanych realizujące pomiary z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu. Pomiar umożliwiający rozliczenie 3 punktów w skali TISS-28 | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |
| 4.21 | Pomiary i ocena stanu płuc pacjenta z wykorzystaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej umożliwiającej dynamiczne obrazowanie dystrybucji i regionalnych zmian końcowo wydechowych objętości płuc realizowane za pomocą funkcji respiratora ALBO dedykowanego urządzenia zewnętrznego do elektrycznej tomografii impedancyjnej ALBO pomiar czynnościowej pojemności zalegającej FRC/końcowo wydechowej objętości płuc EELV umożliwiającej określenie objętości biorącej udział w wymianie gazowej oraz jej zmiany wynikające z prowadzonych terapii wentylacyjnych. | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |
| 5. | Monitor graficzny | TAK |  |  |
| 5.1 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | TAK |  |  |
| 6. | Alarmy | TAK |  |  |
| 6.1 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |
| 6.2 | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
| 6.3 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |  |
| 6.4 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |  |
| 6.5 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |  |
| 6.6 | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |  |
| 6.7 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
| 6.8 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
| 6.9 | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |  |
| 6.10 | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
| 6.11 | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 6.12 | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 6.13 | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |  |
| 6.14 | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |  |
| 7. | Inne funkcje | TAK |  |  |
| 7.1 | Automatyczna detekcja pacjenta aktywna podczas procedury oddsysania oraz w trybie standby | TAK |  |  |
| 7.2 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych PCV, VCV i nieinwazyjnych wentylacji | TAK |  |  |
| 7.3 | Funkcja czuwania z zawieszeniem alarmów i wstrzymaniem pracy oraz aktywną funkcją detekcji pacjenta. | TAK |  |  |
| 7.4 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |  |
| 7.5 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  |  |
| 7.6 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK |  |  |
| 7.7 | Respirator ma być wyposażony kompletny układ oddechowych jednorazowych, 2 zastawki wydechowe- sterylizowalne lub wydechowe filtry przeciwbakteryjne z pojemnikiem na skropliny wielorazowe. Akcesoria do pomiaru kalorymetrii pośredniej. | TAK |  |  |
| 7.8 | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | TAK |  |  |
| 7.9 | Nebulizator nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 5.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw | TAK |  |  |
| 7.10 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK |  |  |
| 7.11 | Pomiar stężenia O2 przy pomocy niezużywalnego czujnika tlenu lub czujnik galwaniczny- 2 szt. do każdego urządzenia | TAK |  |  |
| 8. | INNE |  |  |  |
| 8.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r. | TAK |  |  |
| 8.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 8.3 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 8.4 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 8.5 | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 9. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 9.1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 9.2 | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 9.3 | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 9.4 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/