**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin**

Szczecin, dnia 24.04.2025 r.

**znak sprawy: ZP.220.33.25**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**Dostawa, instalacja i uruchomienie 3 sztuk respiratorów.*

**WYJAŚNIENIA NR 2 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 tj. , dalej „**PZP**”), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

pkt. 1.3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje respirator zasilany powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem od 2,8 do 6,5 bara?

**Odp. TAK ZAAKCEPTUJE**

**Pytanie 2**

pkt. 1.4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje respirator zasilany tlenem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem od 2,8 do 6,5 bara?

**Odp. TAK ZAAKCEPTUJE**

**Pytanie 3**

Pkt. 2.14. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje respirator na zasadzie równoważności, z Adaptacyjną Minutową Wentylacją z automatycznym dostosowaniem poziomu częstości oddechowej, objętości pojedynczego oddechu oraz wentylacji minutowej zgodnie z algorytmem inteligentnej wentylacji w zależności od zmierzonych parametrów życiowych pacjenta, synchronizującą wentylację poprzez analizę krzywych dla pacjentów aktywnych i pasywnych?

**Odp. TAK ZAAKCEPTUJE**

**Pytanie 4**

Pkt. 2.15. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje respirator na zasadzie równoważności, z trybem automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów objętości wydechowej w przeliczeniu na optymalną masę ciała pacjenta TVe/IBW oraz niskiej i wysokiej ilości oddechów RR, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby np. wentylację adaptacyjną w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a, dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążącą do nastawionej wentylacji minutowej?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE ZAAKCEPTUJE**

**Pytanie 5**

Pkt. 3.3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje respirator w którym szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych wynosi: 6 do 180 l/min.?

**Odp. TAK ZAAKCEPTUJE**

**Pytanie 6**

Pkt. 4.17. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje respirator bez pomiaru objętości życiowej?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE ZAAKCEPTUJE**

**Pytanie 7**

Pkt. 7.1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje respirator z automatyczną detekcją pacjenta aktywną podczas procedury odsysania?

**Odp. TAK ZAAKCEPTUJE**

**Pytanie 8**

Pkt. 7.3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje respirator z funkcją czuwania z zawieszeniem alarmów i wstrzymaniem pracy oraz aktywną funkcją detekcją pacjenta w trybie odsysania?

**Odp. TAK ZAAKCEPTUJE**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający zaakceptuje termin wykonania realizacji przedmiotu zamówienia od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE ZAAKCEPTUJE**

**Pytania od 10 do 27 - dotyczące wzoru umowy, rozdział II:**

**Pytanie 10**

**Dotyczy paragrafu 7, ustęp 1, podpunkt 2:** Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną zapośrednictwem serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzezrozmowę telefoniczną?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE UZNA**

**Pytanie 11**

**Dotyczy paragrafu 7, ustęp 1, podpunkt 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wad do 5 dni roboczych bez konieczności użycia części zamiennych?

**Odp. TAK ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODĘ**

**Pytanie 12**

**Dotyczy paragrafu 7, ustęp 1, podpunkt 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wad do 10 dni roboczych w przypadku konieczności użycia części zamiennych?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytanie 13**

**Dotyczy paragrafu 7, ustęp 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów, o których mowa w ustępie 6 do 3 dni roboczych?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytanie 14**

**Dotyczy paragrafu 7, ustęp 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów, o których mowa w ustępie 7 do 2 dni roboczych?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytanie 15**

**Dotyczy paragrafu 7, ustęp 8:** Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: *Jeśli Wykonawca nie dokona naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 1, podpunkt 3 i 4, lub jeśli po usunięciu usterki lub awarii przedmiot umowy nadal nie będzie w pełni sprawny, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia naprawy lub zakupu analogicznego przedmiotu umowy, jeśli naprawa nie będzie możliwa, wraz z kosztami ewentualnego transportu w obie strony innemu autoryzowanemu punktowi sprzedaży i serwisu producenta aparatury na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu w ramach* umowy i udzielonej gwarancji.

**Odp. Zamawiający zmodyfikuje § 7 ust. 8 projektowanych postanowień umownych, nadając mu następujące brzmienie: „8. Niezależnie od uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2-4, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do ich usunięcia w dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od daty doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądowego (wykonawstwo zastępcze). Obowiązek wezwania Wykonawcy do usunięcia wady w dodatkowym terminie nie dotyczy sytuacji, w której wada stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzi lub mienia Zamawiającego, w takim wypadku (niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi lub mienia) Zamawiający może zlecić usunięcie wady bądź usunięcia zagrożenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bezpośrednio po upływie 24 godzin od momentu zgłoszenia.”.**

**Pytanie 16**

**Dotyczy paragrafu 7, ustęp 9:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ustępu 9 na zapis następującej treści: **W przypadku 3 kolejno powtarzających się napraw gwarancyjnych tego samego elementu/modułu, sprzęt** nadal nie spełnia funkcji do jakich jest przeznaczony lub wady albo istotne usterki się powtarzają, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany **elementu/modułu** na fabrycznie nowy wolny od wad na własny koszt. W przypadku wymiany **elementu/modułu** termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru nowego **elementu/modułu.**

**Odp. TAK ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODĘ**

**Pytanie 17**

**Dotyczy paragrafu 7, ustęp 13 i 14:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 13 i 14 następującego zapisu: „(jeśli dotyczy)”?

**Odp. TAK ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODĘ**

**Pytanie 18**

**Dotyczy paragrafu 7, ustęp 15:** Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: *„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?*

**Odp. TAK ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODĘ**

**Pytanie 19**

**Dotyczy paragrafu 10, ustęp 2, podpunkt 1:** W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytanie 20**

**Dotyczy paragrafu 10, ustęp 2, podpunkt 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 5 do 0,2% wynagrodzenia brutto?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytanie 21**

**Dotyczy paragrafu 10, ustęp 2, podpunkt 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 6 do 0,2% wynagrodzenia brutto?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytanie 22**

**Dotyczy paragrafu 10, ustęp 2, podpunkt 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 7 do 500,00 zł za każde zdarzenie?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytanie 23**

**Dotyczy paragrafu 10, ustęp 2, podpunkt 8:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 8 do 1 000,00 zł za każde zdarzenie?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytanie 24**

**Dotyczy paragrafu 10, ustęp 2, podpunkt 9:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 9 do 200,00 zł za każdy przypadek?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytanie 25**

**Dotyczy paragrafu 10, ustęp 2, podpunkt 10:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 10 do 1 000,00 zł za każdy przypadek?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytanie 26**

**Dotyczy paragrafu 10, ustęp 3:** Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 27**

**Dotyczy paragrafu 10, ustęp 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wynagrodzenia brutto?

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytania od 28 do 30 - dotyczące karty gwarancyjnej – załącznik nr 3 do umowy:**

**Pytanie 28**

**Dotyczy paragrafu 2, ustęp 2:** Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: *„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?*

**Odp. TAK ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODĘ**

**Pytanie 29**

**Dotyczy paragrafu 2, ustęp 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ustępu 3, na zapis następującej treści: „Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego dostarczonej rzeczy wolnej od wad.”?

**Odp. TAK ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODĘ**

**Pytanie 30**

**Dotyczy paragrafu 9:** Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: *Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.* Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

**Odp. NIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY**

**Pytania 31 i 32 - dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2:**

**Pytanie 31**

**Dotyczy punktu 8 „INNE”, punkt 8.5**:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby imienne certyfikaty ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź potwierdzenia odbycia wymaganych szkoleń serwisowych były wystawione przez autoryzowanego dystrybutora producenta?

**Odp. ZAMAWIAJACY WYRAZI ZGODĘ**

**Pytanie 32**

W 2023 roku ENISA opublikowała raport na temat zagrożeń cybernetycznych dla europejskiego sektora ochrony zdrowia. Z dokumentu wynika, żepod względem rodzaju ataków wyraźnie przeważały ataki ransomware, które stanowiły 37%, oraz te związane z wypłynięciem danych, stanowiące 32% (źródło: opracowanie własne na podstawie: ENISA, ENISA threat landscape: health sector THREAT LANDSCAPE: HEALTH SECTOR, czerwiec 2023). W związku z powyższym, czy Zamawiający w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa urządzeń medycznych będzie wymagał aby dostarczony sprzęt był zabezpieczony systemowo hasłem lub fizycznie plombą przed nieautoryzowanym dostępem firm trzecich do gromadzonych danych?

**Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA**

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 tj. , dalej „**PZP**”), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji SWZ:

**I. Wykreśla z SWZ rozdział II § 7 ust. 1 pkt. 3 i w to miejsce wprowadza § 7 ust. 1 pkt. 3 w nowym brzmieniu:**

„**§ 7 ust. 1 pkt. 3.** nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 5 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – bez konieczności użycia części zamiennych;”

**II. Wykreśla z SWZ rozdział II § 7 ust. 8 i w to miejsce wprowadza § 7 ust. 8 w nowym brzmieniu:**

„**§ 7 ust. 8.** Niezależnie od uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2-4, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do ich usunięcia w dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od daty doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądowego (wykonawstwo zastępcze). Obowiązek wezwania Wykonawcy do usunięcia wady w dodatkowym terminie nie dotyczy sytuacji, w której wada stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzi lub mienia Zamawiającego, w takim wypadku (niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi lub mienia) Zamawiający może zlecić usunięcie wady bądź usunięcia zagrożenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bezpośrednio po upływie 24 godzin od momentu zgłoszenia.”

**III. Wykreśla z SWZ rozdział II § 7 ust. 9 i w to miejsce wprowadza § 7 ust. 9 w nowym brzmieniu:**

„**§ 7 ust. 9. W przypadku 3 kolejno powtarzających się napraw gwarancyjnych tego samego elementu/modułu, sprzęt** nadal nie spełnia funkcji do jakich jest przeznaczony lub wady albo istotne usterki się powtarzają, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany **elementu/modułu** na fabrycznie nowy wolny od wad na własny koszt. W przypadku wymiany **elementu/modułu** termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru nowego **elementu/modułu.**”

**IV. Wykreśla z SWZ rozdział II § 7 ust. 13 i 14 i w to miejsce wprowadza § 7 ust. 13 i 14 w nowym brzmieniu:**

„**§ 7 ust. 13.** Wykonawca po uruchomieniu sprzętu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu loginy oraz hasła dostępu do systemów sprzętu umożliwiających konfigurację sieciową i restart serwisów (jeśli dotyczy).

**§ 7 ust. 14.** W przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości przekazania Zamawiającemu danych, o których mowa w ustępie powyżej z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do dokonywania zmian konfiguracji sieciowej na każde żądanie Zamawiającego w formie stałego zdalnego dostępu do zakupionego systemu sprzętu. Po upływie okresu obowiązywania gwarancji Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu dane, o których mowa w ustępie powyżej (jeśli dotyczy).”

**V. Wykreśla z SWZ rozdział II § 7 ust. 15 i w to miejsce wprowadza § 7 ust. 15 w nowym brzmieniu:**

„**§ 7 ust. 15.** Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”

**VI. Wykreśla z SWZ załącznik 3 do umowy i w to miejsce wprowadza załącznik 3 do umowy w nowym brzmieniu.**

Ww. dokument stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor USK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Eliza Koladyńska - Nowacka

Tel. 91 466-10-86