Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę stanowiska: urządzenie probiercze do sprawdzania ochrony przed wodą natryskiwaną i rozbryzgiwaną do badania stopnia ochrony obudowy IPX3 i IPX4 zgodnie z normą PN-EN 60529 – rura o ruchu oscylacyjnym.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie probiercze do sprawdzania ochrony przed wodą natryskiwaną i rozbryzgiwaną do badania stopnia ochrony obudowy IPX3 i IPX4 zgodnie z normą PN-EN 60529 – rura o ruchu oscylacyjnym.

Wymagania techniczno-użytkowe:

- Całkowita zgodność z normą PN-EN 60529:2003 w zakresie wymagań dla stanowiska do badania stopni ochrony obudowy IPX3 i IPX4,

- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej.

- Regulowany przepływ wody w zakresie 0,5 do 8,0 l/min,

- Wymienne rury natryskowe o promieniach: 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm,

- Liczba odsłoniętych otworów w zależności od średnicy rury natryskowej powinna wynosić:

200 mm – 8 otworów dla IP X3, 12 otworów dla IP X4,

400 mm – 16 otworów dla IP X3, 25 otworów dla IP X4,

600 mm – 25 otworów dla IP X3, 37 otworów dla IP X4,

800 mm – 33 otwory dla IP X3, 50 otworów dla IP X4,

1 000 mm – 41 otworów dla IP X3, 62 otworów dla IP X4,

1200 mm – 50 otworów dla IP X3, 75 otworów dla IP X4,

1400 mm – 58 otworów dla IP X3, 87 otworów dla IP X4,

1600 mm – 67 otworów dla IP X3. 100 otworów dla IP X4,

W zależności od aktualnego układu środka otworów przy określonej odległości liczba odsłoniętych otworów może być większa o 1. Zapewnienie łatwego demontażu rur oscylacyjnych. Czas demontażu rury oscylacyjnej i założenie innej rury oscylacyjnej przez wykwalifikowany personel nie powinien przekraczać 15 min. Wraz z rurami natryskowymi należy dostarczyć zestaw montażowy do ich zamontowania na ścianie.

- Prędkość przepływu wody powinna być mierzona za pomocą miernika przepływu.

- Otwory natryskujące wodę powinny być zakończone demontowalnymi dyszami o średnicy wewnętrznej 0,4 mm i rozmieszczone co 50 mm wzdłuż łuku odpowiadającego 60° w obie strony od punktu środkowego dla IPX3 i wzdłuż łuku 90° w obie strony od punktu środkowego.

- Rura oscylacyjna z zapewnioną możliwością wychylania o kąt 60° w obie strony dla IPX3, czas jednego pełnego cyklu (2 x 120°) wynosi 4 s. Dla IPX4 Rura oscylacyjna z zapewnioną możliwością wychylania o kąt 180° w obie strony, czas jednego pełnego cyklu (2 x 360°) wynosi 12 s

- Możliwość czyszczenia układu zraszania za pomocą sprężonego powietrza dostępnego z instalacji znajdującej się już w docelowym miejscu zainstalowania stanowiska.

- Rury zraszające zamontowane do dwóch kolumn z górnym i dolnym systemem montażu łuków natryskowych. Wysokość kolumn nie mniejsza niż 150 cm i nie większa niż 180 cm. Podstawa kolumny nie przekraczająca wymiarów 80 cm x 80 cm.

- Stanowisko wyposażone w stolik obrotowy o następujących parametrach

- średnica obrotowej podstawy co najmniej 800 mm,

- regulowana teleskopowo wysokość 300 mm, udźwig maksymalny co najmniej 50 kg,

- regulowana prędkość obrotu 1-5 rpm (w obie strony),

- udźwig maksymalny co najmniej 140 kg (bez wyciągniętego teleskopu),

- Sterowanie za pomocą kontrolera PLC z możliwością regulacji co najmniej następujących parametrów:

- natężenie przepływu wody (l/min),

- kąty wychylenia łuku po lewej i po prawej stronie,

- prędkość obrotowa łuku (maks. 60°/ s),

- prędkość obrotowa stolika obrotowego,

- rejestracja danych testowych,

- oprogramowanie w j. polskim.

- Zmiękczacz wody o następujących parametrach:

- elektroniczna głowica objętościową:

- możliwość zaprogramowania dwukrotnego płukania wstecznego podnoszącego efektywność regeneracji i do płukania złoża,

- cztery opcje inicjowania regeneracji: objętościowa, natychmiastowa, objętościowa opóźniona, czasowo opóźniona,

- sygnał zewnętrzny np. informujący o spadku ciśnienia na złożu,

- Obudowa wykonana z HDPE, pokrywa z polistyrenu,

- Wymiary: nie większe niż 320/500/1140 mm,

- Wydajność co najmniej 6,0 m3/h,

- Zasilanie: 230V AC, 50 Hz.

- Dostarczenie certyfikatu wzorcowania z akredytowanego laboratorium dla stanowiska badawczego z uwzględnieniem następujących parametrów: prędkość przepływu wody (dla wartości przepływu co najmniej 0,5 l/min, 4 l/min, 7 l/min i kąt wychylenia rury natryskującej wodę (co najmniej 60° i 175° od pionu w obie strony.

- System archiwizacji parametrów testowych: czas trwania testu, przepływ, ciśnienie. Zapis danych na USB. Możliwość analizy danych za pomocą MS Excel.

- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy od daty uruchomienia.

- Uruchomienie i przeszkolenie w obsłudze 4 osób wskazanych przez Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

- Termin dostawy: nie później niż 28.02.2024 r.

- Deklaracja zgodności CE, dokumentacja techniczna i instrukcja użytkowania w języku polskim.

- Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań opisu przedmiotu zamówienia.