Załącznik nr 1 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Parametry określone jako „tak” są warunkami granicznymi

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów/ materiałów informacyjnych znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów. Jeżeli przedstawiony dokument nie zawiera wszystkich informacji potwierdzających wymagane parametry, Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego wymagane parametry.

Pakiet nr 1  Łóżko medyczne intensywnego nadzoru - 4 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2024 | TAK | Producent ……………. model/typ ……………. Rok produkcji ……………….. |
|  | Zasilanie łóżka elektryczne 230V, 50 Hz, zasilanie bateryjne | TAK |  |
|  | Prześwit pod dolną ramą łóżka I kolumnami lub systemem ramion wznoszących liczony od podłogi Do dolnej krawędzi łóżka dla zapewnienia współpracy z mobilnym RTG i innymi urządzeniami przyłóżkowymi min. 150mm do dolnej krawędzi łóżka | TAK, podać |  |
|  | Szerokość łóżka całkowita przy uniesionych barierkach 1000 mm (+/-50 mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość 2200 mm (+/-50 mm) (możliwość wydłużenia leża o min. 150 mm ( lub więcej) i skracania leża min. 150 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 350 mm do 750mm (+/-100mm) | TAK, podać |  |
|  | Segment oparcia pleców sterowany elektrycznie 0 do 65° (+/-5o) z możliwością szybkiego poziomowania CPR | TAK, podać |  |
|  | Segment podudzi sterowany elektrycznie lub za pomocą mechanizmu zapadkowego 0 do 25°(+/-50) | TAK, podać |  |
|  | Segment nożny sterowany elektrycznie 0 do 400(+/-20) | TAK, podać |  |
|  | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leżenia I segmentów na poziomie min 250 kg | TAK, podać |  |
|  | Waga łóżka 150 kg (+/- 15 kg) | TAK, podać |  |
|  | Leże –laminat wysokociśnieniowy (HPL) przezierny dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Wysokość barierek – min 450 mm (+/-100 mm) | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowane kółka o średnicy max 150 mm | TAK, podać |  |
|  | Pedał hamulca/ dźwignia hamulca sterowany od strony głowy i stóp lub co najmniej od strony stóp. | TAK |  |
|  | Barierki boczne dzielone zapewniające ochronę na minimum ¾ długości łóżka, lekkie, łatwe do dezynfekcji, konstrukcja ułatwiająca składanie przy użyciu jednej ręki przez uniesienie dźwigni | TAK |  |
|  | Regulacja wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dla personelu dostępna obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewn. lub przewodowego panelu (z funkcjami selektywnej blokady-przyciski membranowe wodoodporne) | TAK |  |
|  | Klawiatura do regulacji położenia łóżka (dla pacjenta) wbudowana w barierki boczne po obu stronach (od wewnątrz) przyciski membranowe wodoodporne | TAK |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
|  | Wyjmowane szczyty łóżka, posiadające blokadę podczas transportu | TAK |  |
|  | Pozycja szokowa uzyskiwana za pomocą jednego lub dwóch przycisków | TAK, podać |  |
|  | Przedłużenie leża z półką na pościel lub niezależną półką na pościel | TAK |  |
|  | Funkcja autoagresji minimum segmentu pleców | TAK |  |
|  | Regulacja do pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga +17o / -17o (+/-2o) | TAK, podać |  |
|  | Krzesło kardiologiczne | TAK |  |
|  | Dwustronne uchwyty na akcesoria np. worki do moczu | TAK |  |
|  | Łóżko przystosowane do zamontowania wysięgnika z uchwytem do ręki do dolnej krawędzi łóżka | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu łóżka wieszak na kroplówki z regulacją wysokości min. 2 haki | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący wagę pacjenta i wszystkie zmiany | TAK |  |
|  | Praca wagi po odłączeniu zasilania sieciowego utrzymana na zasilaniu akumulatorowym | TAK |  |
|  | Możliwość zerowania wagi, ‘’zamrażanie’’ wskazań wagi, alarm opuszczenia łóżka – na panelu sterowania wagą | TAK |  |
|  | Wysoka precyzyjność pomiarów (tolerancja błędu max 100g) możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem rzeczy nie będących składową pomiaru | TAK |  |
|  | Uchwyt na przewód zasilający | TAK |  |
|  | Dopasowany do leża materac, piankowy, przeciwodleżynowy w pokrowcu, paroprzepuszczalny, nieprzemakalny łatwy do dezynfekcji i mycia. Wysokość materaca 170mm (tolerancja do + 50mm) | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Tak, podać | okresie obowiązywania gwarancji ………………….. oraz po jego upływie: ……………………………….. |
|  | Autoryzowany serwis | Tak, podać | Nazwa……adres……….telefon …..email…… |
|  | cena | Podać | Cena netto za 1 łóżko ………………………. Vat ……………………………………………. Cena brutto za 1 łóżko …………………….. Wartość brutto za 4 łóżka ………………… |

Pakiet nr 2 - Łóżko szpitalne pobytowe z materacem przeciwodleżynowym  i szafką przyłóżkową – 20 szt.

|  | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2024 | TAK | Producent ……………. model/typ ……………. Rok produkcji ……………….. |
|  | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 2170 mm (+/- 60 mm) | TAK/ podać |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 970 mm (+/-30mm) | TAK /podać |  |
|  | Łóżko zasilane elektrycznie 230V 50 Hz oraz wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. | TAK |  |
|  | Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione płytami. | TAK |  |
|  | Klamry obejmujące materac, po 2 szt. z każdej ze stron ( zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem, a barierkami bocznymi) lub rozwiązanie równoważne dotyczące zintegrowanych z segmentami leża zabezpieczeniami przed przesuwaniem się materaca albo inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające przez przesuwaniem materaca | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną funkcją autokontur | TAK |  |
|  | Ruch wsteczny segmentu oparcia | TAK |  |
|  | Kąt odchylenia oparcia pleców 0-65° (+/-5°) | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji segmentu podudzia ( sekcji stóp) 0o – 20o ( +/-5o) | TAK podać |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK |  |
|  | Kąt odchylenia oparcia uda od 0 do minimum 25° | TAK podać |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Regulacja do pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga +17o / -17o (+/-2o) | TAK /podać |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi za pomocą zintegrowanego panelu sterowania. (Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne) | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna leża 40 cm ( +/- 5 cm) | TAK /podać |  |
|  | Regulacja elektryczna z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągniecia wysokości minimalnej. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja pozycji pośrednich – sygnalizowana podświetleniem diodowym. | TAK/ NIE |  |
|  | Wysokość maksymalna leża 80 cm (+/- 5 cm) | TAK /podać |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone we wskaźnik pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia na powierzchni leża | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania ( obsługa jedną ręką) | TAK |  |
|  | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta lub inne rozwiązanie równoważne | TAK, podać |  |
|  | 4 kółka | TAK |  |
|  | Przestrzeń niezbędna na opuszczenie/podniesienie barierek bocznych nie więcej niż 15 cm z każdej strony. | TAK |  |
|  | Koło sterujące pod segmentem oparcia. | TAK |  |
|  | Manualna funkcja CPR dostępna z obu stron łóżka | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża | TAK |  |
|  | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kata nachylenia segmentu oparcia oznaczenia kąta 30° i 45° | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 2 haki | TAK /podać |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze 220-250 kg i powyżej | TAK /podać |  |
|  | Materac wyposażony w wodoszczelny, przepuszczający parę wodną poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakteriobójczych i grzybostatycznych. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w wodoszczelny, przepuszczający parę wodną poliuretanowy pokrowiec o właściwościach antyalergicznych i/lub bakteriobójczych i grzybostatycznych. | TAK, podać |  |
|  | Krawędzie pokrowca materaca zgrzewane. | TAK |  |
|  | Materac przepuszczający promienie RTG. | TAK |  |
|  | Materac niezawierający lateksu dla wagi pacjenta min. 150 kg. | TAK podać |  |
|  | Wymiary materaca dostosowane do leża łóżka | TAK |  |
|  | Waga materaca max. 10 kg | TAK, podać |  |
|  | Szafka przyłóżkowa jedno lub dwustronna ( szuflada, szafka z drzwiczkami) z blatem pozwalającym na spożywanie posiłków lub karmienie pacjenta, wyposażona w półkę, reling na ręcznik, wkład do szuflady. Blat główny, blat boczny z laminatu HPL, do ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka pacjenta bez konieczności demontażu i montażu. Wyposażona w 4 mobilne kółka w tym 2 blokowane. Szuflada i szafka stalowa, lakierowana proszkowo- w kolorystyce łóżek. Wymiary szafki: wys.: 85 – 93 cm; szer. 40 – 46 cm; gł. 44 – 65 cm | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Tak, podać | okresie obowiązywania gwarancji ………………….. oraz po jego upływie: ……………………………….. |
|  | Autoryzowany serwis | Tak, podać | Nazwa……adres……….telefon …..email…… |
|  | Cena |  | Cena netto za 1 łóżko ………………………. Vat ……………………………………………. Cena brutto za 1 łóżko …………………….. Wartość brutto za 20 łóżek ………………… |