Załącznik nr 2: Formularz oceny parametrów oferowanego automatycznego analizatora do           badań immunochemicznych

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nastołowy analizator immunochemiczny fabrycznie nowy | TAK, podać |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora. | TAK |  |
| 3. | Analizator wykorzystujący metodę chemiluminescencji. | TAK |  |
| 4. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia na pokładzie aparatu minimum 24 parametrów. | TAK |  |
| 5. | Maksymalna teoretyczna wydajność analizatora nie mniejsza niż 100 oznaczeń na godzinę. | TAK |  |
| 6. | Odczynniki przechowywane na pokładzie aparatu w temperaturze lodówki | TAK |  |
| 7. | Wszystkie oferowane odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji. | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym na oferowanym analizatorze. | TAK |  |
| 9. | Odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie do aparatu | TAK |  |
| 10. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w analizatorze min. 60 próbek. | TAK |  |
| 11. | Możliwość pracy na analizatorze z wykorzystaniem próbek pierwotnych. | TAK |  |
| 12. | Monitorowanie zużycia odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 13. | Analizator wyposażony we wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (wykresy Levey-Jeningsa) | TAK |  |
| 14. | Stabilność kalibracji minimum 28 dni dla wszystkich parametrów. | TAK |  |
| 15. | Trwałość otwartych odczynników na pokładzie analizatora min 28 dni | TAK |  |
| 16. | Materiał badany i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych | TAK |  |
| 17. | Dostawianie/uzupełnianie odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania analizatora w standby | TAK |  |
| 18. | Dostawianie próbek w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania aparatu w tryb stand by | TAK |  |
| 19. | Detektor skrzepów badanej próbki | TAK |  |
| 20. | Analizator pracujący w wykorzystaniem gotowych buforów, płynów płuczących. Nie wymagający wody destylowanej/dejonizowanej. | TAK |  |
| 21. | Analizator wyposażony w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku, skaner kodów kreskowych, komputer i monitor | TAK |  |
| 22. | Analizator wyposażony w UPS | TAK |  |
| 23. | Podłączenie analizatora do LIS na koszt wykonawcy | TAK |  |
| 24. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem współpracującym z analizatorem | TAK |  |
| 25. | Witryna chłodnicza do przechowywania odczynników dwukomorowa z przeszklonymi, przesuwanymi drzwiami o wymiarach nie większych niż szer. 160cm, wys. 200cm, głęb. 75 cm | TAK |  |
| 26. | Zamrażarka o wymiarach nie większych niż szer. 50 cm, wys. 80 cm, głęb. 50cm | TAK |  |

Parametry oceniane:

| Lp. | Parametry oceniane | Odpowiedź wykonawcy Tak/Nie i opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość pracy na odczynnikach wstawianych na pokład analizatora bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej. Tak = 10%, Nie = 0% |  |
| 2. | Reakcja i odczyt w jednorazowej kuwecie pomiarowej. Tak = 10%, Nie = 0% |  |
| 3. | Konfekcjonowanie h. płciowych i markerów nowotworowych w opakowaniach roboczych po max. 60 testów. Tak = 10%, Nie = 0% |  |
| 4. | Pełny serwis analizatora wraz z przeglądami przez okres trwania umowy na koszt Wykonawcy Tak = 10%, Nie = 0% |  |
| Razem: 40% |  |  |