Załącznik nr 1 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.20.2025

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

na zakup aparatu USG okulistycznego, tomografu okulistycznego oraz aparatu RTG ramię C

I 	Dane  Wykonawcy:

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a także wymienić wszystkich pozostałych wykonawców)

1.	Nazwa: ..........................................................................................................................................................

2.	Adres: ….......................................................................................................................................................

/ kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu/

3. 	Województwo 	............................................	   Powiat	........................................................

4.	Tel. 		...........................................	    Fax. 	........................................................

5.	Regon		...........................................	    NIP		........................................................

6.	Bank		........................................	Nr rachunku 	........................................................

UWAGA: na powyżej wpisany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi zwrot wadium wpłaconego w formie pieniężnej (jeżeli było wymagane)

7.	Nazwiska oraz funkcje osób reprezentujących Wykonawcę oraz upoważnionych do podpisania umowy z Zamawiającym:  .......................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

8. 	Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym:

............................................................................................................................................................

tel. ……................................  fax. .........................................

- Adres e-mail ………………………………………………………………………………………….

II	Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za następującą cenę:

Pakiet  1

- wartość netto .......................... zł.

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł.

Pakiet  2

- wartość netto .......................... zł.

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł.

Pakiet  3

- wartość netto .......................... zł.

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł.

zgodnie z załączonym „Formularzem asortymentowo-cenowym” (Załącznik nr 3 do SWZ).

III Oświadczenia dotyczące SWZ:

- Oświadczamy, że cena oferty podana w pkt II oferty została skalkulowana w oparciu o posiadaną

wiedzę i doświadczenie; oraz cena ta uwzględnia należne podatki i inne należności publicznoprawne, a

także wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

- Przedmiot zamówienia (dostawę) wykonamy w terminie nie dłuższym niż …… dni od daty podpisania umowy – Pakiet nr …..*

*W przypadku oferowania różnych terminów dostaw  w zakresie pakietów należy powielić wiersz i wypełnić oddzielnie dla każdego pakietu w zakresie, którego składa się ofertę.

W przypadku oferowania jednego terminu dostaw w zakresie kliku pakietów na które składa się ofertę, należy zaznaczyć odpowiednio nr pakietów których oferowany termin dostaw dotyczy.

- Okres gwarancji jakości na dostarczony sprzęt medyczny określamy na ……….. miesiące/y

(słownie: .….............…………….....),

licząc od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.	Oferujemy termin płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia - 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

5. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług*

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w związku z czym wskazuję nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………..(wpisać), oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………..złotych (wpisać), a także stawkę podatku od towarów i usług, która – zgodnie z moją wiedzą - będzie miała zastosowanie: ……………% (wpisać)*

6.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

7. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń

oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Bez zastrzeżeń przyjmujemy warunki realizacji zamówienia wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz z projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 9 do SWZ) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia i realizacji umowy na takich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia   wykonają następujące roboty budowlane, dostawy, usługi* składające się na przedmiot zamówienia- jeśli dotyczy:

*niepotrzebne skreślić

| Nazwa Wykonawcy, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Robota budowlana, dostawa, usługa* składająca się na przedmiot zamówienia, która zostanie wykonana przez Wykonawcę wskazanego w kol. 1 |
| --- | --- |

(UWAGA: pkt. 9 dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego)

10.	Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi* /z pomocą podwykonawców*, którym powierzymy do wykonania:

a)	…………..………………………………………...........................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

b)	…………..………………………………………...........................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

11.  Rodzaj Wykonawcy:

- Mikroprzedsiębiorstwo*

- Małe przedsiębiorstwo*

- Średnie przedsiębiorstwo*

- Jednoosobowa działalnością gospodarczą

- Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- Inny rodzaj*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pkt. 11  należy wypełnić dla każdego Wykonawcy odrębnie.

12. Potwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych

oświadczeń.

- Oświadczamy, że nie zalegamy z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO oświadczenia powyższego Wykonawca nie składa. W takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...........................................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2025

Wykonawca: ……………………………………… ……………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ……………………………………… ……………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Pakiet 1 - TOMOGRAF OKULISTYCZNY Z FUNDUSKAMERĄ – 1 szt.. OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa – typ/model urządzenia: …………………………………………………………………….. Rok produkcji ………………………… Producent: ………………………………………………………………………………….…. Kraj pochodzenia: …………………………… Lp.; Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe; Oferowane parametry – potwierdzenie spełnienia parametrów. 1.; 2.; 3.. 1.; Urządzenie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 r.; TAK/NIE ……………(podać). APARAT OCT – OPTYCZNY TOMOGRAF KOHERENTNY. 2.; Technologia pracy: spektralne OCT; TAK/NIE. 3.; Szybkość skanowania: minimum 80 000 [Askan/sek.].; TAK/NIE ……………(podać). 4.; Optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: minimum 5 [µm].; TAK/NIE ……………(podać). 5.; Optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: minimum 18 [µm].; TAK/NIE ……………(podać). 6.; Całkowita głębokość skanowania: minimum 2,8 [mm].; TAK/NIE ……………(podać). 7.; Maksymalny obszar skanowania siatkówki: minimum 12 x 12 [mm].; TAK/NIE ……………(podać). 8.; Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: minimum 16 x 16 [mm].; TAK/NIE ……………(podać). 9.; Minimalna średnica źrenicy pacjenta: maksymalnie 3,3 [mm].; TAK/NIE ……………(podać). 10.; Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania): minimum od -25 D do +25 D.; TAK/NIE ……………(podać). 11.; Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynną regulacją położenia.; TAK/NIE. 12.; Dostępność analiz siatkówki: mapa grubości siatkówki; mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki; mapa deformacji nabłonka barwnikowego.; TAK/NIE. 13.; Dostępność analiz w kierunku jaskry: analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowaną średnicą i grubością pierścienia pomiarowego; ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego; analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL); analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych.; TAK/NIE. 14.; Analiza przedniego odcinka oka: mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki; pomiar kąta przesączania (wyznaczanie parametrów AOD 500/750 i TISA 500/750); pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie; automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP).; TAK/NIE. 15.; Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć dna oka i przedniego odcinka oka.; TAK/NIE. 16.; Możliwość chronologicznego porównania wyników: minimum 6 badań.; TAK/NIE ……………(podać). 17.; Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim.; TAK/NIE. 18.; Możliwość wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym (tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) oraz ręcznym.; TAK/NIE. 19.; W zestawie z tomografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, zewnętrzny komputer sterujący tomografem.; TAK/NIE. 20.; Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia.; TAK/NIE. 21.; Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.; TAK/NIE. 22.; Moduł angiografii SOCT umożliwiający wizualizację przepływu w naczyniach w splocie powierzchownym i głębokim, wykrywanie przepływu w strefie awaskularnej oraz prezentację przepływu w naczyniach naczyniówki. Maksymalny obszar obrazowania: minimum 9 x 9 [mm].; TAK/NIE ……………(podać). 23.; Moduł biometrii; TAK/NIE. 24.; Moduł topografii; TAK/NIE. 25.; Moduł kalkulatora soczewek wszczepialnych; TAK/NIE. 26.; Narzędzia kalibracyjne; TAK/NIE. 27.; Drukarka kolorowa laserowa; TAK/NIE. Niepodanie parametrów, gdzie jest to wymagane lub nie zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE w kolumnie 3 spowoduje odrzucenie oferty. Załącznik nr 2 Zamówienie DZA.381.20.2025 Wykonawca: ……………………………………… ……………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ……………………………………… ……………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Pakiet 2 - APARAT ULTRASONOGRAFICZNY OKULISTYCZNY – 1 szt.. OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa – typ/model urządzenia: …………………………………………………………………….. Rok produkcji ………………………… Producent: ………………………………………………………………………………….…. Kraj pochodzenia: …………………………… Lp.; Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe; Oferowane parametry – potwierdzenie spełnienia parametrów. 1.; 2.; 3.. 1.; Urządzenie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 r.; TAK/NIE ……………(podać). APARAT ULTRASONOGRAFICZNY OKULISTYCZNY. 2.; Aparat USG typu A/B; TAK/NIE. 3.; Ekran dotykowy min. 1024x768 z możliwością bezpośredniego wyboru funkcji; TAK/NIE ……………(podać). 4.; Waga urządzenia max. 4 kg; TAK/NIE ……………(podać). 5.; Min. 4 wbudowane porty komunikacyjne USB oraz min. 1 port RJ45; TAK/NIE ……………(podać). 6.; Możliwość rozbudowania aparatu o sondę do pachymetrii; TAK/NIE. SONDA B. 7.; Możliwość wykonania biometrii sondą typu B; TAK/NIE. 8.; Częstotliwość przetwornika min. 15MHz; TAK/NIE ……………(podać). 9.; Zakres regulacji wzmocnienia od 20 do 110 dB; TAK/NIE ……………(podać). 10.; Zakres regulacji dynamiki od 25 do 90 dB; TAK/NIE ……………(podać). 11.; Regulacja wzmocnienia sygnału z przedniego odcinka oka: od 0 do – 30 dB; TAK/NIE ……………(podać). 12.; Kąt obrazowania min. 50°; TAK/NIE ……………(podać). 13.; Głębokość obrazowania min. 60 mm; TAK/NIE ……………(podać). 14.; Rozdzielczość osiowa min. 115 μm; TAK/NIE ……………(podać). 15.; Rozdzielczość poprzeczna min. 400 μm; TAK/NIE ……………(podać). 16.; Częstotliwość odświeżania klatek max. 16 Hz; TAK/NIE ……………(podać). SONDA DO BIOMETRII. 17.; Częstotliwość przetwornika min. 11MHz; TAK/NIE ……………(podać). 18.; Zakres penetracji głowicy min. 60 mm; TAK/NIE ……………(podać). 19.; Rozdzielczość elektroniczna min. 1536 punktów; TAK/NIE ……………(podać). 20.; Pamięć min. po 10 obrazów dla każdego oka; TAK/NIE ……………(podać). 21.; Metoda pomiaru: kontaktowa i imersyjna; TAK/NIE. 22.; Zamrożenie obrazu automatyczne z programem dla oczu z gęstą zaćmą; TAK/NIE. 23.; Wbudowane w program standardowe formuły do kalkulacji: SRK-II, SRK-T, Holladay, Binkhorst-II, Hoffer-Q, Haigis; TAK/NIE. 24.; Wbudowane w program specjalne formuły do kalkulacji IOL: regresji Shammas’a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T, metoda soczewek kontaktowych, pochodne historii, pochodne refrakcji.; TAK/NIE. 25.; Możliwość kalkulacji dla min. 4 różnych implantów jednocześnie; TAK/NIE ……………(podać). Niepodanie parametrów, gdzie jest to wymagane lub nie zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE w kolumnie 3 spowoduje odrzucenie oferty..

Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2025

Wykonawca: ……………………………………… ……………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ……………………………………… ……………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Pakiet 3 - APARAT RTG – RAMIĘ C – 1 szt.. OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa – typ/model urządzenia: …………………………………………………………………….. Rok produkcji ………………………… Producent: ………………………………………………………………………………….…. Kraj pochodzenia: …………………………… Lp.; Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe; Oferowane parametry – potwierdzenie spełnienia parametrów. 1.; 2.; 3.. 1.; Urządzenie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 r.; TAK/NIE ……………(podać). 2.; Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz.; TAK/NIE. 3.; Dopuszczalne wahania napięcia zasilającego +/- 10%; TAK/NIE ……………(podać). 4.; Moc generatora min. 2,4 kW max. 2,5 kW.; TAK/NIE ……………(podać). 5.; Generator wysokiej częstotliwości min. 40 kHz; TAK/NIE ……………(podać). 6.; Prąd dla trybów fluoroskopii ciągłej ≥16mA Automatyka parametrów fluoroskopii.; TAK/NIE ……………(podać). 7.; Radiografia cyfrowa.; TAK/NIE. 8.; Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA.; TAK/NIE ……………(podać). 9.; Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60%.; TAK/NIE ……………(podać). 10.; Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV.; TAK/NIE ……………(podać). 11.; Automatyka doboru parametrów skopii.; TAK/NIE. 12.; Skopia pulsacyjna max do 8 pulsów/s i skopia ciągła; TAK/NIE ……………(podać). 13.; Przycisk dedykowany oraz oznaczony symbolem lub nazwą skopi ciągłej do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami; TAK/NIE. LAMPA X-RAY. 14.; Lampa ze stacjonarną anodą dwuogniskowa.; TAK/NIE. 15.; Totalna filtracja min. 5,0 mm Al.; TAK/NIE ……………(podać). 16.; Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6 mm.; TAK/NIE ……………(podać). 17.; Pojemność cieplna anody min. 50 kHU.; TAK/NIE ……………(podać). 18.; Pojemność cieplna kołpaka min. 900 kHU.; TAK/NIE ……………(podać). 19.; Szybkość chłodzenia anody min. 37 kHU/min.; TAK/NIE ……………(podać). 20.; Kolimator typu IRIS.; TAK/NIE. 21.; Kolimator szczelinowy z rotacją.; TAK/NIE. 22.; Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania.; TAK/NIE. WÓZEK Z RAMIENIEM C. 23.; Waga wózka z ramieniem C max. 316kg.; TAK/NIE ……………(podać). 24.; Głębokość ramienia C min. 66 cm.; TAK/NIE ……………(podać). 25.; Wolna przestrzeń: min. 78 cm.; TAK/NIE ……………(podać). 26.; Odległość SID min. 100 cm.; TAK/NIE ……………(podać). 27.; Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm.; TAK/NIE ……………(podać). 28.; Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 45 cm.; TAK/NIE ……………(podać). 29.; Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 24°.; TAK/NIE ……………(podać). 30.; Zmotoryzowany ruch pionowy.; TAK/NIE. 31.; Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 205°.; TAK/NIE ……………(podać). 32.; Zakres ruchu orbitalnego ≥ 150° .; TAK/NIE ……………(podać). 33.; Ramie C zbalansowane w każdej pozycji.; TAK/NIE. 34.; Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody.; TAK/NIE. 35.; Pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu, dodatkowo pozostałe hamulce aparatu oznaczone kolorami.; TAK/NIE. 36.; Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 3 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny.; TAK/NIE ……………(podać). 37.; Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu.; TAK/NIE. 38.; Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia w repozycji (ustawienie lampa na górze).; TAK/NIE. 39.; Płynna regulacja parametrów z poziomu tabletu min: - skala szarości - jasność i kontrast - filtr detekcji metalu - filtr odpowiadający za detekcję układu kostnego - filtr szumów; TAK/NIE ……………(podać). CYFROWY DETEKTOR OBRAZU. 40.; Wielkość detektora > 20 cm x 20 cm.; TAK/NIE ……………(podać). 41.; Ilość pól detektora obrazu min. 3. DQE 70%.; TAK/NIE ……………(podać). 42.; Rozdzielczość detektora cyfrowego min. 1500 x 1500.; TAK/NIE ……………(podać). 43; Wielkość piksela ≤140µm.; TAK/NIE ……………(podać). 44.; Wymiar obudowy detektora max. 3 cm.; TAK/NIE ……………(podać). MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU. 45.; Monitory umieszczone na wózku z ramieniem C.; TAK/NIE. 46.; Monitor 27” medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840 x 2160 pikseli Kontrast ≥1000:1 luminacja≥ 600cd/m2.; TAK/NIE ……………(podać). 47.; Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu.; TAK/NIE. 48.; Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny.; TAK/NIE ……………(podać). 49.; Kąt widzenia (obrazu min. 176°).; TAK/NIE ……………(podać). 50.; Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów.; TAK/NIE ……………(podać). 51.; Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli, 32 bit.; TAK/NIE ……………(podać). 52.; Pojemność pamięci na dysku twardym min. 150 000 obrazów.; TAK/NIE ……………(podać). 53.; Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Wyjście USB.; TAK/NIE. 54.; Archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub Raw lub BMP.; TAK/NIE ……………(podać). 55.; Funkcja „Last Image Hold” (LIH).; TAK/NIE. 56.; Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na monitorze.; TAK/NIE. 57.; ZOOM min. x 4. Obraz lustrzany.; TAK/NIE ……………(podać). 58.; Oprogramowanie DICOM 3.0.; TAK/NIE. 59.; Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania.; TAK/NIE. 60.; Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym.; TAK/NIE. 61.; Dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live.; TAK/NIE ……………(podać). WYPOSAŻENIE DODATKOWE. 62.; Celownik laserowy na detektorze cyfrowym.; TAK/NIE. 63.; Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu.; TAK/NIE. Niepodanie parametrów, gdzie jest to wymagane lub nie zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE w kolumnie 3 spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr  3

Znak  sprawy:  DZA 381.20.2025

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo - cenowy

Pakiet 1

| l.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość vat) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | TOMOGRAF OKULISTYCZNY Z FUNDUSKAMERĄ (wraz z wyposażeniem wskazanym przez Zamawiającego w Zał. Nr 2 do SWZ) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku, gdy elementy wchodzące w skład zaoferowanego urządzenia (np. element wyposażenia) są opodatkowane inną stawką podatku VAT niż 8 % (np. 23 %), Wykonawca zobowiązany jest w tabeli wskazać oddzielnie ceny jednostkowe netto i brutto, wartości netto i brutto oraz stawkę % VAT i wartość VAT w rozbiciu na różne stawki podatku VAT, w celu sprawdzenia poprawności wyliczenia wartości końcowej poszczególnych pozycji (poz. 8, 9 i 10).

Załącznik nr  3

Znak  sprawy:  DZA 381.20.2025

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo - cenowy

Pakiet 2

| l.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość vat) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | APARAT ULTRASONOGRAFICZNY OKULISTYCZNY (wraz z wyposażeniem wskazanym przez Zamawiającego w Zał. Nr 2 do SWZ) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku, gdy elementy wchodzące w skład zaoferowanego urządzenia (np. element wyposażenia) są opodatkowane inną stawką podatku VAT niż 8 % (np. 23 %), Wykonawca zobowiązany jest w tabeli wskazać oddzielnie ceny jednostkowe netto i brutto, wartości netto i brutto oraz stawkę % VAT i wartość VAT w rozbiciu na różne stawki podatku VAT, w celu sprawdzenia poprawności wyliczenia wartości końcowej poszczególnych pozycji (poz. 8, 9 i 10).

Załącznik nr  3

Znak  sprawy:  DZA 381.20.2025

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo - cenowy

Pakiet 3

| l.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość vat) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | APARAT RTG ramię C (wraz z wyposażeniem wskazanym przez Zamawiającego w Zał. Nr 2 do SWZ) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku, gdy elementy wchodzące w skład zaoferowanego urządzenia (np. element wyposażenia) są opodatkowane inną stawką podatku VAT niż 8 % (np. 23 %), Wykonawca zobowiązany jest w tabeli wskazać oddzielnie ceny jednostkowe netto i brutto, wartości netto i brutto oraz stawkę % VAT i wartość VAT w rozbiciu na różne stawki podatku VAT, w celu sprawdzenia poprawności wyliczenia wartości końcowej poszczególnych pozycji (poz. 8, 9 i 10).

Załącznik nr 4 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.20.2025

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup aparatu USG okulistycznego, tomografu okulistycznego oraz aparatu RTG ramię C” (znak sprawy: DZA.381.20.2025) na podstawie art. 108 ust 1 PZP.

Oświadczam, że wobec wykonawcy/żadnego z wykonawców nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup aparatu USG okulistycznego, tomografu okulistycznego oraz aparatu RTG ramię C” (znak sprawy: DZA.381.20.2025) na podstawie art. …………….. * PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 5)  PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………

i zobowiązuję się na wezwanie Zamawiającego złożyć dowody potwierdzające podjęcie powyższych działań.*

*wypełnić jeżeli dotyczy

Oświadczam, że wszystkie powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz że zostały złożone z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

Załącznik nr 5 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.20.2025

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

Oświadczenie o posiadaniu na zaoferowane w ramach przedmiotu zamówienia wyroby medyczne dokumentów dopuszczających do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganych prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.).

Jednocześnie zobowiązujemy się, że na każde żądanie Zamawiającego udostępnimy niezwłocznie wszystkie dokumenty oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu.

Załącznik  nr 6.

Znak  sprawy:  DZA 381.20.2025

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- UMOWA  Nr DZA.381.20. ….2025

zawarta w dniu ................. r. w Czeladzi pomiędzy:

Zagłębiowskim Szpitalem Klinicznym, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000203274, NIP 625 - 22 - 47 - 223,  Regon 278209300, zwanym  dalej  Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

1.	 Dyrektora 					- 	mgr Aldonę Sylwę

a ………...................................................................... zarejestrowanym  w ..................................... pod nr .......................... , NIP .............................. , Regon .............................. ,

zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. 	..........................................			-	....................................

2.	..........................................			-	....................................

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZA 381.20.2025 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

      - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu medycznego opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej także zwanego „Towarem”) oraz przeniesienia na Zamawiającego własności Towaru z chwilą jego wydania Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania Towaru i zapłaty Wykonawcy ceny na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2.	Wykonawca oświadcza, że Towar:

1)	posiada wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty i atesty,

2)	jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych, w szczególności nie jest przedmiotem zastawu oraz nie jest obciążony innymi prawami osób trzecich,

3)	pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucji w Polsce.

§ 2
Warunki  realizacji umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę na zasadach w niej określonych oraz zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- warunkami określonymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i zmianami (Załącznik nr 1 do umowy),

- ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 2 do umowy).

2.	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, a także zainstalować/zamontować oraz uruchomić Towar w terminie …… dni od wskazanej powyżej daty zawarcia umowy,  po wcześniejszym poinformowaniu przedstawiciela Zamawiającego o planowanej dostawie.

3.	Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż dostarczony Towar jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie           i wolny od wad, w tym nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji,  jest dopuszczony do obrotu i do używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, (dalej także zwaną „Ustawą”).

4. 	W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia, instalacji / montażu oraz uruchomienia Towaru.

5.	Miejscem dostarczenia Towaru jest siedziba Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi. Dostarczenie Towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Przyjęcie  przez   Zamawiającego  przesyłki  zawierającej   Towar dostarczony   przez  przedstawiciela

Wykonawcy  (dotyczy  także  przewoźnika  lub  innego  podmiotu  realizującego  dostawę  na zlecenie

Wykonawcy)   nie   jest  poprzedzone    badaniem  ilościowo  - asortymentowym  lub    jakościowym

dostarczanego  towaru.  Przyjęcie  takiej   przesyłki   przez   Zamawiającego  nie  jest  równoznaczne

z potwierdzeniem, że  przedmiotowy asortyment  został  dostarczony  w ilości  i  jakości zgodnej z

umową.

7. 	Wykonawca zapewnia terminowość dostawy, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostawy oraz odpowiedzialność Wykonawcy.

8.	Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w dniu wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z ust. 9 dostarczyć Zamawiającemu dokumentację serwisową w zakresie dopuszczonym przez producenta i instrukcję obsługi. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.

9.	Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia uruchomienia Towaru przeszkoli personel medyczny w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji dostarczonego Towaru w miejscu jego zainstalowania / montażu i uruchomienia.

10.	Potwierdzeniem należytej realizacji obowiązków Wykonawcy w zakresie dostawy, zainstalowania/ montażu i uruchomienia Towaru,  a także przeszkolenia personelu będzie sporządzony przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez  Zamawiającego bez  zastrzeżeń.

11.	Zamawiający może odmówić przyjęcia Towaru bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy jeżeli:

1)	Towar nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)	Towar będzie uszkodzony,

3)	dostarczony Towar nie będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

12.	W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji niniejszej umowy

a)	Zamawiający wyznacza: ………………………………....……..…

tel. …………………. , fax …………………… , e-mail:  ……………………. ;

b)	Wykonawca wyznacza: …………..…………………………..……

tel. …………………. , fax …………………… , e-mail:  ……………………. ;

§ 3
Wynagrodzenie

1.	Za należytą realizację całej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:

Pakiet …….

wartość netto............................ zł.  (słownie: ..............................................................................)

wartość VAT ………….. zł., VAT ……%

wartość brutto ………………… zł. (słownie: .............................................................................. ),

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy.

2.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 60 dni od dnia otrzymania

przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. W przypadku gdyby Wykonawca

zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin

płatności określony w umowie.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół  zdawczo-odbiorczy, o którym mowa  w § 2 ust 10  umowy podpisany przez Strony bez zastrzeżeń.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony mogą wystawiać i przesyłać faktury, duplikaty faktur oraz ich korekty, a także noty obciążeniowe i   noty korygujące w formacie pliku elektronicznego PDF na adresy e-mail wskazane poniżej:

- Adres e-mail na który Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu wskazane powyżej

dokumenty: faktury@szpitalzsk.pl

- Adres e-mail na który Zamawiający może przekazywać Wykonawcy wskazane powyżej

dokumenty: ………………………………………..

§ 4 
Rękojmia za wady. Gwarancja jakości.

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości na dostarczony Towar. Rękojmia za wady     (dalej także „rękojmia”) i gwarancja jakości (dalej także „gwarancja”), o których mowa powyżej,     obejmują także instalację / montaż Towaru. Okres rękojmi i gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo - odbiorczego Towaru i wynosi ……miesięcy (dalej także „okres gwarancji i rękojmi”).

2.	W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie zapewni świadczenie usług serwisowych Towaru, które obejmować będą m.in. przeglądy Towaru zgodnie z zaleceniami producenta, a także wykonanie wszelkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i zaleceń producenta.

3. Okres gwarancji i rękojmi ulega każdorazowo przedłużeniu o czas odpowiadający terminowi od dnia  zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji na Towar w tym także na materiały, urządzenia, komponenty, stanowiące elementy składowe Towaru dla,  których podmiot trzeci (producent) udzielił gwarancji.

5.	Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji na nr faksu bądź adres e-mail Wykonawcy. Nieudzielenie odpowiedzi w tym  terminie lub brak podania przyczyn nieuznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie  reklamacji w ostatnim dniu tego terminu.

6. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy Towaru lub wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny

z Umową:

- w terminie 5 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji - w przypadku konieczności zastosowania

części zamiennych i podzespołów dostępnych w Polsce,

- w terminie 7 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji - w przypadku konieczności sprowadzenia

części zamiennych lub podzespołów z zagranicy.

7.	W przypadku gdyby czas trwania naprawy lub wymiany Towaru miał przekroczyć 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, nie później niż w 5 dniu roboczym od uwzględnienia reklamacji, Towar zastępczy o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 2 do umowy, na czas przedłużającej się naprawy lub wymiany.

8. 	Przy drugim zgłoszeniu reklamacji co do tego samego podzespołu lub elementu Towaru, Wykonawca uwzględniając reklamację zobowiązany jest wymienić wadliwy podzespół lub element na nowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji.

9. 	W przypadku gdyby w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych zostały zgłoszone trzy reklamacje dotyczące tego samego podzespołu lub elementu Towaru, Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia wymienić podzespół lub element Towar na nowy o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 2 do umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

10.	W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad przez Wykonawcę w stosunku do wyznaczonego terminu,  Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcia wad podmiotowi  trzeciemu – serwisowi autoryzowanemu przez producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz bez wpływu na możliwość naliczenia kary umownej i dochodzenia odszkodowania. Zapis zdania poprzedzającego nie dotyczy przypadku gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z  ust. 7 Towar zastępczy.

11.	Wykonawca usuwać będzie wady w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. Za szkody        powstałe przy usuwaniu wad odpowiada Wykonawca.

12.	Serwisowanie oraz przeglądy Towaru wykonywane będą zgodnie z zaleceniami producenta, wobec czego nie wpłynie to na zakres oraz okres obowiązywania rękojmi i gwarancji jaką zapewnia Wykonawca.

13. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i wyposażenia dla dostarczonego Towaru przez okres nie krótszy niż 7 lat od daty dostawy.

§ 5 
Kary umowne

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) 	w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za daną część zamówienia (pakiet), określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku gdy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę dojdzie do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie tej części zamówienia;

2) 	w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto za daną część zamówienia (pakiet),  określonego w § 3 ust. 1  umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji dostawy, względem terminu określonego zgodnie z § 2 ust. 2 umowy;

3) 	w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za daną część zamówienia (pakiet),  określonego w § 3 ust. 1,  umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek  względem terminu określonego  zgodnie z  § 4 ust. 6 umowy, chyba że Wykonawca dostarczy na czas przedłużającej się naprawy Towar zastępczy zgodnie z § 4 ust. 7 umowy.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej      noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia      roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach  określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa będzie płatna do 14 dni od daty jej wystawienia  przez Zamawiającego.

3.	Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych w związku z nienależytą realizacją umowy w ramach danego pakietu  nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto za dany pakiet, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1.	Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.	Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

a)	Wykonawca opóźni się z realizacją któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2 ust. 2 lub § 2 ust. 8 lub § 2  ust. 9  umowy o ponad 10 dni roboczych,

b)	Wykonawca opóźni się z realizacją któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 6 umowy,  o ponad 10 dni roboczych.

c)	Wykonawca opóźni się z realizacją obowiązku określonego w § 4 ust. 8 umowy o ponad 10 dni roboczych,

d)	Wykonawca opóźni się z realizacją  obowiązku określonego w § 4 ust. 9 umowy o ponad 10 dni roboczych,

3.	Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie lub inny adres do korespondencji, o którym uprzednio Wykonawca poinformował Zamawiającego na piśmie.

4. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za zgodą obu stron

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania zapisy o karach umownych oraz o możliwości

żądania odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy.

§ 7 
Postanowienia końcowe

1.	Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać     jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność     prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie po uprzednim     wyrażeniu pisemnej  zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

2. 	Niedopuszczalne są istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu                        o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i na warunkach w nich przewidzianych.

3. 	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem      nieważności.

4.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o wyrobach medycznych oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5.	W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6.	Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

8.  Integralnymi częściami niniejszej umowy są Załączniki :

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia  wraz z wszystkimi załącznikami i zmianami  – Załącznik nr 1

2. Oferta                                                                                                                             – Załącznik nr 2

Wykonawca: 									Zamawiający: