## 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dzierżawa aparatu do ultrasonografii śródnaczyniowej z głowicą mechaniczną wraz z dostawą sondy i prowadnika do FFR
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1+3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | dzierżawa + mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
Suma dzier.+dost.:
| Część dotycząca dzierżawy: |  |  |  |  | Suma dzier:
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat/aparaty do IVUS i FFR (dzierżawa) |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Aparat/Aparaty spełniają wszystkie wymagania z punków 1.2-1.13 oraz są w pełni kompatybilne z wyrobami z pozycji 2.0-4.0 | Tak
1.2 | Współpracujący z systemem DICOM 3,0. | Tak, podać
1.3 | Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów | Tak, podać
1.4 | Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: lVUS/przekrój, IVUS/widok wzdłużny | Tak, podać
1.5 | Przetwarzanie obrazów w DDP | Tak, podać
1.6 | Możliwość dokonywania pomiarów minimum – 4 odległych, 2 pomiary pola | Tak, podać
1.7 | Wyposażony w funkcję automatycznego śledzenia światła naczynia | Tak, podać
1.8 | Możliwość ustawienia automatycznego rozpoznawania cewnika | Tak, podać
1.9 | Możliwość automatycznego dostosowania powiększenia do częstotliwości cewnika | Tak, podać
1.10 | Współpraca z sondą ultrasonograficzną z głowicą mechaniczną o częstotliwości minimum 40 MHz | Tak, podać
1.11 | Wbudowany system wyciągarki o dwóch prędkościach 1mm/s i 0,5mm/s | Tak, podać
1.12 | Możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami stołów hemodynamicznych | Tak, podać
1.13 | Moduł do badania FFR. Dopuszcza się osobny aparat w pełni kompatybilny z prowadnikiem z poz. 4 oraz z aparatem do ultrasonografii śródnaczyniowej, jak również dopuszcza się, aby stanowił jedną całość z aparatem do ultrasonografii śródnaczyniowej. | Tak, podać
| Część dotycząca dostawy: |  |  |  |  | Suma dost:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
2.0 | Sonda do IVUS (dostawa) |  |  | szt. | 120
2.1 | Sonda-cewnik w pełni kompatybilne z systemem z punktu 1.0 i akcesoriami z punktu 3.0 | Tak
2.2 | Sonda kompatybilna z systemem iVUS | Tak
2.3 | Działanie cewnika jest oparte o mechaniczną głowicę przekazu obrazu ultrasonograficznego. | Tak
2.4 | Wewnątrznaczyniowy cewnik ultrasonograficzny do badań naczyń wieńcowych tworzą dwa główne elementy: rdzeń modułu obrazowania, korpus cewnika. | Tak
2.5 | Korpus cewnika składa się z trzech części: dalszego odcinka z pojedynczym kanałem, odcinka bliższego z podwójnym kanałem,segmentu teleskopowego. | Tak
2.6 | Długość "roboczą" cewnika tworzy odcinek dalszy z pojedynczym kanałem wraz z odcinkiem bliższym z kanałem podwójnym, natomiast segment teleskopowy pozostaje na zewnątrz cewnika prowadzącego. | Tak
2.7 | Teleskopowa osłonka (segment) pozwala na wprowadzanie i wycofywanie rdzenia modułu obrazowania na długość 15 cm. | Tak
2.8 | W cewniku zatopiony jest znacznik widoczny w skopii w odległości 0,5 cm od końcówki; dodatkowo na cewniku w odległości 105 cm od końcówki umieszczony jest znacznik wskazujący głębokość na jaką wprowadzono cewnik, który odpowiada miejscu wprowadzenia instrumentu w obrębie uda. | Tak
2.9 | Sonda-cewnik ma być kompatybilna z cewnikami prowadzącymi 6F oraz 5F | Tak
3.0 | Akcesoria do IVUS (dostawa) |  |  | szt. | 120
3.1 | System do zintegrowanego przesuwania sondy, ze ściśle określoną prędkością. | Tak
3.2 | Wyrób medyczny w pełni kompatybilny z pozycją 1.0 oraz 2.0 | Tak
4.0 | Prowadnik do pomiaru FFR (dostawa) |  |  | szt. | 100
4.1 | Prowadnik umożliwiający pomiar FFR, w pełni kompatybilny z aparatem/aparatami z pozycji 1.0 | Tak
4.2 | wyrób zapewnia możliwość pomiaru zmiany ciśnienia w naczyniach wieńcowych | Tak
4.3 | wyrób może być zastosowany jako standardowy prowadnik podczas interwencji naczyniowych | Tak
4.4 | prowadnik pokryty warstwą hydrofilową | Tak
4.5 | prowadnik o końcówce prostej | Tak
4.6 | wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.7 | czujnik ciśnienia umieszczony jest w odległości 3 cm (+/- 0,5 cm) od dalszego końca prowadnika | Tak
4.8 | długość robocza wyrobu - minimum 185 cm, maksimum 250 cm | Tak
4.9 | końcówka prowadnika widoczna w RTG | Tak
4.10 | na prowadniku dwa znaczniki - ramienny i udowy | Tak

## 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dzierżawa zintegrowanego systemu do ablacji wraz z dostawą elektrod i akcesoriów kompatybilnych z systemem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1+12
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | dzierżawa + mini-bank + osoba!!!
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
osoba: Zamawiający wymaga "wsparcia technicznego" tj. obecności przeszkolonej i upoważnionej osoby z ramienia Wykonawcy, która będzie obsługiwała sprzęt od strony technicznej (podłączenie, komputerowa obsługa urządzeń itp.) - do każdego zabiegu
Suma dzier.+dost.:
| Część dotycząca dzierżawy: |  |  |  |  | Suma dzier:
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zintegrowany system elektrofizjologiczny do zabiegów ablacji wraz z akcesoriami |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Komputer: Procesor co najmniej: Pentium IV 3,0 [GHz] RAM 4 [GB], 2 x HDD 500 [GB], napęd CD/DVD-RW | Tak, podać
1.2 | Wózek jezdny, transformator izolujący | Tak
1.3 | Drukarka laserowa w zestawie | Tak
1.4 | System operacyjny - Oprogramowanie systemowe typu Windows wraz z zintegrowanym pakietem biurowym MS Office lub równoważne | Tak, podać
1.5 | Archiwizacja badań na dysku DVD z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych. Możliwość zapisu badań więcej niż jednego pacjenta na jednym dysku DVD. | Tak
1.6 | Moduł połączeniowy (junction box) dla co najmniej 40 sygnałów bipolarnych (80 wejść pojedynczych) | Tak
1.7 | Transformator separujący, przewody sygnałowe, kable zasilające, Przewód EKG (10 odpr.) – 1 kpl. | Tak
1.8 | Wzmacniacz co najmniej 40 kanałów (80 wejść pojedynczych) wewnątrzsercowych z możliwością rozszerzania ich ilości w przyszłości, oraz 12 kanałów EKG, 4 kanały ciśnieniowe, 4 kanały wejściowe na stymulator zewnętrzny | Tak, podać
1.9 | Komunikacja pomiędzy wzmacniaczem i komputerem sterującym realizowana kablem typu Ethernet. | Tak
1.10 | Przetwornik A/C co najmniej 16 – bitowy z możliwością ustawień na rozdzielczość 12 bit lub 16 bit | Tak, podać
1.11 | Co najmniej 2 prędkości próbkowania 1[kHz] i 4[kHz] | Tak, podać
1.12 | Filtr sieciowy 50 [Hz] i 60 [Hz] dedykowany i ustawiany niezależnie dla każdego z kanałów wewnątrzsercowych z regulacją częstotliwości co 0,1 Hz w zakresie 1 Hz | Tak
1.13 | Automatyczny filtr sieciowy typu „Mortara” adaptujący się do warunków sieci ustawiany niezależnie dla każdego kanału wenątrzsercowego | TAK – 20 pkt. NIE – 1 pkt.
1.14 | System wyposażony w oprogramowanie pozwalające na odbiór sygnału, kontrolę parametrów ablacji, zapamiętywanie, przegląd i analizę danych, przegląd wydarzeń | Tak
1.15 | Oglądanie przebiegów EKG i sygnałów wewnątrz- sercowych (IC) na monitorze w czasie rzeczywistym | Tak
1.16 | Przeglądanie zarejestrowanych przebiegów EKG i sygnałów wewnątrzsercowych (IC) i ich analiza na monitorze „post processing” | Tak
1.17 | Interaktywne okno - LOG umożliwiające zapis wszystkich wydarzeń podczas badania oraz pełną edycję wydarzeń i wprowadzanie komentarzy | Tak
1.18 | Pomiar i prezentacja bieżącego cyklu/rytmu pacjenta z dowolnie wybranych dwóch kanałów | Tak
1.19 | Przesuw zapisu EKG w zakresie co najmniej 6 – 800 [mm/s] na ekranie czasu rzeczywistego | Tak, podać
1.20 | Ilość kanałów możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie czasu rzeczywistego co najmniej 72 | 72 kanały – 1 pkt. Powyżej 72 kanałów – 15 pkt
1.21 | Automatyczne gromadzenie danych o parametrach ablacji oraz ich prezentacja w postaci cyfrowej i graficznej | Tak
1.22 | Możliwość dowolnej konfiguracji kanałów przez użytkownika | Tak
1.23 | Niezależne ustawienie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrzsercowym (np. wzmocnienie, kolor, filtry pasmowe częstotliwości, filtry sieciowe itp.) | Tak
1.24 | Możliwość definiowania grup kanałów i wprowadzania zmian jednocześnie dla całej grupy (np. wzmocnienie, kolor, itp.) | Tak
1.25 | Możliwość dowolnego wyboru kanału do stymulacji bezpośrednio z poziomu ekranu „real time” bez potrzeby ingerowania w menu systemu | Tak
1.26 | Możliwość zdefiniowania każdego używanego kanału (bipolarnego) jako stymulacyjnego i utworzenie do niego skrótu na ekranie | Tak
1.27 | Możliwość definiowania dowolnej liczby stron (ekranów) dla kanałów (np. EKG, IC, Holter, tylko elektroda Hallo, Ablacja, itp.) | Tak
1.28 | Możliwość konfiguracji protokołów badania i przypisywania towarzyszących im zdarzeń, interwałów | Tak
1.29 | Funkcja pozwalająca na dowolne określenie okna wzorca sygnału (zarówno 12 odpr. EKG jak i sygnałów wewnątrzsercowych ), aby realizować porównanie jego morfologii z kolejnymi rejestrowanymi sygnałami realizowana w czasie rzeczywistym | Tak
1.30 | Automatyczna funkcja obliczania stopnia dopasowania morfologii w procentach i postaci graficznej realizowana w czasie rzeczywistym | Tak
1.31 | Funkcja odejmowania załamka T i wyodrębnienie z pozyskanego zapisu załamka P realizowana w czasie rzeczywistym | TAK – 30 pkt. NIE – 1 pkt.
1.32 | Automatyczna detekcja aplikacji RF wraz z automatyczną akwizycją parametrów aplikacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków ablacji przy użyciu dostępnych na rynku generatorów RF | Tak
1.33 | Automatyczna detekcja impulsu stymulatora wraz z automatyczną akwizycją parametrów stymulacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków stymulacji | Tak
1.34 | Możliwość tworzenia komentarzy dla gromadzonych danych i ich dalszej łatwej analizy | Tak
1.35 | Możliwość analizy przebiegów krzywych EKG, zapisów IC | Tak
1.36 | Tryb pracy wyzwalany / triggerowany ( możliwość odświeżania ekranu) | Tak
1.37 | Prezentacja zapisu jak w systemie Holtera (Okno Holtera) | Tak
1.38 | Możliwość wydruku zapisu sygnałów EKG/IC z ekranu | Tak
1.39 | Możliwość tworzenia własnych raportów z badania | Tak
1.40 | Tworzenie prezentacji oparte na aplikacji Microsoft Power Point | Tak
1.41 | Funkcja Emergency Pacing z pominięciem wzmacniacza (bezpośrednio ze stymulatora) | Tak
1.42 | Zaimplementowany w systemie moduł oprogramowania do analizy częstotliwościowej FFT oparty o tę samą platformę oprogramowania elektrofizjologicznego. | TAK- 15 pkt NIE – 1 pkt
1.43 | Stymulator elektrofizjologiczny | Tak
1.44 | 2 niezależne kanały stymulacji (dot. Stymulatora elektrofizjologicznego) | Tak
1.45 | Możliwość wysyłania impulsu generatora na dowolną parę aktywnych pierścieni elektrod (dot. stymulatora elektrofizjologicznego) | Tak
1.46 | Sygnał dźwiękowy impulsów stymulujących (dot. stymulatora elektrofizjologicznego) | Tak
1.47 | Generator RF | Tak
1.48 | Moc wyjściowa RF - od 1 do minimum 100 W (dot. generatora RF) | Tak,podać
1.49 | Docelowa temperatura przynajmniej w zakresie 20°C do 70°C (dot. generatora RF) | Tak, podać
1.50 | Czas dostarczania prądu RF do minimum 240 sekund, regulowany w krokach co 1 sekundę (dot. generatora RF) | Tak, podać
1.51 | Monitorowanie parametrów ablacji w czasie rzeczywistym | Tak
1.52 | Programowalne parametry odcinające aplikację prądu RF: temperatura, energia, oporność (dot. generatora RF) | Tak
1.53 | Pompa do elektrod chłodzonych cieczą | Tak
1.54 | Wszytkie elementy systemu w pełni ze sobą kompatybilne, umożliwiają przeprowadzenia zabiegów ablacji przy użyciu akcesoriów zużywalnych opisanych w punktach 2.0-12.0 | Tak
| Część dotycząca dostawy: |  |  |  |  | Suma dost:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
2.0 | Elektroda do ablacji RF |  |  | szt. | 20
2.1 | Elektroda do ablacji RF endokawitarnej – 4 mm, 8 mm – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
2.2 | Długość elektrody min. 110 cm | Tak
2.3 | Odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5 mm | Tak
2.4 | Dostępne różne typy krzywizn elektrody – min. 3 krzywizny – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
2.5 | Elektroda z płynną regulacją sztywności za pomocą dodatkowej dźwigni | Tak
2.6 | Dostępna elektroda dwukierunkowa asymetryczna 8 mm z płynną regulacją sztywności, o końcówce ukształtowanej anatomicznie, (tip elektrody zapewniający lepsze przyleganie do tkanki), dedykowanej do ablacji cieśni prawego przedsionka | Tak
2.7 | Dostępna elektroda wysokiej rozdzielczości, dwukierunkowa z 3 dodatkowymi minielektrodami o średnicy nie większej niż 1mm na tipie elektrody umożliwiająca odczyt sygnałów elektrycznych bezpośrednio z miejsca ablacji | Tak
2.8 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
2.9 | Produkt sterylny | Tak
2.10 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
3.0 | Kabel |  |  | szt. | 10
3.1 | Kabel łączący elektrodę z generatorem - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą z poz. 1.0, jak i z generatorem | Tak
3.2 | Możliwość kilkukrotnej sterylizacji kabla | Tak
4.0 | Elektroda do ablacji RF - chłodzona |  |  | szt. | 10
4.1 | Elektroda do ablacji RF z możliwością przepływu 0.9% NaCl | Tak
4.2 | Rozmiar elektrody 7F | Tak
4.3 | Długość elektrody min. 110 cm | Tak
4.4 | Odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5-mm | Tak
4.5 | Dostępne różne typy krzywizn elektrody – min. 3 krzywizny w tym asymetryczna – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
4.6 | Elektroda z płynną regulacją sztywności za pomocą dodatkowej dźwigni | Tak
4.7 | Produkt sterylny | Tak
4.8 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
4.9 | Elektroda posiada minimum 3 krzywizny | Tak
5.0 | Kabel |  |  | szt. | 10
5.1 | Kabel łączący elektrodę z generatorem - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą z poz. 4.0, jak i generatorem RF | Tak
5.2 | Możliwość kilkukrotnej sterylizacji kabla | Tak
6.0 | Dren do pompy do elektrod ablacyjnych |  |  | szt. | 10
6.1 | Dren do podania czynnika chłodzącego, w pełni kompatybilny z elektrodami z pozycji 5.0 oraz z pompą | Tak
7.0 | Elektroda/płytka bierna żelowa |  |  | szt. | 100
7.1 | Elektroda neutralna (dyspersyjna, rozpraszająca) - przyklejana do pacjenta, "zamykająca obwód elektryczny", umożliwiająca przeprowadzenie zabiegu, w pełni kompatybilna z generatorem RF | Tak
7.2 | Elektroda z podłączonym kablem | Tak
7.3 | Sposób pakowania: 1 szt./op. Bezpośrednie, maksymalnie 100 szt./op. zbiorcze | podać sposób pakowania
8.0 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa |  |  | szt. | 80
8.1 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa (przy zabiegach ablacji) | Tak
8.2 | rozmiar 5F i 6F – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
8.3 | odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5-2 mm oraz 2-2-2 mm, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
8.4 | minimum 3 krzywizny – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
8.5 | Produkt sterylny | Tak
8.6 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
8.7 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
9.0 | Elektroda diagnostyczna 10-polowe |  |  | szt. | 5
9.1 | Elektroda diagnostyczne 10-polowe niesterowalna | Tak
9.2 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa o stałej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej: rozmiar 5F i 6F | Tak
9.3 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa o stałej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej: odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5-2 mm oraz 2-8-2 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
9.4 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa o stałej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej: minimum 3 krzywizny w tym dedykowana do CS – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
9.5 | Produkt sterylny | Tak
9.6 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
9.7 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
10.0 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa |  |  | szt. | 80
10.1 | Elektrody diagnostyczne 10-polowe sterowalne | Tak
10.2 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej: rozmiar 6F | Tak
10.3 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej: minimum 2 rozstawy biegunów w tym 2-5-2 mm – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
10.4 | Produkt sterylny | Tak
10.5 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
10.6 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
11.0 | Elektroda diagnostyczna 20-polowa |  |  | szt. | 5
11.1 | Elektroda diagnostyczna 20-polowa (przy zabiegach ablacji) | Tak
11.2 | Elektroda diagnostyczna 20-polowa do mapowania prawego przedsionka typu Halo: rozmiar 7F | Tak
11.3 | Elektroda diagnostyczna 20-polowa do mapowania prawego przedsionka typu Halo: minimum 4 różne odległości między pierścieniami do wyboru – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
11.4 | Produkt sterylny | Tak
11.5 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
11.6 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
12.0 | Kable łączące elektrody diagnostyczne z systemem elektrofizjologicznym |  |  | szt. | 10
12.1 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną 4-polową z systemem elektrofizjologicznym - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą, jak i z systemem elektrofizjologicznym | Tak
12.2 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną 10-polową z systemem elektrofizjologicznym - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą, jak i z systemem elektrofizjologicznym | Tak
12.3 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną 20-polową z systemem elektrofizjologicznym - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą, jak i z systemem elektrofizjologicznym | Tak
12.4 | Kable kompatybilne z elektrodami z pozycji 8.0-11.0 | Tak
12.5 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
12.6 | Możliwość kilkukrotnej sterylizacji kabli | Tak
13.0 | Wszystkie pozycje 2-12 w pełni kompatybilne z systemem z pozycji 1.0 | Tak

## 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dzierżawa systemu do rotablacji wraz z dostawą akcesoriów kompatybilnych z systemem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1+2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | dzierżawa + mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
Suma dzier.+dost.:
| Część dotycząca dzierżawy: |  |  |  |  | Suma dzier:
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Konsola do rotablacji/aterektomii rotacyjnej |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Konsola-komputer służące do sterowania i kontroli procesu aterktomii | Tak
1.2 | możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę | Tak
1.3 | możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6.21-7.58 bar. | Tak
1.4 | czytelny panel sterowania | Tak
1.5 | pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku-uchwycie (poz. 2.0) | Tak
1.6 | Urządzenie w pełni kompatybilne z akcesoriami z pozycji 2.0 i 3.0 | Tak
| Część dotycząca dostawy: |  |  |  |  | Suma dost: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
2.0 | Prowadnik do rotablacji |  |  | szt. | 30
2.1 | Prowadnik do rotablacji | Tak
2.2 | długość 330 cm | Tak
2.3 | średnica 0.009'' | Tak
2.4 | dostępne różne sztywności - Floppy oraz Extra Support do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.0 | Cewnik do rotablacji (preładowany) |  |  | szt. | 30
3.1 | Cewnik do rotablacji - połączenie wiertła, cewnika, rączki do sterowania i kabli/drenów do podłączenia do konsoli z poz. 1.0 | Tak
3.2 | Wyrób do stosowania w naczyniach wieńcowych | Tak
3.3 | Umożliwia pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | Tak
3.4 | Zakres dostępnych średnic wierteł 1.25 – 2.50mm (1.25 mm; 1.50 mm; 1.75 mm; 2.00 mm; 2.15 mm, 2.25 mm; 2.38 mm, 2.50 mm) | Tak
3.5 | Długość cewnika 135cm | Tak
4.0 | Wszystkie pozycje 2.0-3.0 w pełni kompatybilne z systemem z pozycji 1.0 | Tak
5.0 | Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu stosowania i obsługi konsoli i akcesoriów zużywalnych | Tak

## 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dzierżawa systemu do litotrypsji wraz z dostawą akcesoriów kompatybilnych z systemem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1+1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | dzierżawa + mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
Suma dzier.+dost.:
| Część dotycząca dzierżawy: |  |  |  |  | Suma dzier:
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Generator do litotrypsji wewnątrznaczyniowej (IVL) |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Generator umożliwiający przeprowadzenie litotrypsji wewnątrznaczyniowej przy użycia cewnika z poz. 2.0 | Tak
1.2 | Z generatorem - kabel łączący do cewnika | Tak
| Część dotycząca dostawy: |  |  |  |  | Suma dost: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
2.0 | Cewnik balonowy do litotrypsji (IVL) |  |  | szt. | 20
2.1 | Cewnik balonowy do litotrypsji (IVL) - w pełni kompatybliny z generatorem z pozycji 1.0 | Tak
2.2 | Długość robocza: 138 cm | Tak
2.3 | Długość balonu: 12 cm | Tak
2.4 | Średnice: 2.5 mm - 4.00 mm (przynajmniej 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.5 | Kompatybilny z introducerem 6F | Tak
2.6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.014'' | Tak
2.7 | Cewnik przeznaczony do zabiegów na naczyniach wieńcowych | Tak
2.8 | Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu stosowania i obsługi genratora i akcesoriów zużywalnych | Tak

## 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wyroby medyczne do krioizolacji ujść żył płucnych wraz z dzierżawą
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1+8
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | dzierżawa + mini-bank + osoba!!!
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141320-9 Igły medyczne, 33141641-5 Sondy
osoba: Zamawiający wymaga "wsparcia technicznego" tj. obecności przeszkolonej i upoważnionej osoby z ramienia Wykonawcy, która będzie obsługiwała sprzęt od strony technicznej (podłączenie, komputerowa obsługa urządzeń itp.) - do każdego zabiegu
Suma dzier.+dost.:
| Część dotycząca dzierżawy: |  |  |  |  | Suma dzier:
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kriokonsola (dzierżawa) |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Aparat/Aparaty spełniają wszystkie wymagania z punków 1.2-1.4 oraz są w pełni kompatybilne z wyrobami z pozycji 2.0-9.0 | Tak
1.2 | Kriokonsola posiada pedał sterujący | Tak, podać
1.3 | Kriokonsola posiada czujnik ruchu przepony | Tak, podać
1.4 | Kriokonsola posiada system utrzymywania stałego ciśnienia w balonie | Tak, podać
| Część dotycząca dostawy: |  |  |  |  | Suma dost:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
2.0 | Cewnik balonowy do krioablacji |  |  | szt. | 70
2.1 | Balon do krioablacji | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Introducer - koszulka prowadząca do cewnika do krioablacji |  |  | szt. | 70
3.1 | Koszulka prowadząca do balonu, sterowana z rozszerzaczem. Krzywizna koszulki min 155 stopni | Tak - całość wg. opisu
4.0 | Elektroda mapującą |  |  | szt. | 70
4.1 | Elektrofizjologiczne elektrody wielopolowe diagnostyczne do mapowania żył płucnych współpracujące z balonem do krioablacji | Tak - całość wg. opisu
5.0 | Kabel |  |  | szt. | 50
5.1 | Kabel elektryczny do elektrody diagnostyczej wielopolowej | Tak - całość wg. opisu
6.0 | Kabel gazowy do balonu |  |  | szt. | 70
6.1 | Kabel gazowy do balonu | Tak - całość wg. opisu
7.0 | Kabel |  |  | szt. | 25
7.1 | Kabel elektryczny do balonu | Tak - całość wg. opisu
8.0 | Elektroda diagnostyczna |  |  | szt. | 70
8.1 | Elektroda diagnostyczna 4 polowa sterowalna | Tak - całość wg. opisu
9.0 | Kabel od elektrody |  |  | szt. | 25
9.1 | Łącznik do elektrody diagnostycznej z poz. 8 | Tak - całość wg. opisu
10.0 | Wszystkie pozycjie 2.0-9.0 - w pełni kompatybilne z kriokonsolą z poz. 1.0 | Tak

## 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wyroby medyczne do wykonania ablacji zaburzeń rytmu serca z mapowaniem 3D
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2+20
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | dzierżawa + mini-bank + osoba!!!
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141320-9 Igły medyczne, 33141641-5 Sondy
osoba: Zamawiający wymaga "wsparcia technicznego" tj. obecności przeszkolonej i upoważnionej osoby z ramienia Wykonawcy, która będzie obsługiwała sprzęt od strony technicznej (podłączenie, komputerowa obsługa urządzeń itp.) - do każdego zabiegu
Suma dzier.+dost.:
| Część dotycząca dzierżawy: |  |  |  |  | Suma dzier:
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Najem systemu - elektroanatomicznego 3D do mapowania serca umożliwiającego uwidocznienie elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wszystkich producentów oraz tworzenie map geometrycznych jam serca oraz map aktywacyjnych, napięciowych, „score-ingowych”, dodatkowo możliwość uzyskania mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmii z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontaktową, współpraca z elektrodami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły w czasie rzeczywistym bezpośrednie na systemie 3D, stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux lub nowszy system spełniający w/w kryteria z zainstlowaną najnowszą wersją oprogramowania dostępna na polskim rynku - generatora energii prądu wysokiej częstotliwości wraz z pompą chłodzącą i urządzeniem monitorującym pomiar siły docisku | Tak - całość wg. opisu |  | 1 miesiąc | 12
2.0 | Najem systemu elektrofizjogicznego wraz z zintegrowanym stymulatorem EP umozliwiającym jednoczesną stymulację z sali zabiegowej i ze sterowni umożliwiając bezpieczną i ergonomiczną pracę, pozwalający na obsługę za pomocą ekranu dotykowego i równocześnie bezpośrednio z systemu EP za pomocą klawiatury, myszy systemowej. Współpracujący z systemami 3D różnych producentów. Amplifire systemu EP o czestości próbkowania 2 kHZ oraz wyposażony w przetwornik 32 bit do przechwywanie sygnału | Tak - całość wg. opisu |  | 1 miesiąc | 12
| Część dotycząca dostawy: |  |  |  |  | Suma dost:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A |  | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie dwu- lub jednokierunkowa: -średnica 6-7F, 4 i 10 polowe; - cztery różne odległości między pierścieniami do wyboru zamawiającego w tym 2-5-2; - minimum 5 krzywizn do wyboru zamawiającego; -długość elektrody 110-115 cm | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 100
2.0 | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie: -średnica 5-6F, -liczba biegunów 10, -minimum 3 różne odległości między biegunami do wyboru przez Zamawiającego, -minimum 3 krzywizny do wyboru przez Zamawiającego, -stymulacja z każdego z biegunów, -długość elektrody 65-120 cm, -zbrojony trzon elektrody, -zwężająca się końcówka ułatwiająca zakładanie do zatoki wieńcowej | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 20
3.0 | Elektrody diagnostyczne 4 polowe o stałej krzywiźnie: -średnica 4-6F, -minimum 4 rodzaje spacingu do wyboru przez Zamawiającego, -minimum 3 rodzaje krzywizn do wyboru przez Zamawiającego, -długość elektrody 120cm | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 50
4.0 | Elektroda diagnostyczne 20-polowa typu Hallo. Średnica 7F, minimum 4 różne rozstawy pierścieni do wyboru w tym 2-8-2-(60)-2-8-2, minimum 2 różne krzywizny do wyboru przez Zamawiającego, długosc 90-115cm | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 5
5.0 | Igły do punkcji transseptalnej dostepne 3 różne krzywizny BRK, BRK1,BRK2 dostepne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych 71, 89, 98 cm igła wykonana w całości ze stali dostępne dwie ostrości igły w tym extra ostre (XS), dla łatwiejszego nakłucia przegrody | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 120
6.0 | Koszulki transseptalne dostepne 3 średnice: 8 F ; 8, 5 F i 10 F 2 różne długości 63, 81 cm dostępne krzywizny SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULIN, LAMP dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4 w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 120
7.0 | Koszulki trannseptalne sterowalne dwukierunkowa,asymetryczna w zestawie z zastawką hemostatyczną, prowadnikiem i rozszerzaczem. średnica 8,5 F dostępna długość : 71 cm dostępne 3 krzywizny : mała, średnia, duża dostepna koszulka sterowalna epikardialna, dł 40 cm | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 80
8.0 | Elektrody ablacyjne jedno- lub dwukierunkowe klasyczne 4 lub 8 mm, 7F, minimum 2 różne rozstawy elektrod, miminum 3 różne mechanizmy sterowania, długość elektrody minimum 110cm | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 10
9.0 | Elektrody ablacyjne chłodzone jedno- lub dwukierunkowe 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego komaptybilne z oferowanym systemem 3D, średnice 8F, odległość między pierścieniami 2-5-2 i 1-4-1, długość minimum 110 cm, symetryczne i asymetryczne krzywizny | Tak |  | szt. | 40
10.0 | Elektrody ablacyjne chłodzone z pomiarem siły nacisku dwukierunkowe 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego kompatybilne z oferowanym systemem 3D | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 20
11.0 | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku wyposażona w czujnik pola magnetycznego. Kompatybilna z systemem 3D EnSite Precision/X. - wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13 ml/min). - spacing 2-2-2 - wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego - pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia. | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 30
12.0 | Elektrody diagnostyczne 12-polowe, sterowalne jedno- i dwukierunkowe typu Lasso do mapowania żył płucnych | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 15
13.0 | Elektroda spiralna typu lasso, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, kompatybilna z systemem 3D - średnica 7.5F, średnica pętli 4F - dostępna wersja jednokierunkowa i dwukierunkowa asymetryczna - zmienność pętli w zakresie 15-25 mm- dostępną opcja 12- lub 22-polowa - spacing 6.5 lub 1-4-1 mm | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 10
14.0 | Elektroda diagnostyczna dwukierunkowa asymetryczna 18-polowa do mapowania wysokiej rozdzielczości, umożliwiająca badanie prostopadłego wektora sygnału - wyposazony w 3 czujniki magnetyczne | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 30
15.0 | Kabel do elektrody diagnostycznej 4 polowej kompatybilny z systemem 3D | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 3
16.0 | Kabel do elektrody diagnostycznej 10 polowej kompatybilny z systemem 3D | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 4
17.0 | Kabel do elektrody diagnostycznej 12 polowej i 18-polowej kompatybilny z systemem 3D | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 6
18.0 | Elektrody do nawigacji 3D kompatybilne z oferowanym systemem 3D | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 60
19.0 | Dreny do pompy chłodzącej - przewody chłodzące do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z oferowaną pompą cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną, wyposażone w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza oraz czujnik ciśnienia | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 40
20.0 | Elektroda referencyjna do oferowanego generatora RF | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 75

## 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pokrowce na aparaturę - osłona na ekran radiologiczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Osłona na aparaturę |  |  | szt. | 150
1.1 | Pokrowiec na aparaturę | Tak
1.2 | Przezroczysty | Tak
1.3 | Kształt podobny do worka, ściągany gumką lub czepiec | Tak
1.4 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.5 | Możliwość zakupu na sztuki | Tak
1.6 | Średnica 85-90 cm lub średnica czepca 90 cm | Tak

## 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy obłożeniowe do koronarografii
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw operacyjny do koronarografii wyjałowiony |  |  | szt. | 1400
1.1 | Zestaw - wszystkie elementy zapakowane w jedno sterylne opakowanie (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbiorczego dostarczenia każdego z elementów osobno i wyceny jako zestaw) | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.3-1.22: | Tak
1.3 | Serweta angiograficzna o wymiarach 230 cm x 380 cm, z 4 otworami otoczonymi przylepną folią (2 promieniowe owalne 4 x 6 cm/2 udowe okrągłe 9 cm); serweta wykonana na całej powierzchni z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 80g/m2 z obszarem wysokochłonnym w kształcie krzyża: w części środkowej w rozmiarze 120 cm x 380 cm oraz w górnej części nachodzący na osłony pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) o wymiarach 56 x 92 cm z każdej strony; obustronnie zintegrowane foliowe wstawki do okrycia pulpitu sterowniczego o wymiarach 56cm x 380 cm. Odporność na przenikanie cieczy 100 cm H2O. Elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta. Taśmy wokół otworów wykonane z hipoalergicznego kleju akrylowego. Połączenie włókniny z foliowymi osłonami pulpitów trwałe i utrzymujące się podczas zabiegu. Materiał serwety głównej musi spełniać wymogi podwyższone normy PN-EN 13795 - 1 szt. | Tak
1.4 | Osłona przeźroczysta na ekran radiologiczny o średnicy 90 cm ściągnięta gumką -1 szt. | Tak
1.5 | Osłona przeźroczysta na wzmacniacz o średnicy 90 cm ściągnięta gumką -1 szt. | Tak
1.6 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL wykonany z włókniny typu SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. – 1 szt. | Tak
1.7 | Miseczka okrągła, jednorazowego użytku o pojemności 500 ml, transparentna – 1 szt. | Tak
1.8 | Strzykawka Luer Lock dwuczęściowa (bez gumowego tłoka) 10 ml - 1 szt. | Tak
1.9 | Strzykawka Luer 5 ml. - 1 szt. | Tak
1.10 | Strzykawka Luer 20 ml. - 1 szt. | Tak
1.11 | Igła do iniekcji bezpieczna 0,7 x 40 mm - 2 szt. | Tak
1.12 | Kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 16 warstw - 50 szt. | Tak
1.13 | Prowadnik diagnostyczny wieńcowy 0,032'' J -3 długość 150 cm - 1 szt. | Tak
1.14 | Serwetka do osuszania rąk 40 x 45 cm - 1szt | Tak
1.15 | Rampa trójdrożna z kranikiem typu "Of" wytrzymująca ciśnienie minimum 1000 PSI - 1 szt. | Tak
1.16 | Dren niskociśnieniowy o długości 300 cm - 1 szt. | Tak
1.17 | Gąbka na szpatułce do dezynfekcji pola zabiegowego 3 szt. | Tak
1.18 | Dren niskociśnieniowy bez zastawki, łączący zestaw kolcowy z rampą, 100 cm, M/, gruby (duża średnica wewnętrzna) | Tak
1.19 | Zestaw ma być zapakowany w serwetę na stolik zabiegowy 2-warstwową o wymiarach 150 x 150 cm (owiniecie zestawu) | Tak
1.20 | Na /w opakowaniu ma się znajdować: numer katalogowy, seria, data ważności i lista zawartych komponentów. | Tak
1.21 | Zestaw powinien byś zaopatrzony w samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczące produktu, tj. nr serii produktu, data ważności produktu - minimum 4 szt. | Tak
1.22 | Inflator wysokociśnieniowy - 1 szt. | Tak
2.0 | Kolec do kontrastu |  |  | szt. | 150
2.1 | Wyrób medyczny przystosowany do pobierania/dozowania kontrastu | Tak
2.2 | Kolec do podawania kontrastu z wentylowanym kolcem z zaworem i podwójnym zaworem zwrotnym | Tak
2.3 | Budowa/elementy wyrobu: kolec z zaworem zwrotnym, zintegrowany dren 120 cm PVC, zaworu męski i żeński | Tak
2.4 | Kolec nadający się do użycia u 5 pacjentów lub przez 24 h (wymagany dokument potwierdzający). | Tak
2.5 | Wyrób medyczny sterylny | Tak

## 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy obłożeniowe do stymulatorów
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw operacyjny do stymulatorów |  |  | szt. | 320
1.1 | Zestaw - wszystkie elementy zapakowane w jedno sterylne opakowanie (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbiorczego dostarczenia każdego z elementów osobno i wyceny jako zestaw) | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.3-1.21: | Tak
1.3 | Serweta do implantacji stymulatora 240 x 340 cm z materiału SMMS min. 50g/m2 lub 2-warstwowa 54g/m2 + dodatkowy pad chłonny w obszarze krytycznym; po obu stronach serwety zintegrowane foliowe panele na całej długości serwety, 1 przylepny otwór podobojczykowo 28 x 36 cm wypełniony folią chirurgiczną oraz zintegrowana kieszeń PE na narzędzia umieszczona pod otworem,skierowana stroną otwieraną w stronę otworu głównego - 1 szt. | Tak
1.4 | Miseczka plastikowa o pojemności 120 ml - 2 szt. (każda z miseczek w innym kolorze) | Tak
1.5 | Miseczka niebieska plastikowa o pojemności 250 ml - 1 szt. | Tak
1.6 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL wykonany z włókniny typu SMMS 40g/m2, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności - 1 szt. | Tak
1.7 | Kompres z gazy 10 cm x 10 cm - 150 szt. | Tak
1.8 | Igła do iniekcji 0,7 x 40 mm - 1 szt. | Tak
1.9 | Strzykawka Luer 20 ml - 2 szt. | Tak
1.10 | Strzykawka Luer-lock 20 ml trzyczęściowa czerwona - 1 szt. | Tak
1.11 | Skalpel bezpieczny nr 24 - 1 szt. | Tak
1.12 | Ręcznik do rąk celulozowy 40 x 60 cm- 2 szt. | Tak
1.13 | Osłona przeźroczysta średnicy 90 cm, ściągnięta gumką - 1 szt. | Tak
1.14 | Kleszczyki plastikowe do dezynfekcji 24 cm - 1 szt. | Tak
1.15 | Nici syntetyczne, typu Novosyn 0 (3.5) 70CM HR26 (M) 1 szt | Tak
1.16 | Nici syntetyczne ,typu Safil 2/0 (3) 70CM HR26 (M) - 1 szt. | Tak
1.17 | Nici syntetyczne, typu Premicron 0 (3,5) 150 CM - 1 szt. | Tak
1.18 | Opatrunek chłonny przylepny 10 x 8 cm - 1 szt. | Tak
1.19 | Zestaw ma być zapakowany w serwetę na stolik zabiegowy o wymiarach 150 x 250 cm, wzmocnioną na całej długości i szerokości 75 cm, gramatura min. 80 g/m2 | Tak
1.20 | Na/w opakowaniu ma się znajdować: numer katalogowy, seria, data ważności i lista zawartych komponentów. | Tak
1.21 | Zestaw powinien byś zaopatrzony w repozycjonowane , samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczęce produktu, tj. nr serii produktu, data ważności produktu (minimum 2 sztuki) | Tak
2.0 | Kolec do kontrastu |  |  | szt. | 150
2.1 | Wyrób medyczny przystosowany do pobierania/dozowania kontrastu | Tak
2.2 | Kolec do podawania kontrastu z wentylowanym kolcem z zaworem i podwójnym zaworem zwrotnym | Tak
2.3 | Budowa/elementy wyrobu: kolec z zaworem zwrotnym, zintegrowany dren 120 cm PVC, zaworu męski i żeński | Tak
2.4 | Kolec nadający się do użycia u 5 pacjentów lub przez 24 h (wymagany dokument potwierdzający). | Tak
2.5 | Wyrób medyczny sterylny | Tak

## 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy obłożeniowe do ablacji
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do ablacji |  |  | szt. | 200
1.1 | Zestaw - wszystkie elementy zapakowane w jedno sterylne opakowanie (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbiorczego dostarczenia każdego z elementów osobno i wyceny jako zestaw) | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.3-1.20: | Tak
1.3 | Serweta angiograficzna o wymiarach 230 cm x 380 cm z 4 otworami otoczonymi przylepną folią (2 promieniowe owalne 4 x 6 cm/2 udowe okrągłe 9 cm); serweta wykonana na całej powierzchni z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 80g/m2 z obszarem wysokochłonnym w kształcie krzyża: w części środkowej w rozmiarze 120 cm x 380 cm oraz w górnej części nachodzący na osłony pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) o wymiarach 56 x 92 cm z każdej strony; obustronnie zintegrowane foliowe wstawki do okrycia pulpitu sterowniczego o wymiarach 56cm x 380 cm. Odporność na przenikanie cieczy 100cm H2O. Elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta. Taśmy wokół otworów wykonane z hipoalergicznego kleju akrylowego. Połączenie włókniny z foliowymi osłonami pulpitów trwałe i utrzymujące się podczas zabiegu. Materiał serwety głównej musi spełniać wymogi podwyższone normy PN-EN 13795 - 1 szt. | Tak
1.4 | Osłona przeźroczysta na ekran radiologiczny o średnicy 90 cm ściągnięta gumką -1 szt. | Tak
1.5 | Osłona przeźroczysta na ekran radiologiczny o średnicy 90 cm ściągnięta gumką -1 szt. | Tak
1.6 | Kompresy z gazy 10 x 10 cm, 16 warstwowe – 50 szt. | Tak
1.7 | Kleszczyki plastikowe proste, 24 cm do dezynfekcji - 1 szt. | Tak
1.8 | Chusta z gazy 4 warstwowa 45x45cm – 1 szt. | Tak
1.9 | Strzykawka 5 ml – Luer - 2 szt. | Tak
1.10 | Strzykawka 5 ml – Luer-lock z gumowym tłokiem - 2 szt. | Tak
1.11 | Strzykawka 20 ml – Luer - 2 szt. | Tak
1.12 | Strzykawka 20 ml – Luer-lock z gumowym tłokiem - 2 szt. | Tak
1.13 | Miseczka 500 ml - 2 szt. (niebieska oraz biała) | Tak
1.14 | Miseczka 120 ml – 2 szt., miseczki oznaczone kolorami żółty i czerwony | Tak
1.15 | Skalpel nr 11 bezpieczny – 1 szt. | Tak
1.16 | Igła 0,8- 40mm /21 G- 2 szt. | Tak
1.17 | Serweta na stolik zabiegowy o wymiarach 140x250 cm( do zawinięcia zestawu ), 2 warstwowa – 1 szt. | Tak
1.18 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL wykonany z włókniny typu SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. – 2 szt. | Tak
1.19 | Prowadnik diagnostyczny J 260 cm, 0,35, pokryty teflonem - 1 szt. | Tak
1.20 | Etykieta samoprzylepna zawierające informacje dotyczące produktu - min. 4 szt. | Tak
2.0 | Kolec do kontrastu |  |  | szt. | 150
2.1 | Wyrób medyczny przystosowany do pobierania/dozowania kontrastu | Tak
2.2 | Kolec do podawania kontrastu z wentylowanym kolcem z zaworem i podwójnym zaworem zwrotnym | Tak
2.3 | Budowa/elementy wyrobu: kolec z zaworem zwrotnym, zintegrowany dren 120 cm PVC, zaworu męski i żeński | Tak
2.4 | Kolec nadający się do użycia u 5 pacjentów lub przez 24 h (wymagany dokument potwierdzający). | Tak
2.5 | Wyrób medyczny sterylny | Tak

## 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy obłożeniowe do angiografii
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw operacyjny do angiografii wyjałowiony |  |  | szt. | 850
1.1 | Zestaw - wszystkie elementy zapakowane w jedno sterylne opakowanie (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbiorczego dostarczenia każdego z elementów osobno i wyceny jako zestaw) | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.3-1.22: | Tak
1.3 | Serweta angiograficzna o wymiarach 230 cm x 380 cm z 4 otworami otoczonymi przylepną folią (2 promieniowe owalne 4 x 6 cm/2 udowe okrągłe 9 cm); serweta wykonana na całej powierzchni z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 80g/m2 z obszarem wysokochłonnym w kształcie krzyża: w części środkowej w rozmiarze 120 cm x 380 cm oraz w górnej części nachodzący na osłony pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) o wymiarach 56 x 92 cm z każdej strony; obustronnie zintegrowane foliowe wstawki do okrycia pulpitu sterowniczego o wymiarach 56cm x 380 cm. Odporność na przenikanie cieczy 100cm H2O. Elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta. Taśmy wokół otworów wykonane z hipoalergicznego kleju akrylowego. Połączenie włókniny z foliowymi osłonami pulpitów trwałe i utrzymujące się podczas zabiegu. Materiał serwety głównej musi spełniać wymogi podwyższone normy PN-EN 13795 - 1 szt. | Tak
1.4 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar L wykonany z włókniny typu SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. rozmiar L - 1 szt. | Tak
1.5 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL wykonany z włókniny typu SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. rozmiar XL - 1 szt. | Tak
1.6 | Osłona przeźroczysta na ekran radiologiczny o średnicy 90 cm ściągnięta gumką -1 szt. | Tak
1.7 | Kleszczyki plastikowe proste, 24 cm do dezynfekcji - 1 szt. | Tak
1.8 | Osłona przeźroczysta na ekran radiologiczny o średnicy 100 cm ściągnięta gumką -1 szt. | Tak
1.9 | Miska 250 ml, przezroczysta - 1 szt. | Tak
1.10 | Miska 500 ml, przezroczysta - 1szt. | Tak
1.11 | Miska na prowadniki dł. 2500 ml 1 szt. | Tak
1.12 | Skalpel bezpieczny nr 11 - 1 szt. | Tak
1.13 | Kompresy gazy 10 x 10 cm, 16 warstw - 50 szt. | Tak
1.14 | Strzykawka iniekcyjna 20 ml, Luer, zielona - 1 szt. | Tak
1.15 | Strzykawka 20 ml, Luer Lock - 1 szt. | Tak
1.16 | Strzykawka trzyczęściowa z gumką Luer lock 10 ml - 1 szt. | Tak
1.17 | Strzykawka 5 ml Luer - 1 szt. | Tak
1.18 | Igła bezpieczna 0.8 - 2 szt. | Tak
1.19 | Ręcznik papierowy 40 x 45 cm - 1 szt. | Tak
1.20 | Serweta przylepna 2-warstwowa 100 x 50 cm, przylepiec na dłuższym boku | Tak
1.21 | Prowadnik diagnostyczny J 260 cm, 0.035'', pokryty teflonem - 1 szt. | Tak
1.22 | Zestaw ma być zapakowany w serwetę na stolik zabiegowy 2-warstwową o wymiarach min. 150 x 250 cm (owinięcie zestawu) | Tak
2.0 | Kolec do kontrastu |  |  | szt. | 150
2.1 | Wyrób medyczny przystosowany do pobierania/dozowania kontrastu | Tak
2.2 | Kolec do podawania kontrastu z wentylowanym kolcem z zaworem i podwójnym zaworem zwrotnym | Tak
2.3 | Budowa/elementy wyrobu: kolec z zaworem zwrotnym, zintegrowany dren 120 cm PVC, zaworu męski i żeński | Tak
2.4 | Kolec nadający się do użycia u 5 pacjentów lub przez 24 h (wymagany dokument potwierdzający). | Tak
2.5 | Wyrób medyczny sterylny | Tak

## 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy obłożeniowe do stentgraftu
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw operacyjny do stentgraftu wyjałowiony |  |  | szt. | 150
1.1 | Zestaw - wszystkie elementy zapakowane w jedno sterylne opakowanie (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbiorczego dostarczenia każdego z elementów osobno i wyceny jako zestaw) | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.3-1.23: | Tak
1.3 | Serweta angiograficzna o wymiarach 230 cm x 380 cm z 4 otworami otoczonymi przylepną folią (2 promieniowe owalne 4 x 6 cm/2 udowe okrągłe 9 cm); serweta wykonana na całej powierzchni z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 80g/m2 z obszarem wysokochłonnym w kształcie krzyża: w części środkowej w rozmiarze 120 cm x 380 cm oraz w górnej części nachodzący na osłony pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) o wymiarach 56 x 92 cm z każdej strony; obustronnie zintegrowane foliowe wstawki do okrycia pulpitu sterowniczego o wymiarach 56cm x 380 cm. Odporność na przenikanie cieczy 100cm H2O. Elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta. Taśmy wokół otworów wykonane z hipoalergicznego kleju akrylowego. Połączenie włókniny z foliowymi osłonami pulpitów trwałe i utrzymujące się podczas zabiegu. Materiał serwety głównej musi spełniać wymogi podwyższone normy PN-EN 13795 - 1 szt. | Tak
1.4 | Serweta na stolik i do zawinięcia zestawu 150x250 cm - 2 szt. (przy czym jedna serweta stanowi zawinięcie zestawu, druga serweta, na inny stolik, włożona jest do środka zestawu | Tak
1.5 | Podkład absorpcyjny celulozowy z nieprzemakalną spodnią warstwą 40 x 60 cm – 2szt | Tak
1.6 | Ręcznik celulozowy do rąk 40 x 50 cm - 2 szt. | Tak
1.7 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar L wykonany z włókniny typu SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwka. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 1 szt. | Tak
1.8 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL wykonany z włókniny typu SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwka. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 1 szt. | Tak
1.9 | Miska okrągła, niebieska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml – 1 szt. | Tak
1.10 | Miska okrągła, przezroczysta o poj 500ml z podziałką – 1 szt. | Tak
1.11 | Miska okrągła, przezroczysta o poj 250ml z podziałką – 1 szt. | Tak
1.12 | Kompresy z gazy 16 warstwowe, 10x10cm – 100 szt. | Tak
1.13 | Strzykawka 3 – częściowa 20 ml z gumowym tłokiem typu Luer Lock, niebieska – 2 szt. | Tak
1.14 | Fartuch chirurgiczny rozmiar L wykonany z włókniny typu SMS. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 1 szt. | Tak
1.15 | Strzykawka 3 – częściowa 20 ml z gumowym tłokiem typu Luer Lock, zielona – 2 szt | Tak
1.16 | Strzykawka 3-częściowa luer 20ml – 1 szt. | Tak
1.17 | Strzykawka 3-częściowa luer 5 ml – 1 szt. | Tak
1.18 | Serweta 2-warstwowa 75 x 75 cm z otworem przylepnym średnicy 7 cm umieszczonym centralnie - 1 szt. | Tak
1.19 | Osłona foliowa na przewody 15x244 cm składana teleskopowo z taśmami przylepnymi - 1 szt. | Tak
1.20 | Osłona foliowa z gumką typu czepek na sprzęt medyczny średnicy 90 cm – 3 szt. | Tak
1.21 | Zestaw zapakowany w opakowanie zewnętrzne typu folia – papier | Tak
1.22 | Zestaw powinien byś zaopatrzony w samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczęce produktu, tj. nr serii produktu, data ważności produktu (minimum 4 sztuki) | Tak
1.23 | Skład zestawu w j. polskim umieszczony na/w zestawie | Tak
2.0 | Kolec do kontrastu |  |  | szt. | 150
2.1 | Wyrób medyczny przystosowany do pobierania/dozowania kontrastu | Tak
2.2 | Kolec do podawania kontrastu z wentylowanym kolcem z zaworem i podwójnym zaworem zwrotnym | Tak
2.3 | Budowa/elementy wyrobu: kolec z zaworem zwrotnym, zintegrowany dren 120 cm PVC, zaworu męski i żeński | Tak
2.4 | Kolec nadający się do użycia u 5 pacjentów lub przez 24 h (wymagany dokument potwierdzający). | Tak
2.5 | Wyrób medyczny sterylny | Tak

## 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141640-8 Dreny, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi |  |  | szt. | 1800
1.1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi | Tak
1.2 | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h | Tak
1.3 | Zestaw wyposażony w dwudzielną komorę kroplową z zatrzymującym powietrze filtrem 15mm | Tak
1.4 | Przepłukiwanie przy użyciu skrzydełek | Tak
1.5 | Długość całkowita linii minimum 150 cm | Tak
1.6 | 2 kraniki trójdrożne, niezdejmowalny korek kalibracyjny (tj. koreczek musi być Tak zabezpieczony/umieszczony/przymocowany, aby niemożliwe było jego przypadkowe otwarcie, dopuszcza się np. koreczki odkręcane) | Tak
1.7 | Połączenie z kablem interfejsowym przez wodoszczelne złącze pinowe | Tak
1.8 | Częstotliwość pracy własnej przetwornika powyżej 100 Hz | Tak
1.9 | Zestaw może pozostawać podłączony do linii naczyniowej przynajmniej przez 96 godzin. Wymagany dokument (np. oświadczenie/informacja w instrukcji obsługi) od producenta potwierdzający dopuszczalny czas podłączenia przetwornika do linii pacjenta | Tak, wpisać czas jak długo przetwornik może być podłączony do pacjenta
1.10 | Zestaw może być stosowany zarówno do linii żylnej (pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego), jak i tętniczej. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch niezależnych wyrobów (odrębny dla linii tętniczej, odrębny dla linii żylnej) albo jednego wyrobu mogącego pełnić obie funkcje. Wyroby muszą różnić się kolorystycznie. Dopuszcza się także rozróżnienie przy pomocy naklejek. | Tak, opisać rozwiązanie.
1.11 | Wykonawca zabezpieczy Oddziały w: kable (nieodpłatnie) umożliwiające wykorzystanie zaoferowanego przetwornika przy posiadanych przez Zamawiającego kardiomonitorach (Drager i Nikon-Koden), a także pompą DRG-Datascope. Modele zgodnie z punktami 1.11-1.28. Wykonawca zabezpieczy oddział w wielorazowe płytki montażowe do imadeł przy łóżkach pacjentów - ilość płytek taka jak ilość kabli + 10 szt. | Tak
1.11 | Wykaz urządzeń: | Tak
1.12 | Zespół anestezjologiczny: | Tak
1.13 | Kardiomonitor: | Tak
1.14 | INFINITY DELTA - 9 szt. | Tak
1.15 | INFINITY M 540 - 1 szt. | Tak
1.16 | PHILIPS MX 550 - 1 szt. | Tak
1.17 | NIHON KOHDEN PUM 2703 - 2 szt. | Tak
1.18 | CARESCAPE ONE MBZ101 - 1 szt. | Tak
1.19 | Oddział Aneztezjologii i Intensywnej Terapii: | Tak
1.20 | NIHON KODEN BSM- 6701K - 26 szt. kabli (13 do tętnic i 13 do żył) dla monitorów NihonKoden może być konieczne dostarczenie także kabli nr kat:JP-910P IBP - 13 sztuk, jeśli będą niezbędne do podłączenia zestawu pomiarowego | Tak
1.21 | Carescape B 450 - 10 szt. (5 szt. do tętnic + 5 szt. do żył) | Tak
1.22 | Biocare iM 15 - 2 szt. (1 szt. do tętnic + 1 szt. do żył) | Tak
1.23 | Pracownie Kardiologiczne: | Tak
1.24 | Kardiomoniotry Drager Kappa - 3 szt., pompa do kontrapulsacji DRG-Datascope - 1 szt. | Tak
1.25 | Oddział Kardiologii: | Tak
1.26 | NIHON KOHDEN Life Scope G5 typ CSM-1502 - 10 szt. | Tak
1.27 | EDWARDS LIFESCIENOES HEMOSPHERE - 1 szt. | Tak
1.28 | Z uwagi na oczekiwaną cześciową trwającą wymianę kardiomoniotrów w szpitalu Wykonawca dopuszcza możliwość zmiany listy modeli | Tak

## 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw kardiologiczny z Y-connectorem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141640-8 Dreny, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw z Y-conectorem do koronarografii |  |  | szt. | 900
1.1 | Zestaw do zabiegów PTCA, w skład zestawu wchodzi przynajmniej: Y-conector, torquer, tępa igła | Tak
1.2 | Zestaw: wszystkie elementy składowe zapakowane w jedno opakowanie (Zamawiający nie dopuszcza dostarczania elementów osobno i wyceny jako zestaw) | Tak
1.3.0 | Y-connector:
1.3.1 | y-connector do PTCA | Tak
1.3.2 | z adapterem rotacyjnym | Tak
1.3.3 | z podwójną zastawką hemostatyczną | Tak
1.3.4 | zastawka otwierana przyciskiem | Tak
1.3.5 | zastawka silikonowa, możliwość manewrowania prowadnikiem mimo zamknięcia zastawki | Tak
1.3.6 | z drenem o długości 15 cm zakończonym kranikiem | Tak
1.3.7 | średnica przejścia: 9F (0,118'') | Tak
1.4.0 | Tępa igła:
1.4.1 | tępa igła do ochrony prowadnika podczas przekładania go przez zastawkę, igła prowadząca prowadnik | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej |  |  | szt. | 1800
1.1 | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej | Tak
1.2 | Krótka koszulka z ETFE | Tak
1.3 | średnice 4-7 Fr | Tak
1.4 | długości 7 cm i 10 cm | Tak
1.5 | w zestawie miniprowadnik 0.025'', 0.021'', 0.018'' o długości 45 cm z prostą końcówką | Tak
1.6 | w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykoanany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywalny jedną ręką | Tak
1.7 | atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszrzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza | Tak
1.8 | boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik | Tak
1.9 | silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym | Tak
1.10 | lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | Tak
1.11 | ucho do szwu chirurgicznego | Tak
1.12 | igła z krótkim ostrzem 22G x 35 mm, 21G x 35 mm, 20G x 35 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.13 | dostępne koszulki z powłoką hydrofilną w rozmiarze 5Fr i 6Fr, długości 10, 16 i 25 cm (dla każdej ze średnic) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak

## 16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Introducer
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Introducer dotętniczy |  |  | szt. | 1700
1.1 | Introducer dotętniczy. | Tak
1.2 | Rozmiary 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F długość 11 cm | Tak
1.3 | Kaniula odporna na złamania i zgięcia. | Tak
1.4 | Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. | Tak
1.5 | Zastawka hemostatyczna z portem bocznym. | Tak
1.6 | W zestawie igła angiograficzna 18G | Tak
1.7 | W zestawie prowadnik typu J 0,032'' lub 0,035''lub 0,038'' - w pełni kompatybilny z igłą z zestawu | Tak
1.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik 0.021”
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik diagnostyczny wieńcowy zestaw |  |  | szt. | 50
1.1 | Prowadnik drutowy | Tak
1.2 | materiał: stal chromowo-niklowana | Tak
1.3 | powierzchnia pokryta PTFE | Tak
1.4 | średnica: 0.021'' | Tak
1.5 | długość: 45 cm | Tak
1.6 | końcówka prosta | Tak
1.7 | zestaw zawiera strzykawkę typu Luer Slip o pojemności 2 ml | Tak
1.8 | zaoferowany prowadnik musi być kompatybilny z igłą 21G z introducerem do punkcji tętnicy promieniowej a jego początek musi być miękki i elastyczny | Tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik diagnostyczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik diagnostyczny - wieńcowy "J" |  |  | szt. | 300
1.1 | Prowadnik diagnostyczny, wieńcowy | Tak
1.2 | Średnica zewnętrzna w zakresie od 0.032'', 0.035". Giętki, dobrze widoczny w skopii, łatwy w manewrowaniu. | Tak
1.3 | Długość: 150-260 cm (przy czym należy zaoferować przynajmniej dwa rozmiary - 180 cm, 260 cm) | Tak
1.4 | Różne długości miękkich końcówek od 7 do 22 cm zakończonych w kształcie litery „J". | Tak
1.5 | Ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu. | Tak
1.6 | Pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie-PTFE. Promień radiusa 1,5 do 6 mm. | Tak
1.7 | Końcówka J nie odkształcająca się po kilkukrotnym wprowadzeniu prowadnika do cewnika. | Tak
1.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki diagnostyczne do koronarografii
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik diagnostyczny do koronarografii |  |  | szt. | 3500
1.1 | Cewnik diagnostyczny do koronarografii | Tak
1.2 | Cewnik zbrojony | Tak
1.3 | zapewniający dobre manewrowanie i obrót | Tak
1.4 | Miękka końcówka (atraumatyczna) | Tak
1.5 | Dobrze widoczna w skopi | Tak
1.6 | Duża średnica wewnętrzna: | Tak
1.7 | dla 6 F- 0,056” | Tak
1.8 | dla 5 F- 0,047” | Tak
1.9 | Duży wybór kształtów. | Tak
1.10 | Posiadane krzywizny dla zabiegów z dostępu promieniowego dla 5F I 6 F | Tak
1.11 | Posiadanie dużej ilości różnego rodzaju krzywizn, typowych i nietypowych dla dostępu promieniowego jak i udowego. | Tak
1.12 | Posiadana krzywizna KIMNY. | Tak
1.13 | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ. | Tak
1.14 | Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości | Tak
1.15 | Długości: 80, 90, 100, 150, 125 cm | Tak
1.16 | średnice wewnętrzne 5F lewa 0.047'', 5F prawa 0.045'' | Tak
1.17 | Cztery strefy sztywności na długości cewnika | Tak
1.18 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik diagnostyczny do PTCA do trudnych zmian
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 530
1.1 | Prowadnik do PTCA | Tak
1.2 | średnica 0,36 mm (0,014'') | Tak
1.3 | do wyboru przez zamawiającego końcówki proste i typu "J", pre-shape | Tak
1.4 | dystalny koniec o zwiększonej widoczności w badaniu radiologicznym na odcinku minimum 3 cm | Tak
1.5 | końcówka o podwójnej budowie - zewnętrzna część końcówki wykonana z dwóch metali - platyny i stali chirurgicznej 316l połączonych gładko (bez zagięć ani łączeń) w jeden drut o kształcie sprężyny, wewnętrzna część ze stali nierdzewnej uformowana na kształt zwiniętej liny, pleciona z minimum 11, a maksimum 15 drutów, zapewniająca odpowiednią manewrowalność | Tak
1.6 | rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu | Tak
1.7 | dostępne sztywności końcówki 0,5 i 0,7 g | Tak
1.8 | szaft prowadnika pokryty PTFE | Tak
1.9 | dostępne długości: 190 cm i 300 cm (±10 cm) | Tak
1.10 | dostępne pokrycie hydrofilne, a Także mieszane hydrofilno-hydrofobowe | Tak
1.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
2.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 200
2.1 | Prowadnik do PTCA | Tak
2.2 | średnica 0,36 mm (0,014'') | Tak
2.3 | do wyboru przez zamawiającego końcówki proste i typu "J", pre-shape | Tak
2.4 | dystalny koniec o zwiększonej widoczności w badaniu radiologicznym na odcinku minimum 3 cm | Tak
2.5 | końcówka uformowana z platyny i stali 316l, przy czym jeden metal przechodzi gładko w drugi bez łączników i spojeń | Tak
2.6 | dostępne pokrycie oplotu o różnym stopniu hydrofobowości i hydrofilności, a Także pokrycia mieszane hydrofobowo-hydrofilowe, dopuszcza się, aby część hydrofobowa była pokryciem silikonowym | Tak
2.7 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego drutu | Tak
2.8 | szaft prowadnika pokryty PTFE | Tak
2.9 | dostępne długości: 190 cm i 300 cm (±10 cm) | Tak
2.10 | dostępne sztywności końcówki: 0.5 g, 0.6 g, 0.8 g, 1.0 g, 3 g, 6 g, 12 g | Tak
2.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
3.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 100
3.1 | Prowadnik do PTCA prosty o taperowanej końcówce | Tak
3.2 | średnica 0,36 mm (0,014''), zwężająca się dystalnie do 0,23 mm (0,009'') | Tak
3.3 | dystalny koniec o zwiększonej widoczności w badaniu radiologicznym na odcinku minimum 3 cm | Tak
3.4 | sztywność końcówki: 0.7-0.8g | Tak
3.5 | końcówka uformowana z platyny i stali 316l, przy czym jeden metal przechodzi gładko w drugi bez łączników i widocznych spojeń | Tak
3.6 | pokrycie silnie zwiększające śliskość - polimerowe o podwyższonym stopniu hydrofilności na dystalnej części prowadnika na długości minimum 16 cm, licząc od szczytu końcówki (dopuszcza się pokrycie hydrofilne z powłoką polimerową, przy zachowaniu lokalizacji i długości) | Tak
3.7 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego drutu | Tak
3.8 | szaft prowadnika pokryty PTFE | Tak
3.9 | dostępne długości: 190 cm i 300 cm (±10 cm) | Tak
3.10 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadniki specjalnego przeznaczenia
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 50
1.1 | Prowadnik do PTCA | Tak
1.2 | Prowadnik wykonany ze stali 316L | Tak
1.3 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | Tak
1.4 | Średnica: 0,010” i 0,014” z końcówką taperowaną do 0,010”, 0,011”, 0,012” i 0,023” | Tak
1.5 | Sztywności końcówek: 1.7g, 3.0g, 3.5g, 4.5g, 9g, 12 g | Tak
1.6 | Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika | Tak
1.7 | Końcówka cieniująca 15 cm ( platyna ) | Tak
1.8 | Kształt końcówki: „J” i „J” 1 mm | Tak
1.9 | Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm, 50 cm lub 170 cm | Tak
1.10 | Dostępne długości: 180 cm,190 cm, 200 cm, 300 cm i 330 cm | Tak
1.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
2.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 60
2.1 | Prowadnik do PTCA - do zastosowania w zabiegach CTO | Tak
2.2 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Standardowy prowadnik do PTCA
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 250
1.1 | Prowadnik do angioplastyki | Tak
1.2 | Średnica: 0,014˝ | Tak
1.3 | Końcówka: dostępne zarówno proste oraz "J" | Tak
1.4 | Długość: 190 cm i 300 cm | Tak
1.5 | Przynajmniej 32 różnych rodzajów prowadników - dostosowanych do charakteru zmian | Tak
1.6 | Różne sztywności części proksymalnej i środkowej | Tak
1.7 | Obecność powłoki hydrofilnej lub hydrofobowej na całej długości prowadnika. | Tak
1.8 | Dostępne do swobodnego wyboru prowadniki ze stali nierdzewnej, nitynolu i hytenu | Tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.10 | dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki) | Tak
2.0 | Prowadnik angioplastyczny do udrożnień |  |  | szt. | 50
2.1 | Prowadnik do angioplastyki do udrożnień | Tak
2.2 | Średnica: 0,014˝ | Tak
2.3 | minimalna długość: 190 cm | Tak
2.4 | prowadnik przystosowany do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń | Tak
2.5 | pokrycie hydrofilne | Tak
2.6 | różne długości części "roboczej" prowadnika | Tak
2.7 | dostępny prowadnik z częścią roboczą 0,009'' | Tak
2.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 23
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 23
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik prowadzący do PTCA
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik prowadzący |  |  | szt. | 800
1.1 | Cewnik prowadzący do PTCA | Tak
1.2 | Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej: min. dla 5F 0.058", 0.071" dla 6F, i dla 7F 0.081" - przy zachowaniu zbrojenia metalowego | Tak
1.3 | Średnice 5F, 6F, 7F | Tak
1.4 | Atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka. | Tak
1.5 | Pełna gama kształtów umożliwiająca dojścia z tętnicy promieniowej i udowej, zapewniające również dojście do by-passów. ( np.: JL,3.5, JL 4 , JL 5, JR 4, JR 3.5 , AR 1, AR 2, AL 1, AL 2, EBU 3, EBU 3.5 , EBU 4, IMA, RCB, LCB, Mradial, MP1 ) | Tak
1.6 | Cewnik wykonany w technologii zapewniającej odporność na złamania. | Tak
1.7 | Cewnik powinien charakteryzować się dużą siła podparcia, pamięcią kształtu | Tak
1.8 | Metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot zapewniający bardzo dobre podparcie. | Tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 24
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 24
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik prowadzący do PTCA
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik prowadzący |  |  | szt. | 100
1.1 | Cewnik prowadzący do zabiegów angioplastyki wieńcowej | Tak
1.2 | Cewnik prowadzący, dostępne krzywizny: AL, AR, JL, JR, EBU, XBRCA, Multipurpose, HockeyStick, IMA, Bypass oraz krzywizna TIG dedykowana wyłącznie dla dostępu promieniowego z przynajmniej 5 różnymi wielkościami/rozmiarami tej krzywizny | Tak
1.3 | Pokrycie cewnika hydrofilne za wyjątkiem odcinka 7 cm w części dystalnej oraz 25 cm w części proksymalnej | Tak
1.4 | Miękka, atraumatyczna końcówka | Tak
1.5 | Kontrola trakcji 1:1 | Tak
1.6 | Bardzo dobra widoczność w skopii | Tak
1.7 | Długość:100 cm, dostępne średnice o parametrach: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr | Tak
1.8 | Duża średnica wewnętrzna cewnika 5 fr - 0.058", 6 Fr – 0.071", 7Fr - 0.082", 8Fr - 0.091" | Tak
1.9 | Cewniki 6 FR, 7FR, 8RF dostępne z otworami bocznymi | Tak
1.10 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 25
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 25
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik prowadzący przedłużający
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik prowadzący przedłużający |  |  | szt. | 60
1.1 | Cewnik umożliwiający przedłużenie zwykłego cewnika prowadzącego | Tak
1.2 | Cewnik typu RX | Tak
1.3 | Cewnik jednoświatłowy | Tak
1.4 | Dostępne średnice/średnica wewnętrzna: 6F/0.057'', 7F/0.063'', 8F/0.072'' do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.5 | Długość systemu: 150 cm | Tak
1.6 | Pokrycie hydrofilne | Tak
1.7 | Końcówka typu hypotube | Tak
1.8 | Minimum jeden marker RTG 2 mm od dystalnego końca | Tak
1.9 | Długość kanału roboczego: 25 cm dla każdej średnicy | Tak
1.10 | Dostępna wersja z długością kanału roboczego 40 cm przynajmniej dla średnicy 6F | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 26
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 26
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty powlekane everolimusem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent wieńcowy kobaltowo - chromowy |  |  | szt. | 220
1.1 | Stent wieńcowy kobaltowo - chromowy | Tak
1.2 | Zawartość kobaltu w stopie - ponad 50%, żelaza do 3% | Tak
1.3 | stent o budowie slotted tube | Tak
1.4 | stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) | Tak
1.5 | grubość ściany stentu max 0,0032” dla wszystkich rozmiarów | Tak
1.6 | długość systemu doprowadzającego 145 cm, | Tak
1.7 | duża siła radialna stentu: 24-35 PSI; | Tak
1.8 | średnice: 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 4.0 mm, | Tak
1.9 | długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 dla wszystkich średnic (dopuszcza się większą ilość długości dla wybranych średnic, jednak wymienione są wymagane dla wszystkich z punktu 1.8) | Tak
1.10 | ciśnienie nominalne: 9 atm. dla 2.0-2.5 mm i 12 atm. Dla 2.75-4.0 | Tak
1.11 | RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów | Tak
1.12 | crossing profile 0.039'' | Tak
1.13 | dobry dostęp do bocznic | Tak
1.14 | możliwość rozprężenia stentu 3.5 i 4.0 do średnicy 5.5 mm | Tak
1.15 | stenty pozwalają na skrócenie okresu podwójnej terapii przeciwpłytkowej do 1 miesiąca | Tak
1.16 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 27
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 27
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty powlekane z zotarolimusem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent wieńcowy powlekany |  |  | szt. | 250
1.1 | Stent powlekany zotarolimusem | Tak
1.2 | Typ cewnika: Szybka wymiana (RX) | Tak
1.3 | Materiał stentu: Kobalt-Chrom (Co-Cr) | Tak
1.4 | Materiał rdzenia: Platyna-Iryd (Pt-Ir) | Tak
1.5 | Średnica elementów konstrukcyjnych: 81 mikrometrów | Tak
1.6 | Pokrycie: polimer biokompatybilny | Tak
1.7 | Lek: zotarolimus | Tak
1.8 | Ciśnienie nominalne (NP): 12 (1216) atm/kPa | Tak
1.9 | Znamionowe ciśnienie rozrywania (RBP): 18 (1824) atm/kPa | Tak
1.10 | Wymiary szaftu dystalnego: 2.7F, | Tak
1.11 | Wymiary szaftu proksymalnego: 2.1F | Tak
1.12 | Minimalna średnica wewnętrzna cewnika prowadzącego: 5F 1.42mm (0.056”) | Tak
1.13 | Rozmiary - średnice (mm): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 | Tak
1.14 | Rozmiary - długości (mm): dla średnicy 2.00 - minimum 7 długości w zakresie 8 - 30; dla pozostałych średnic - minimum 9 długości w zakresie 8 - 38. | Tak
1.15 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 28
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 28
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent z sirolimusem do cienkich naczyń
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 100
1.1 | stent uwalniający lek - sirolimus (minimalna zawartość 1,2 mg/mm2) | Tak
1.2 | stent ma być pokryty lekiem od strony ściany naczynia (abluminalnie) | Tak
1.3 | pozbawiony powłoki polimerowej dla mniejszej aktywacji stanu zapalnego | Tak
1.4 | średnice: 2,0 - 4,0 mm (zamawiający oczekuje zaoferowania minimalnych rozmiarów: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm) | Tak
1.5 | długości: 9 - 38 mm (dla wszystkich średnic, minimum 10 długości w zakresie) | Tak
1.6 | grubość ściany stentu maksymalnie 0,0020'' dla średnic 2,0 - 2,5 mm, dla pozostałych nie więcej niż 0,0024'' | Tak
1.7 | profil wejścia nie więcej niż 0,016'' | Tak
1.8 | profil przejścia nie więcej niż 0,035'' dla stentu 3,0 mm | Tak
1.9 | shaft proksymalny nie więcej niż 1,9F | Tak
1.10 | shaft dystalny nie więcej niż 2,5F | Tak
1.11 | ciśnienie nominalne nie mniej niż 10 atm. | Tak
1.12 | ciśnienie RBP nie mniej niż 18 atm. dla średnic 2,0 - 3,5 mm | Tak
1.13 | długość systemu doprowadzającego: minimum 145 cm | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 29
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 29
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent z sirolimusem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 300
1.1 | Stent wieńcowy kobaltowy-chromowy | Tak
1.2 | Stenty chromowo–kobaltowe dedykowane do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT | Tak
1.3 | Stent pozwala na skrócenie terapii przeciwpłytkowej podwójnej do miesiąca | Tak
1.4 | Stent uwalniający lek | Tak
1.5 | Platforma: stop CoCr L605, wycinany laserowo, budowa otwartokomórkowa, komórki połączone 2 konektorami | Tak
1.6 | Powierzchnia komórki stentu: 4,57 mm2 (dla średnicy 3.0 mm) | Tak
1.7 | Grubość ścianki stentu: 80 mikrometrów | Tak
1.8 | Uwalniana substancja: sirolimus | Tak
1.9 | Pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia (pokrycie gradientowe) | Tak
1.10 | Pokryte biodegradowalnym polimerem PDLLA-PCL | Tak
1.11 | Dawka leku: 3,9 µg/mm | Tak
1.12 | Okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru: 3-4 miesiące | Tak
1.13 | Dostępne długości: 9-38 mm (minimum 8 różnych długości w zakresie, w tym długość 9 i 38 mm) | wypisać dostępne długości
1.14 | Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - dla wszystkich długości, wszystkie średnice | Tak
1.15 | profil wejścia nie więcej niż 0,018'' (dla stentu 3.0 mm) | Tak
1.16 | profil przejścia nie więcej niż 0,044'' (dla stentu 3,0 mm) | Tak
1.17 | shaft proksymalny 1.9 Fr | Tak
1.18 | shaft dystalny nie więcej niż 2.7Fr | Tak
1.19 | Ciśnienie nominalne 9 atm. | Tak
1.20 | Ciśnienie RBP 16 atm. - dla średnic do 3.0 mm | Tak
1.21 | Ciśnienie RBP 14 atm. - dla średnic 3.5 oraz 4.0 mm | Tak
1.22 | Długość systemu doprowadzającego: 144 cm | Tak
1.23 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5Fr | Tak
1.24 | Minimum 16 wskazań rejestracyjnych (potwierdzonych w Deklaracji lub Certyfikacie zgodności) | Tak
1.25 | Możliwość doprężenia: do 5,8 mm. dla średnic 3.5 – 4 mm. | Tak
1.26 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 30
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 30
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent do pnia i długich zmian
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent do pnia lewej tętnicy wieńcowej |  |  | szt. | 100
1.1 | DES kobaltowo-chromowy do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT, uwalniajaćy substancję antyproliferacyjną Sirolimus | Tak
1.2 | platforma stentu: L605 CoCr, wycinana laserowo | Tak
1.3 | o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznicy | Tak
1.4 | możliwość doprężenia stentu do 6.25 mm (dla średnic 3.5-4.5 mm) | Tak
1.5 | grubość ścianki stentu: 80 um | Tak
1.6 | montowany na balonie wysokociśnieniowym ( ciśnienie nominalne 11 atm, RBP 16 Atm ) | Tak
1.7 | profil wejścia 0,018 | Tak
1.8 | dawka leku: 3,9 ug / mm | Tak
1.9 | biodegradowalny polimer: PDLLA-PCL | Tak
1.10 | pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia, w technologii gradient | Tak
1.11 | jednakowy okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru : 3-4 miesiące | Tak
1.12 | wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej: 1 miesiąc potwierdzony w ulotce | Tak
1.13 | długość systemu doprowadzającego 144 cm | Tak
1.14 | średnica shaftu proksymalnego 2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego 2.7 Fr | Tak
1.15 | zakres długości: 9 -50 mm | Tak
1.16 | zakres średnic: 2.0 – 4.5 mm | Tak
1.17 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 Fr dla średnic 2.00 – 4.00 mm, 6 Fr dla średnicy 4.50 mm | Tak
1.18 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 31
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 31
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy półpodatny (SEMI-COMPLIANT)
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy półpodatny |  |  | szt. | 400
1.1 | Cewnik balonowy półpodatny - semi-compliant | Tak
1.2 | Cewnik balonowy typu RX | Tak
1.3 | Balon wykonany z Nylonu 12 | Tak
1.4 | Ciśnienie nominalne NP. 6 atm. | Tak
1.5 | Znamionowe cisnienie rozrywające RBP 14 atm. (rozm. 1.00- 3.00), 12 atm (rozm. 3.50 - 4.00) | Tak
1.6 | Profil wejściowy 0,41 mm dla 1.00-1.500 mm; 0,43 dla pozostałych średnic | Tak
1.7 | Profil przejścia 0,023'' (0,58 mm) dla średnicy 1.00 mm | Tak
1.8 | Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie | Tak
1.9 | Shaft proksymalny 0,64 mm, środkowy 0,84, dystalny dla 1.00-1.500 taperowany 0,79-0.89 dla 2.00 - 4.00 - 0,87 mm | Tak
1.10 | Długość użytkowa 145 cm | Tak
1.11 | Długość odcinka RX 25 cm | Tak
1.12 | Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu | Tak
1.13 | Markerty RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych rozmiarów | Tak
1.14 | Kompatybilne z cewnikami 4Fr i prowadnikiem 0,014'' | Tak
1.15 | Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft-cie | Tak
1.16 | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm | Tak
1.17 | Zakres średnic: 1,0 - 4,0 mm (minimum 11 średnic w zakresie, w tym skrajne); dla średicy 1,0 dostępny Także balon 5 mm | Tak
1.18 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 32
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 32
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki balonowe do predylatacji
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy półpodatny |  |  | szt. | 340
1.1 | Cewnik balonowy typu semi-compliant | Tak
1.2 | System doprowadzający typu monorail | Tak
1.3 | Długość systemu doprowadzającego minimum 145 cm | Tak
1.4 | Dostępny zakres średnic: od 1,25 mm do 4,00 mm (minimum 9 średnic w zakresie) | Tak
1.5 | Dostępny zakres długości: od 10 mm do 30 mm | Tak
1.6 | Kompatybilny z cewnikiem 5F | Tak
1.7 | Możliwość wykonania procedury kissing ballon przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | Tak
1.8 | Profil wejścia balonu nie więcej niż 0,016'', z długością czubka minimum 4,5 mm | Tak
1.9 | Średnica zwiniętego balonu (crossing profile) - dla średnicy 4,0 mm - poniżej 0,026'', dla średnicy 3,0 mm - poniżej 0,025'' | Tak
1.10 | Shaft proksymalny - maksymalnie 1,9F (dla wszystkich rozmiarów) | Tak
1.11 | Shaft dystalny - maksymalnie 2,5F (dla wszystkich rozmiarów) | Tak
1.12 | Ciśnienie nominalne minimum 6 atm. | Tak
1.13 | Ciśnienie RBP co najmniej 15 atm. (dla balonów 2,0 - 3,5 mm), 18 atm (dla balonów 1,25 - 1,5 mm) | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 33
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 33
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy półpodatny (SEMI-COMPLIANT) OTW
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy półpodatny OTW |  |  | szt. | 30
1.1 | Cewnik balonowy półpodatny - semi-compliant | Tak
1.2 | Cewnik balonowy wprowadzany po prowadniku (tzw. over the wire) | Tak
1.3 | Ciśnienie nominalne: 6 atm | Tak
1.4 | Ciśnienie RBP: 14-18 atm. | Tak
1.5 | Markery uwidaczniające balon: minimum 2 dla wszystkich długości | Tak
1.6 | Znaczniki głębokości wprowadzenia: w odległościach 90 i 100 cm od dystalnego końca | Tak
1.7 | Profil wejścia końcówki balonu: 0,016”-0,017'' | Tak
1.8 | Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach | Tak
1.9 | Średnice balonu 1,2 oraz 1,5 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości średnic, jednak te dwie są wymagane) | Tak
1.10 | Długości od 8.0, 12.0, 15,0, 20.0 mm dla obu średnic pkt. 1.9 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.11 | Końcówka i profil zapewniają łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach | Tak
1.12 | Shaft hydrofilny | Tak
1.13 | Dostępne dwie różne sztywności shaftu dla wszystkich średnic i długości - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego | Tak
1.14 | Materiał balonu: trwały i odporny na uszkodzenia | Tak
1.15 | Możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% | Tak
1.16 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 34
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 34
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem |  |  | szt. | 60
1.1 | Cewnik balonowy pokryty pakliTakselem bez nośnika polimerowego; | Tak
1.2 | Średnice: 2,0 mm; 2.25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm; | Tak
1.3 | Wymagane długości w przedziale 10, 15, 17, 20, 26, 30, 40 mm | Tak
1.4 | Maksymalne ciśnienie nominalne 6 atm. | Tak
1.5 | RBP min. 12 atm.; max. 14 atm. | Tak
1.6 | Ilość substancji czynnej nie mniej niż 3 mg/mm2 | Tak
1.7 | Profil balonu maksymalnie 0,026'' dla średnicy 3,0mm | Tak
1.8 | Profil wejścia maksimum 0,017'' | Tak
1.9 | Shaft proksymalny maksymalnie 1,9F | Tak
1.10 | Shaft dystalny maksymalnie 2,5F | Tak
1.11 | Długość min. 140 cm, | Tak
1.12 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | Tak
1.13 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.14 | Bezpieczeństwo i skuteczność poparte wynikami badań (minimum 5 wieloośrodkowych i randomizowanych badań) w tym przynajmniej 4 badania kliniczne w leczeniu ISR w minimum 3 letnim okresem kontrolnym. Udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-IRS, Na każde żądanie Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające. | Tak

## 35
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 35
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy (NON-COMPLIANT) do doprężeń
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy |  |  | szt. | 450
1.1 | Cewnik balonowy | Tak
1.2 | Profil wejścia 0.43 mm tj 0.017” krótki i elastyczny tip o długości 2.9mm | Tak
1.3 | Długość systemu dostarczania <=145 cm. | Tak
1.4 | Dostępne długości: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 mm | Tak
1.5 | Dostępne średnice: 2,0-5,0 mm. | Tak
1.6 | Krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (do 3.0 mm długości) gwarantujące bezpieczeństwo dzięki precyzji (precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej) | Tak
1.7 | Podwójny marker balonu | Tak
1.8 | Ciśnienie nominalne: 12 atm (1216 kPa) | Tak
1.9 | Ciśnienie RBP: 22 atm. (dla średnic 2.0-4.0 mm), 20 atm. (dla średnic 4.5-5.0 mm) | Tak
1.10 | Średnica szaftu:1.9 fr (0.63 mm) proksymalnie, 2.5 fr (0.84 mm) w części środkowej, 2.6 fr (0.86 mm) dystalnie | Tak
1.11 | Wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności | Tak
1.12 | Balon trójwarstwowy wykonany z elastomeru, poliamidu i elastomeru | Tak
1.13 | Powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów o długości 6 i 8 mm. | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 36
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 36
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy (NON-COMPLIANT) do doprężeń
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy |  |  | szt. | 500
1.1 | Cewnik balonowy | Tak
1.2 | Profil wejścia 0,017” | Tak
1.3 | Długość systemu dostarczania <=145 cm. | Tak
1.4 | Dostępne długości: 6-30 mm. | Tak
1.5 | Dostępne średnice: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.6 | Ciśnienie nominalne: 12 atm. | Tak
1.7 | Ciśnienie RBP: 20 atm. (dla średnic 3.0 mm), | Tak
1.8 | Dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego | Tak
1.9 | Duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm wynosi zaledwie 3% | Tak
1.10 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | Tak
1.11 | Pokrycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika – sposób pokrycia pozwala na uzyskanie właściwej śliskości systemu, zapewniając jednocześnie łatwe przechodzenie przez zmiany i precyzyjne rozprężanie balonu | Tak
1.12 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 37
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 37
| Tytuł/nazwa pakietu: | Balon tnący
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Balon tnący |  |  | szt. | 20
1.1 | balon do zabiegów angiograficznych | Tak
1.2 | do ponownych zabiegów - restenoza w stentach | Tak
1.3 | Urządzenie do mikrochirurgicznego rozszerzania naczyń wieńcowych | Tak
1.4 | balon z 3 lub 4 aterotomami (ostrzami mikrochirurgicznymi) osadzonymi wzdłużnie na jego zewnętrznej powierzchni | Tak
1.5 | balony o średnicy od 2,00 mm do 3,25 mm zawierają 3 aterotomy | Tak
1.6 | balony o średnicy od 3,50 mm do 4,00 mm — 4 aterotomy | Tak
1.7 | Ciśnienie nominalne - 6 atm. | Tak
1.8 | Ciśnienie RBP - 12 atm. | Tak
1.9 | Pokrycie hydrofilne Z-Glide | Tak
1.10 | Profil zewnętrzny balonu (Crossing Profile) 0,036” (0,91 mm) | Tak
1.11 | Średnica końcówki prowadzącej (lesion entry profile) wynosi 0.017” (0,43 mm) | Tak
1.12 | Długość robocza cewnika: 142 -143 cm | Tak
1.13 | Wysokość ostrza wynosi 0.005” | Tak
1.14 | Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014” | Tak
1.15 | Profil szaftu proksymalnego 1.8F | Tak
1.16 | Profil szaftu dystalnego dla średnicy 2.0-3.25mm 2.4F | Tak
1.17 | profil szaftu dystalnego dla średnicy 3.5-4.0mm 2.7F | Tak
1.18 | Balony o średnicy od 2,00 mm do 3,25 mm są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F (0,056” – 1,42 mm) | Tak
1.19 | Balony o średnicy od 3,50 mm do 4,00 mm są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F (0,066” – 1,68 mm) | Tak
1.20 | Średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm. | Tak
1.21 | Długości: 6, 10, 15 mm. | Tak
1.22 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 38
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 38
| Tytuł/nazwa pakietu: | Inflator do PTCA
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Inflator do PTCA |  |  | szt. | 1000
1.1 | Inflator do PTCA | Tak
1.2 | Zakres ciśnień 0-30 atm. (dopuszcza się od 0 do 26 atm.) | Tak
1.3 | Podwójny system mierzenia ciśnienia w atm. oraz psi | Tak
1.4 | Ergonomiczny kształt rączki dla maksymalnego komfortu pracy. | Tak
1.5 | Podwójny system zabezpieczenia przed przypadkowym zwolnieniem strzykawki. | Tak
1.6 | Strzykawka o pojemności 20 cm3 | Tak
1.7 | Dren wysokociśnieniowy zakończony kranikiem trójdrożnym | Tak
1.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 39
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 39
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opaski uciskowe do tętnicy promieniowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki, 33141310-6 Strzykawki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej |  |  | szt. | 1100
1.1 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej | Tak
1.2 | Urządzenie do realizowania kilkugodzinnego lokalnego ucisku w miejscu punkcji tętnicy promieniowej | Tak
1.3 | Może przyjmować formę opaski uciskowej lub posiadać innego typu rozwiązanie techniczne (za wyjątkiem ucisku metodą dokręcania) | Tak
1.4 | Musi zapewniać niezaburzony przepływ w tętnicy łokciowej oraz niepogorszony odpływ krwi żylnej z dłoni. | Tak
1.5 | Musi posiadać możliwość szybkiego założenia i usunięcia oraz regulację siły ucisku, możliwość dostosowania do różnego obwodu nadgarstka | Tak
1.6 | Wymagana jest jałowość elementu będącego w bezpośrednim konTakcie ze skórą pacjenta oraz możliwość dostosowania do różnego obwodu nadgarstka | Tak
1.7 | Wymagana jest jałowość elementu będącego w bezpośrednim konTakcie ze skórą pacjenta oraz możliwość wizualnej obserwacji miejsca wkłucia (kontrola krwawienia) | Tak
1.8 | W rozmiarach 24 cm i 29 cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego | Tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 40
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 40
| Tytuł/nazwa pakietu: | Mikrocewnik wieńcowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Mikrocewnik wieńcowy |  |  | szt. | 30
1.1 | Cewnik prowadzący do zabiegów na naczyniach wieńcowych | Tak
1.2 | Cewnik do pomocniczy - do trudnych zmian | Tak
1.3 | Cewnik umożliwia podanie kontrastu | Tak
1.4 | Średnica proksymalna zewnętrzna/wewnętrzna: 2.6F (0.87 mm) / 0.021'' (0.55 mm) | Tak
1.5 | Średnica dystalna zewnętrzna/wewnętrzna: 1.8F (0.60 mm) / 0.018'' (0.45 mm) | Tak
1.6 | Cewnik na długości ma kształt klinu/stożka - gładko przechodzi od grubości 2.6F do 1.8F (bez "schodków") | Tak
1.7 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014'' | Tak
1.8 | Koniec dystalny hydrofilny | Tak
1.9 | Koniec dystalny na odcinku 13 cm elastyczny | Tak
1.10 | Przynajmniej jeden marker radiocieniujący, złoty szerokość 0.7 mm położony 0.7 mm od końca dalszego | Tak
1.11 | Wewnętrzna powierzchnia cewnika z PTFE | Tak
1.12 | Długość: 130 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 41
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 41
| Tytuł/nazwa pakietu: | Spirala embolizacyjna z kontrolerem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Spirala embolizcyjna obwodowa |  |  | szt. | 2
1.1 | narzędzie do udrożnienia tętnic wieńcowych | Tak
1.2 | spirale embolizujące pokryte opatentowaną technologią hydrożelową | Tak
1.3 | spirale samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu | Tak
1.4 | dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop) | Tak
1.5 | spirale „odłączalne” - w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania | Tak
1.6 | system „odłączalny” pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila (30min - w systemie 0,018'' oraz 20min w systemie 0,035") | Tak
1.7 | spirale o średnicach: 2-20 mm i długości: 2-40 cm, czas odłączenia 0,7 s | Tak
2.0 | Kontroler do odłączania spirali embolizacyjnych obwodowych |  |  | szt. | 1
2.1 | termoelektryczny mechanizm odłączania | Tak
2.2 | czas odłączenia 0,7 s | Tak
2.3 | kontroler odłączania do max. 20 spiral | Tak

## 42
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 42
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej do Datascope |  |  | szt. | 5
1.1 | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | Tak
1.2 | Cewnik kompatybilny z pompą do kontrapulsacji Datascope. | Tak
1.3 | Pełny zakres rozmiarów cewników: 25cc dla pacjentów poniżej 152 cm wzrostu; 34cc dla pacjentów od 152 cm do 163 cm wzrostu; 40cc dla pacjentów od 163 cm do 183 cm wzrostu | Tak
1.4 | Średnica szaftu : 7,5 F kompatybilne z dowolnymi koszulkami 7,5 F, | Tak
1.5 | w zestawie ma być :zestaw wprowadzający do zakładania metodą koszulkową lub z koszulką | Tak
1.6 | Budowa „Co-lumen” | Tak
1.7 | Cewnik na obu końcach balonu ma mieć markery widoczne w promieniach Rtg ułatwiające pozycjonowanie go w aorcie | Tak
1.8 | Długość szaftu max. 74 cm | Tak
1.9 | Dostępny cewnik 8,0 F / 50cc. | Tak
1.10 | Odporny na załamania i zagięcia . | Tak
1.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 43
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 43
| Tytuł/nazwa pakietu: | System do aspiracji skrzeplin
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | System do aspiracji skrzeplin |  |  | szt. | 20
1.1 | System do aspiracji skrzeplin | Tak
1.2 | Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi | Tak
1.3 | Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a Także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej | Tak
1.4 | Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie | Tak
1.5 | Marker na dystalnym końcu cewnika | Tak
1.6 | Hydrofilne pokrycie dystalnych 40 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F | Tak
1.7 | Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070") | Tak
1.8 | Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F | Tak
1.9 | Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) | Tak
1.10 | Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 140 cm | Tak
1.11 | Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0.014” | Tak
1.12 | Systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 5F i 6F | Tak
1.13 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 44
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 44
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft wieńcowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stentgraft wieńcowy |  |  | szt. | 5
1.1 | Stentgraft do naczyń wieńcowych | Tak
1.2 | Szkielet: kobaltowo-chromowy | Tak
1.3 | Powłoka/ścianka: poliuretan | Tak
1.4 | Grubość ścianki: maksymalnie 100 mikrometrów | Tak
1.5 | Dostępne średnice: 2.5 mm - 5.0 mm (co 0,5 mm) | Tak
1.6 | Dostępne długości: 15 mm (+/- 1 mm), 20 mm (+/- 1 mm), 25 mm (+/- 1 mm), dla każdej średnicy | Tak
1.7 | Wszystkie rozmiary do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.8 | Możliwość wprowadzenia każdego rozmiaru przez introducer 6F | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 45
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 45
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik interwencyjny
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik interwencyjny |  |  | szt. | 150
1.1 | Prowadnik do PTCA | Tak
1.2 | Długość: 180 cm, z możliwością użycia przedłużki | Tak
1.3 | Średnica 0,014'' (0,35 mm) | Tak
1.4 | Rdzeń hybrydowy (ze stali nierdzewnej proksymalnie - 140 cm, o większej sztywności, z nitinolu dystalnie 40 cm, o większej elastyczności), zatopiony w poliuretanie | Tak
1.5 | pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm, pokrycie PTFE na proksymalnych 155 cm | Tak
1.6 | końcówka prosta z markerem platynowym na dystalnych 3 cm | Tak
1.7 | występuje w 4 wersjach (obciążenie końcówki 1gf, 0.6 gf z jednym markerem, 3.6 gf z trzema markerami, 1 gf wzmocniona z dwoma markerami) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak

## 46
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 46
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do wspomagania pracy serca
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33180000-5 Wsparcie czynnościowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do wspomagania pracy serca |  |  | szt. | 10
1.1 | pompa do wspomagania funkcji lewej komory sercau chorych z ciężką dysfunkcją skurczową | Tak
1.2 | do zabiegów angioplastyki wieńcowej podwyższonego ryzyka u pacjentów z niską frakcją lewej komory | Tak
| do leczenia wstrząsu kardiogennego | Tak
1.3 | do zabiegów w obrębie LMLCA (główny pień lewej tętnicy). Po dyskwalifikacji do CABG | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 47
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 47
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki Swana Ganza
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33180000-5 Wsparcie czynnościowe, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewniki Swana Ganza |  |  | szt. | 20
1.1 | rozmia 7F/110 cm | Tak
1.2 | czteroświatłowy | Tak
1.3 | trwale wyprofilowany w ”J” | Tak
1.4 | w opakowaniu ze strzykawką 3cm3 | Tak
1.5 | wykonany z mateiału nietrombogennego i apyrogennego | Tak
1.6 | posiadający znaczniki głębokości co 10cm | Tak
1.7 | zawór do wypełniania balonika obsługiwany jedną ręką | Tak
2.0 | Koszulka z jałowym rękawem do cewnika Swana Ganza |  |  | szt. | 20
2.1 | do wprowadzania cewników Swana Ganza | Tak
2.2 | osłona przepływowa iniektatu do cewników Swan- Gan | Tak
2.3 | czujnik temperatury do podaży iniektatu | Tak

## 48
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 48
| Tytuł/nazwa pakietu: | Koszulka do tętnicy promieniowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Koszulka do tętnicy promieniowej |  |  | szt. | 10
1.1 | zestaw z cienką koszulką hydrofilną o długości 10 lub 16 cm | Tak
1.2 | w zestawie miniprowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021”,0,018” lub 0,025” oraz igłą 20g , 21g lub 22g | Tak
1.3 | do wyboru prowadnik stalowy lub nitinolowy | Tak
1.4 | grubość ściany koszulki 0,12 mm | Tak
1.5 | Zestawy 5 Fr, 6 Fr oraz 7 Fr o zredukowanej o 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5 Fr, 6 Fr oraz 7Fr światło wewnętrzne | Tak
1.6 | dostępne długości 10 i 16 cm | Tak
1.7 | Średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr : 2,13 mm, koszulki 6 Fr: 2,46 mm, koszulki 7 Fr: 2,79 mm | Tak
1.8 | Średnica wewnętrzna koszulki 5 Fr : 1,89 mm, koszulki 6 Fr: 2,22 mm, koszulki 7Fr: 2,55 mm | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 49
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 49
| Tytuł/nazwa pakietu: | Mikrocewnik wieńcowy do zabiegów wspomagania
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Mikrocewnik wieńcowy |  |  | szt. | 10
1.1 | mikrocewnik do tętnic wieńcowych (dedykowany do podejścia retrograde oraz zwapniałych zmian przy podejściu antegrade) | Tak
1.2 | Jednoczęściowy projekt mikrocewnika o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem, od wewnątrz pokryty PTFE | Tak
1.3 | Dystalna powłoka hydrofilna na odcinku 75 cm dla długości 130 cm, 95 cm dla długości 150 cm | Tak
1.4 | Proksymalnie średnica zewnętrzna 2.5Fr | Tak
1.5 | Dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr | Tak
1.6 | Dystalnie średnica wewnętrzna 0,018” | Tak
1.7 | Miękka, atraumatyczna, elastyczna taperowana końcówka z profilem wejścia 1.7 Fr | Tak
1.8 | Złoty marker o szerokości 0,7 mm umieszczony 1.3mm od końcówki dystalnej | Tak
1.9 | Dystalne 15 cm mikrocewnika elastyczne | Tak
1.10 | Dostępne długości 130 i 150 cm | Tak
1.11 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Mikrocewnik wieńcowy II |  |  | szt. | 10
2.1 | Cewnik prowadzący do zabiegów na naczyniach wieńcowych | Tak
2.2 | o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, | Tak
2.3 | od wewnątrz pokryty poliuretanem | Tak
2.4 | pokrycie hydrofilne na całości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm | Tak
2.5 | duże światło, taperowane: proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0,87mm), średnica wewnętrzna 0,021” (0,55 mm), dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0,60mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0,45 mm) | Tak
2.6 | miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka | Tak
2.7 | z ultra małym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm) | Tak
2.8 | złoty marker o szerokości 0,7 mm w odległości 0,7 mm od końcówki zapewniający doskonałą widoczność w skopii | Tak
2.9 | dystalne 13 cm elastyczne | Tak
2.10 | dostępne długości 130 i 150 cm (do podejścia retrograde) | Tak
2.11 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 50
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 50
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stymulatory oraz elektrody do stymulatorów
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank (poz. 1-4), poz. 5 - dostawa + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca, 33158210-7 Stymulatory
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stymulator |  |  | szt. | 15
1.1 | Stymulator jednojamowy | Tak
1.2 | Parametry podstawowe:
1.2.1 | Grubość stymulatora: maksymalnie 7 mm | Tak
1.2.2 | Objętość stymulatora: maksymalnie 10 cm3 | Tak
1.2.3 | Waga stymulatora: maksymalnie 21 g | Tak
1.2.4 | Czas pracy/Żywotność: możliwość pracy przez 10 lat | Tak
1.2.5 | Rok produkcji: 2025 lub nowszy | Tak
1.2.6 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 1.5T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
1.2.7 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 3T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
1.2.8 | Złącza do elektrod: IS-1 | Tak
1.2.9 | Pamięć IEGM: minimum 120 sekund | Tak
1.3 | Parametry elektryczne/elektrofizjologiczne:
1.3.1 | Amplituda impulsu (V): 0.2 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.2 | Szerokość impulsu (ms): 0.05 - 1.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.3 | Czułość (mV): 0.1 - 5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.4 | Okres refrakcji (ms): 200 - 400, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.5 | Częstość stymulacji (bpm): 30 - 170 | Tak, podać
1.4 | Funkcje/algorytmy/oprogramowanie:
1.4.1 | Program nocny | Tak
1.4.2 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
1.4.3 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | Tak
1.4.4 | Funkcja automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
1.4.5 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (tzw. beat by beat) | Tak
1.5 | Inne parametry:
1.5.1 | Bezprzewodowa telemetria, Także po wszczepieniu stymulatora | Tak
1.5.2 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
1.5.3 | Stymulator posiada funkcję wykrywania środowiska MR i przechodzenia w tryb pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie badania | Tak
1.5.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.5.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5.6 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
2.0 | Stymulator |  |  | szt. | 120
2.1 | Stymulator dwujamowy | Tak
2.2 | Parametry podstawowe:
2.2.1 | Grubość stymulatora: maksymalnie 7 mm | Tak
2.2.2 | Objętość stymulatora: maksymalnie 11 cm3 | Tak
2.2.3 | Waga stymulatora: maksymalnie 24 g | Tak
2.2.4 | Czas pracy/Żywotność: możliwość pracy przez 10 lat | Tak
2.2.5 | Rok produkcji: 2025 lub nowszy | Tak
2.2.6 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 1.5T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
2.2.7 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 3T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
2.2.8 | Złącza do elektrod: IS-1 | Tak
2.2.9 | Pamięć IEGM: minimum 120 sekund | Tak
2.3 | Parametry elektryczne/elektrofizjologiczne:
2.3.1 | Amplituda impulsu (V): 0.2 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.2 | Szerokość impulsu (ms): 0.05 - 1.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.3 | Czułość przedsionkowa (mV): 0.1 - 5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.4 | Czułość komorowa (mV): 0.5 - 12.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.5 | Okres refrakcji (ms): 200 - 400, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.6 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe (ms): 25 – 350, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.7 | Częstość stymulacji (bpm): 30 - 170 | Tak, podać
2.4 | Funkcje/algorytmy/oprogramowanie:
2.4.1 | Program nocny | Tak
2.4.2 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
2.4.3 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | Tak
2.4.4 | Funkcja automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
2.4.5 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (tzw. beat by beat) | Tak
2.4.6 | Funkcja automatycznej zmiany trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Tak
2.4.7 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe, histereza w obu kanałach stymulatora - dostępne minimum 3 typy | Tak
2.4.8 | Możliwość zapisu arytmii | Tak
2.4.9 | Możliwość programowania odstępu AV w zakresie 30 - 300 ms (PAV i SAV), dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak
2.5 | Inne parametry:
2.5.1 | Bezprzewodowa telemetria, Także po wszczepieniu stymulatora | Tak
2.5.2 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
2.5.3 | Stymulator posiada funkcję wykrywania środowiska MR i przechodzenia w tryb pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie badania | Tak
2.5.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.5.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.5.5 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
3.0 | Elektroda stymulująca - wszczepialna |  |  | szt. | 260
3.1 | Elektrody do stymulacji serca | Tak
3.2 | Elektrody w pełni kompatybilne ze stymulatorami z poz. 1.0 oraz 2.0 | Tak
3.3 | Elektrody w pełni kompatybilne ze środowiskiem MR 1.5T oraz 3T, bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że stymulator połączony z elektrodą musi być dopuszczony do MR oraz musi być tego samego producenta co elektrody), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączany stymulator musi być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
3.4 | Elektrody sterydowe | Tak
3.5 | Elektrody przedsionkowe i komorowe | Tak
3.6 | Elektrody o mocowaniu aktywnym | Tak
3.7 | Długości elektrod: od 45 do 60 cm - należy zaoferować minimum 3 długości w zakresie, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | wypisać dostępne długości
3.8 | Elektrody mogą być wprowadzone przez introducer 6F | Tak
3.9 | W komplecie prowadniki | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.12 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
4.0 | Nożyk do rozcinania koszulki | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 50
5.0 | Introducer do stymulacji |  |  | szt. | 500
5.1 | Introducer umożliwiający wprowadzenie elektrod stymulujących | Tak
5.2 | W pełni kompatybilny z elektrodami z pozycji 3.0 | Tak
5.3 | Koszulka rozrywalna | Tak
5.4 | Rozmiary: od 6F do 11F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.5 | Wraz z introducerem igła 18G oraz prowadnik | Tak
5.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.8 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
6.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora) + kable do zaoferowanych stymulatorów NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy oraz zapewni nieodpłatną dostawę zestawów do repozycji elektrod w wymaganej ilości (nie większej jednak jak 10 zestawów w czasie trwania umowy). papier, kable - bezzwrotnie | Tak

## 51
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 51
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stymulatory oraz elektrody do stymulatorów
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 7
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca, 33158210-7 Stymulatory
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stymulator |  |  | szt. | 15
1.1 | Stymulator jednojamowy | Tak
1.2 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalny) | Tak
1.3 | Waga max. 30 [g] | Tak
1.4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 rok | Tak
1.5 | Amplituda impulsu min zakres 0.5-7.0 mV | Tak
1.6 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0.2-1.5 ms | Tak
1.7 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 2.0 - 7.5 [mV] | Tak
1.8 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0.75 - 4.0 [mV] | Tak
1.9 | Program nocny | Tak
1.10 | Histereza częstości rytmu | Tak
1.11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
1.12 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Tak
1.13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
1.14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
1.15 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | Tak
1.16 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimalization) | Tak
1.17 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS - minimum 3 typy | Tak
1.18 | Rejestracja epizodów wysokiej częstości | Tak
2.0 | Stymulator |  |  | szt. | 80
2.1 | Stymulator dwujamowy | Tak
2.2 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalny) | Tak
2.3 | Waga max. 30 [g] | Tak
2.4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 rok | Tak
2.5 | Amplituda impulsu min zakres 0.5-7.0 mV | Tak
2.6 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0.2-1.5 ms | Tak
2.7 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1.0 - 10.0 [mV] | Tak
2.8 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0.18 - 4.0 [mV] | Tak
2.9 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | Tak
2.10 | Automatyczny PVARP | Tak
2.11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak
2.12 | Program nocny | Tak
2.13 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
2.14 | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) | Tak
2.15 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Tak
2.16 | Funkcja automatycznie określająca komorowy i przedsionkowy prób stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej i przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Tak
2.17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | Tak
2.18 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
2.19 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimalization) | Tak
2.20 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń - minimum 3 typy | Tak
2.21 | Rejestracja epizodów: wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej, częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej, czas trwania arytmii przedsionkowych | Tak
3.0 | Elektrody A i V pasywne i aktywne, uwalniające steryd | Tak |  | szt. | 200
4.0 | Elektrody bipolarne o średnicy 4Fr i długości w zakresie 59-74 cm, przeznaczone do stymulacji pęczka Hisa | Tak |  | szt. | 5
5.0 | Cewnik prowadzący do pęczka Bachmana w różnych długościach i krzywiznach | Tak |  | szt. | 20
6.0 | Nożyk do rozcinania koszulki elektordy | Tak |  | szt. | 10
7.0 | Cewnik prowadzący o stałej krzywiźnie ułatwiający umieszczanie elektrody stymulującej w okolicy pęczka Hisa. Dostępne wersje proste i zagięte w różnych długościach | Tak |  | szt. | 5
8.0 | Cewnik prowadzący o regulowanej krzywiźnie końcówki ułatwiający umieszczenie elektrody w okolicy pęczka o długości dopasowanej do długości elektrody. Dostępne wersje proste i zagięte w różnych długościach | Tak |  | szt. | 20
9.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora) + kable do zaoferowanych stymulatorów, elektrod oraz programatora NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy oraz zapewni nieodpłatną dostawę zestawów do repozycji elektrod w wymaganej ilości (nie większej jednak jak 30 zestawów w czasie trwania umowy). papier, kable - bezzwrotnie | Tak

## 52
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 52
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter-defibrylator (ICD)
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 6
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca, 33158210-7 Stymulatory
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 10
1.1 | Kardiowerter jednojamowy | Tak
1.2 | Żywotność urządzenia min 11.6 lat | Tak
1.3 | Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm | Tak
1.4 | Objętość kardiowertera-defibrylatora < = 31.5 cm3 | Tak
1.5 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | Tak
1.6 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | Tak
1.7 | Waga < =70.5 | Tak
1.8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
1.9 | Amplituda impulsu min. zakres 0.5 – 5.0 mV | Tak
1.10 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0.5 – 1.0 ms | Tak
1.11 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0.2 – 1.2 mV | Tak
1.12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody | Tak
1.13 | Energia przechowywana 41J | Tak
1.14 | Zdalna telemetria, Bezprzewodowe połączenie do 3m | Tak
1.15 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | Tak
1.16 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | Tak
1.17 | Ładowanie kondensatorów < 10 sek. | Tak
1.18 | Rozpoznawanie arytmii | Tak
1.19 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | Tak
1.20 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | Tak
1.21 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | Tak
1.22 | rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2025 r. | Tak
1.23 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR | Tak
1.24 | Dyskryminator morfologiczny | Tak
1.25 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.26 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.27 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.28 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. | Tak
2.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 15
2.1 | Kardiowerter jednojamowy | Tak
2.2 | Żywotność urządzenia min 5 lat | Tak
2.3 | Rozmiary kardiowertera: 5.23 x 6.71 x 0.99 cm | Tak
2.4 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | Tak
2.5 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | Tak
2.6 | Waga < 63g | Tak
2.7 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
2.8 | Amplituda impulsu min. zakres 0.5 – 5.0 mV | Tak
2.9 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0.5 – 1.0 ms | Tak
2.10 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0.2 – 1.2 mV | Tak
2.11 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody | Tak
2.12 | Energia przechowywana 41J | Tak
2.13 | Zdalna telemetria, Bezprzewodowe połączenie do 3m | Tak
2.14 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | Tak
2.15 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | Tak
2.16 | Ładowanie kondensatorów < 10 sek. | Tak
2.17 | Rozpoznawanie arytmii | Tak
2.18 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | Tak
2.19 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | Tak
2.20 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | Tak
2.21 | rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2025 r. | Tak
2.22 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR | Tak
2.23 | Dyskryminator morfologiczny | Tak
2.24 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.25 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.26 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
2.27 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. | Tak
3.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 5
3.1 | Kardiowerter dwujamowy | Tak
3.2 | Żywotność urządzenia min 11 lat | Tak
3.3 | Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm | Tak
3.4 | Objętość kardiowertera-defibrylatora < 32 cm3 | Tak
3.5 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | Tak
3.6 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | Tak
3.7 | Waga <72g | Tak
3.8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
3.9 | Amplituda impulsu min. zakres 0.5 – 5.0 mV | Tak
3.10 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0.5 | Tak
3.11 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0.2 – 1.2 mV | Tak
3.12 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0.2 – 1.2 mV | Tak
3.13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | Tak
3.14 | Energia przechowywana 41J | Tak
3.15 | Zdalna telemetria, antena do telemetrii wbudowana w programator - Bezprzewodowe połączenie do 3m | Tak
3.16 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | Tak
3.17 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | Tak
3.18 | Ładowanie kondensatorów <10 sek. | Tak
3.19 | Rozpoznawanie arytmii | Tak
3.20 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | Tak
3.21 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | Tak
3.22 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | Tak
3.23 | Dostępne algorytmy: stabilności rytmu VT (z możliwością programowania), rozpoznawania tachykardii zatokowej, rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków | Tak
3.24 | programowania maksymalnej częstości SVT | Tak
3.25 | Dyskryminator morfologiczny | Tak
3.26 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2025 r. | Tak
3.27 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR. | Tak
3.28 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.29 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.30 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
3.31 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. | Tak
4.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 5
4.1 | Kardiowerter dwujamowy | Tak
4.2 | Żywotność urządzenia min 5 lat | Tak
4.3 | Rozmiary kardiowertera: 5.23 x 7.03 x 0.99 cm | Tak
4.4 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | Tak
4.5 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | Tak
4.6 | Waga <63g | Tak
4.7 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
4.8 | Amplituda impulsu min. zakres 0.5 – 5.0 mV | Tak
4.9 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0.5 | Tak
4.10 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0.2 – 1.2 mV | Tak
4.11 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0.2 – 1.2 mV | Tak
4.12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | Tak
4.13 | Energia przechowywana 41J | Tak
4.14 | Zdalna telemetria, - Bezprzewodowe połączenie do 3m | Tak
4.15 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | Tak
4.16 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | Tak
4.17 | Ładowanie kondensatorów <10 sek. | Tak
4.18 | Rozpoznawanie arytmii | Tak
4.19 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | Tak
4.20 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | Tak
4.21 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | Tak
4.22 | Dostępne algorytmy: stabilności rytmu VT (z możliwością programowania), rozpoznawania tachykardii zatokowej, rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków | Tak
4.23 | programowania maksymalnej częstości SVT | Tak
4.24 | Dyskryminator morfologiczny | Tak
4.25 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2025 r. | Tak
4.26 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR. | Tak
4.27 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.28 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.29 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
4.30 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. | Tak
5.0 | Elektroda defibrylująca |  |  | szt. | 50
5.1 | Elektrody do defibrylacji | Tak
5.2 | Elektrody 59, 64, 70, 90 cm | Tak
5.3 | Elektrody jedno i dwukoilowe | Tak
5.4 | Elektrody pasywne/aktywne, sterydowe | Tak
5.5 | Koile elektrod pokryte materiałem zapobiegającym wrastaniu | Tak
5.6 | Elektrody dopuszczone do MR | Tak
5.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
6.0 | Elektroda stymulująca - wszczepialna |  |  | szt. | 30
6.1 | Elektroda stymulująca i rejestrująca wewnątrzsercowa | Tak
6.2 | Elektroda uwalniająca steryd (deksametazon) | Tak
6.3 | Rozmiar: 6F | Tak
6.4 | Możliwa do wprowadzenie przy pomocy introducera 6F (9F przy zastosowaniu prowadnika) | Tak
6.5 | Dostępne długości: 45 cm, 52 cm, 59 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
6.6 | Elektroda możliwa do implantacji na stałe w komorze lub przedsionku | Tak
6.7 | Złącze IS-1 lub w pełni kompatybilne | Tak
6.8 | Dopuszczenie do MRI o sile 1,5T, bez ograniczeń w jakimkolwiek obszarze ciała, bez ograniczeń czasu badania | Tak
6.9 | Mocowanie wysuwaną spiralą | Tak
6.10 | Spirala mocująca umożliwiająca mapowanie przed fiksacją do tkanki | Tak
6.11 | Spirala mocująca pełni Także funkcję rejestrującą i stymulującą | Tak
6.12 | Zewnętrzna izolacja - poliuretan, wewnętrzna izolacja - guma silikonowa, dodatkowa izolacja przewodników tetrafluoroetylenem; zwoje wewnętrzne i zewnętrzne - jednowłóknowe (o większej odporności na wyginanie) | Tak
6.13 | Pierścienie dystalny i anoda - platynowo-irydowe powlekane tlenkiem irydu | Tak
6.14 | Znaczniki: widoczne we fluoroskopii RTG, zlokalizowane w pobliżu dystalnej końcówki (możliwość sprawdzenia stanu wysunięcia spirali), rękaw do podszycia kontrastujący w RTG, platynowe taśmy w obszarze złącza (do potwierdzenia kompatybilności przed obrazowaniem MRI) | Tak
6.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.17 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
7.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) oraz pamięć USB do każdego kardiowertera NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy (USB, papier, kable - bezzwrotnie) | Tak

## 53
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 53
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter-defibrylator (ICD)
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca, 33158210-7 Stymulatory
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 20
1.1 | Kardiowerter jednojamowy | Tak
1.2 | Żywotność urządzenia min 11,6 lat | Tak
1.3 | Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm | Tak
1.4 | Objętość kardiowertera-defibrylatora <= 31,5 cm3 | Tak
1.5 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | Tak
1.6 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | Tak
1.7 | Waga <= 70,5g | Tak
1.8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
1.9 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV | Tak
1.10 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,5 – 1,0 ms | Tak
1.11 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | Tak
1.12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody | Tak
1.13 | Energia przechowywana 41J | Tak
1.14 | Zdalna telemetria, Bezprzewodowe połączenie do 3m | Tak
1.15 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | Tak
1.16 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | Tak
1.17 | Ładowanie kondensatorów < 10 sek. | Tak
1.18 | Rozpoznawanie arytmii | Tak
1.19 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | Tak
1.20 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | Tak
1.21 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | Tak
1.22 | rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2025 r. | Tak
1.23 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR | Tak
1.24 | Dyskryminator morfologiczny | Tak
1.25 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.26 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.27 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.28 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. | Tak
2.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 20
2.1 | Kardiowerter dwujamowy | Tak
2.2 | Żywotność urządzenia min 11 lat | Tak
2.3 | Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm | Tak
2.4 | Objętość kardiowertera-defibrylatora < 32 cm3 | Tak
2.5 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | Tak
2.6 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | Tak
2.7 | Waga <72g | Tak
2.8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
2.9 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV | Tak
2.10 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 | Tak
2.11 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | Tak
2.12 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | Tak
2.13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | Tak
2.14 | Energia przechowywana 41J | Tak
2.15 | Możliwość aktywacji domowego monitorowania pacjenta wraz z analizą sensorów tj. tony serca s1 ,s3, głębokość oddechu. | Tak
2.16 | Zdalna telemetria, antena do telemetrii wbudowana w programator - Bezprzewodowe połączenie do 3m | Tak
2.17 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | Tak
2.18 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | Tak
2.19 | Ładowanie kondensatorów <10 sek. | Tak
2.20 | Rozpoznawanie arytmii | Tak
2.21 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | Tak
2.22 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | Tak
2.23 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | Tak
2.24 | Dostępne algorytmy: stabilności rytmu VT (z możliwością programowania), rozpoznawania tachykardii zatokowej, rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków | Tak
2.25 | programowania maksymalnej częstości SVT | Tak
2.26 | Dyskryminator morfologiczny | Tak
2.27 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2025 r. | Tak
2.28 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR. | Tak
2.29 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.30 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.31 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
2.32 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. Paszport posiada minimum 15 miejsc na wpisy parametrów przy kontroli | Tak
3.0 | Elektroda defibrylująca |  |  | szt. | 60
3.1 | Elektrody do defibrylacji | Tak
3.2 | Elektrody 59, 64, 70, 90 cm | Tak
3.3 | Elektrody jedno i dwukoilowe | Tak
3.4 | Elektrody pasywne/aktywne, sterydowe | Tak
3.5 | Koile elektrod pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu | Tak
3.6 | Elektrody dopuszczone do MR | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
4.0 | Elektroda stymulująca - wszczepialna |  |  | szt. | 30
4.1 | Elektroda stymulująca i rejestrująca wewnątrzsercowa | Tak
4.2 | Elektroda uwalniająca steryd (deksametazon) | Tak
4.3 | Rozmiar: 6F | Tak
4.4 | Możliwa do wprowadzenie przy pomocy introducera 6F (9F przy zastosowaniu prowadnika) | Tak
4.5 | Dostępne długości: 45 cm, 52 cm, 59 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.6 | Elektroda możliwa do implantacji na stałe w komorze lub przedsionku | Tak
4.7 | Złącze IS-1 lub w pełni kompatybilne | Tak
4.8 | Dopuszczenie do MRI o sile 1,5T, bez ograniczeń w jakimkolwiek obszarze ciała, bez ograniczeń czasu badania | Tak
4.9 | Mocowanie wysuwaną spiralą | Tak
4.10 | Spirala mocująca umożliwiająca mapowanie przed fiksacją do tkanki | Tak
4.11 | Spirala mocująca pełni Także funkcję rejestrującą i stymulującą | Tak
4.12 | Zewnętrzna izolacja - poliuretan, wewnętrzna izolacja - guma silikonowa, dodatkowa izolacja przewodników tetrafluoroetylenem; zwoje wewnętrzne i zewnętrzne - jednowłóknowe (o większej odporności na wyginanie) | Tak
4.13 | Pierścienie dystalny i anoda - platynowo-irydowe powlekane tlenkiem irydu | Tak
4.14 | Znaczniki: widoczne we fluoroskopii RTG, zlokalizowane w pobliżu dystalnej końcówki (możliwość sprawdzenia stanu wysunięcia spirali), rękaw do podszycia kontrastujący w RTG, platynowe taśmy w obszarze złącza (do potwierdzenia kompatybilności przed obrazowaniem MRI) | Tak
4.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.17 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
5.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) oraz pamięć USB do każdego kardiowertera NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy (USB, papier, kable - bezzwrotnie) | Tak

## 54
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 54
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT)
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 10
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca, 33158210-7 Stymulatory
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący |  |  | szt. | 30
1.1 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący | Tak
1.2 | Waga urządzenia poniżej 74 gramów | Tak
1.3 | Grubość urządzenia poniżej 10 mm | Tak
1.4 | Objętość defibrylatora poniżej 33 cm3 | Tak
1.5 | Żywotność baterii minimum 8 lat (przy założeniu amplitudy RV 2.5V, LV 3.5V, impendencja 700 Ohm) | Tak
1.6 | Ilość szoków w jednej interwencji: minimum 7 | Tak
1.7 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF w postaci 8-impulsowego burstu | Tak
1.8 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35J, zmagazynowana 41J | Tak
1.9 | Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie | Tak
1.10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta), | Tak
1.11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak
1.12 | Możliwość zaprogramowania 3 stref wykrywania arytmii komorowej VF, VT, VT-1 | Tak
1.13 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizujacą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych, | Tak
1.14 | Algorytm zmniejszający długość cyklu V-V w trakcie arytmii przedsionkowych, | Tak
1.15 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego, | Tak
1.16 | Możliwość aktywacji domowego monitorowania pacjenta wraz z analizą sensorów tj. tony serca s1 ,s3, głębokość oddechu. | Tak
1.17 | 4 typy stymulacji antyarytmicznej | Tak
1.18 | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci | Tak
1.19 | Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna proksymalnego (SVC coil) | Tak
1.20 | Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna obudowy ICD (active can) | Tak
1.21 | Przedstawienie czasu ładownia kondensatorów w czasie testu defibrylacji za pomocą grafiki na programatorze | Tak
1.22 | Kardiowertery współpracujące ze złączami DF1 i DF4 | Tak
1.23 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
2.0 | Elektroda lewokomorowa 4p |  |  | szt. | 20
2.1 | Elektroda lewokomorowa czteropolowa | Tak
2.2 | 3 rodzaje elektrod: prosta, S, L, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
2.3 | Elektroda ze złączem IS-1 | Tak
2.4 | Dostępne modele elektrod 4-polowych ze spiralą 3D charakteryzujące się podwójna fiksacją | Tak
2.5 | Dostępna elektroda 4-polowa ze zwężaną końcówką elektrody o rozmiarze 2,6 F wspomagającą wprowadzanie w małych i krętych odgałęzieniach naczyń | Tak
2.6 | Dostępna elektroda lewokomorowa z dostępnymi 17 wektorami stymulacji | Tak
2.7 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
3.0 | Elektroda defibrylująca |  |  | szt. | 50
3.1 | Długości: 59, 64, 70, 90 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
3.2 | Elektrody jedno i dwukoilowe do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
3.3 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
3.4 | Elektrody sterydowe | Tak
3.5 | Koile elektrod defibrylujących pokryte materiałem zapobiegającym wrastaniu | Tak
3.6 | Elektrody ze złączem IS-1 lub DF-4 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
3.7 | Elektrody defibrylacyjne ze złączem DF1 i DF4 | Tak
3.8 | Elektrody DF-4 z możliwością wykonania badania MRI | Tak
3.9 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
4.0 | Prowadnik angioplastyczny |  |  | szt. | 270
4.1 | Prowadnik angioplastyczny | Tak
4.2 | Grubość: 0.014F | Tak
4.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
5.0 | Elektroda stymulująca |  |  | szt. | 20
5.1 | Elektroda stymulująca | Tak
5.2 | Długości: 45 cm, 52 cm, 58 cm, 59 cm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
5.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
6.0 | Cewnik prowadzący zewnętrzny |  |  | szt. | 10
6.1 | Zestaw do wprowadzania elektrody lewokomorowej | Tak
6.2 | Zestaw zawiera nożyk, zastawkę, koszulkę | Tak
6.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
6.4 | W pełni kompatybilny z wyrobem z pozycji 7.0 | Tak
7.0 | Cewnik prowadzący wewnętrzny (subselektor) |  |  | szt. | 10
7.1 | Subselektor | Tak
7.2 | Minimum dwie krzywizny: 90 i 130 stopni do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
7.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
7.4 | W pełni kompatybilny z wyrobem z pozycji 6.0 | Tak
8.0 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej |  |  | szt. | 20
8.1 | Zestaw do kontrastowania-balon | Tak
8.2 | Przeznaczony do żył wieńcowych | Tak
8.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
9.0 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa |  |  | szt. | 20
9.1 | Elektroda EP diagnostyczna CS, niesterowalna | Tak
9.2 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
10.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) oraz pamięć USB do każdego kardiowertera NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy (USB, papier, kable - bezzwrotnie) | Tak

## 55
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 55
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 8
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33182100-0 Defibrylatory, 33182210-4 Rozruszniki serca, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący |  |  | szt. | 4
1.1 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący | Tak
1.2 | Rok produkcji: 2025 lub nowszy | Tak
1.3 | Waga urządzenia poniżej 82 gramów | Tak
1.4 | Dostarczona max energia defibrylacji co najmniej 34J | Tak
1.5 | Urządzenie w konfiguracji DF4/IS4; DF1/IS1; DF4/IS1 dopuszczone do MRI 1,5 oraz 3 T całego ciała | Tak
1.6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 4 | Tak
1.7 | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału (True Bipolar vs Integrated Bipolar) | Tak
1.8 | Algorytm rozpoznawania uszkodzenia elektrody RV wstrzymujący detekcję i sygnalizujący sygnałem dźwiękowym podejrzenie jej uszkodzenia | Tak
1.9 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak
1.10 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | Tak
1.11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak
1.12 | Możliwość zaprogramowania terapii ATP w strefie VF | Tak
1.13 | Funkcja monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
2.0 | Elektroda lewokomorowa 4p |  |  | szt. | 5
2.1 | Elektroda lewokomorowa | Tak
2.2 | elektroda czeteropolowa uwalniająca steryd z każdego pierścienia stymulacji, które są rozmieszczone w różnych odległościach | Tak
2.3 | 3 rodzaje elektrod: prosta, S, L, podwójnie zagięta dostępne długości: 78, 88 cm; do standardowych średnic żył, średnica 5,3 Fr do wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
2.4 | Elektroda ze złączem IS-4 | Tak
2.5 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
3.0 | Elektroda lewokomorowa 2p |  |  | szt. | 5
3.1 | Elektroda lewokomorowa dwupolowa | Tak
3.2 | 3 rodzaje elektrod: prosta, S, L, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
3.3 | Elektroda ze złączem IS-1 | Tak
3.4 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
4.0 | Elektroda defibrylująca |  |  | szt. | 5
4.1 | Elektorda defibrylująca | Tak
4.2 | Długości: 52, 55, 62, 65 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
4.3 | Elektrody jedno i dwukoilowe do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
4.4 | Elektrody pasywne/aktywne do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
4.5 | Elektrody sterydowe | Tak
4.6 | Dopuszczone do MRI - DF1 i DF4 | Tak
4.7 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
5.0 | Elektroda stymulująca |  |  | szt. | 5
5.1 | Elektroda stymulująca | Tak
5.2 | Dostępne długości 35, 45, 52, 58, 65, 85 cm dopuszczone do MRI - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
5.3 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
6.0 | Cewnik do kaniulacji zatoki wieńcowej | Tak |  | szt. | 1
6.1 | Koszulki do kaniulacji zatoki wieńcowej | Tak
6.2 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
7.0 | Cewnik do subselekcji | Tak |  | szt. | 1
7.1 | Koszulki do subselekcji żyły docelowej | Tak
7.2 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
8.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) - nieodpłatnie | Tak
9.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w prowadniki, śruby, zaślepki IS-1, DF-1,pokrętła do elektrod oraz kable do analizatora do pomiaru parametrów śródzabiegowych na czas trwania umowy - nieodpłatnie | Tak

## 56
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 56
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stymulator resynchronizujący CRT-P wraz z akcesoriami
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 10
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca, 33158210-7 Stymulatory
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Strymulator resynchronizujący (CRT-P) |  |  | szt. | 5
1.1 | Stymulator dwujamowy | Tak
1.2 | Stymulator resynchronizujący | Tak
1.3 | Złącze IS-4 oraz IS-1 | Tak
1.4 | Żywotność >9,7 lat | Tak
1.5 | Możliwość elektronicznej repozycji elektrody LV | Tak
1.6 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI do 3T bez stref wykluczenia | Tak
1.7 | Funkcja automatycznego wykrywania środowiska MR pozwalająca w bezpieczny sposób przeprowadzić badanie | Tak
1.8 | Bezprzewodowa telemetria, także po wszczepieniu stymulatora | Tak
2.0 | Elektroda lewokomorowa |  |  | szt. | 1
2.1 | Elektroda lewokomorowa | Tak
2.2 | Elektroda w dwóch standardach powierzchni stymulacji 49 i 60 mm | Tak
2.3 | Średnica elektrody: 4.8F | Tak
2.4 | Przynajmniej trzy długości elektrod do wyboru | Tak
3.0 | Elektroda stymulująca - wszczepialna |  |  | szt. | 200
3.1 | Elektrody do stymulacji serca | Tak
3.2 | Elektrody w pełni kompatybilne ze stymulatorami z poz. 1.0 oraz 2.0 | Tak
3.3 | Elektrody w pełni kompatybilne ze środowiskiem MR 1.5T oraz 3T, bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że stymulator połączony z elektrodą musi być dopuszczony do MR oraz musi być tego samego producenta co elektrody), bez ograniczeń czasu badania | Tak, podać czy podłączany stymulator musi być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
3.4 | Elektrody sterydowe | Tak
3.5 | Elektrody przedsionkowe i komorowe | Tak
3.6 | Elektrody o mocowaniu aktywnym | Tak
3.7 | Długości elektrod: od 45 do 60 cm - należy zaoferować minimum 3 długości w zakresie, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak, wypisać dostępne długości
3.8 | Elektrody mogą być wprowadzone przez introducer 6F | Tak
3.9 | W komplecie prowadniki | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Cewnik prowadzący do elektrod |  |  | szt. | 100
4.1 | Koszulki do implantacji elektrody w układ bodźcoprzewodzący (CSP) | Tak
4.2 | Do wyboru przez Zamawiającego 3 krzywizny (40,55, 65 mm) | Tak
4.3 | Do wyboru przez Zamawiającego 3 długości (32, 39, 42 cm) | Tak
4.4 | Średnica zewnętrzna 8.7F średnica wewnętrzna 7.3Fr | Tak
4.5 | Rozszerzadło 46,5 cm | Tak
4.6 | Powłoka wewnętrzna koszulki pokryta warstwą hydrofilową | Tak
4.7 | Atraumatyczna końcówka cewnika | Tak
4.8 | Dobra widoczność w skopii dzięki polimerowemu znacznikowi o długości 1 cm w części dystalnej koszulki | Tak
4.9 | Koszulka wykonana w techonologii zapewnaijacej pamięć kształut co zapeania dobre wsparcie elektrody | Tak
4.10 | Jednolity materiał koszulki pozwalający na jej rozcięcie | Tak
4.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
4.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | Koszulka do cewnikowania zatoki wieńcowej |  |  | szt. | 1
5.1 | Koszulka do cewnikowania zatoki wieńcowej | Tak
6.0 | Nożyk do rozcinania koszulki | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 1
7.0 | Cewnik balonowy do kontrastowania zatoki wieńcowej | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 1
8.0 | Subselektor |  |  | szt. | 1
8.1 | Subselektor | Tak
8.2 | Dwa kąty subselektora 50 oraz 90 st. | Tak
9.0 | Kable |  |  | szt. | 10
9.1 | Kable 2.8 m do śródzabiegowego pomiaru parametrów działania elektrod | Tak
10.0 | Kable |  |  | szt. | 10
10.1 | Kable 1.5 m do śródzabiegowego pomiaru parametrów działania elektrod - z krokodylkami | Tak
10.0 | Do wyrobów dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
11.0 | Wszystkie pozycje pakietu wzajemnie ze sobą kompatybilne, w przypadku zaoferowania wyrobów różych producentów - wymagane oświadczenie producenta stymulatora i elektrod o kompatybilności wyrobów. | Tak
12.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) oraz pamięć USB do każdego kardiowertera NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy (USB, papier, kable - bezzwrotnie) | Tak

## 57
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 57
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter - defibrylator
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33182100-0 Defibrylatory, 33182210-4 Rozruszniki serca, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kardiowerter-defibrylator ICD |  |  | szt. | 2
1.1 | Defibrylator dwujamowy DR | Tak
1.2 | Rok produkcji: 2025 lub nowszy | Tak
1.3 | Waga poniżej 80 g | Tak
1.4 | Dostarczona energia ≥35J | Tak
1.5 | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji | Tak
1.6 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Tak
1.7 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | Tak
1.8 | Trzy strefy rozpoznawania arytmii | Tak
1.9 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału powiadamiającego pacjenta | Tak
1.10 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem | Tak
1.11 | Domowe monitorowanie pracy ICD | Tak
1.12 | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) | Tak
1.13 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak
1.14 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | Tak
1.15 | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 | Tak
1.16 | Możliwość stymulacji/terapii wysokoenergetycznej w przypadku uszkodzenia ICD | Tak
1.17 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez ICD informujący pacjenta) | Tak
2.0 | Kardiowerter-defibrylator ICD |  |  | szt. | 2
2.1 | Defibrylator jednojamowy VR | Tak
2.2 | Rok produkcji: 2025 lub nowszy | Tak
2.3 | Waga poniżej 80 g | Tak
2.4 | Dostarczona energia ≥35J | Tak
2.5 | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji bez stref wykluczenia | Tak
2.6 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Tak
2.7 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | Tak
2.8 | Trzy strefy rozpoznawania arytmii | Tak
2.9 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału powiadamiającego pacjenta | Tak
2.10 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem | Tak
2.11 | Domowe monitorowanie pracy ICD | Tak
2.12 | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) | Tak
2.13 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak
2.14 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | Tak
2.15 | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 | Tak
2.16 | Możliwość stymulacji/terapii wysokoenergetycznej w przypadku uszkodzenia ICD | Tak
2.17 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez ICD informujący pacjenta) | Tak
3.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) - nieodpłatnie | Tak

## 58
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 58
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stymulatory oraz elektrody do stymulatorów
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33182100-0 Defibrylatory, 33182210-4 Rozruszniki serca, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stymulator |  |  | szt. | 5
1.1 | Stymulator jednojamowy | Tak
1.2 | Parametry podstawowe:
1.2.1 | Grubość stymulatora: maksymalnie 7 mm | Tak
1.2.2 | Objętość stymulatora: maksymalnie 11 cm3 | Tak
1.2.3 | Waga stymulatora: maksymalnie 21 g | Tak
1.2.4 | Czas pracy/Żywotność: możliwość pracy przez 10 lat | Tak
1.2.5 | Rok produkcji: 2025 lub nowszy | Tak
1.2.6 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 1.5T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
1.2.7 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 3T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
1.2.8 | Złącza do elektrod: IS-1 | Tak
1.2.9 | Pamięć IEGM: minimum 120 sekund | Tak
1.3 | Parametry elektryczne/elektrofizjologiczne:
1.3.1 | Amplituda impulsu (V): 0.25 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.2 | Szerokość impulsu (ms): 0.05 - 1.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.3 | Czułość (mV): 0.1 - 5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.4 | Okres refrakcji (ms): 125 - 440, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.5 | Częstość stymulacji (bpm): 30 - 170 | Tak, podać
1.4 | Funkcje/algorytmy/oprogramowanie:
1.4.1 | Program nocny | Tak
1.4.2 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
1.4.3 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | Tak
1.4.4 | Funkcja automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
1.4.5 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (tzw. beat by beat) | Tak
1.5 | Inne parametry:
1.5.1 | Bezprzewodowa telemetria, także po wszczepieniu stymulatora | Tak
1.5.2 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
1.5.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.5.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5.5 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
2.0 | Stymulator |  |  | szt. | 20
2.1 | Stymulator dwujamowy | Tak
2.2 | Parametry podstawowe:
2.2.1 | Grubość stymulatora: maksymalnie 7 mm | Tak
2.2.2 | Objętość stymulatora: maksymalnie 11 cm3 | Tak
2.2.3 | Waga stymulatora: maksymalnie 24 g | Tak
2.2.4 | Czas pracy/Żywotność: możliwość pracy przez 10 lat | Tak
2.2.5 | Rok produkcji: 2025 lub nowszy | Tak
2.2.6 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 1.5T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
2.2.7 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 3T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
2.2.8 | Złącza do elektrod: IS-1 | Tak
2.2.9 | Pamięć IEGM: minimum 120 sekund | Tak
2.3 | Parametry elektryczne/elektrofizjologiczne:
2.3.1 | Amplituda impulsu (V): 0.25 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.2 | Szerokość impulsu (ms): 0.05 - 1.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.3 | Czułość przedsionkowa (mV): 0.1 - 5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.4 | Czułość komorowa (mV): 0.5 - 12.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.5 | Okres refrakcji (ms): 190 - 440, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.6 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe (ms): 25 – 350, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.7 | Częstość stymulacji (bpm): 30 - 170 | Tak, podać
2.4 | Funkcje/algorytmy/oprogramowanie:
2.4.1 | Program nocny | Tak
2.4.2 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
2.4.3 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | Tak
2.4.4 | Funkcja automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
2.4.5 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (tzw. beat by beat) | Tak
2.4.6 | Funkcja automatycznej zmiany trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Tak
2.4.7 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe, histereza w obu kanałach stymulatora - dostępne minimum 3 typy | Tak
2.4.8 | Możliwość zapisu arytmii | Tak
2.4.9 | Możliwość programowania odstępu AV w zakresie 30 - 300 ms (PAV i SAV), dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak
2.5 | Inne parametry:
2.5.1 | Bezprzewodowa telemetria, także po wszczepieniu stymulatora | Tak
2.5.2 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
2.5.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.5.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.5.5 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
3.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora) + kable do zaoferowanych stymulatorów NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy, papier, kable - bezzwrotnie | Tak

## 59
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 59
| Tytuł/nazwa pakietu: | Implantowalne rejestraroty EKG (ILR/ICR)
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wszczepialny rejestrator EKG (ILR) |  |  | szt. | 5
1.1 | Wszczepialny rejestrator zdarzeń arytmicznych (ILR) | Tak

## 60
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 60
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki diagnostyczne do koronarografii
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik diagnostyczny do koronarografii |  |  | szt. | 2000
1.1 | średnice 4, 5, lub 6 Fr, długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm | Tak
1.2 | dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE, warstwa wewnętrzna utwardzona nylonem | Tak
1.3 | zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej | Tak
1.4 | miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia) | Tak
1.5 | duże światło przy małej średnicy zewnętrznej, średnica wewnętrzna: dla 4 Fr = 0,041”/ 1.03 mm ; dla 5 Fr = 0,047” / 1.20 mm ; dla 6 Fr = 0,051” / 1.30 mm | Tak
1.6 | przepływ kontrastu do 22 ml/sek | Tak
1.7 | odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi | Tak
1.8 | z otworami bocznymi lub bez | Tak
1.9 | duży wybór krzywizn, w tym dostępne krzywizny dla dostępu promieniowego Radial: Tiger I / Tiger II 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 / BLK 4.0 / Jacky 3.5, Sarah 4.0 | Tak
1.10 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 61
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 61
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki balonowe do predylatacji przy zabiegach na tętnicach szyjnych
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy do predylatacji |  |  | szt | 220
1.1 | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji oraz postdylatacji | Tak
1.2 | dlugość systemu dostawczego 135-145 cm | Tak
1.3 | dostepne średnice: od 1,5 mm do 7 mm co 0.5 mm | Tak
1.4 | długości 12mm,15mm,20mm, 40 mm | Tak
1.5 | ciśnienie RBP 14-18 atm | Tak
1.6 | ciśnienie NP 8-12 atm | Tak
1.7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Tak
1.8 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak