Załącznik nr 3: Formularz rzeczowy - Specyfikacja wymaganych parametrów aparatu

| Lp. | Opis parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK, podać |  |
| 2 | Praca metodą mikro, pojedyncze testy (możliwość wykonania dubletów). | TAK |  |
| 3 | Analizator wyposażony w diody LED emitujące światło o 3 długościach fal (660 nm, 405 nm, 575 nm) | TAK |  |
| 4 | Analizator wyposażony w zintegrowaną wbudowaną drukarkę termiczną | TAK |  |
| 5 | Oznaczenia parametrów układu hemostazy metodami chromogenną, wykrzepialną, immunoturbidymetryczną | TAK |  |
| 6 | Kanały pomiarowe-6 |  |  |
| 7 | Tromboplastyna ludzka nierekombinowana (pochodzenia łożyskowego) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) | TAK |  |
| 8 | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika | TAK |  |
| 9 | Możliwośc zapamiętania 1 lrzywej kalibracyjnej na test ( 6 punktów rozcieńczeń dla każdej kalibracji) | TAK |  |
| 10 | Dedykowane 1 miejsce STAT | TAK |  |
| 11 | Monitorowanie zużycia kuwet i odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 12 | Ilość miejsc próbkowych w 1 racku minimum 6 | TAK |  |
| 13 | Pojedyncze kuwety pomiarowe ( 2 tacki po 30 kuwet) | TAK |  |
| 14 | Ilość miejsc odczynnikowych-13, w tym 4 miejsca chłodzone na pokładzie analizatora, zakres temperatury przechowywania do 15℃, 6 miejsc w temperaturze pokojowej, 3 miejsca na bufory | TAK |  |
| 15 | Automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych jednorazowych kuwet (tj. nie połączonych w segmenty, rotory) | TAK |  |
| 16 | Możliwość współpracy z siecią informatyczną – wymagana dwukierunkowa komunikacja (Dwukierunkowy port szeregowy RS-232C) | TAK |  |
| 17 | Możliwość pracy bezpośrednio z probówek tj. bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków | TAK |  |
| 18 | Moduł kontroli jakości zawierający liczbowe i graficzne opracowanie wyników materiału kontrolnego w oprogramowaniu własnym analizatora ( wykresy Lecey-Jeningsa, reguły Westgarda), bez konieczności oprogramowania zewnętrznego | TAK |  |
| 19 | Automatyczny pomiar QC, definiowany przez użytkownika dla kazdej fiolki lub przedziału czasowego. Automatyczny pomiar QC przy zmianie fiolki odczynnika | TAK |  |
| 20 | Podgląd krzywych reakcyjnych dla wszystkich oznaczanych parametrów | TAK |  |
| 21 | Automatyczne rozcieńczanie próbek, kalibratorów | TAK |  |
| 22 | Pojemność bazy danych wyników pacjentów – minimum 1500 | TAK |  |
| 23 | Aparat wyposażony w kolorowy dotykowy ekran LCD | TAK |  |
| 24 | Możliwość wprowadzenia danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych | TAK |  |
| 25 | Automatyczna identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów bez koniczności ich manualnego podkładania pod czytnik | TAK |  |
| 26 | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie z obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 27 | PT 60 testów/godzinę | TAK |  |
| 28 | PT/APTT/FIBR 40 testów / godzinę | TAK |  |
| 29 | Wymiary aparatu nie większe niż: 600 x 500 x 500 mm (szerokość x długość x wysokość) | TAK |  |
| 30 | Aparat współpracuje z laboratoryjnym systemem informatycznym Info Medica | TAK |  |
| 31 | Podłączenie aparatu do LIS na koszt wykonawcy | TAK |  |
| 32 | Nowy komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb analizatora | TAK |  |
| 33 | Pełny serwis aparatu wraz z przeglądami w okresie trwania umowy na koszt wykonawcy | TAK |  |