## x
ZAŁĄCZNIK 1 a LAMPA OPERACYJNA - 3 szt
Nazwa:
Model:
Producent:
Kraj produkcji:
LP. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane
1 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) | TAK, PODAĆ
2 | Urządzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe). | TAK
3 | Zestaw w następującej konfiguracji: Ramię 1: czasza LED z kamerą FHD Ramię 2: czasza LED | TAK
4 | Diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | TAK
5 | Każda czasza zawieszone na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. System ramion umożliwiajacy pełen obrót 360 stopni bez blokady - w osi lampy, na połaczeniu ramienia horyzontalnego z ramieniem sprężystym, oraz na połączeniu ramienia sprężystego z zawieszeniem kardanowym. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1700 [mm] Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1800 [mm] | TAK, PODAĆ
6 | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”). Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym czasze wyposażone są w kolorowe diody LED (inne niż białe). | TAK
7 | Natężenie światła Ec max. z odległości 1m: - czasza główna min. 140 000 lux - czasza satelitarna min. 140 000 lux | TAK, PODAĆ
8 | Czasze wyposażone w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym, które automatyczne aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED by osiągnąć maksymalną bezcieniowość. System potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta. | TAK
9 | Natężenie światła po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. Ec max | TAK, PODAĆ
10 | Natężenie światła po przysłonięciu dwiema maskami [%] - min. 45%. Ec max | TAK, PODAĆ
11 | Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. Ec max | TAK, PODAĆ
12 | Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu dwoma maskami [%] - min. 45%. Ec max | TAK, PODAĆ
13 | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 98 | TAK, PODAĆ
14 | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 98 | TAK, PODAĆ
15 | Współczynnik odwzorowania koloru skóry – R13: ≥ 98 | TAK, PODAĆ
16 | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 160 [cm] | TAK, PODAĆ
17 | Możliwość ustawianie kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy. | TAK
18 | Ilość diod w każdej czaszy min. 90 [szt.] | TAK, PODAĆ
19 | Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 krokach w minimalnym zakresie 3000 – 5500 [K]. UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, PODAĆ
20 | Możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej w pełnym zakresie. | TAK
21 | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego zawierająca się w przedziale minimum 140 [mm] do 350 [mm] UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, PODAĆ
22 | Możliwość płynnej regulacji średnicy pola w pełnym zakresie. | TAK
23 | Elektroniczna regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 30 – 100% max. Ec | TAK, PODAĆ
24 | Możliwość płynnej regulacji natężenia światła w pełnym zakresie. | TAK
25 | Światło tzw. "endoskopowe", regulowane w zakresie min. 1 – 30% max. Ec | TAK, PODAĆ
26 | Podstawowy panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla obu czasz. | TAK
27 | Podstawowy panel sterowania posiadający funkcje: min. włącz/wyłącz, regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej, dedykowany przycisk przywołujacy wcześniej zdefiniowane ustawienia lampy. | TAK
28 | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego oraz natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterującego. Możliwosc zaprogramowania w uchwycie innej funkcji - np. zmiany temperatury barwowej. | TAK
29 | Pozycjonowanie czaszy wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. dwoma „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. UWAGA: Nie dopuszcza się uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniającego codzienne czyszczenie i dezynfekcje. | TAK, PODAĆ
30 | Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] | TAK, PODAĆ
31 | Czasza zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 28 – 36 VDC | TAK, PODAĆ
32 | Stopień ochrony: czasze min. IP 55, system ramion min. IP 30 | TAK, PODAĆ
33 | Żywotność źródeł światła ≥ 60 000 [godz.] | TAK, PODAĆ
34 | Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami. | TAK
35 | Szyba osłaniająca zespoły diod LED wykonana ze szkła hartowanego. Obudowa czaszy ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK
36 | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy segmentami czaszy. | TAK, PODAĆ
37 | Płaska obudowa czaszy o grubości max. 100 [mm]. Wymiary czaszy (długość jej najdłuższego boku) max. 750 [mm]. | TAK, PODAĆ
38 | Obudowa czasz przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym. | TAK
39 | Wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz. | TAK, PODAĆ
40 | Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK
41 | DODATKOWE AKCESORIA I FUNKCJONALNOŚCI:
42 | Zestaw wyposażony w sterownik wykonany w technologii dotykowej, z ekranem o wielkosci min. 5" z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający sterowanie następującymi parametrami: Sterowanie funkcjami lampy: włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego; ustawienie kształtu pola w postaci koła lub elipsy; dedykowany przycisk do wywołania wcześniej zapisanych ustawień parametrów świetlnych; możliwość zsynchronizowanego sterowania parametrami świetlnymi (natężenie, średnica, temperatura barwowa) obu czasz; włączenie/wyłączenie redukcji cieni. Sterowanie funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; elektroniczny obrót obrazu o 360 stopni; cyfrowy obrót obrazu o 180 stopni, wyostrzenie obrazu automatycznie i manualnie; jasność automatyczna i manualna; balans bieli (do wyboru: automatyczny, manualny, dostosowany do temperatury barwowej światła); stop klatka; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego powiększenia obrazu kamery; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego oddalenia obrazu kamery. | TAK, PODAĆ
43 | Czasza główna wyposażona w kamerę FHD, zainstalowana centralnie w osi czaszy, w miejscu uchwytu sterującego. Minimalne parametry kamery: Sensor obrazu 1/2.8 type „Exmor“ CMOS Ilość pikseli 1920x1080 Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: 3.8 mm (szeroki kąt) – 38 mm (tele) Przysłona: 1.8 F – 3.4 F Prędkość migawki: 1 do 1/10,000 s Stosunek sygnału do szumu (dB)>=50 Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9 Automatyczny balans bieli Zoom optyczny – 10x Zoom cyfrowy – 12x Elektroniczny obrót obrazu (obiektyw obracany za pomocą silnika krokowego) | TAK, PODAĆ
44 | Pozostałe wymagania
45 | Materiały techniczne potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty. | TAK, ZAŁĄCZYĆ
46 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Wydruk w kolorze potwierdzający oferowany produkt. | TAK, ZAŁĄCZYĆ
47 | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK, ZAŁĄCZYĆ
48 | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK
49 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK, ZAŁĄCZYĆ
50 | Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej: - wysokość do stropu od posadzki - wysokość do sufitu podwieszanego od posadzki | TAK, PODAĆ
51a | Odległość od autoryzowanego serwisu [podać adres i odległość] | Tak,PODAĆ
51 b | Ten sam producent lamp i stropowych jesdnostek zasilających | TAK/NIE ,PODAĆ
51 c | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ