## x
Załącznik 1 a Kolumna anestezjologiczna - 3 szt.
Nazwa:
Model:
Producent:
Kraj produkcji:
LP. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry Oferowane
1 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) | TAK, PODAĆ
2 | Urządzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe). | TAK
3 | Sufitowa jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład której wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyty przyłączeniowe, zawory serwisowe gazów, osłona sufitowa. | TAK
4 | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażona w zestawy przyłączy elektryczno-gazowych w formie płyt interfejsowych. Przyłącza gazów medycznych na płytach podłączane do instalacji szpitalnej. Kolumna przyłączana do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej elastycznymi przewodami . | TAK
5 | Możliwość zamknięcia dopływu każdego gazu do kolumny oddzielnie w łatwo dostępnym miejscu - zawory serwisowe pod osłoną sufitową przy płycie interfejsowej. | TAK
6 | Kolumna w kolorze RAL 9010 MAT wyposażona w maskownicę stropową wykonana z utwardzanego tworzywa ABS. | TAK
7 | Kolumna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1600 mm. Wymaga się by ramiona oraz konsola były produkowane przez jednego i tego samego producenta. | TAK, PODAĆ
8 | Pionowa konsola o przekroju trapezu z możliwością obrotu wokół własnej osi o kąt min. 345°. Konsola wykonana z wytłaczanego aluminium, pomalowana proszkiem epoksydowym, z 3 oddzielnymi modułowymi sekcjami. | TAK, PODAĆ
9 | Pierwsze ramię o przekroju poprzecznym gwarantującym bardzo dużą sztywność podczas ruchu kolumny tj.: ramiona kolumny wykonane z wysokiej jakości aluminium zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Sztywność zapewnia przekrój popzeczny o wymiarach: 120 mm +/- 2 mm oraz 220 mm +/- 3 mm. | TAK, PODAĆ
10 | Drugie ramię wyposażone w mechanizm napędzający ruch ramienia tj. silnik elektryczny. | TAK
11 | Kolumna wyposażona w tzw. łamane przegubowe ramię realizujące ruch w płaszczyźnie pionowej w zakresie min. 300 mm o wymaganych długościach: 1 - od osi głównej do osi pierwszego przegubu 800 mm 2 - od osi pierwszego przegubu do osi konsoli kolumny 800 mm Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie min. 340 stopni. | TAK, PODAĆ
12 | Ramiona nośne wyposażone w hamulce pneumatyczne. | TAK
13 | Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania. | TAK
14 | Konsola kolumny w układzie pionowym o minimalnych parametrach: wysokość: [1200 mm, szerokość: 382 mm, głębokość: 194 mm] +/-20mm, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego. Konsola z możliwością obrotu w zakresie min. 345 stopni. | TAK, PODAĆ
15 | Konsola kolumny wyposażona w półki o wymiarach: 530x440mm. Min. 3 x półka standardowa oraz 1 x półka wyposażona w przyciski funkcyjne (manipulatory do zwolnienia hamulców) ze zintegrowaną szufladą na akcesoria. Pólki wyposażone w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na jej bocznych ścianach. Maksymalne obciążenie robocze półki: min. 30kg. | TAK, PODAĆ
16 | Konsola kolumny wyposażona w gniazda elektryczne z klapkami mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu (na przedniej lub tylnej ścianie głowicy) panelu umiejscowionym pod kątem 90 stopni, względem płaszczyzny podłogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do gniazd elektrycznych i zapewniającym wygodny dostęp do nich i minimalizując ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów elektrycznych. Ilość gniazd: 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz 8 x gniazdo, bolec ekwipotencjalny 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6” Dostępne kolory gniazd elektrycznych: zielony, biały, pomarańczowy. | TAK, PODAĆ
17 | Gniazda elektryczne umieszczone na głowicy w jednym rzędzie w specjalnie do tego przeznaczonym panelu. | TAK
18 | Ściany głowicy wykonane z wytłaczanego aluminium, malowane proszkowo powłoką epoksydową. | TAK
19 | Możliwość rozbudowy (opcjonalnie), instalowania dodatkowego wyposażenia na głowicy (półek, wysięgników, uchwytów, itp.) | TAK
20 | Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów medycznych mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu umiejscowionym pod kątem 90 stopni, względem płaszczyzny podłogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do punktów poboru gazów medycznych i zapewniającym wygodny dostęp do nich i minimalizując ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów instalacji gazów medycznych. Ilość i rodzaj punktów poboru: 2 x tlen, O2 2 x sprężone powietrze, AIR 1 x podtlenek azotu, N2O 2 x próżnia, VAC 1 x odciąg gazów anestetycznych, AGSS Wszystkie punkty poboru zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem. | TAK, PODAĆ
21 | Pozostałe wymagania
22 | Materiały techniczne potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty. | TAK, ZAŁĄCZYĆ
23 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Wydruk w kolorze potwierdzający oferowany produkt. | TAK, ZAŁĄCZYĆ
24 | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK, ZAŁĄCZYĆ
25 | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK
26 | System zarządzania jakością EN ISO 13485 | TAK/NIE, PODAĆ
27 | Ten sam producent stropowych jesdnostek zasilających i lamp operacyjnych | TAK/NIE, PODAĆ
28 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK, ZAŁĄCZYĆ
29 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ