Załącznik 1a

System zarządzania danymi, w tym do transmisji danych online

(system obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów)

Producent:

Nazwa i typ:

Producent/ Kraj:

Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne |  | Wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor przystosowany do pracy w warunkach sali operacyjnej. Wyrób medyczny klasy I. Certyfikat CE. |  | TAK |  |
|  | Zintegrowany negatoskop cyfrowy oraz system prezentacji i zarządzania obrazami na sali operacyjnej w postaci dotykowego monitora sterującego w rozmiarze 50”, pozwalającego na obsługę systemu w oparciu o prosty interfejs użytkownika w postaci czytelnych ikon. Monitor w wersji naściennej (niewbudowany w ścianę) z możliwością demontażu i przeniesienia w przyszłości. |  | TAK, podać |  |
|  | Monitor sterujący w rozmiarze 50” wyposażony w m.in.: - 3 port USB 3.0 - 1 port Ethernet: RJ45 - 6 wejść sygnałowych: HDMI / DVI - 3 wyjścia sygnałowe: HDMI / DVI - przycisk ON/OFF (fizycznie wyłączający główne zasilanie) - oprogramowanie Microsoft Windows min. 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit - dysk SSD min. 256 GB, 16GB MSATA dla kopii zapasowej oprogramowania - procesor min. Intel Core i5 7500T 3.30GHz - pamięć RAM: min. 16GB 2666MHz DDR4 SODIMM |  | TAK, podać |  |
|  | Minimalne parametry monitora sterującego: - ekran dotykowy w technologii pojemnościowej „multi-touch” (użycie dwóch i trzech palców) - rozdzielczość: 4K UHD 3840 x 2160 @60 Hz - proporcje obrazu: 16:9 - kontrast: min. 4000:1 - jasność: min. 430 cd/m2 - kąt widzenia: 178°/ 178° (HIV) - stopień ochrony : panel przedni: IP65 ; cała jednostka: IPX - waga max. 70 Kg - wymiary max. 1320 x 770 x 125 mm (szerokość x wysokość x głębokość) |  | TAK, podać |  |
|  | Zewnętrzny odtwarzacz CD / DVD z napędem szczelinowym zamontowany w okolicy monitora, służący do odczytu płyt z badaniami. |  | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję zegara. Przełączanie zegara z aktualną godziną w tryb pełnoekranowy za pomocą dedykowanej ikony. |  | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie antywirusowe w postaci blokady plików systemowych. Po każdym wyłączeniu systemu powinna być możliwość usuwania wszystkich wcześniej zapisanych plików i folderów z wewnętrznego dysku twardego. |  | TAK |  |
|  | Logowane się do systemu za pomocą protokołu LDAP. Możliwość zalogowania się jako „gość” z ograniczonym dostępem. |  | TAK |  |
|  | Wszystkie zarejestrowane pliki video oraz zdjęcia mogą być archiwizowane na: - nośnikach USB - automatycznie na serwerze archiwizacyjnym (dostarczanym wraz z systemem) - w wyznaczonej lokalizacji sieciowej. |  | TAK |  |
|  | Możliwość usuwania zarejestrowanych materiałów tylko przez upoważnionych użytkowników. |  | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji wideo bez dźwięku. Możliwość wyciszania mikrofonu za pomocą dedykowanego przycisku. |  | TAK |  |
|  | Nagrywanie w systemie wykorzystujące kodek H.264 oraz pliki wideo w formacie *.MP4 z możliwością odtwarzania na komputerach klasy PC oraz MAC |  | TAK |  |
|  | Rejestracja wideo w formacie FHD 1080p Rejestracja zdjęć w formacie JPEG w rozdzielczości 1920x1080 |  | TAK |  |
|  | Nagrywanie 1-godzinnego materiału w rozdzielczości 1080p30 nie przekraczające 4GB. |  | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia sygnału dźwiękowego co min. 1 minutę, informującego użytkownika, iż funkcja nagrywania jest włączona. Możliwość zmiany interwału dźwiękowego. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie w postaci ikon piktograficznych wskaźnika aktualnego zapełnienia pojemności nośnika używanego do zapisywania materiałów video. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na monitorze w czasie rzeczywistym obrazu wideo z urządzeń podłączonych do systemu (np. robot chirurgiczny, kamera chirurgiczna umieszczona w lampie operacyjnej, kamera do podglądu sali, endoskop, itp.). |  | TAK |  |
|  | Jednoczesne podłączanie do systemu min. 6 różnych źródeł obrazu (np. robot Da Vinci; kamera chirurgiczna z lampy operacyjnej; kamera podglądu sali; komputer PC) |  | TAK, podać |  |
|  | Jednoczesne podłączenie do systemu min. 3 źródeł wyjściowych (np. do dodatkowych monitorów medycznych, nie będących zakresem postepowania). Możliwość wyświetlenia niezależnego sygnału na każdym z monitorów. |  | TAK, podać |  |
|  | Każde z podpiętych źródeł sygnałowych powinno mieć możliwość przypisania konkretnej ikony, charakteryzującej wybrany sprzęt (z dostępnej bazy obrazów, wgranych do systemu). |  | TAK |  |
|  | System automatycznie rozpoznający aktualny stan urządzenia wejściowego / wyjściowego. Po podłączeniu urządzenia wideo do systemu, automatycznie pojawia się wybrana ikona informująca o jego gotowości. W przypadku gdy urządzenie jest podłączone do systemu, ale nie jest uruchomione – ikona powinna o tym informować (np. zmiana koloru). Po odpięciu urządzenia od systemu, ikona powinna zniknąć. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie, w pasku umieszczonym na górze ekranu następujących informacji: - nazwa urządzenia - IP urządzenia - hasło (generowane losowo) do odbioru strumieniowanego sygnału audio-wideo - dane pacjenta (np. imię i nazwisko lub PESEL) - data i godzina Informacje wyświetlanie w trybie „ON TOP” – brak możliwości ich zasłonienia przez inne otwarte okna. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania źródła obrazu spośród podłączonych urządzeń pojedynczo lub w połączeniu z innym obrazem (PIP, PAP). Możliwość wyboru min. 2 rozmiarów wyświetlania obrazu w systemie PIP oraz w systemie PAP. |  | TAK, podać |  |
|  | Przycisk dla funkcji „Nagraj” w postaci ikony piktograficznej, służący do uruchomienia oraz zatrzymania nagrywania video. |  | TAK |  |
|  | Przycisk dla funkcji „Zdjęcie” w postaci ikony piktograficznej, służący do wykonania zdjęcia z nagrywanego materiału video. |  | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca dodawania komentarzy oraz rysowanie w formie nakładki na wykonanym zdjęciu. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlanie na monitorze informacji o trwającym nagrywaniu video w postaci ikony oraz czerwonej ramki wokół nagrywanego materiału. Informacje te nie znajdą się na materiale wideo. |  | TAK |  |
|  | Przełączanie ekranu monitora w tryb podświetlania na biało za pomocą dedykowanej ikony na ekranie, tzw. tryb negatoskopu analogowego. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie cyfrowych obrazów radiologicznych w formacie DICOM z nośników zewnętrznych USB, płyt CD/DVD lub ze szpitalnego systemu PACS. |  | TAK |  |
|  | Identyfikacja pacjenta poprzez dostęp do DICOM Worklist |  | TAK |  |
|  | Wbudowana przeglądarka z licencją na min. 5 lat (możliwość odnowienia licencji po 5 latach). Import obrazów radiologicznych i danych pacjenta, funkcje przeglądania (wybór metody wyświetlania i ilości obrazów, zoom, pomiary itp.) |  | TAK, podać |  |
|  | Parametry przeglądarki DICOM: - metody obrazowania: CR, DX, MG, CT, MR, PT, US, XA, NM, SC, SR - obrazy skompresowane: RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000, JPEG LS - wizualizacja serii: serie / obrazy mogą być wyświetlane w trybie okienkowym lub pełnoekranowym (przełączenie na pełny ekran przez podwójne dotknięcie) - przewijanie zdjęć serii za pomocą funkcji multi-touch (1 palec) - płynne powiększanie za pomocą funkcji multi-touch (tryb wielodotykowy - 2 palce) - regulacja jasności i kontrastu za pomocą funkcji multi-touch (tryb wielodotykowy – 3 palce) - orientacja obrazów: serie wyświetlane w orientacji radiologicznej lub chirurgicznej - rekonstrukcje w płaszczyznach ortogonalnych - rekonstrukcja trójwymiarowa z możliwością płynnej edycji wygenerowanego modelu (obrót w każdej płaszczyźnie, powiększenie, usunięcie obszaru, zmiana wysycenia kolorami zależnie od gęstości tkanek) |  | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczeństwo danych: możliwość ustawienia aby wszyscy pacjenci / serie były automatycznie usuwane z dysku twardego przy wyłączaniu systemu. |  | TAK |  |
|  | Strumieniowanie każdego sygnału podłączonego do systemu w jakości FHD 1080p |  | TAK |  |
|  | Przycisk dla funkcji „Strumieniowanie” w postaci ikony piktograficznej, służący do uruchomienia oraz zatrzymania strumieniowania video. |  | TAK |  |
|  | Informacja na ekranie (w postaci ikony) informująca użytkownika, iż funkcja strumieniowania jest aktywna. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlania strumieniowanego obrazu i dźwięku na komputerach podłączonych do sieci LAN poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. |  | TAK |  |
|  | Dostęp do strumieniowanego materiału zabezpieczone losowo wygenerowanym hasłem, aktualnie wyświetlanym na ekranie monitora sterującego. |  | TAK |  |
|  | System umożliwiający wykonanie kopii bezpieczeństwa finalnych ustawień, w celu ewentualnego ich szybkiego przywrócenia w przypadku awarii. |  | TAK |  |
|  | DODATKOWE URZĄDZENIA |  |  |  |
|  | Kamera zainstalowana w pomieszczeniu (pod sufitem) służąca do podglądu sali. Wersja 4K - parametry minimalne: - rozdzielczość obrazu 3840 × 2160 - tryb dzień / noc - wbudowane diody IR o zasięgu do 30m - wyjście wideo - złącze HDMI - cyfrowa redukcja szumów - zasilanie PoE IEEE 802.3af - wandaloodporna obudowa |  | TAK, podać |  |
|  | Mikrofon bezprzewodowy, nagłowny / krawatowy na salę operacyjną – 2 sztuki. Ładowarka do akumulatorów + 8 akumulatorów. - sterowanie parametrami mikrofonu z poziomu monitora sterującego. - bodypack z wyświetlaczem wskazującym częstotliwość i niski poziom naładowania baterii. - 16 kanałów z możliwością wyboru częstotliwości. - 2x zrównoważone wyjście XLR i jedno niezbalansowane wyjście 6,3 mm. - wymiary (odbiornik): 185 x 215 x 40mm. Wymiary (bodypack): 30 x 68 x 100. - zakres częstotliwości: 863.000 - 865.000 MHz. - pasmo przenoszenia: 40Hz – 17.000Hz. Zakres dynamiczny: >85dB. - zużycie energii: 0.022 - 0.011A. |  | TAK, podać |  |
|  | Nagłośnienie zainstalowane w suficie w postaci dwóch głośników o następujących minimalnych parametrach technicznych: - membrana polipropylenowa - zrównoważone tweetery kopułkowe PEI - moc szczytowa: 240W - moc ciągła: 40W (RMS) - czułość: 91dB - pasmo przenoszenia: 55Hz – 20kHz - impedancja: 4.0 Ohm |  | TAK, podać |  |
|  | Serwer archiwizacyjny posiadający następujące parametry minimalne: - pojemność 16 TB (dyski twarde o następujących minimalnych parametrach: Typ dysku: HDD; Interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s; Prędkość obrotowa: 7200 obr/min) - obsługiwane typy macierzy RAID: Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 - rodzaje wejść/wyjść: 2 x Port LAN RJ-45 1GbE; 2 x Port USB 3.0 - pamięć RAM: 2 GB DDR4 non-ECC - protokoły sieciowe: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP - system plików: wewnętrzne dyski twarde Btrfs; EXT4. Zewnętrzne dyski twarde: Btrfs; EXT4; EXT3; FAT; NTFS; HFS+; exFAT - dostępność przez sieć web (www) - Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze; Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze) na tabletach - zapora, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania) |  | TAK, podać |  |
|  | Warunki gwarancji: min. 24 miesiące. |  | TAK, podać |  |

Aparat RTG z ramieniem C

Producent/ kraj: ……………………………………

Model: …………………………………..…………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: min 2025 Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. | TAK PODAĆ |  |  |
| 2. | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz. | TAK |  |  |
| 3. | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10%. | TAK |  |  |
| 4. | Moc generatora . 2,5 kW. | TAK PODAĆ |  |  |
| 5. | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz. | TAK PODAĆ |  |  |
| 6. | Prąd dla trybów fluoroskopii ciągłej ≥12mA | TAK PODAĆ |  |  |
| 7. | Radiografia cyfrowa. | TAK |  |  |
| 8. | Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA. | TAK PODAĆ |  |  |
| 9. | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60%. | TAK PODAĆ |  |  |
| 10. | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV. | TAK PODAĆ |  |  |
| 11. | Automatyka doboru parametrów skopii. | TAK |  |  |
| 12. | Skopia pulsacyjna max do 8 pulsów/s i skopia ciągła | TAK PODAĆ |  |  |
| 13. | Przycisk dedykowany oraz oznaczony symbolem lub nazwą skopi ciągłej do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami | TAK |  |  |
| LAMPA X-RAY |  |  |  |  |
| 14. | Lampa ze stacjonarną anodą – dwuogniskowa | TAK |  |  |
| 15. | Totalna filtracja min. 5,0 mm Al. | TAK PODAĆ |  |  |
| 16. | Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6 mm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 17. | Pojemność cieplna anody min. 50 kHU. | TAK PODAĆ |  |  |
| 18. | Pojemność cieplna kołpaka min. 900 kHU. | TAK PODAĆ |  |  |
| 19. | Szybkość chłodzenia anody min. 37 kHU/min. | TAK PODAĆ |  |  |
| 20. | Kolimator typu IRIS. | TAK |  |  |
| 21. | Kolimator szczelinowy z rotacją. | TAK |  |  |
| 22. | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania. | TAK |  |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  |  |  |
| 23. | Waga wózka z ramieniem C max. 320kg. | TAK PODAĆ |  |  |
| 24. | Głębokość ramienia C min. 66 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 25. | Wolna przestrzeń: min. 78 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 26. | Odległość SID min. 100 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 27. | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 28. | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 44 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 29. | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 24°. | TAK PODAĆ |  |  |
| 30. | Zmotoryzowany ruch pionowy. | TAK |  |  |
| 31. | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 205°. | TAK PODAĆ |  |  |
| 32. | Zakres ruchu orbitalnego ≥ 150° | TAK PODAĆ |  |  |
| 33. | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji. | TAK |  |  |
| 34. | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody. | TAK |  |  |
| 35. | Pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu, dodatkowo pozostałe hamulce aparatu oznaczone kolorami | TAK |  |  |
| 36. | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 3 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny. | TAK PODAĆ |  |  |
| 37. | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu. | TAK |  |  |
| 38. | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia w repozycji ( ustawienie lampa na górze) | TAK |  |  |
| 39. | Płynna regulacja parametrów z poziomu tabletu min: - skala szarości - jasność i kontrast - filtr detekcji metalu - filtr odpowiadający za detekcję układu kostnego - filtr szumów | TAK PODAĆ |  |  |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |  |  |
| 40. | Wielkość detektora > 30 cm x 30 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 41. | Ilość pól detektora obrazu min. 3. DQE 72% | TAK PODAĆ |  |  |
| 42. | Rozdzielczość detektora CMOS min. 1500 x 1500. | TAK PODAĆ |  |  |
| 43. | Wymiar obudowy detektora max. 3 cm | TAK PODAĆ |  |  |
| MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU |  |  |  |  |
| 44. | Monitory umieszczone na wózku z ramieniem C. | TAK |  |  |
| 45. | Monitor 27” medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840x2160 pikseli Kontrast ≥1000:1 luminacja≥ 600cd/m2. | TAK PODAĆ |  |  |
| 46. | Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu | TAK |  |  |
| 47. | Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 39 cm bez ruchu pionowego kolumny | TAK |  |  |
| 48. | Kąt widzenia (obrazu min. 176°). | TAK PODAĆ |  |  |
| 49. | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów. | TAK PODAĆ |  |  |
| 50. | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli, 32 bit. | TAK PODAĆ |  |  |
| 51. | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 150 000 obrazów. | TAK PODAĆ |  |  |
| 52. | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Wyjście USB. | TAK |  |  |
| 53. | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub Raw lub BMP. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 54. | Funkcja „Last Image Hold” (LIH). | TAK |  |  |
| 55. | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo / prawo na monitorze. | TAK |  |  |
| 56. | ZOOM min. x 4. Obraz lustrzany. | TAK PODAĆ |  |  |
| 57. | Oprogramowanie DICOM 3.0 | TAK |  |  |
| 58. | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania. | TAK |  |  |
| 59. | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  |  |
| 60. | Dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live. | TAK, PODAĆ |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE / WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |
| 61. | Celownik laserowy na detektorze cyfrowym | TAK |  |  |
| 62. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |  |
| 63. | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu. | TAK |  |  |
| 64. | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji. | TAK |  |  |
| 65. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |  |
| 66. | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu. | TAK |  |  |
| 67. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |  |
| 68. | Gwarancja 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |  |
| 69. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | TAK PODAĆ |  |  |

# MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NACZYŃ SANITARNYCH z WC

| L.p. | Parametry | Warunki wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych. Podać model , typ i producenta urządzenia | Tak (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe nie powystawowe, rok produkcji min. 2025. | Tak (podać) |  |
|  | Myjnia dezynfektor w zabudowie ze zintegrowanymi panelem bocznym i ramą wykończeniową ze stali nierdzewnej. Przycisk do spłukiwania WC umieszczony na zabudowie urządzenia | Tak |  |
|  | Rama montażowa w komplecie z: - syfonem GEBERIT 90 mm - wężami przyłączeniowymi ciepłej i zimnej wody - pneumatycznym urządzeniem sterującym do zbiornika na wodę WC - 10-litrowym zbiornikiem wody | Tak |  |
|  | Model z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. | Tak |  |
|  | Minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie trzy kaczki. Uchwyt do naczyń w komplecie z urządzeniem. | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość mycia basenów podłużnych z rączką | Tak |  |
|  | Możliwość mycia misek, słoi, nocników i innych naczyń sanitarnych | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyń i przedmiotów | Tak/Nie |  |
|  | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | Tak |  |
|  | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 0,5 cm. | Tak (podać) |  |
|  | Drzwi zapewniające całkowitą paroszczelność, wyposażone w uszczelkę z trwałego silikonu | Tak |  |
|  | Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | ### Tak (podać) |  |
|  | Komora mycia bez spoin i połączeń laserowych, z nachyleniem sufitu, tworząca z lejem odpływowym jeden element umożliwiające samooczyszczenie. | Tak |  |
|  | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie. przy pomocy ergonomicznego uchwytu wykonanego ze stali nierdzewnej. Brak wgłębień w drzwiach pod uchwytem utrudniających mycie i dezynfekcję powierzchni myjni. | Tak (podać) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne zabudowy (bez miski WC): Szerokość: 650 mm Głębokość: 500 mm Wysokość od podłogi: 2220 mm Szerokość samego urządzenia max. 450 mm | Tak (podać) |  |
|  | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń przy zamykaniu drzwi komory. | Tak |  |
|  | Minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - min. szerokość 400 mm, - min. wysokość 550 mm. | Tak (podać) |  |
|  | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę i detergenty – minimalnie 15 dysz z czego min. 6 obrotowych. Nie dopuszcza się ramion obrotowych i wysuwanych dysz obrotowych/teleskopowych. | Tak (podać) |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. | Tak/Nie |  |
|  | Moc wodnej pompy myjącej 0,7-1,0 kW i wydajność 320-350 l/min. | Tak (podać) |  |
|  | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy w zakresie od 3,1 do 3,5 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Moc znamionowa maksymalnie 4,1 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 6,0 bar. | Tak (podać) |  |
|  | Pompa dozująca płynny środek odkamieniająco-nabłyszczający. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji drugiej pompy dozującej płynny środek myjący | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość stosowania w myjniach środków (detergent i płyn odkamieniająco-zmiękczający) min. trzech różnych producentów | Tak (podać) |  |
|  | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy. | Tak |  |
|  | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | Tak |  |
|  | Panel sterujący z dotykowymi przyciskami wyboru programu. Możliwość obsługi panelu sterowania w rękawiczkach medycznych. (Nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych, których uruchomienie odbywa się przez pchnięcie) | Tak |  |
|  | Wyświetlacz wielokolorowy graficzno – tekstowy LCD informujący o : typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. Komunikaty w języku polskim. Rozmiar wyświetlacza min. 3,3” | Tak (podać) |  |
|  | Kontrola temperatury za pomocą min. jednego czujnika temperatury klasy PT 1000. | Tak |  |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu, zabezpieczenie przed otwarciem w przypadku braku napięcia elektrycznego. Blokada uruchomienia przy otwartych drzwiach komory. | Tak |  |
|  | Optyczne i akustyczne informacje o awariach i błędach | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie minimum 60 do 6000. | Tak (podać) |  |
|  | Minimalnie cztery programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny , intensywny i użytkownika. Wszystkie programy wybierane bezpośrednio z panelu sterującego za pomocą dedykowanych przycisków | Tak (podać) |  |
|  | System suszenia wsadu strumieniem filtrowanego powietrza. System wyposażony w filtr HEPA H14 i kondensator oparów . | Tak |  |
|  | Elektroniczne zarządzanie urządzeniem poprzez mikroprocesor, możliwość podłączenia do komputera PC – zapisu danych, rejestracji cykli. | Tak |  |
|  | Port USB do komunikacji z PC. | Tak |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej kontroli urządzenia i komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą modułu BLUETOOTH. | Tak/Nie |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB. | Tak (podać) |  |
|  | Program serwisowy pozwalający na dokonywanie statystyk użycia urządzenia | Tak |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne trzy fazowe lub jedno fazowe | Tak |  |
|  | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji procesów mycia – minimum 10 000 cykli. | Tak |  |
|  | Pakiet startowy dostarczany wraz z urządzeniem w postaci 3 basenów z pokrywami i 3 kaczek, oraz kanister 5 l płynu zmiękczającego | Tak |  |
|  | Możliwość wstawienia do myjni 2 pojemników środków chemicznych po 5l | Tak |  |
|  | Urządzenie gwarantujące usuwanie sporów Clostridium Difficale potwierdzone certyfikatem niezależnej instytucji badawczej. | Tak |  |
|  | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. | Tak |  |
|  | Zgodność z dyrektywą medyczną potwierdzona certyfikatem CE. | Tak |  |

MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NACZYŃ SANITARNYCH

Producent:  …………………….

Model/Typ:  ………………………..

Rok produkcji  ……………………..r.

| L.p. | Parametry | Warunki wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe nie powystawowe, rok produkcji min. 2025. | Tak (podać) |  |
|  | Model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. | Tak |  |
|  | Minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie trzy kaczki. Uchwyt do naczyń w komplecie z urządzeniem. | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość mycia basenów podłużnych z rączką | Tak |  |
|  | Możliwość mycia misek, słoi, nocników i innych naczyń sanitarnych | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyń i przedmiotów | Tak/Nie |  |
|  | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | Tak |  |
|  | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 0,5 cm. | Tak (podać) |  |
|  | Drzwi zapewniające całkowitą paroszczelność, wyposażone w uszczelkę z trwałego silikonu | Tak |  |
|  | Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | Tak (podać) |  |
|  | Komora mycia bez spoin i połączeń laserowych, z nachyleniem sufitu, tworząca z lejem odpływowym jeden element umożliwiające samooczyszczenie. | Tak |  |
|  | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie przy pomocy ergonomicznego uchwytu. Brak przetłoczeń w drzwiach pod uchwytem, utrudniających mycie i dezynfekcję drzwi. Dolna krawędź drzwi umieszczona na wysokości min. 700 mm. | Tak (podać) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: - głębokość do 550 mm, - szerokość do 450 mm, - wysokość do 1550 mm. | Tak (podać) |  |
|  | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń przy zamykaniu drzwi komory. | Tak |  |
|  | Minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - min. szerokość 400 mm, - min. wysokość 550 mm. | Tak (podać) |  |
|  | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę i detergenty – minimalnie 15 dysz z czego min. 6 obrotowych. Nie dopuszcza się ramion obrotowych i wysuwanych dysz obrotowych/teleskopowych. | Tak (podać) |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. | Tak/Nie |  |
|  | Moc wodnej pompy myjącej 0,7-1,0 kW i wydajność 320-350 l/min. | Tak (podać) |  |
|  | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy w zakresie od 3,1 do 3,5 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Moc znamionowa maksymalnie 4,1 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 6,0 bar. | Tak (podać) |  |
|  | Pompa dozująca płynny środek odkamieniająco-nabłyszczający. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji drugiej pompy dozującej płynny środek myjący | Tak/Nie |  |
|  | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy. | Tak |  |
|  | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | Tak |  |
|  | Panel sterujący z dotykowymi przyciskami wyboru programu. Możliwość obsługi panelu sterowania w rękawiczkach medycznych. (Nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych, których uruchomienie odbywa się przez pchnięcie) | Tak |  |
|  | Wyświetlacz wielokolorowy graficzno – tekstowy LCD informujący o : typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. Komunikaty w języku polskim. Rozmiar wyświetlacza min. 3,3” | Tak (podać) |  |
|  | Kontrola temperatury za pomocą min. jednego czujnika temperatury klasy PT 1000. | Tak |  |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu, zabezpieczenie przed otwarciem w przypadku braku napięcia elektrycznego. Blokada uruchomienia przy otwartych drzwiach komory. | Tak |  |
|  | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie minimum 60 do 6000. | Tak (podać) |  |
|  | Minimalnie cztery programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny , intensywny i użytkownika. Wszystkie programy wybierane bezpośrednio z panelu sterującego za pomocą dedykowanych przycisków | Tak (podać) |  |
|  | System suszenia wsadu strumieniem filtrowanego powietrza. System wyposażony w filtr HEPA H14 i kondensator oparów . | Tak |  |
|  | Elektroniczne zarządzanie urządzeniem poprzez mikroprocesor, możliwość podłączenia do komputera PC – zapisu danych, rejestracji cykli. | Tak |  |
|  | Port USB do komunikacji z PC. | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą BLUETOOTH. | Tak/Nie |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB. | Tak (podać) |  |
|  | Program serwisowy pozwalający na dokonywanie statystyk użycia urządzenia | Tak |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne trzy fazowe lub jedno fazowe | Tak |  |
|  | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji procesów mycia – minimum 10 000 cykli. | Tak |  |
|  | Pakiet startowy dostarczany wraz z urządzeniem w postaci 3 basenów z pokrywami i 3 kaczek, oraz kanister 5 l płynu zmiękczającego | Tak |  |
|  | Możliwość wstawienia do myjni 2 pojemników środków chemicznych po 5l | Tak |  |
|  | Urządzenie gwarantujące usuwanie sporów Clostridium Difficale potwierdzone certyfikatem niezależnej instytucji badawczej. | Tak |  |
|  | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. | Tak |  |
|  | Zgodność z dyrektywą medyczną potwierdzona certyfikatem CE. | Tak |  |