## Załącznik nr 3 opis przedmiotu
Pakiet 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulka do nakłucia tętnicy promieniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min: 4 [F], 5 [F], 6 [F], 7[F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | minimalna wymagana długość 11 [cm] i 7 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | w zestawie igła do nakłucia 21G oraz stalowy miniprowadnik o średnicy 0,018 ["] | TAK | –
5 | w zestawie igła do nakłucia 20 G oraz stalowy miniprowadnik o średnicy 0,025 ["] | TAK | –
6 | dilatator zapewniający łagodne wprowadzanie introducera do tętnicy promieniowej | TAK | –
Cewnik diagnostyczny radiologiczny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK | –
3 | cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,035 ["] i 0,038 ["] | TAK | –
4 | dostępne długości, min: od 40 [cm] do 125 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym i otworami bocznymi | TAK | –
6 | dostępny cewnik o średnicy 5 F | TAK | –
7 | dostępny cewnik o średnicy 4 F | TAK | –
8 | dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein | TAK | –
9 | duży wybór kształtów krzywizn, min. dostępne krzywizny: prosty (STR), pigtail (PIG), multipurpose, headhunter (H), Bentson, internalmammary (IM), Cobra, Vertebral | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | –
10 | dla cewnika 5 F o długości 100 [cm] wymagane kształty krzywizn: COBRA | TAK | –
Prowadnik do trudnych zabiegów CTO
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne końcówki taperowane 0,011 ["] i 0,012["] | TAK | –
3 | prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej | TAK | –
4 | dostępne prowadniki o sztywności końcówki, min.2 [g], 4 [g], 6 [g] | TAK, wyszczególnić [g] | –
5 | dostępna końcówka cieniująca min. 15 [cm] | TAK | –
6 | pokrycie hydrofilne na odcinku dystalnym min. 40 [cm] | TAK | –
7 | dostępne długości prowadnika, min. 190 [cm, 300[cm] | TAK, wyszczególnić długości [cm] | [1,2]
Pakiet 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik typu "over the wire" | TAK | –
3 | dostępne długości użytkowe shaft'u: 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035 ["] | TAK | –
5 | cewnik kompatybilnt z introducerem 6F | TAK | –
6 | wymagane średnice, min. 3,00 [mm], 4,0 [mm], 5,0mm] ,6,0 [mm], 7,0 [mm], 8,0 [mm], 9,0 [mm], 10,0 [mm], 12,0 [mm], 14,0 [mm], | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice nominalne balonu > 12,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | dostępne długości balonu > 200,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | wysokie ciśnienie RBP ≥ 20 atmosfer | TAK, podać w atmosferach | –
10 | wymagane długości, min. 20,0 [mm],40 [mm],60 [mm],80 [mm],100 [mm],120 [mm],150 [mm], 200,0 [mm] | TAK,wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Stent nitinolowy do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego do naczyń obwodowych o wymiarach 7,0 [mm] | TAK | –
3 | skracalność po rozprężeniu, max. 2% | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne długości, min. 20 [mm], 30 [mm], 40 [mm], 60 [mm], 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów [mm] | [1,2]
6 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7[mm], 8[mm], 9 [mm],10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów [mm] | [1,2]
7 | widoczność w skopii - dostępne markery na stencie | TAK | –
8 | system uwalniania zapobiegający niekontrolowanemu uwalnianiu stentu i jego "skakaniu" | TAK | –
Zamykacz naczyniowy szwowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | przyrząd umożliwiający zamykanie otworów po introducerach o średnicy, min. od 5 F do 21 F | TAK
3 | przyrząd działający na zasadzie szwu naczyniowego bez elementów wchłanialnych | TAK | –
4 | możliwość natychmiastowego ponownego nakłucia tętnicy w miejscu gdzie zastosowano zamykacz | TAK | –
5 | możliwość założenia szwów na początku procedury, a na koniec tylko ich dociągnięcie | TAK | –
6 | zastosowanie zamykacza w tętnicach i żyłach | TAK | –
7 | hydrofilna powłoka ułatwiająca wprowadzanie | TAK/NIE | 1/0
Dwubiegunowy stymulujący rytm cewnik z balonikiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dwubiegunowy stymulujący rytm cewnik z balonikiem o bardzo elastycznej konstrukcji umożliwiający atraumatyczne wprowadzenie do komory serca pod kontrolą fluoroskopii lub bez | TAK | –
3 | gładka, hemokompatybilna powierzchnia poliuretanowa zmniejszająca ryzyko zakrzepu | TAK | –
4 | szybka inflacja i deflacja balonika | TAK | –
5 | wymagana średnica: 5 [F] | TAK | –
6 | dostępny marker na głębokości 10 cm ułatwiający pozycjonowanie cewnika | TAK | –
7 | dostępna wersja prosta i zakrzywiona | TAK | –
8 | długość cewnika 110 cm | TAK | –
9 | wyraźnie oznaczone kolorami końcówki | TAK | –
10 | cewnik wraz kompletem niezbędnych akcesorii: konektory, strzykawka do napełniania balonika | TAK | –
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stentgraft do zaopatrzenia tetniaka tetnicy biodrowej i biodrowej wspólnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | do tętnicy biodrowej wspólnej zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe | TAK | –
3 | cześć główna, rozwidlona o średnicach: 12mm (proksymalnie) oraz 10 i 12mm (dystalnie) długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61mm długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58mm | TAK | -
4 | dostarczany w formie załadowanej, wyposażony w cięgna zabezpieczające, zwalniające część proksymalną i dystalną stentgraftu | TAK | -
Stentgraft samorozprężalny przeznaczony do tętnic biodrowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu nadającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dłużej wytrzymałości radialnej | TAK | -
3 | posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych | TAK | -
4 | średnice proksymalne stentgraftu, min. 9 [mm] , 11 [mm], 13 [mm], 16 [mm], 20 [mm], 24 [mm] | TAK, wszczególnić średnice w [mm] | [1,2]
5 | średnica dystalna stentgraftu: 13 mm | TAK
6 | długość stentgraftu:39, 56, 74, 90, 107, 122 mm dla średnic 9, 11, 13mm oraz 39, 56, 74, 90 dla średnic 16, 20, 24 mm | TAK | -
7 | stentgraft dostarczony jest w formie systemu wprowadzającego o średnicy 14-16 F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu dostępny stentgraft nitinolowy o średnicach proksymalnych: 9, 11, 13, 16, 20, 24mm i długości całkowitej w przedziale 70-153 mm załadowany na system wprowadzający 12-14F | TAK | -