Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswiakrakow.pl 						           e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 04.06.2024 r.

dot. przetargu ZP-06/24

na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO TREŚCI SWZ (OGÓLNE)

Pytanie nr 1

dotyczy pakiet 5, SWZ

Zamawiający wymaga oryginalnych folderów producenta lub instrukcji obsługi potwierdzających wymagane parametry. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametrów w powyższych dokumentach, zamawiający zaakceptuje złożenie karty katalogowej wystawionej przez autoryzowanego dystrybutora producenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku braku potwierdzenia parametrów 
w oryginalnych folderów producenta lub instrukcji obsługi potwierdzających wymagane parametry, Zamawiający zaakceptuje złożenie karty katalogowej wystawionej przez autoryzowanego dystrybutora producenta wraz z potwierdzeniem iż dystrybutor ma autoryzację producenta (oświadczenie producenta).

PYTANIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ)

PAKIET NR 1

Pytanie nr 2

(dotyczy pkt 7 pakietu nr 1)

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne o zasięgu ramion 180 cm ( kopuła satelitarna ) i 190 cm ( kopuła 
główna ) ?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 3

(dotyczy pkt 19 i 39 pakietu nr 1)

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuły mają średnice 660 mm ?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 4

(dotyczy pkt 25,26 i 45,46 pakietu nr 1)

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z zakresem regulacji pola oświetlanego d10 16-35 cm i stosunku d50/d10 = 0,55?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

(dotyczy pkt 31 i 51 pakietu nr 1)

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z regulacją natężenia światła w zakresie 25-100% realizowaną w 10 krokach?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 6

Ad 11.

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną przesłonę diod LED gwarantującą w razie uszkodzenia brak rozpryśnięć się fragmentów wykonaną z innego materiału niż poliwęglan ?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 7

Ad 22.

Czy Zamawiający dopuści ilość diod: 72 diod LED rozmieszczonych na całej powierzchniach czaszy?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 8

Ad 25.

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji średnicy oświetlonego pola d10 z odległości 1 m wynoszący: 140 - 320 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

Ad 30.

Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową regulowaną w 5 krokach z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy o zakresie 3600 ~ 5100 K ?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 10

Ad 35.

Czy Zamawiający dopuści zużycie energii elektrycznej 91W przy maksymalnym natężeniu światła.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 11

Ad 37.

Czy Zamawiający dopuści czaszę o wadze 16 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 12

Ad 39.

Czy Zamawiający dopuści czaszę o średnicy 55 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 13

Ad 42.

Czy Zamawiający dopuści ilość diod: 48 diod LED rozmieszczonych na całej powierzchniach czaszy?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 14

Ad 45.

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji średnicy oświetlonego pola d10 z odległości 1 m wynoszący: 140 - 320 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 15

Ad 50.

Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową regulowaną w 5 krokach z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy o zakresie 3600 ~ 5100 K ?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 16

Ad. 55

Czy Zamawiający dopuści zużycie energii elektrycznej 70 W przy maksymalnym natężeniu światła.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 17

Ad 57.

Czy Zamawiający dopuści czaszę o wadze 15 kg?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 18

Ad 36.

Czy Zamawiający dopuści energie promieniowania dla maksymalnej wartości natężania oświetlenia 3,4 mW2.Lux?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 19

Ad 56.

Czy Zamawiający dopuści energie promieniowania dla maksymalnej wartości natężania oświetlenia 3,4 mW2.Lux?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza lampę o całkowitym zasięgu ramion 1970 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, której czasze posiadają klasę ochrony IP 42?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, której zakres regulacji średnicy oświetlanego pola dla obu czasz wynosi 190-280 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, której współczynnik oddawania barwy czerwonej R9 wynosi 94?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, która posiada 4-stopniową regulację temperatury barwowej w zakresie 3800-5600 K?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, która posiada możliwość regulacji natężenia światła w zakresie 12,5-100% w 12 krokach?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, której Żywotność układu świetlnego wynosi 50 000 h?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, której zużycie energii przy maksymalnym natężeniu światła wynosi 115 W?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, której energia promieniowania dla maksymalnej wartości natężenia oświetlenia wynosi 3,6 (mW/m2) / lx?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, której ciężar czaszy (łącznie z zamocowaniem przegubowym i sterylizowalnym uchwytem) wynosi 15,5 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wymaga, aby lampa była wyposażona w funkcje synchronizacji tzn. jednoczesne sterowanie funkcjami obu czasz z jednej czaszy, co najmniej w zakresie zmiany natężenia światła i temperatury barwowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 31

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

Odp.: Stropy nad III i IV piętrem zostały wykonane jako gęsto-żebrowe „ślepe” wylewane na mokro. Płyta żelbetowa grubości 7-9 cm, żebra w osiach 1-2/A-H (trakt 4,75). Strop nad V piętrem ze skosami wykonano jako strop WPS na belkach stalowych. Sufit zmywalny, kasetonowy H2.

Pytanie nr 32

Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Odp.: Wysokość kondygnacji III piętra  wynosi 413 cm, wysokość kondygnacji IV piętra wynosi 374 cm. Sufity z gk, ułożone na suficie w Sali zabiegowej, wysokość pomieszczenia 395 cm, sufity podwieszone 60x60 w pomieszczeniach sal operacyjnych na wysokości 293 cm.

Pytanie nr 33

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?!

Odp.: W pomieszczeniach znajduje się instalacja elektryczna obsługująca sprzęt i aparaturę medyczną, funkcjonujących w salach operacyjnych i zabiegowych, odległość do rozdzielni do 30 m. Wszystkie prace montażowe, połączenia przewodów umożliwiających podłączenie lampy są po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 34

Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odp.: W miejscu montażu jest zawieszona lampa: Berchtold – Chromophare D508540.

Pytanie nr 35

Prosimy o podanie następujących informacji:

A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:............ ]

Odp.: Odpowiedź w pytaniu nr 31 i 32.

B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny: ............... ]

Odp.: Odpowiedź w pytaniu nr 32.

C. Dystans pomiędzy A i B

Odp.: Odpowiedź w pytaniu 32.

Pytanie nr 36

pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści lampę o zasięgu ramion 1760 oraz 1610 mm dla satelit ?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 37

pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści lampę o kształcie jak poniżej?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 38

pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści lampę z powierzchnią niepokrytą powłoką antybakteryjną o klasie ochrony IP 42? Z zachowaniem pozostałych parametrów z punktu.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 39

pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści lampę w której sterowanie opisanymi w tym punkcie funkcjami odbywa się z panelu dotykowego umiejscowionego przy czaszy na ramieniu.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 40

pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści czaszę o średnicy 660 mm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 41

pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści lampę w której matryca podzielona jest na 4 części? Parametr nie ma znaczenia dla użytkowania lampy, ponieważ każda dioda stanowi osobny organizm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 42

pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną przez panel boczny umieszczonym w bocznej części oprawy - w zakresie 20-30 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 43

pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści lampę w której regulacja parametrów opisanych w tym punkcie odbywa się z panelu umiejscowionego bezpośrednio przy uchwycie sterylnym?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 44

pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści lampę z R9 - 90?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 45

pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3800 / 4300 / 4800 K?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 46

pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 25-100 % w 6 krokach ? Rozwiązanie nie znacznie odbiegające od wymaganego.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 47

pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści lampę z całkowitym poborem mocy lampy max 63W?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 48

pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści lampę o energii promieniowania 3.49 mW/m2*Lux?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 49

pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści lampę o energii promieniowania 3.49 mW/m2*Lux?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 50

pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści czaszę o średnicy 660 mm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 51

pkt. 45

Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną przez panel boczny umieszczonym w bocznej części oprawy - w zakresie 20-30 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 52

pkt. 47

Czy Zamawiający dopuści lampę w której regulacja parametrów opisanych w tym punkcie odbywa się z panelu umiejscowionego bezpośrednio przy uchwycie sterylnym?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 53

pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści lampę z R9 - 90?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 54

pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3800 / 4300 / 4800 K?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 55

pkt. 51

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 25-100 % w 6 krokach ? Rozwiązanie nie znacznie odbiegające od wymaganego.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 56

pkt. 55

Czy Zamawiający dopuści lampę z całkowitym poborem mocy lampy max 63W?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 57

pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści lampę o energii promieniowania 3.49 mW/m2*Lux?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 58

pkt. 57

Czy Zamawiający dopuści lampę o energii promieniowania 3.49 mW/m2*Lux?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 59

pkt. 58 Czy Zamawiający dopuści w której sterowanie parametrami wszystkich czasz możliwe jest za pomocą aplikacji na tablet, zamiast pilota bezprzewodowego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – wraz z załączonym urządzeniem (tablet) i wgranym oprogramowaniem.

Pytanie nr 60

Warunki serwisu i gwarancji pkt. 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przeglądu co 12 miesięcy? Producent lamp nie wymaga takiej praktyki w okresie trwania gwarancji.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET NR 2

Pytanie nr 61

Dot. Pakietu nr 2 – Szyna CPM 4 szt

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna spełniającą SWZ szynę o poniższych parametrach technicznych?

|  | Jedno urządzenie do terapii wszystkich 3 stawów kończyny dolnej: stawu kolanowego, biodrowego i skokowego w trybie pasywnym |
| --- | --- |
|  | 3.2” kolorowy ekran dotykowy |
|  | Rysik do ekranu dotykowego |
|  | Pilot z kolorowym ekranem dotykowym |
|  | 13 gotowych programy terapeutyczne |
|  | 50 programów użytkownika wpisane w pamięci wewnętrznej aparatu |
|  | Ustawienie kąta w czasie rzeczywistym |
|  | Funkcja automatycznego ustawienia pozycji neutralnej przystosowanej do transportu urządzenia |
|  | Obciążenie nominalne: 20 kg |
|  | Możliwość odwrócenia obciążenia: Od 1 do 25 |
|  | Maksymalna waga pacjenta: 135kg |
|  | Wzrost pacjenta: 120-220 cm |
|  | Limit wyprostu stawu biodrowego: 0° |
|  | Limit zgięcia stawu biodrowego: 115° |
|  | Limit wyprostu stawu kolanowego: -10° |
|  | Limit zgięcia stawu kolanowego: 123° |
|  | Limit zgięcia podeszwowego stawu skokowego: -40° |
|  | Limit zgięcia grzbietowego stawu skokowego: 25° |
|  | Czas trwania terapii: Max. 59 minut 59 sekund |
|  | Długość kości piszczelowej: 23 – 55 cm |
|  | Długość kości udowej: 35 – 50 cm |
|  | Długość całej kończyny dolnej: 58 –105 cm |
|  | Prędkość: 40° – 380°/min |
|  | Możliwość wykorzystania szyny dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian |
|  | Możliwość regulacji podparcia stóp/ regulacja podparcia na boki |
|  | Możliwość odwracania podstawki na stopy |
|  | Zabezpieczenie z zatrzaskami |
|  | Możliwość zmiany wszystkich parametrów w trakcie terapii |
|  | Możliwość blokady pacjenta |
|  | Przywracanie ustawień fabrycznych jednostki |
|  | Program rozgrzewki/ program progresywny |
|  | Program intensywnego zgięcia i wyprostu |
|  | Kontrola prędkości zgięcia/wyprostu |
|  | Program rozciągania zgięcia i wyprostu |
|  | Zatrzymanie w zgięciu i wyproście |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.): 390 x min. 430 - max. 580 x 970 mm |
|  | Waga: 14 kg |
|  | Stopień ochrony: IP 21 |
|  | Zasilanie: 100–240 V, 50 Hz – 60 Hz |

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET NR 4

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowane aparaty były zintegrowane z aplikacjami medycznymi pracującymi aktualnie w pracowni ZDO min. systemem klasy PACS (prosimy o podanie producenta i nazwy oprogramowania) oraz czy koszty licencji i usług serwisowych ponosić będzie Zamawiający czy Wykonawca?

Odp.: Zamawiający nie wymaga by oferowane aparaty były zintegrowane z aplikacjami medycznymi pracującymi aktualnie w pracowni ZDO.

Pytanie nr 63

I Jednostka główna, dotyczy punktu nr. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG z ilością niezależnych kanałów przetwarzania na poziomie 2 274 432?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 64

I Jednostka główna, dotyczy punktu nr. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG wyposażone w 3 gniazda na głowice obrazowe, z uwagi na to, że Zamawiający wymaga trzech głowic w rzeczonym pakiecie?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 65

I Jednostka główna, dotyczy punktu nr. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG z ekranem dotykowym, służącym do sterowania aparatem o przekątnej obrazu 10,1 cala? Taka wielkość umożliwia komfortowe sterowanie systemem zachowując pełną ergonomie i intuicyjność pracy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 66

I Jednostka główna, dotyczy punktu nr. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG z czasem uruchamiania się do pełnej gotowości w czasie wynoszącym maksymalnie 112 sekund?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 67

II Tryb 2D (B-mode), dotyczy punktu nr. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG o zakresie dynamiki systemu wynoszącym 290 dB?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 68

IV Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), dotyczy punktu nr. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG o maksymalnej mierzonej prędkości przepływu wynoszącej 0 -  +/- 797 cm/s? Zaoferowany przez Oferującego zakres jest większy niż oczekiwany przez Zamawiającego, natomiast różnica 43 m/s w górnych wartościach zakresu w opinii Oferującego jest nieznaczna.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 69

IV Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), dotyczy punktu nr. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG o kącie korekcji kąta bramki Dopplerowskiej na poziomie 80 stopni i skoku o 1 stopień? W opinii Oferującego taki zakres korekcji kąta jest zupełnie wystarczający.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 70

XII Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym, dotyczy punktu nr. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG z maksymalną liczbą par kursorów pomiarowych na poziomie 10? W opinii Oferującego w praktyce nie zdarza się, aby użytkownicy aparatów USG wykonywali więcej niż 10 pomiarów na jednym obrazie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 71

XIV Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych., dotyczy punktu nr. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG z głowicami liniowymi do badań naczyniowych o szerokości czoła głowicy 38 mm? Przy badaniach naczyniowych, zbyt szerokie czoło głowicy często utrudnia badanie przepływów w naczyniach.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 72

XV Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań ortopedycznych., dotyczy punktu nr. 1

W badaniach ortopedycznych kluczowe bywa obrazowanie tkanek zlokalizowanych bardzo powierzchownie. Jak powszechnie wiadomo, im wyższa częstotliwość głowicy, w tym przypadku liniowej, tym obrazowanie tkanek płytko położonych jest zdecydowanie na wyższym poziomie, natomiast dolne zakresy częstotliwości nie są tak bardzo istotne. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG z głowicami liniowymi do badań ortopedycznych o częstotliwościach w zakresie 5,0 – 18,0 MHz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 73

XV Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań ortopedycznych., dotyczy punktu nr. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG z głowicami liniowymi do badań ortopedycznych o szerokości czoła głowicy 38 mm? W badaniach ortopedycznych ważniejszy jest zakres częstotliwości, aniżeli szerokość czoła, którą można z powodzeniem zwiększyć włączając funkcję obrazowania trapezowego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 74

XVI Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert), dotyczy punktu nr. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG bez możliwości rozbudowy o zintegrowane oprogramowanie do automatycznego pomiaru pęcherzyków ciążowych? W opinii Oferującego jest to zbędna funkcjonalność w aparatach USG o profilu ortopedycznym.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 75

XVI Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert), dotyczy punktu nr. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparaty USG bez możliwości rozbudowy o Zintegrowane oprogramowanie do automatycznych pomiarów położniczych? W opinii Oferującego jest to zbędna funkcjonalność w aparatach USG o profilu ortopedycznym.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 76

dot. dla załącznik nr 2 do SWZ Pakiet 4 pkt. I  podpunkt 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat USG koreańskiego producenta wyposażony w 12,1’’ ekran dotykowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 77

dot. dla załącznik nr 2 do SWZ Pakiet 4 pkt. IV podpunkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat USG koreańskiego producenta którego maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 stopniowym kącie korekcji wynosi 750 cm/s?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 78

dot. dla załącznik nr 2 do SWZ Pakiet 4 pkt. XIII podpunkt 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat USG koreańskiego producenta wyposażony w 192 elementową głowicę conveksową wykonaną w technologii Single Crystal z zakresem częstotliwości pracy wynoszącym 1-7 MHz, kątem skanowania wynoszącym 75 stopni, posiadający 4 częstotliwości pracy dla trybu 2D oraz trybów harmonicznych oraz 3 częstotliwości pracy dla trybów PW oraz CD?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 79

dot. dla załącznik nr 2 do SWZ Pakiet 4 pkt. XIV podpunkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat USG koreańskiego producenta wyposażony w 192 elementową głowicę liniową z zakresem częstotliwości pracy wynoszącym 3-15 MHz której maksymalna głębokość penetracji wynosi 10 cm?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 80

dot. dla załącznik nr 2 do SWZ Pakiet 4 pkt. XV podpunkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat USG koreańskiego producenta wyposażony w 256 elementową głowicę liniową wykonaną w technologii Single Crystal z zakresem częstotliwości pracy wynoszącym 3-19 MHz której szerokość pola obrazowego wynosi 51,2mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 81

dot. dla załącznik nr 2 do SWZ Pakiet 4 pkt. XVI podpunkt 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr jeżeli zaproponowany ultrasonograf będzie posiadał możliwość rozbudowy o tryb służący do detekcji oraz wizualizacji mikroprzepływów tzn. tryb mikrowaskularyzacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PAKIET NR 5

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowane aparaty były zintegrowane z aplikacjami medycznymi pracującymi aktualnie w pracowni ZDO min. systemem klasy PACS (prosimy o podanie producenta i nazwy oprogramowania) oraz czy koszty licencji i usług serwisowych ponosić będzie Zamawiający czy Wykonawca?

Odp.: Zamawiający nie wymaga by oferowane aparaty były zintegrowane z aplikacjami medycznymi pracującymi aktualnie w pracowni ZDO.

Pytanie nr 83

pakiet 5, Załącznik nr 2, pkt. 59

Czy Zamawiający dopuści aparat usg wyposażony w głowicę liniową obsługującą 4 pasma częstotliwości harmonicznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY

Pytanie nr 84

§ 2ust. 4

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktury z 60 dni do 30 dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 85

§ 5 ust. 1

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 2 % do 0,2 % za każdy dzień kalendarzowy zwłoki?

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu umowy.

Pytanie nr 86

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 20 % do 10 %?

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu umowy.

Pytanie nr 87

§ 5 ust. 6

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej kary umownej z 50 % do 10 %?

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapisy § 5 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości netto umowy.”

______________________________________________                 ___________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                                                   e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl