Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-11/2025

Załącznik nr 3 do SWZ

# zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych

# dla analizatorów (2 sztuki), odczynników, kalibratorów, kontroli i akcesoriów badań układu krzepnięcia i innych

# oraz warunki gwarancji, serwisu i inne

| L.p. | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| 1. | Dwa jednakowe analizatory (zwane dalej też “aparatami”” lub “urządzeniami” lub “sprzętem”), spełniające poniżej podane warunki graniczne: - analizator podstawowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, - analizator pomocniczy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, - każdy analizator wyposażony w UPS, drukarkę laserową. Zamawiający wymaga, aby oba analizatory koagulologiczne pochodziły od jednego producenta, wykorzystywały te same odczynniki i metody pomiarowe, jak również wykorzystywały te same kalibratory, materiały kontrolne i materiały zużywalne. |
| 2. | Pełna automatyzacja wszystkich procesów oznaczania wraz z automatycznym rozcieńczaniem próbek w przypadku przekroczenia limitu oznaczanego parametru. |
| 3. | Wydajność aparatu co najmniej 180 oznaczeń / h ( dla PT i APTT jednocześnie ). |
| 4. | Możliwość oznaczania zarówno metodami: pomiaru skrzepu (metoda optyczna), chromogennymi i immunochemicznymi. |
| 5. | Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę ilości kalibratorów , kontroli i akcesoriów były wystarczające do ilości podanych parametrów zgodnie z zaleceniami producenta. |
| 6. | Zamawiający wymaga, aby akcesoria (w tym płyny eksploatacyjne) aparatów skalkulowane zostały w sposób zapewniający pracę aparatu w trybie 24h/dobę. Aparaty włączone cały czas. |
| 7. | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora. |
| 8. | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych. |
| 9. | Analizator wyposażony w przebijak korków systemu zamkniętego pobrania krwi. Możliwość umieszczenia na pokładzie analizatora probówek zamkniętych jak i otwartych w jednym statywie. |
| 10. | Płynne doładowywanie odczynników, próbek badanych, kuwet w trakcie pracy analizatora ( wykonywania analiz ). |
| 11. | Pojedyncze kuwety reakcyjne, nie łączone w rotory lub bloki. Zamawiający dopuszcza kuwety połączone w paski po 4 sztuki. |
| 12. | Czujnik poziomu cieczy dla probówki i odczynnika. |
| 13. | Aparaty wyposażone w wewnętrzny czytnik kodów paskowych ( brak konieczności indywidualnego, manualnego skanowania wkładanych na pokład materiałów przez operatora ). |
| 14. | Tromboplastyna ludzka pochodzenia łożyskowego o ISI ok. 1.0 +/- 0,1 do oznaczania czasu protrombinowego. |
| 15. | Odczynniki do APTT i AT III płynne, gotowe do użycia. |
| 16. | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów (wraz z podglądem krzywych reakcji wszystkich mierzonych parametrów), danych kalibracyjnych i system kontroli jakości badań wykonywanych wraz z wykresami Levey-Jenningsa. |
| 17. | Możliwość archiwizacji bazy danych wraz z krzywymi kalibracyjnymi na nośnikach elektronicznych. |
| 18. | Analizatory przystosowane do pracy w sieci komputerowej. |
| 19. | Minimum 50 pozycji w analizatorze przeznaczonym na próby badane. |
| 20. | Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie analizatorów. |
| 21. | Możliwość wstawienia próbek w probówkach pierwotnych, po odwirowaniu, bez konieczności separacji osocza, jak również w probówkach typu „cup”. Zamawiający używa probówek systemu zamkniętego typu SARSTEDT. |
| 22. | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do oceny zewnątrzlaboratoryjnej oznaczanych parametrów. |
| 23. | Dostawa i montaż klimatyzacji w pracowni koagulologicznej – zapewnienie optymalnej temperatury i wilgotności dla właściwej pracy analizatorów. |
| 24. | Możliwość oznaczania agregacji płytek na co najmniej jednym z zaoferowanych analizatorów. |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, minimum 24 miesiące licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu dzierżawy . Gwarancja obejmuje analizatory, a także klimatyzację i sprzęt komputerowy. |
| 2. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa - wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń na inne o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części ( podzespołów ) - przy trzeciej awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. |
| 3. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji. |
| 4. | Wykonawca zapewni bezpłatny, autoryzowany serwis, a także Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów ( wymiany podzespołów ) i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy. |
| 5. | Wykonawca dostarczy przy dostawie sprzętu: - karty gwarancyjne, - szczegółową instrukcję obsługi analizatorów, - certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta, - zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji, Wszystkie dokument w języku polskim, w wersji papierowej. |
| 6. | Wykonawca dostarczy przy dostawie odczynników: - karty charakterystyki dla wszystkich używanych odczynników i substancji, będących przedmiotem zamówienia - ulotki dla odczynników, - szczegółowy opis postępowania z odczynnikami i materiałami kontrolnymi. Wszystkie dokument w języku polskim, w wersji papierowej. |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników – w siedzibie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. |
| 8. | Wykonawca zapewni udział co najmniej 2 osób w w konferencji interdyscyplinarnej. W miejscu wskazanym przez Wykonawcę poza siedzibą Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Koszt dojazdu na konferencję i noclegu ww. osób pokrywa Wykonawca. |
| 9. | Wykonawca zobowiązany jest do włączenia analizatorów, w ciągu 14 dni od dostarczenia analizatorów, do obecnie funkcjonującego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie systemu informatycznego HIS Eskulap ( zakup sterowników ) i zapewni dwukierunkową transmisję danych, analizatory wyposażone w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. |
| 10. | Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy dostarczy i zainstaluje odpowiedni sprzęt komputerowy (system operacyjny Windows 11 Professional lub równoważny) do działanie systemu LIS Eskulap w laboratorium: - co najmniej dwie stacje robocze z drukarkami / części zużywalne ( tonery, bębny, papier A4 ) – szacowane ilości wydruków to 31 200 - dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie na zamówienie złożone przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy /, - co najmniej 2 drukarki laserowe do każdego z aparatów – raporty kalibracyjne i kontroli jakości – wraz z częściami zużywalnymi, - co najmniej jedna drukarka kodów paskowych typu Zebra, / etykiety termiczne – szacunkowa ilość kodów paskowych 96 000 – dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie na zamówienie złożone przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy/. Za równoważny względem Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit zostanie uznany taki system operacyjny klasy desktop, który zapewnia co najmniej następujące wymagania funkcjonalne i techniczne (przy wykorzystaniu wbudowanych, natywnych mechanizmów systemowych, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania): - Integracja z domeną i centralne zarządzanie: Pełna obsługa integracji z infrastrukturą Active Directory Microsoft (np. domena oparta o Windows Server 2022 lub nowszy) – w tym możliwość dołączenia komputera do domeny AD – oraz zarządzanie stacją roboczą przez centralne Zasady Grup (Group Policy). System musi umożliwiać zdalną, centralną konfigurację ustawień i polityk na komputerach użytkowników, instalację oprogramowania oraz dystrybucję aktualizacji w ramach domeny Active Directory. - Kompatybilność aplikacyjna: Zapewnienie pełnej zgodności z systemem Windows 11 Professional w zakresie działania wszystkich aplikacji użytkowanych obecnie (lub planowanych do użycia) przez Zamawiającego. W szczególności równoważny system operacyjny musi pozwalać na uruchomienie oprogramowania takiego jak pakiet Microsoft Office (2016, 2019), aktualnie używane oprogramowanie antywirusowe (ESET Protect Enterprise), przeglądarki internetowe i innych narzędzi działających w środowisku Windows – bez konieczności stosowania emulatorów czy dodatkowych nakładek oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów dostosowania aplikacji po stronie Zamawiającego. - Polskojęzyczny interfejs i lokalizacja: Pełne wsparcie dla języka polskiego w środowisku systemowym. Równoważny system powinien posiadać graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, polskojęzyczny instalator i kreator konfiguracji, a także wbudowany system pomocy (help) w języku polskim. Ponadto wymagane jest umożliwienie zmiany języka interfejsu (np. na angielski) lub instalacji dodatkowych pakietów językowych bez konieczności reinstalacji systemu. Lokalizacja powinna obejmować polskie wersje podstawowych elementów systemu, takich jak menu, komunikaty systemowe oraz wbudowane aplikacje (np. klient poczty e-mail z kalendarzem, przeglądarka internetowa, odtwarzacz multimediów itp.). - Nowoczesne interfejsy użytkowe: Obsługa różnych sposobów interakcji z systemem. Równoważny OS musi oferować klasyczny interfejs pulpitowy (obsługa myszą i klawiaturą) oraz interfejs dotykowy dostosowany do ekranów dotykowych i urządzeń typu tablet (tzw. tryb tablet). Wymagana jest także funkcja rozpoznawania mowy (poleceń głosowych) w języku polskim, umożliwiająca sterowanie systemem głosem (z mechanizmem „uczenia się” głosu użytkownika dla zwiększenia skuteczności). - Funkcje dostępności (Accessibility): Wbudowane mechanizmy ułatwień dostępu dla użytkowników z niepełnosprawnościami. Równoważny system musi umożliwiać dostosowanie stanowiska pracy dla osób np. słabowidzących lub niedosłyszących – powinien zawierać takie funkcje jak lupa ekranowa, narrator (odczytywanie zawartości ekranu), klawiatura ekranowa, tryby wysokiego kontrastu, powiększenie kursora i inne opcje ułatwiające obsługę komputera osobom z ograniczeniami. - Aktualizacje i biuletyny bezpieczeństwa: Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji systemu przez Internet za pomocą mechanizmu udostępnionego przez producenta systemu (analogicznie do usługi Windows Update). System musi automatycznie wyszukiwać dostępne poprawki i łatki bezpieczeństwa, pobierać je i umożliwiać ich instalację (z opcją wyboru lub odroczenia aktualizacji przez administratora). Wymagany jest również dostęp do oficjalnych biuletynów bezpieczeństwa (wydawanych przez producenta systemu) informujących o wykrytych podatnościach i dostępnych poprawkach, co pozwoli Zamawiającemu na bieżąco monitorować stan bezpieczeństwa. - Zabezpieczenia sieciowe i ochrona systemu: Wbudowany, zintegrowany firewall (zapora sieciowa) chroniący przed nieautoryzowanym dostępem z sieci i atakami z Internetu. Powinna istnieć możliwość zaawansowanej konfiguracji zapory dla ruchu przychodzącego i wychodzącego w protokołach IPv4 oraz IPv6, z predefiniowanymi profilami bezpieczeństwa dla typów sieci (np. sieć prywatna, publiczna, domenowa) oraz centralnego zarządzania regułami (np. poprzez GPO). System musi wspierać stosowanie protokołu IPsec do zabezpieczania komunikacji sieciowej (w tym obsługa standardu IKEv2) z możliwością definiowania polityk IPsec centralnie. Ponadto równoważny system musi posiadać wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i antymalware – analogiczne do usługi Microsoft Defender – zapewniające bieżącą ochronę przed wirusami, spyware itp. (wraz z regularnymi aktualizacjami baz sygnatur zagrożeń, bez dodatkowych opłat). - Obsługa sprzętu i peryferiów: Szeroka kompatybilność sprzętowa – system powinien obsługiwać większość dostępnych na rynku urządzeń peryferyjnych i standardów komunikacji bez konieczności instalacji zewnętrznych sterowników (mechanizm Plug&Play). Dotyczy to m.in. drukarek, skanerów, kamer internetowych, urządzeń audio, nośników USB, sieci przewodowych i bezprzewodowych (Wi-Fi), interfejsów Bluetooth, NFC itp. Wsparcie standardu USB (w tym USB 3.x) oraz innych powszechnych interfejsów wejścia/wyjścia jest wymagane. Dodatkowo system musi umożliwiać centralne zarządzanie dostępem do urządzeń peryferyjnych – np. blokowanie lub dopuszczanie użycia określonych urządzeń (takich jak pamięci przenośne USB, napędy zewnętrzne, itp.) na podstawie polityk bezpieczeństwa (identyfikatorów sprzętowych), tak aby administrator mógł ograniczyć użycie nieautoryzowanych urządzeń w sieci Zamawiającego. - Konta użytkowników i kontrola dostępu: Możliwość tworzenia i zarządzania wieloma kontami użytkowników z różnymi poziomami uprawnień (administrator, standardowy użytkownik, konto gościa itp.). System musi wspierać hierarchiczny, hasłem zabezpieczony dostęp do zasobów (kontrola dostępu do funkcji systemu w zależności od uprawnień użytkownika) oraz profilowanie użytkowników – tj. przechowywanie indywidualnych profili i ustawień dla każdego konta. W kontekście środowiska domenowego wymagane jest, aby profile użytkowników i polityki haseł/uwierzytelniania mogły być zarządzane zdalnie przez administratorów. Równoważny system powinien oferować funkcjonalność analogiczną do kontroli konta użytkownika (UAC), chroniącą przed nieautoryzowanymi zmianami w systemie poprzez wymaganie potwierdzenia uprawnień administracyjnych. - Rozbudowane uwierzytelnianie i bezpieczeństwo logowania: Wymagana jest obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) oraz logowania opartego na certyfikatach cyfrowych. Równoważny system musi umożliwiać logowanie przy użyciu różnych metod: tradycyjnego loginu i hasła, kart inteligentnych (smart card) z certyfikatem (w tym obsługa logowania z wykorzystaniem czytnika kart i modułu TPM do ochrony certyfikatu), a także nowoczesnych metod typu Windows Hello (lub równoważnych), opartych o dane biometryczne czy klucze bezpieczeństwa zgodne ze standardem FIDO. System powinien natywnie wspierać uwierzytelnianie w infrastrukturze domenowej z użyciem protokołu Kerberos v5, jak również obsługiwać infrastrukturę kluczy publicznych (PKI) – w tym automatyczne uzyskiwanie i wykorzystywanie certyfikatów X.509 (np. certyfikatów użytkownika lub urządzenia) wydawanych przez wewnętrzne centrum certyfikacji Zamawiającego. Wymagane jest także wsparcie mechanizmów uwierzytelniania urządzeń w sieci na podstawie certyfikatów (np. certyfikat komputera członkowskiego domeny). - Kontrola uruchamiania aplikacji: Wbudowane mechanizmy ograniczania uruchamiania programów do zaufanych aplikacji. Oznacza to, że równoważny system musi umożliwiać zdefiniowanie polityk, które zezwalają lub blokują uruchamianie określonych aplikacji na stacjach roboczych. Powinna istnieć funkcjonalność analogiczna do Microsoft AppLocker lub Windows Defender Application Control – tj. możliwość dopuszczenia do uruchomienia wyłącznie aplikacji cyfrowo podpisanych przez zaufanych wydawców lub znajdujących się na liście dozwolonych, a blokowania aplikacji niepożądanych (np. na podstawie nazwy, wydawcy, sum kontrolnych, wersji pliku wykonywalnego itp.). Zarządzanie takimi listami powinno być możliwe centralnie (przez administratora domeny). - Izolacja systemu i wirtualizacja: System operacyjny musi zawierać mechanizmy izolujące newralgiczne komponenty bezpieczeństwa w odrębnym środowisku, co zwiększa odporność na ataki (funkcjonalność podobna do Virtualization-Based Security w Windows, wykorzystująca wirtualizację do ochrony procesu uwierzytelniania i jądra systemu). Dodatkowo wymagany jest wbudowany hypervisor – równoważny system powinien umożliwiać uruchamianie zwirtualizowanych systemów operacyjnych (maszyn wirtualnych) na danej stacji roboczej, z wykorzystaniem standardowych mechanizmów wirtualizacji sprzętowej (Intel VT-x/AMD-V lub ekwiwalent). Ta funkcjonalność powinna być dostępna bez konieczności instalowania zewnętrznego oprogramowania hypervisor (w Windows 11 Pro jest to rola Hyper-V). - Wdrażanie i zarządzanie stacjami roboczymi: Równoważny OS musi wspierać nowoczesne metody wdrażania systemu oraz zdalnej administracji. Wymagana jest możliwość przygotowania standardowego obrazu systemu (z preinstalowanymi aplikacjami i ustawieniami Zamawiającego) i zautomatyzowanego zainstalowania go na wielu komputerach (np. poprzez sieć lokalną, z użyciem usług wdrożeniowych analogicznych do Windows Deployment Services/MDT). System powinien umożliwiać provisioning – dostosowanie konfiguracji wielu urządzeń jednocześnie, bez konieczności ręcznej instalacji na każdym z nich z osobna. Ponadto oczekiwane jest wsparcie wbudowanych mechanizmów Mobile Device Management (MDM) umożliwiających zarządzanie konfiguracją systemu i urządzenia zgodnie ze specyfikacją Open Mobile Alliance Device Management 2.0 (lub równoważną) – analogicznie do integracji Windows 11 z usługami Intune/MDM. Innymi słowy, administrator powinien mieć możliwość zdalnego narzucania ustawień, polityk bezpieczeństwa, instalowania aplikacji czy wykonywania aktualizacji na stacjach roboczych z równoważnym systemem, przy użyciu standardowych narzędzi do zarządzania flotą urządzeń. - System plików i kopie zapasowe: System plików zastosowany w równoważnym OS musi zapewniać transakcyjność i niezawodność operacji dyskowych, a także umożliwiać administrowanie przydziałami dyskowymi (quota) dla użytkowników. Niezbędna jest funkcjonalność porównywalna do NTFS w Windows – tj. odporność na nagłe przerwy zasilania dzięki mechanizmom zapisu transakcyjnego oraz opcja ograniczania przestrzeni dyskowej dostępnej dla poszczególnych kont. Równoważny system musi ponadto posiadać wbudowane narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. W szczególności wymagana jest możliwość automatycznego wykonywania kopii zapasowych plików (user data backup) oraz przywracania poprzednich wersji plików (tzw. shadow copies lub funkcjonalność historii plików), a także tworzenia pełnych obrazów systemu i odtwarzania systemu w razie awarii (backup/restore całego systemu). Dodatkowo pożądane jest, aby system umożliwiał przechowywanie kluczy odzyskiwania (recovery keys) związanych z szyfrowaniem danych w zewnętrznym magazynie sieciowym, np. w usługach katalogowych domeny (analogicznie do mechanizmu przechowywania kluczy BitLocker Recovery Keys w Active Directory). - Szyfrowanie danych: Wymagane są wbudowane mechanizmy szyfrowania dysków zapewniające ochronę danych w przypadku utraty lub kradzieży nośnika. System równoważny musi oferować funkcjonalność analogiczną do BitLocker w Windows – czyli możliwość zaszyfrowania całego dysku systemowego oraz wybranych dysków/woluminów danych (w tym nośników zewnętrznych, takich jak dyski USB) z opcją ograniczenia szyfrowania tylko do obszaru zajętego przez dane użytkownika. Powinno być możliwe bezpieczne przechowywanie kluczy szyfrowania w module TPM (Trusted Platform Module) w wersji 1.2 lub wyższej, ewentualnie na zewnętrznym nośniku (np. klucz USB) dla celów odzyskiwania dostępu. Wymagane jest również wsparcie centralnego zarządzania polityką szyfrowania – tzn. administrator domeny musi móc wymusić szyfrowanie określonych dysków (np. wszystkich przenośnych pamięci USB podłączanych do komputerów) oraz zarządzać ustawieniami szyfrowania poprzez polityki grupowe. - Pozostałe cechy i funkcjonalności: Równoważny system operacyjny powinien ponadto posiadać: - Zestaw podstawowych aplikacji i narzędzi systemowych dostępnych od razu po instalacji, porównywalny z Windows. Oczekiwane są m.in.: edytor tekstu lub notatnik, przeglądarka internetowa, program pocztowy z kalendarzem, odtwarzacz multimedialny, menedżer plików – wszystkie w wersji polskojęzycznej. - Automatyczną zmianę drukarki domyślnej w zależności od bieżącej sieci – tzn. mechanizm rozpoznawania sieci, do której podłączony jest komputer, i przełączania domyślnego urządzenia drukującego zgodnie z profilem sieci (analogicznie do funkcji dostępnej w Windows 10/11 Professional). - Zaawansowany mechanizm wyszukiwania danych w systemie – indeksowanie plików, dokumentów i e-maili z poziomu systemu operacyjnego, umożliwiające szybkie wyszukiwanie informacji (dostępne bezpośrednio z menu Start/paska zadań lub okna eksploratora plików). - Mechanizmy synchronizacji urządzenia z innymi urządzeniami i usługami – np. synchronizacja ustawień użytkownika między urządzeniami, możliwość podłączenia i synchronizacji smartfona, integracja z usługami chmurowymi (dysk sieciowy) itp. - Udostępnianie połączenia internetowego oraz obsługę trybu hotspot – równoważny system powinien umożliwiać współdzielenie połączenia sieciowego komputera z innymi urządzeniami (np. poprzez utworzenie punktu dostępowego Wi-Fi lub udostępnienie modemu komórkowego podłączonego do komputera). - Pełną obsługę nowoczesnych protokołów sieciowych, w tym IPv6, oraz kompatybilność z istniejącą infrastrukturą sieciową Zamawiającego (usługi sieciowe Windows, udziały plików SMB/CIFS, drukarki sieciowe itp.), tak aby komputer z systemem równoważnym mógł bez problemu funkcjonować w mieszanym środowisku obok komputerów z Windows. Powyższe kryteria mają na celu precyzyjne określenie minimalnych wymagań, jakim musi sprostać ewentualne rozwiązanie oferowane jako równoważne względem Windows 11 Professional. Wykonawca, który zaoferuje system inny niż Windows 11 Pro PL, będzie zobowiązany do wykazania spełnienia wszystkich powyższych wymagań w sposób umożliwiający ich weryfikację przez Zamawiającego. Brak którejkolwiek z wymienionych funkcjonalności lub konieczność użycia dodatkowych zewnętrznych aplikacji/emulatorów w celu jej zapewnienia może skutkować uznaniem, że oferowane rozwiązanie nie spełnia kryterium równoważności. |
| 11. | Identyfikacja w drukowanym kodzie paskowym nie tylko numeru identyfikacyjnego próbki lecz także rodzaju pobranego materiału ( osocze, surowica, krew pełna, mocz itp. ). |
| 12. | Dla systemu informatycznego – bezpłatny serwis w czasie trwania umowy wraz z akcesoriami do napraw i przeglądów. |
| 13. | Wykonawca we własnym zakresie wykona podłączenie oferowanych do dzierżawy analizatorów i sprzętu komputerowego. |
| 14. | W związku z ochroną danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów. |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.