- AE/ZP-27-82/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry systemu monitorowania hemodynamicznego 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforma hemodynamiczna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Platforma hemodynamiczna dopuszczona do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Platforma hemodynamiczna do pomiarów parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi oraz satuarcji tkankowej | TAK |  |
|  | Ocena hemodynamiczna układu krążenia wykorzystująca istniejącą krzywą ciśnienia tętniczego pacjenta do ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca w oparciu o pomiar ciśnienia tętniczego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do oceny hemodynamicznej układu krążenia metodą termodylucji: - za pomocą cewnika Swan-Ganza - za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar parametrów hemodynamicznych za pomocą mankietów na palec wykorzystujących metodę zaciśniętej objętości. Algorytm wykorzystuje zaawansowane metody przetwarzania w celu zrekonstruowania krzywej ciśnienia w tętnicy w palcu do krzywej ciśnienia tętniczego w tętnicy promieniowej. Mankiety na palec są wyposażone w czujnik pletyzmograficzny, który stanowi połączenie źródła i odbiornika światła, w celu ciągłego monitorowania zmian objętości krwi tętniczej w palcu. | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar saturacji tkankowej w celu emisji światła w zakresie bliskiej podczerwieni (metodą NIRS) przy wykorzystaniu analizy tkankowej 5 długości fal. Elektrody zapewniają głębokość penetracji światła powyżej 2 cm. | TAK |  |
|  | Moduł do zarządzania płynami | TAK |  |
|  | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: | TAK |  |
|  | Rzut serca (CO) | TAK |  |
|  | Rzut serca indeksowany (CI) | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie tętnicze (MAP) | TAK |  |
|  | Objętość wyrzutowa (SV) | TAK |  |
|  | Indeks objętości wyrzutowej (SVI) | TAK |  |
|  | Systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR) | TAK |  |
|  | Indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) | TAK |  |
|  | Zmienność objętości wyrzutowej (SVV) | TAK |  |
|  | Centralne ciśnienie żylne (OCZ) | TAK |  |
|  | Częstość tętna (PR) | TAK |  |
|  | Częstość akcji serca (HR) | TAK |  |
|  | Saturacja tkankowa (StO2) | TAK |  |
|  | Zmienność ciśnienia tętna (PPV) | TAK |  |
|  | Wskaźnik ryzyka wystapienia hipotensji HPI z aktualizacją min. co 20 sekund | TAK |  |
|  | Dynamiczna elastancja tętnic aktualizowana min. co 20 sek. | TAK |  |
|  | Wskaźnik obwodowy kurczliwości lewej komory(dP/dt) aktualizowany min. co 20 sek | TAK |  |
|  | Trend względnej zmiany stężenia hemoglobiny całkowitej (ΔctHb) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: - kokpit wyświetlany jako ekran z dużymi kołami parametrów wskazującymi granicznie zakresy i wartości alarmowe, - ekran stanu fzjologicznego jako animacja obrazująca wzajemne interakcje między sercem, krwią a układem krwionośnym, - ekran zogniskowany umożliwia obserwację wartości ciśnienia tętniczego krwi wraz z monitorowanymi danymi z maksymalnie trzema parametrami kluczowymi, - ekran graficzny/tabelaryczny umożliwia równoczesne przeglądanie bieżącego statusu i historii wybranych monitorowanych parametrów w formie grafcznej oraz innych wybranych monitorowanych parametrów w formie tabelarycznej, - dodatkowy ekran ze wskaźnikiem informującym o HPI (wskaźnik ryzyka wystąpienia hipotennsji), który wyświetla informacje na temat przyczyn wysokiego prawdopodobieństwa niedociśnienia lub przyczyn wystąpienia niedociśnienia | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej min 12 cali | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ekran dotykowy o rozdzielczości min 1024x768 |  |  |
|  | Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG | TAK |  |
|  | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe o pojemności min 3000 mAh z możliwością wymiany bez interwencji serwisu | TAK |  |
|  | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG | TAK |  |
|  | Wózek ze statywem do zamontowania monitora | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą platformy należy dostarczyć niezbędne kable interfejsowe do komunikacji z kardiomonitorami będacymi na wyposażeniu Zamawiającego | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim lub brak opisanej komunikacji | TAK/NIE Punktacja: Brak komunikacji w języku polskim - 0 pkt, Komunikacja w języku polskim - 10 pkt |  |
|  | Waga aparatu nie większa niż 5 kg | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczony system monitorowania hemodynamicznego ma być kompletny i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczona wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty