## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 1
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do zespalania złamań kości ramiennej. W skład kompletu wchodzą: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12 mm, zmienna co 1 mm, długość gwoździ przynajmniej w przedziale 180-400 mm zmienna co 1-2 cm), - śruba zaślepiająca Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa umożliwiający łatwe wprowadzenie od guzka większego kości ramiennej. Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), posiadający w części bliższej otwory gwintowane, blokowane w 3 płaszczyznach; prawy i lewy.
1.a. | Gwóźdź klasyczny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna | Szt. | 10
1.b. | Gwóźdź rekonstrukcyjny + śruba zaślepiająca | Szt. | 2
2. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: - gwóźdź odkolanowy do kości udowej (Ø 9-13 mm zmienna co 1 mm, długość gwoździ przynajmniej w przedziale 200-400 mm zmienna co 1-2 cm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca. Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa odpowiadający anatomii kości udowej (krzywizna w płaszczyźnie strzałkowej), stożkowate zakończenie gwoździa ułatwiające jego implantację. Gwóźdź powinien dawać możliwość wykonania zespoleń z klasycznym blokowaniem w części dystalnej kości udowej jak i z możliwością zastosowania zespołów blokujących, kompresujących dalszą nasadę kości udowej; możliwość blokowania zarówno w odcinku bliższym jak i dalszym; możliwość wykonania zespoleń statycznych jak i dynamicznych.
2.a. | Gwóźdź + śruba zaślepiająca | Szt. | 5
2.b. | Zespół blokujący Ø 6,5mm dł. w zakresie 50-105mm, stosowany do gwoździa udowego uniwersalnego | Szt. | 5
3 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 8‎÷16 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5. | Szt. | 15
4. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (średnica gwoździ przynajmniej w zakresie 9-12 mm, zmienna co 1 mm, długość przynajmniej w przedziale 200-400 mm, zmienna co 1 cm lub 2 cm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), posiadający w części bliższej otwory gwintowane, blokowane w 3 płaszczyznach; blokowanie części bliższej z jednego celownika.
4.a. | Gwóźdź klasyczny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna. | Szt. | 25
4.b. | Gwóźdź rekonstrukcyjny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna | Szt. | 2
5. | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki w składzie: - gwóźdź (średnica przynajmniej w przedziale 10-12 mm zmienna co 1 mm, przynajmniej w przedziale 200-280 mm), kąt wprowadzenia śruby szykowo-głowowej 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna, - minimum 1 pin antyrotacyjny o długości przynajmniej w przedziale 50 do 125 mm, średnica co najmniej 4 mm - śruba szyjkowa teleskopowa o długości przynajmniej w przedziale 70-125 mm, zmienna co 5 mm) - śruba szyjkowa spiralna Ø 11 mm Kształt gwoździa powinien odpowiadać anatomii bliższego końca kości udowej z możliwością zastosowania po stronie prawej i lewej. | Kpl. | 70
W tym miejscu prosimy podać numery katalogowe, nazwę producenta, nazwę zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze oraz ceny jednostkowe poszczególnych elementów wchodzących w skład kompletu:
gwóźdź
śruba zaślepiająca
śruba kompensacyjna
śruba szyjkowa teleskopowa
śruba szyjkowa spiralna
pin antyrotacyjny
6. | Gwóźdź tytanowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi w składzie: - gwóźdź (średnica przynajmniej w przedziale 10-12 mm, długość przynajmniej w przedziale 300-400 mm), kąt wprowadzenia śruby szykowo-głowowej 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna, - minimum 1 pin antyrotacyjny o długości przynajmniej w przedziale 50 do 125 mm, średnica co najmniej 4 mm, ewentualnie śruba antyrotacyjna - śruba szyjkowa teleskopowa o długości przynajmniej w przedziale 70-125 mm, zmienna co 5 mm) Kształt gwoździa powinien odpowiadać anatomii bliższego końca kości udowej z możliwością zastosowania po stronie prawej i lewej. | Kpl. | 5
W tym miejscu prosimy podać numery katalogowe, nazwę producenta, nazwę zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze oraz ceny jednostkowe poszczególnych elementów wchodzących w skład kompletu:
gwóźdź
śruba zaślepiająca
śruba kompensacyjna
śruba szyjkowa teleskopowa
pin antyrotacyjny
11. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ śródszpikowych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm | Szt. | 4
12. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm | Szt. | 10
13. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ wielopłaszczyznowych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm | Szt. | 60
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po 1 zestawie depozytowym przedmiotu zamówienia. Implanty winny być dostarczone w stanie sterylnym. Implanty winny być dostarczone z trwałym oznakowaniem (numer katalogowy lub rozmiar) na powierzchni implantu, dostarczone wraz z kompletem śrub i zabezpieczeniem gwintu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji (katalogów) ilustrującej rozmiarowość oraz kompletność implantów. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytek/gwoździ. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 2
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Drut plastyczny do wiązania odłamów kostnych w rolce. Wykonany ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie
1 | Drut do cerklażu miękki Ø 0,7 dł. 5 m | Szt. | 2
2 | Drut do cerklażu miękki Ø 0,8 dł. 5 m | Szt. | 2
3 | Drut do cerklażu miękki Ø 0,9 dł. 5 m | Szt. | 2
4 | Drut do cerklażu miękki Ø 1,0 dł. 5 m | Szt. | 2
5 | Drut do cerklażu miękki Ø 1,2 dł. 5 m | Szt. | 2
6 | Drut do cerklażu miękki Ø 1,5 dł. 5 m | Szt. | 2
Podkładki do śrub wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie
7 | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 5,0 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2
8 | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 5,5 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2
9 | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 6,0 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2
10 | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 6,7 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2
11 | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 7,0 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2
12 | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 7,2 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2
Wkręty korowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie.
13 | Średnica śruby 2,7 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 10 mm – 40 mm, ze zmienną długością co 2 mm | Szt. | 10
14 | Średnica śruby 3,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 10 mm – 80 mm, ze zmienną długością co 2 mm -5 mm | Szt. | 10
15 | Średnica śruby 4,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 12 mm–100 mm, ze zmienną długością co 2 mm-5 mm | Szt. | 10
Wkręty kostkowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie.
16 | Średnica śruby 4,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 20 mm – 70 mm, ze zmienną długością co 2 mm -5 mm | Szt. | 10
Wkręty gąbczaste, częściowo gwintowane, samogwintujące z gniazdem heksagonalnym, wykonane ze stali chirurgicznej niereaktywnej biologicznie
17 | Średnica śruby 3,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 20 mm – 60 mm, ze zmienną długością co 2 mm | Szt. | 10
18 | Średnica śruby 6,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 40 mm – 140 mm , ze zmienną długością co 5 mm | Szt. | 15
Gwoździe Steinmanna – wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie.
19 | Jednostronnie zaostrzone, z drugiej strony zakończenie czworokątne lub trójkątne; średnica gwoździ przynajmniej w przedziale 4,0 mm – 5,0 mm, zmienna przynajmniej co 0,5 mm; długość gwoździ przynajmniej w przedziale 150 mm – 300 mm, zmienna przynajmniej co 10 mm. | Szt. | 15
Druty Kirschnera – ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie
20 | Drut Kirschnera ostry Ø 1,2 mm dł. 310 mm | Szt. | 50
21 | Drut Kirschnera ostry Ø 1,4 mm dł. 310 mm | Szt. | 50
22 | Drut Kirschnera ostry Ø 1,6 mm dł. 310 mm | Szt. | 150
23 | Drut Kirschnera ostry Ø 1,8 mm dł. 310 mm | Szt. | 300
24 | Drut Kirschnera ostry Ø 2,0 mm dł. 310 mm | Szt. | 300
25 | Drut Kirschnera ostry Ø 2,2 mm dł. 310 mm | Szt. | 300
26 | Drut Kirschnera ostry Ø 2,4 mm dł. 310 mm | Szt. | 100
27 | Drut Kirschnera gwintowany Ø 1,6 dł. 310 mm | Szt. | 30
28 | Drut Kirschnera gwintowany Ø 1,8 dł. 310 mm | Szt. | 30
29 | Drut Kirschnera gwintowany Ø 2,0 dł. 310 mm | Szt. | 40
30 | Drut Kirschnera gwintowany Ø 2,5 dł. 310 mm | Szt. | 30
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 3
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Wkręty kaniulowane – stop tytanu
1 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 4,5 mm dł. 10 – 110 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
2 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 5,0 mm dł. 25 – 85 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
3 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 7,0 mm dł. 30 - 130 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
4 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 2,4mm, długość gwintu A=4-14mm, długość wkrętu L=10-30mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
5 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 2,4mm, długość gwintu A=5-6mm, długość wkrętu L=17-30mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
6 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 3,5mm, długość gwintu A=4-20mm, długość wkrętu L=10-60mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
7 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 3,5mm, gwint na całej długości wkrętu, długość wkrętu L=8-70mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
8 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=8-36mm, długość wkrętu L=16-72mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
9 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=5-24mm, długość wkrętu L=10-72mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
10 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,5mm, długość gwintu A=7-26mm, długość wkrętu L=20-80mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
11 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,5mm, gwint na całej długości wkrętu, długość wkrętu L=20-80mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
12 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, gwint na całej długości wkrętu, długość wkrętu L=20-140mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
13 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, długość gwintu A=32mm, długość wkrętu L=45-140mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
14 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, długość gwintu A=16mm, długość wkrętu L=30-140mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
15 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 7,0mm, gwint na całej długości wkrętu, długość wkrętu L=20-130mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
16 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 7,0mm, długość gwintu A=32mm, długość wkrętu L=45-150mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów, a także druty Kirschnera – prowadnice do wkrętów kaniulowanych na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantów. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 4
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej
1 | Płytki stabilne kątowo do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, anatomiczne, prawe i lewe. Implanty pod śruby 2.5 mm, blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
a | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9-otworowe, blokowane. | Szt. | 8
b | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane. | Szt. | 8
c | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | Szt. | 8
d | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane. | Szt. | 8
e | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 40
f | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 40
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 5
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszego końca kości strzałkowej
1 | Płytka kształtowa do dystalnej części kości strzałkowej. W głowie płytki 5 otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy 3,5mm i 2 otwory pod druty Kirchnera. W części trzonowej płytki od 3 do 12 otworów z czego jeden otwór owalny, jeden otwór okrągły nieblokowany, oba pod wkręty korowe lub gąbczaste o średnicy 3,5mm, reszta otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy 3,5mm. Koniec płytki ze spłaszczeniem ułatwiającym implantację i otworem na drut Kirchnera. Na trzonie płytki podcięcia pomiędzy otworami. Płytka symetryczna, jednolita dla prawej i lewej kości. Długości płyty w zależności od ilości otworów na trzonie od 77mm do 185mm. Materiał tytan. | Szt. | 40
2 | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym lub gwiaździstym – średnica: 2,4 mm | Szt. | 40
3 | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym lub gwiaździstym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 40
4 | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym lub gwiaździstym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 40
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 6
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej
1 | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewe i prawe, tytanowe. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane (5.0), samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 100 do 250 mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. | Szt. | 10
2 | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 30
3 | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 30
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 7
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszej nasady kości udowej, zarówno nad- jak i przezstawowych wieloodłamowych, w tym także złamań okołoprotezowych
1 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną, zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa, tytanowe. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 160 mm do 312 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. | Szt. | 5
2 | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 20
3 | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 20
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 8
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne proste/wygięte, z ograniczonym kontaktem dające kompresję odłamów – średnica wkrętów blokowanych 5.0 mm
1 | Płytki prosta blokująco – kompresyjne, z ograniczonym kontaktem, wąskie, tytanowe. Otwory w płytce dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość przynajmniej w zakresie od 40 do 400 mm, od 2 do 22 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | Szt. | 3
2 | Płytki wygięte blokująco – kompresyjne, z ograniczonym kontaktem, szerokie, tytanowe. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera. Otwory w płytce dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość przynajmniej w zakresie od 220 do 330mm, od 12 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | Szt. | 3
3 | Płytki szerokie, grube z ograniczonym kontaktem 4,4x16 mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 mm, tytanowe lub stalowe. Długość przynajmniej w zakresie od 100 do 330 mm, od 5 do 18 otworów. | Szt. | 3
4 | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 30
5 | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 30
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 9
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne proste, z ograniczonym kontaktem dające kompresję odłamów – średnica wkrętów blokowanych 3.5 mm
1 | Płytka prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/4.0 mm, tytanowe lub stalowe. Długość przynajmniej w zakresie od 60 do 160 mm, od 4 do 12 otworów. | Szt. | 4
2 | Płytka wąska, cienka 2,5x12 mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/4.0 mm, tytanowe lub stalowe. Długość przynajmniej w zakresie od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. | Szt. | 4
3 | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20
4 | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 10
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne anatomiczne „hakowe” do zespolenia złamań dalszej części obojczyka lub/i przemieszczeń stawu barkowo-obojczykowego
1 | Płytki anatomiczne blokująco – kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawe i lewe, tytanowe. Otwory w płytce dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3.5) samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Głębokość haków 12,15,18 mm, ilość otworów od 4 do 7. | Szt. | 7
2 | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 12
3 | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 12
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 11
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań nasady bliższej kości ramiennej
1 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowe. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. W dalszym końcu płytki możliwość stosowania śrub blokowanych lub korowych, w bliższym końcu śrub blokowanych Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 100 mm do 250 mm, ilość otworów od 3 do 12. | Szt. | 3
2 | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20
3 | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 12
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 12
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej
1 | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa, tytanowe. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3.5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3.5) samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość przynajmniej w zakresie od 100 do 250mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. | Szt. | 5
2 | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 30
3 | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 30
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 13
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej
1 | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa, tytanowe. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane (5.0), samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 70 do 300 mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | Szt. | 5
2 | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 30
3 | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 30
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 14
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy)
1 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa, tytanowe. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość przynajmniej od 90 mm do 210 mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. | Szt. | 4
2 | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna, uniwersalna, tytanowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwór umożliwiający wprowadzanie wkrętów korowych pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Płytka posiada haki umożliwiające zakotwiczenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej 60 mm. | Szt. | 4
3 | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20
4 | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 15
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Śruby typu Herberta kaniulowane – wykonane z tytanu do zespolenia złamań kości łódeczkowatej oraz złamań w obrębie kości stopy i ręki.
1 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm. | Szt. | 8
2 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5.0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1.6 mm. | Szt. | 5
3 | Druty Kirchnera 0.8, 1.1, 1.6 mm oraz 2.2 mm; 10 szt w opakowaniu. | Szt. | 5
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 16
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Śruby samowiercące
1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 30
2 | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt w opakowaniu. | Szt. | 30
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 17
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Proteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego: Komponent udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w minimum 5 rozmiarach, komponent piszczelowy anatomiczny (prawy lub lewy) w minimum 6 rozmiarach (na każdą z opcji), wkładka wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym, ruchoma, anatomiczna (prawa lub lewa) w minimum 7 rozmiarach (na każdą z opcji) o profilu przystosowanym do przedziału przyśrodkowego. W opcji wersja cementowa, bezcementowa lub antyalergiczna.
1 | Komponent udowy cementowy | Szt. | 10
2 | Komponent piszczelowy cementowy | Szt. | 10
3 | Komponent udowy bezcementowy lub antyalergiczny | Szt. | 5
4 | Komponent piszczelowy bezcementowy lub antyalergiczny | Szt. | 5
5 | Wkładka stawowa | Szt. | 20
6 | Ostrza do piły 3-pak | Szt. | 20
7 | Ostrze oscylacyjne / posuwisto-zwrotne | Szt. | 1
8 | Oxford ostrze „keel” cement/bezcement | Szt. | 1
9 | Cement kostny z antybiotykiem (gentamycin) pakowany 1x40g, kontrastowany dwutlenkiem cyrkonu, barwiony chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu | Szt. | 10
10 | System próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu kostnego składający się z jednego pojemnika do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z długą dyszą podającą i do panewki wraz z krótką dyszą, dociskacza krętarzowego do sprężania cementu w kanale szpikowym, filtra ochronnego do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych. | Szt. | 10
11 | Zestaw do płukania z różnymi końcówkami | Szt. | 20
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 18
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Elastyczne gwoździe tytanowe typu TEN
1 | System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości kończyn długich u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, prosta technika wprowadzania umożliwia bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostowa); spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym katem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane są z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.in. strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej do stabilizacji w kości tytanowego gwoździa elastycznego, z gniazdem na gwóźdź i gładka zewnętrzna osłona tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1,5 do 2mm i duża dla gwoździ od 3 do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5-4mm długość: 300mm (dla średnicy 1,5mm) i 440mm dla pozostałych rozmiarów, materiał tytan. | Szt. | 25
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 19
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, cementowa, dostępna dla przedziału bocznego i przyśrodkowego; implant udowy i piszczelowy pokryty warstwą PMMA dla lepszej integracji z cementem kostnym. Element udowy w 7 rzmiarach, posiada 2 pegi fiksacyjne o lokalizacji specyficznej dla rozmiaru komponentu. Element udowy o możliwościach ustawienia +/-8° varus/valgus bez konfliktu z tkankami miękkimi; umożliwia osiągnięcie zgięcia do 155° (skórcone kłykcie tylne); element piszczelowy w 6 rozmiarach; posiada 2 pegi fiksujące i płetwę przyśrodkową zwiększającą stabilność rotacyjną; obwodowy mechanizm blokowania wkładki; zadane 5° posterior slope; insert PE w 6 rozmiarach i w 6 wysokościach (8-14 mm). | Szt. | 35
1a | Komponent udowy | Szt.
1b | Komponent piszczelowy | Szt.
1c | Wkładka piszczelowa | Szt.
2 | Ostrze do piły posuwisto zwrotnej | Szt. | 35
3 | Ostrze Prismatic | Szt. | 35
4 | Mieszalnik próżniowy w postaci młynka, maksymalna pojemność 180g cementu, zawiera filtr węglowy zatrzymujący opary polimeryzującego cementu | Szt. | 40
5 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem (Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny | Szt. | 20
OGÓŁEM | [7 empty] | 0 | 0
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 20
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt | 30
2 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt | 20
3 | Drut wiercący z miarką co 5 mm, o średnicy 2,4 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek. Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | szt | 5
4 | Drut wiercący z oczkiem do przeciągania nitek, o średnicy 2.4 mm i długości 435 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt | 5
5 | Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy. | szt | 5
6 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 18cm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dostępny w wersji złożonej oraz otwartej do śródoperacyjnego złożenia. | szt | 20
7 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli. | szt | 20
8 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm, 9 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt | 40
9 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt | 5
10 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt | 5
11 | Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z rozmięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: - Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem - Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu. | szt | 5
12 | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. | szt | 5
13 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt | 40
14 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt | 10
15 | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt | 20
16 | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | szt | 12
17 | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy 12 mm x 2,6 mm z dwoma otworami na nici, śruba biokompozytowa o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący średnica 3,2 mm z miarką o średnicy dedykowanej do guzika, śrubokręt. | szt | 5
18 | Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca. | szt | 5
19 | Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową. Pętla złożona z szwów chirurgicznych w rozmiarze #6. Implant na jednorazowym podajniku. | szt | 10
20 | Drut wiercący 3.7mm ze znacznikami laserowymi, sterylny | szt | 1
21 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt | 10
22 | Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,9mm x 17,9mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt | 2
23 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75mm x 24,5mm z tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt | 10
24 | Zestaw do MPFL składający się z: 1. przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi – w celu znalezienia osi obrotu. 2. dwa implanty biokompozytowe wkręcane o średnicy 4,75 z PEEKowym oczkiem do przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. 3. Śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm i długości 23 mm. | szt | 1
25 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm. | szt | 3
26 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt | 3
27 | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny | szt | 5
28 | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie | szt | 5
29 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | szt | 50
30 | Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia. | szt | 50
31 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi. | szt | 100
32 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. | szt | 20
33 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | szt | 300
34 | Dren jednorazowy w torze napływu do pompy laparoskopowej model P110. Pakowany sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Wyposażony w technologię RFID. | szt | 270
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantów. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 21
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego. Zbudowana w 100% z biomateriału HYAFF - półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 5x5 cm. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną, membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. | Szt. | 1
2 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 μm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie Granulek 1-4 mm o objętości 2,5cm³. | Op. | 2
3 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 μm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie Granulek 1-4 mm o objętości 5cm³. | Op. | 2
4 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 μm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie Granulek 1-4 mm o objętości 10cm³. | Op. | 2
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 22
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Stabilizator zewnętrzny do małych fragmentów kostnych
1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 8
2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 4
3 | Łącznik multifunkcyjny | Szt. | 4
4 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30° | Szt. | 4
5 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4mm, o długościach w zakresie 60-200 mm | Szt. | 10
6 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, Ø6,0 mm, materiał tytan / tytan pokryty warstwą węglowo krzemową Si-DLC | Szt. | 15
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantu.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 23
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Stabilizator zewnętrzny do dużych fragmentów kostnych
1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 16
2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 8
3 | Łącznik multifunkcyjny | Szt. | 4
4 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° | Szt. | 4
5 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm | Szt. | 10
6 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, Ø6,0 mm, materiał tytan / tytan pokryty warstwą węglowo krzemową Si-DLC | Szt. | 15
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantu.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 24
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej lub do artrodezy stawu skokowego
1 | Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ kości piętowej, o kształcie rurki, umożliwiającej włożenie przeszczepu kostnego do środka, na całej długości gwoździa. Gwóźdź ten sam dla strony lewej i prawej posiadający 2 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Gwóźdź umożliwiający podtrzymanie złamanej powierzchni stawowej poprzez 10-cio zębową koronkę. Gwóźdź o średnicy 10mm i grubości ściany implantu 1 mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm, zakończony zaślepką nie przedłużającą implantu. Instrumentarium zawierające kompresor. W zestawie śruby kaniulowane, o średnicy 5mm, w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm. Komplet: 1 gwóźdź + 2 śruby | Szt. | 10
2 | Gwóźdź odpiętowy DO ARTRODEZY kaniulowany, posiadający 3 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu ,w wersji do artrodezy kości piętowej. Gwóźdź o średnicy 12mm i długości 65,75 i 85 mm. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: 1 gwóźdź+ 3 śruby | Szt. | 2
Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantu.
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 25
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego: Trzpień bezcementowy – prosty, ze stopu tytanu, trzpień wyposażony w elementy poprawiające jego stabilność pierwotną. Stożek konusa 12/14. Trzpień min. w 11 rozmiarach. Dostępny w wersji standard i o podwyższony offsecie. | szt. | 45
| Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica co najmniej w rozmiarach 28 mm, 32 mm, w min. 4 długościach szyjki. | szt. | 25
| Głowa ceramiczna – wykonana ze wzmocnionej ceramiki, na konus 12/14, średnica zewnętrzna co najmniej w rozmiarach 28, 32, 36 mm w min. 3 długościach szyjki | szt. | 5
| Głowa bipolarna – o średnicy zewnętrznej w zakresie min. 43 do 55 mm | szt. | 15
| Wkładka polietylenowa (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem). Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28 mm, 32 mm i 36 mm. | szt. | 20
| Wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem (Vit. E) (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem) Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28 mm, 32 mm i 36 mm. | szt. | 10
| Panewka bezcementowa typu press-fit – ze stopu tytanu, pokryta porowatym tytanem, z możliwością użycia min. 3 śrub mocujących. Dostępna także w wersji bezotworowej. Dostępne średnice od 44 do 68 mm. Uniwersalna dla wkładki ceramicznej i polietylenowej. | szt. | 30
| Śruby do mocowania panewki ze stopu tytanu. Rozmiary: Ø 6,5 mm, długość przynajmniej w przedziale od 16 do 66 mm | szt. | 15
| Spacer biodrowy z jednym lub dwoma antybiotykami | szt. | 1
OGÓŁEM
1. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego użyczenia na okres trwania umowy instrumentariów do implantacji powyżej wymienionych endoprotez stawu biodrowego. Instrumentarium powinno być wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu operacyjnego oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia endoprotezy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do depozytowego utrzymywania w siedzibie Zamawiającego wszystkich rozmiarów wyrobów z każdego zaoferowanego rodzaju endoprotez stawu biodrowego, kolanowego w ilości co najmniej po 1 sztuce.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania dwóch bezpłatnych zagranicznych szkoleń dla 2 osób. Szkolenie zakończone będzie certyfikatem.
4. Minimalny termin ważności sterylności oferowanego przedmiotu zamówienia powinien wynosić – min 24 miesiące od daty dostawy.
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 26
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego: Trzpień bezcementowy – Trzpień–tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, kołnierzowy pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 10 rozmiarach, od 125mm do 190mm, w opcji trzpień Coxa Vara oraz trzpienie bezkołnierzowe typu High Offset. Stożek trzpienia 12/14 | szt. | 45
| Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica co najmniej w rozmiarach 28, 32, 36 mm, w min. 3 długościach szyjki; | szt. | 25
| Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki, na konus 12/14, średnica zewnętrzna co najmniej w rozmiarach 28, 32, 36 mm w min. 3 długościach szyjki. | szt. | 5
| Głowa bipolarna – o średnicy zewnętrznej w zakresie minimum 42 do 54 mm, zaopatrzona w system zapobiegający zwichnięciom. | szt. | 15
| Wkład polietylenowy neutralny lub z offsetem 4 mm i dodatkowo z 10-cio stopniowym stropem w rozmiarach minimum 48-66 mm, ze skokiem co 2 mm, średnica wewnętrzna: co najmniej w rozmiarach 28 mm, 32 mm i 36 mm | szt. | 30
| Panewka bezcementowa typu press-fit – ze stopu tytanu, pokryta porowatym tytanem, pełna (bezotworowa), wielootworowa z możliwością użycia min 3 śrub mocujących. Rozmiary przynajmniej w przedziale 48 – 66 mm. | szt. | 30
| Śruby do mocowania panewki ze stopu tytanu. Rozmiary: Ø 6,5 mm, długość przynajmniej w przedziale od 20 do 50 mm | szt. | 15
| Zaślepka do panewki | szt. | 5
OGÓŁEM
1. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego użyczenia na okres trwania umowy instrumentariów do implantacji powyżej wymienionych endoprotez stawu biodrowego. Instrumentarium powinno być wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu operacyjnego oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia endoprotezy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do depozytowego utrzymywania w siedzibie Zamawiającego wszystkich rozmiarów wyrobów z każdego zaoferowanego rodzaju endoprotez stawu biodrowego, kolanowego w ilości co najmniej po 1 sztuce.
3. Minimalny termin ważności sterylności oferowanego przedmiotu zamówienia powinien wynosić – min 24 miesiące od daty dostawy.
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 27
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego: Trzpień przynasadowy bezcementowy typu monoblok wykonany z litego stopu tytanu w części pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze z dodatkowym pokryciem bioaktywnym, konus 12/14, w min 3 różnych offsetowo wariantach. Trzpień zakładany w technice oszczędzającej szyjkę kości udowej w stosunku do trzpieni tradycyjnych. | szt. | 20
| Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica co najmniej w rozmiarach 28 mm, 32 mm, w min. 4 długościach szyjki. | szt. | 15
| Głowa ceramiczna – wykonana ze wzmocnionej ceramiki, na konus 12/14, średnica zewnętrzna co najmniej w rozmiarach 28, 32, 36 mm w min. 3 długościach szyjki. | szt. | 5
| Wkładka polietylenowa (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem). Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28mm,32 mm i 36 mm. | szt. | 20
| Panewka bezcementowa typu press-fit – ze stopu tytanu, pokryta porowatym tytanem, z możliwością użycia min. 3 śrub mocujących. Dostępna także w wersji bezotworowej. Dostępne średnice od 44 do 68 mm. Uniwersalna dla wkładki ceramicznej i polietylenowej. | szt. | 20
| Śruby do mocowania panewki ze stopu tytanu. | szt. | 10
OGÓŁEM
1. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego użyczenia na okres trwania umowy instrumentariów do implantacji powyżej wymienionych endoprotez stawu biodrowego. Instrumentarium powinno być wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu operacyjnego oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia endoprotezy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do depozytowego utrzymywania w siedzibie Zamawiającego wszystkich rozmiarów wyrobów z każdego zaoferowanego rodzaju endoprotez stawu biodrowego, kolanowego w ilości co najmniej po 1 sztuce.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania dwóch bezpłatnych zagranicznych szkoleń dla 2 osób. Szkolenie zakończone będzie certyfikatem.
4. Minimalny termin ważności sterylności oferowanego przedmiotu zamówienia powinien wynosić – min 24 miesiące od daty dostawy.
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 28
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego: Trzpień przynasadowy krótki: bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu. Dostępny w min. 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednia lateralizację bez wpływu na długość kończyny. Kąt szyjkowo-trzonowy 130° oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Instrumentarium wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia | szt. | 10
| Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica co najmniej w rozmiarach 28, 32 i 36 mm, w min. 3 długościach szyjki; | szt. | 7
| Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki, na konus 12/14, średnica zewnętrzna co najmniej w rozmiarach 28, 32 i 36 mm w min. 3 długościach szyjki. | szt. | 3
| Wkład polietylenowy typu neutralny lub z offsetem 4 mm i dodatkowo z 10-cio stopniowym stropem w rozmiarach minimum 48-66 mm, ze skokiem co 2 mm, średnica wewnętrzna: co najmniej w rozmiarach 28 mm, 32 mm i 36 mm | szt. | 10
| Panewka bezcementowa typu press-fit – ze stopu tytanu, pokryta porowatym tytanem, pełna (bezotworowa), wielootworowa z możliwością użycia min 3 śrub mocujących. Rozmiary przynajmniej w przedziale 48 – 66 mm. | szt. | 10
| Śruby do mocowania panewki ze stopu tytanu. Rozmiary: Ø 6,5 mm, długość przynajmniej w przedziale od 16 do 66 mm | szt. | 10
| Zaślepka do panewki | szt. | 5
OGÓŁEM
1. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego użyczenia na okres trwania umowy instrumentariów do implantacji powyżej wymienionych endoprotez stawu biodrowego. Instrumentarium powinno być wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu operacyjnego oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia endoprotezy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do depozytowego utrzymywania w siedzibie Zamawiającego wszystkich rozmiarów wyrobów z każdego zaoferowanego rodzaju endoprotez stawu biodrowego, kolanowego w ilości co najmniej po 1 sztuce.
3. Minimalny termin ważności sterylności oferowanego przedmiotu zamówienia powinien wynosić – min 24 miesiące od daty dostawy.
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## Pakiet 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Pakiet - nr 29
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Endoproteza stawu kolanowego cementowana dwukłykciowa: Element udowy anatomiczny cementowy w min 14 rozmiarach w tym 10 standard oraz 4 wąskie. Element udowy o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu zgięcia. Wykonany ze stopu CoCr o stałej grubości tylnej. Występujący w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego PS i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego CR. Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w opcji MB i FB. W min 10 rozmiarach. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki. Taca piszczelowa umożliwia zastosowanie trzpienia przedłużającego. Wkładka polyetylenowa z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. W rozmiarach od 5 do 16mm w opcji CR oraz 5 do 20mm w opcji PS o przyroście 1-2mm w zależności od rozmiaru.
| Część udowa | szt. | 40
| Wkładka polietylenowa | szt. | 40
| Część piszczelowa | szt. | 40
| Przedłużki cementowane | szt. | 4
| Podkładki piszczelowe augmentacyjne | szt. | 4
| Cement kostny CMW 1x40 gram z Gentamycyną lub bez | szt. | 40
| Ostrze do piły oscylacyjnej, jednorazowe, kompatybilne z systemem napędów Zamawiającego | szt. | 40
OGÓŁEM
1. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego użyczenia na okres trwania umowy instrumentariów do implantacji powyżej wymienionych endoprotez stawu biodrowego. Instrumentarium powinno być wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu operacyjnego oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia endoprotezy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do depozytowego utrzymywania w siedzibie Zamawiającego wszystkich rozmiarów wyrobów z każdego zaoferowanego rodzaju endoprotez stawu biodrowego, kolanowego w ilości co najmniej po 1 sztuce.
3. Minimalny termin ważności sterylności oferowanego przedmiotu zamówienia powinien wynosić – min 24 miesiące od daty dostawy.
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/