Załącznik nr 1.6 A – parametry techniczne

Pakiet nr 6

" Odczynniki, kontrole  i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatora  do wykonania testów potwierdzenia zakażeń Borrelia burgdorferii  metodą WesternBlot

Nazwa i typ :             ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 	…………………………………..……………………

Rok produkcji:         …..……………………………………………………

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametr oferowany, opis |
| --- | --- | --- |
| Paski do wykonywania testów potwierdzenia Borrelia Western Blot |  |  |
| 1 | Testy paskowe typu Westernblot/line do wykrywania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferii osobno w klasie IgG i IgM |  |
| 2 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta |  |
| 3 | Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii |  |
| 4 | Rekombinowane antygeny B. burgdorferi Sesu lato: OspA, OspC, p100, VlsE, p39, p58, p18, p41 |  |
| 5 | W klasie IgG VlsE dla 5 genogatunków B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii, B. spielmanii, B, bavariensis |  |
| 6 | Możliwość oznaczeń w surowicy jak i w płynie mózgowo – rdzeniowym przy użyciu tego samego zestawu w obu klasach |  |
| 7 | Ocena wyników testu w sposób punktowy ( punkty przypisane poszczególnym prążkom ) z użyciem arkusza do oceny wyników opracowanego przez producenta – pasek zawiera linię kontrolną świadczącą o prawidłowości wykonania badania |  |
| 8 | Brak konieczności zużywania dodatkowych pasków testowych na tzw. Cut Off lub kalibrację. |  |
| 9 | Testy posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości |  |
| 10 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi na koszt wykonawcy |  |
| Analizator do diagnostyki metodą Western Blot |  |  |
| 11 | Automatyczny analozator pracujący w systemie otwartym, nie starszy niż 2015 rok |  |
| 12 | W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: aparat automatycznie wykonujący badania ( inkubacja, płukanie, nakrapianie odczynników ) od momentu naniesienia paska i próbki badanej, skaner dający możliwość automatyzacji odczytu, komputer lub laptop z oprogramowaniem dającym możliwość interpretacji wyników i archiwizacji danych |  |
| 13 | Skaner zapewnia odczyt wszystkich pasków jednocześnie bez konieczności przenoszenia ich z tacki inkubacyjnej |  |
| 14 | Skaner współpracuje z komputerem klasy PC i odpowiednim oprogramowaniem do automatycznej interpretacji oraz archiwizacji wyników |  |
| 15 | Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem zapewnia analizę pasków bez konieczności nastawienia kontroli ( kontrola naniesiona na każdy pasek ) |  |
| 16 | Do systemu dedykowana drukarka HP LaserJet Pro M404n ( W1A52A ) |  |
| 17 | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 40 badań |  |
| 18 | Możliwość przeprowadzenia jednocześnie badania minimum 2 klas jednego parametru |  |
| 19 | Aparat posiada niezależne pompy dla każdego odczynnika |  |
| 20 | Butla na odpady wyposażona w czujnik poziomu |  |
| 21 | Wbudowana kołyska – 3 poziomy prędkości |  |
| 22 | Komputer wyposażony w port umożliwiający podłączenie oprogramowania do systemu informatycznego Aseco – Infomedica. Koszt podłączenia ponosi oferent |  |
| 23 | Gwarancje techniczne przez cały okres trwania umowy uwzględniające koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty |  |
| 24 | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii, usunięcie usterki max do 48 h od zgłoszenia |  |
| 25 | Instalacja aparatu i szkolenie personelu w zakresie obsługi i czynności konserwacyjnych na koszt wykonawcy |  |
| 26 | Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej - 1 raz w roku |  |
|  | OCENIANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametr oferowany, opis |
| 1 | Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do wykonania testu odczynniki i akcesoria |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3 | Skład antygenowy pasków jednakowy w obydwu klasach, umożliwiający naprzemienne wykorzystanie pasków |  |

Każda odpowiedź potwierdzona odpowiednimi dokumentami  ( instrukcja aparatu, ulotki odczynnikowe )

W przypadku parametrów ocenianych:

Spełnienie parametru – 5 punktów

Brak parametru – 0 punktów