## Załącznik Nr 4.1
AE/ZP-27-93/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.1
Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 pozycja 1
Stymulatory resynchronizujące
L.p. | Parametry wymagane | Wymagane | Podać parametry oferowane
1. | Gniazda do elektrod IS-1 i IS-4 | wymagane
2. | Rok produkcji 2024 lub późniejszy | wymagane
3. | Żywotność minimum 8 lat | wymagane
4. | Ważność sterylizacji min 12 mies. | wymagane
5. | Trzy niezależne kanały z możliwością programowania opóźnienia P-K i międzykomorowego (K-K) | wymagane
6. | Obecne funkcje antyarytmiczne | wymagane
7. | Elektrody przedsionkowe sterydowe | wymagane
8. | Elektrody komorowe sterydowe
9. | Elektrody sterydowe: do zatoki wieńcowej IS4 | wymagane
10. | Funkcja podtrzymania stymulacji resynchronizującej w przypadku wystąpienia napadu migotania przedsionków | wymagane
11. | Dostępna funkcja zdalnego-monitoringu | wymagane
12. | Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego) | wymagane
13. | Na żądanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów | wymagane
14. | Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta | wymagane
15. | Zestaw do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej, skaładający się z następujących elementów: koszulki zewnętrznej (introduktora); cewnika do wprowadzania do zatoki wieńcowej (różne krzywizny) z zastawką, dostępność cewników sub-selektorów; prowadnika angiograficznego o średnicy mieszczącej się w przedziale 0.032" - 0.036"; cewnika angiograficznego hydrofilnego sterowanego, 0,014". noża (urządzenia) do rozcinania koszulki | wymagane
......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 4.2
AE/ZP-27-93/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.2
Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 2 pozycja 1
Kardiowerter defibrylator z funkcją resynchronizującą CRTD
L.p. | Parametry wymagane | Wymagane | Podać parametry oferowane
1. | Rok produkcji 2024 lub późniejszy | wymagane
2. | Żywotność minimum 8 lat | wymagane
3. | Ważność sterylizacji min 12 mies. | wymagane
4. | Trzy niezależne kanały z możliwością programowania opóźnienia P-K i międzykomorowego (K-K) | wymagane
5. | Energia (dostarczana) defibrylacji minimum 35 J | wymagane
6. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym ręcznie lub odpowiednie funkcje automatyczne | wymagane
7. | Elektrody przedsionkowe sterydowe | wymagane
8. | Elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe z konektorami DF4 | wymagane
9. | Elektrody do zatoki wieńcowej czteropolowe IS4 | wymagane
10. | zestaw do podawania kontrastu z balonem | wymagane
11. | Dyskryminatory arytmii skutecznie różnicujące częstoskurcze komorowe od nadkomorowych np. na podstawie zależności rytmu przesionkowego i komorowego (opisać) | wymagane
12. | Gniazda do elektrod: IS-1, IS-4, DF-1, DF-4 | wymagane
13. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | wymagane
14. | Dostępna funkcja zdalnego-monitoringu | wymagane
15. | Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego) | wymagane
16. | Na żądanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów | wymagane
17. | Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta | wymagane
18. | Zestaw do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej, skaładający się z następujących elementów: koszulki zewnętrznej (introduktora); cewnika do wprowadzania do zatoki wieńcowej (różne krzywizny) z zastawką, dostępność cewników sub-selektorów; prowadnika angiograficznego o średnicy mieszczącej się w przedziale 0.032" - 0.036"; cewnika angiograficznego hydrofilnego sterowanego, 0,014". noża (urządzenia) do rozcinania koszulki | wymagane
......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 4.3
AE/ZP-27-93/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.3
Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 3 pozycja 1
Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe ICD VR
L.p. | Parametry wymagane | Wymagane | Podać parametry oferowane
1. | Rok produkcji 2024 lub późniejszy | wymagane
2. | Dostępność elektrod defibrylacyjnych uwalniających sterydy, jedno i dwukoilowych z konektorem DF4 | wymagane
3. | Zywotność minimum 8 lat | wymagane
4. | Ważność sterylizacji min 12 mies. | wymagane
5. | Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 g | wymagane
6. | Energia dostarczana ≥35 J | wymagane
7. | Impuls dwufazowy, regulowany napięciem lub energią | wymagane
8. | Ilość szoków w jednej interwencji ≥6 | wymagane
9. | Funkcja eliminacji zjawiska T wave sensing do włączenia lub stale aktywna | wymagane
10. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe do wyboru z konektorem DF4, uwalniające sterydy | wymagane
11. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym ręcznie lub odpowiednie funkcje automatyczne | wymagane
12. | EGM ≥17 min | wymagane
13. | Dyskryminator morfologii QRS, nagłego początku i stabilności | wymagane
14. | Gniazda do elektrod DF1 i DF4 | wymagane
15. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | wymagane
16. | Dostępna funkcja zdalnego-monitoringu | wymagane
17. | Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego) | wymagane
18. | Na żądanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów | wymagane
19. | Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta | wymagane
......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 4.4
AE/ZP-27-93/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.4
Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 3 pozycja 2
Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe ICD DR
L.p. | Parametry wymagane | Wymagane | Podać parametry oferowane
1. | Rok produkcji 2024 lub późniejszy | wymagane
2. | Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 g | wymagane
3. | Zywotność minimum 8 lat | wymagane
4. | Ważność sterylizacji min 12 mies. | wymagane
5. | Energia dostarczana minimum ≥35 J | wymagane
6. | Impuls dwufazowy, regulowany napięciem lub energią | wymagane
7. | Ilość szoków w jednej interwencji ≥6 | wymagane
8. | Funkcja eliminacji zjawiska T wave sensing do włączenia lub stale aktywna | wymagane
9. | Elektrody przedsionkowe uwalniające sterydy | wymagane
10. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe do wyboru z konektorem DF4, uwalniające sterydy | wymagane
11. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym ręcznie lub odpowiednie funkcje automatyczne | wymagane
12. | EGM ≥17 min. | wymagane
13. | Dyskryminatory arytmii skutecznie różnicujące częstoskurcze komorowe od nadkomorowych np. na podstawie zależności rytmu przesionkowego i komorowego (opisać) | wymagane
14. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | wymagane
15. | Dostępna funkcja zdalnego-monitoringu | wymagane
16. | Gniazda: DF1, DF4 | wymagane
17. | Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego) | wymagane
18. | Na żądanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów | wymagane
19. | Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta | wymagane
......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 4.5
AE/ZP-27-93/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.5
Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 4 pozycja 1
Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe z pełną diagnostyką przedsionka
L.p. | Parametry wymagane | Wymagane | Podać parametry oferowane
1. | Rok produkcji 2024 lub późniejszy | wymagane
2. | Elektrody defibrylacyjnyjne uwalniające sterydy, z konektorem DF4 (1x) i IS1 (1x) i pierścieniami detekcji przedsionka | wymagane
3. | Zywotność minimum 8 lat | wymagane
4. | Ważność sterylizacji min 12 mies. | wymagane
5. | Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 g | wymagane
6. | Energia dostarczana ≥35 J | wymagane
7. | Impuls dwufazowy, regulowany napięciem lub energią | wymagane
8. | Ilość szoków w jednej interwencji ≥6 | wymagane
9. | Funkcja eliminacji zjawiska T wave sensing do włączenia lub stale aktywna | wymagane
10. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym ręcznie lub odpowiednie funkcje automatyczne | wymagane
11. | EGM ≥17 min | wymagane
12. | Dyskryminator morfologii QRS, nagłego początku i stabilności | wymagane
13. | Gniazda do elektrod DF1 i DF4 | wymagane
14. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | wymagane
15. | Dostępna funkcja zdalnego-monitoringu | wymagane
16. | Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego) | wymagane
17. | Na żądanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów | wymagane
18. | Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta | wymagane
......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 4.6
AE/ZP-27-93/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.6
Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 poz. 1
Stymulatory jednojamowe SSIR
L.p. | Parametry wymagane | Wymagane | Podać parametry oferowane
1. | gniazda do elektrod IS-1 | wymagane
2. | rok produkcji 2024 lub późniejszy | wymagane
3. | czas do wymiany minimum 9 lat | wymagane
4. | funkcja "rate adaptive" - podać i opisać | wymagane
5. | częstość stymulacji 30-160 lub więcej | wymagane
6. | możliwość zmiany amplitudy impulsu od min. 0,5 V | wymagane
7. | szerokość impulsu od 0,2 do 1,5 ms lub szerzej | wymagane
8. | czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 mV lub szerzej, z oceną automatyczną | wymagane
9. | czułość przedsionkowa od 0,5 mV lub niżej | wymagane
10. | polarność stymulacji i wyczuwania, unipolarny, bipolarny we wszystkich ustawieniach | wymagane
11. | program nocny i histereza | wymagane
12. | automatyczne określanie skutecznego progu stymulacji | wymagane
13. | automatyczny opis stanu baterii i/lub przewidywanej żywotności stymulatora | wymagane
14. | Zapisy EGM w pamięci urządzenia | wymagane
15. | Dostępna funkcja zdalnego-monitoringu | wymagane
16. | Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta | wymagane
17. | na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania conajmniej raz na 3 miesiące) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego) | wymagane
......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 4.7
AE/ZP-27-93/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.7
Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 poz. 2
Stymulatory dwujamowe DDDR
L.p. | Parametry wymagane | Wymagane | Podać parametry oferowane
1. | gniazda do elektrod IS-1 | wymagane
2. | rok produkcji 2024 lub późniejszy | wymagane
3. | czas do wymiany min 10 lat | wymagane
4. | częstość stymulacji 30-160 lub więcej | wymagane
5. | możliwość zmiany amplitudy impulsu od min. 0,5 V | wymagane
6. | szerokość impulsu A/V co najmniej od 0,2 do 1,5 ms | wymagane
7. | czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 mV lub szerzej, z oceną automatyczną | wymagane
8. | polarność stymulacji, unipolarny, bipolarny we wszystkich ustawieniach | wymagane
9. | A-V delay zależny od częstości rytmu | wymagane
10. | automatyczne określanie skutecznego progu stymulacji w obu jamach | wymagane
11. | funkcja rate adaptive | wymagane
12. | czułość przedsionkowa od 0,2 mV lub niżej | wymagane
13. | automatyczny opis stanu baterii i/lub przewidywanej żywotności stymulatora | wymagane
14. | Zaawansowane opcje histerezy preferujące rytm własny komór | wymagane
15. | funkcja switch mode, anty PMT lub odpowiednia, PVC | wymagane
16. | Zapisy EGM w obu kanałach w pamięci urządzenia | wymagane
17. | Dostępna funkcja zdalnego-monitoringu | wymagane
18. | Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta | wymagane
19. | na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania conajmniej raz na 3 miesiące) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego) | wymagane
......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 4.8
AE/ZP-27-93/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.8
Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 poz. 3
L.p. | Parametry wymagane | Wymagane | Podać parametry oferowane
1. | Elektrody niezbędne do stymulatorów SSIR i DDDR | wymagane
2. | elektrody odpowiednie do gniazd IS-1 | wymagane
3. | rok produkcji 2024 lub późniejszy | wymagane
4. | Wymagane długości: 45 cm, 52-53 cm, 58-60 cm | wymagane
5. | Elektrody A i V aktywne, pasywne | wymagane
6. | elektrody A i V sterydowe | wymagane
7. | znacznik RTG wysunięcia spirali mocującej lub znacznik końca (stopy) elektrody na skopii RTG | wymagane
......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 4.9
AE/ZP-27-93/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.9
Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 8 poz. 1-5
L.p. | Parametry wymagane | Wymagane | Podać parametry oferowane
1. | Elektroda stymulująca bezmandrynowa, dedykowana do stymulacji pęczka Hisa:
| rok produkcji 2024 lub późniejszy | wymagane
| dostępne rózne długości (podać oferowane) | wymagane
| rozmiar elektrody <4,5F | wymagane
| elektrody o mocowaniu aktywnym | wymagane
| polarność elektrod UP/BP | wymagane
| łącze elektrodty IS-1 | wymagane
2. | Cewnik wprowadzający (koszulka) o stałej krzywiźnie, rozrywany lub rozcinany, ułatwiający umieszczenie elektrody w okolicy pęczka Hisa
| dostępność cewników o różnej długości (podać zaoferowane długości) | wymagane
| cewniki w rozmiarze kompatybilnym do elektrod z poz. 1 | wymagane
3. | Cewnik wprowadzający (koszulka) o o regulowanej krzywiźnie końcówki, rozrywany lub rozcinany, ułatwiający umieszczenie elektrody w okolicy pęczka Hisa
| dostępność cewników o różnej długości (podać zaoferowane długości) | wymagane
| cewniki w rozmiarze kompatybilnym do elektrod z poz. 1 | wymagane
4. | Nożyk do rozcinania koszulki elektrody
| do cewników wprowadzających (koszulek) z poz. 2 i 3 | wymagane
5. | Kabel zabiegowy, wielorazowy, do połączenia analizatora z systemem elektrofizjologicznym, możliwością sterylizacji | wymagane
......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty