## Arkusz1
Pakiet nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Proteza stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Implant o trzech stopniach swobody, mocowany bezcementowo składający się z porowatego trzpienia pokrytego hydroksyapatytem, mikropanewki pokrytej hydroksyapatytem i modularnej główki z szyjką. - 4 wielkości trzpienia - 2 rozmiary główek w wersji prostej - 2 rozmiary główek w wersji offsetowej - 2 wielkości mikropanewek w wersji niezwiązanej - 2 wielkości mikropanewek w wersji zatrzaskowej Zamawiający dopuszcza endoprotezę stawu śródręczn0-nadgarstkowego (czworobocznego) kciuka według poniższej specyfikacji: Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach: od 7,5mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm. Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: konikalna oraz sferyczna (sferyczna z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm. Szyjka ze stali nierdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu wysokousieciowanego o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°. | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  |  | 0
UWAGA
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na każde zamówienie pełnego instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu.