ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ Formularz parametrów techniczno- użytkowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów/ materiałów informacyjnych znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów oraz podania nazwy producenta

| Lp. | Parametry ogólne | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania Producent: ………………………. Model/Typ: ………………………. Okres gwarancji ………………….. Rok produkcji: 2024 |  |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej posiadający indywidualne hamulce na wszystkich kołach lub hamulec centralny |  |
| 2 | Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O niewbudowane |  |
| 3 | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, powietrza od 2,7 kPa x 100 |  |
| 4 | Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w czasie znieczulania |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 45 minut |  |
| 6 | Wbudowane, regulowane - co najmniej trzystopniowe, oświetlenie powierzchni roboczej |  |
| 7 | Jedna duża szuflada na akcesoria, blokowana |  |
| 8 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora lub na ekranie LCD monitora stanu aparatu do znieczulania |  |
| 9 | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O |  |
| 10 | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta |  |
| 11 | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki wykorzystujące do pomiaru zasadę termoanemometrii elektrycznej. Możliwość sterylizacji parowej czujników |  |
| 12 | Wirtualne przepływomierze, stężenie O2 w mieszaninie podawanej do pacjenta i przepływ świeżych gazów prezentowane na ekranie głównym aparatu |  |
| 13 | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow |  |
| 14 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum |  |
| 15 | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 15 l/min |  |
| 16 | Złącza do podłączenia jednego parownika |  |
| RESPIRATOR, TRYBY WENTYLACJI |  |  |
| 17 | Respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator z napędem pneumatycznym nie zużywający tlenu do napędu |  |
| 18 | Wentylacja kontrolowana objętościowo |  |
| 19 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo |  |
| 20 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) |  |
| 21 | CPAP/PSV |  |
| 22 | Funkcja Pauzy (wstrzymanie pracy respiratora na czas odłączenia pacjenta - odessanie śluzu lub zmiana pozycji pacjenta na stole), czas trwania pauzy regulowany w zakresie do minimum 2 minut |  |
| 23 | Tryb monitorowania pacjenta oddychającego spontanicznie (np. przy znieczuleniu miejscowym, po ekstubacji). Aktywny pomiar gazów, aktywne monitorowanie bezdechu. |  |
| 24 | Tryb typu: HLM, CBM, do stosowania gdy pacjent podłączony jest do maszyny płucoserce |  |
| 25 | Ze względów bezpieczeństwa automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ świeżych gazów stały (nie zmieniający się) |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o funkcje: rekrutacji jednoetapowej i rekrutacji wieloetapowej |  |
| 27 | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze |  |
| REGULACJE |  |  |
| 28 | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 3 do 100 odd/min |  |
| 29 | Zakres regulacji plateau co najmniej od 5% do 60% |  |
| 30 | Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:8 |  |
| 31 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml |  |
| 32 | Zakres regulacji czułości wyzwalacza co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min |  |
| 33 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O) |  |
| 34 | Regulacja czasu narastania ciśnienia - nachylenie |  |
| 35 | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 35 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) |  |
| 36 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmieniająca czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika ( lub równoważna) |  |
| 37 | Zmiana PEEP automatycznie zmieniająca ciśnienie P wdech (różnica pomiędzy PEEP i P wdech pozostająca stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika |  |
| PREZENTACJE |  |  |
| 38 | Prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) |  |
| 39 | Funkcja timera (pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora) |  |
| 40 | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) |  |
| 41 | Funkcja stopera ( pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora) |  |
| FUNKCJONALNOŚĆ |  |  |
| 42 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej co najmniej 15”, ustawianie parametrów za pomocą ekranu dotykowego i pokrętła funkcyjnego |  |
| 43 | Pola parametrów wyświetlane na ekranie konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika |  |
| 44 | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, dostępna paleta co najmniej 5 kolorów, w celu łatwiejszego odczytu |  |
| 45 | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych w polach parametrów |  |
| 46 | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) |  |
| 47 | Moduł pomiarów gazowych w aparacie. Pomiary i prezentacja: wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyków (sewofluran, izofluran, desfluran), Automatyczna identyfikacja anestetyków wziewnych. Pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki gazowej do systemu oddechowego. |  |
| 48 | Wykrywanie i wskazywanie mieszanin gazów znieczulających, wyświetlanie wartości xMAC |  |
| ALARMY |  |  |
| 49 | Funkcja Autoustawienia alarmów |  |
| 50 | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych |  |
| 51 | Alarm objętości minutowej |  |
| 52 | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 |  |
| 53 | Alarm stężenia anestetyku wziewnego |  |
| 54 | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O |  |
| 55 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku |  |
| 56 | Alarm Niski xMAC. |  |
| INNE |  |  |
| 57 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana |  |
| 58 | Oprogramowanie w języku polskim. |  |
| 59 | Ssak do odsysania, inżektorowy. Wielorazowy zbiornik na wydzieliny o objętości minimum 700 ml, sterylizacja w autoklawie w temp. do 134°C |  |
| 60 | Przewody zasilania gazami: O2, N2O i Powietrze, kodowane kolorami, długość 5m każdy; wtyki zgodne z normą szwedzką (tzw. AGA) |  |
| 61 | Cztery dodatkowe gniazda elektryczne, zabezpieczone bezpiecznikami |  |
| 62 | W pełni automatyczny (czyli bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury) test główny systemu |  |
| 63 | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności |  |
| 64 | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalającą na ustawienie oczekiwanego czasu gotowości aparatu do użycia w tym automatycznego przeprowadzenia testu funkcjonalnego |  |
| 65 | Aktywne odprowadzanie gazów ze wskaźnikiem przepływu, do podłączenia do szpitalnego gniazda odciągu. Rura ewakuacji gazów o długości 5 m. Wtyk do gniazda odciągu typu DIN. |  |
| WYMAGANE AKCESORIA DODATKOWE |  |  |
| 66 | Jeden zbiornik pochłaniacza CO2 wielorazowy, objętość minimum 1400 ml |  |
| 67 | Filtry przeciwpyłowe do wielorazowych zbiorników na wapno - 5 szt. |  |
| 68 | Aparat przygotowany do pracy z wielorazowym i jednorazowymi pochłaniaczami CO2. W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym. |  |
| 69 | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. |  |
| 70 | Jednorazowe dreny do odsysania - 25 szt. |  |
| 71 | Jednorazowe, bezlateksowe układy oddechowe, długość rur: wdechowej \ wydechowej co najmniej 170 cm, worek oddechowy 2 L - 25 szt. |  |
| 72 | Pułapki wodne zabezpieczające moduł gazowy - 12 szt. |  |
| 73 | Linie próbkujące - 10 szt. |  |
| MONITOR DO APARATU, WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 74 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej co najmniej 12 cali z rozdzielczością co najmniej 800 x 600 pikseli, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych |  |
| 75 | Sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniające dostęp do najczęściej używanych funkcji. |  |
| 76 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 5,5 kg - wyposażony w uchwyt do przenoszenia - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi, wystarczający co najmniej na 5 godzin pracy |  |
| 77 | System mocowania umożliwiający szybkie zdjęcie monitora bez użycia narzędzi i wykorzystanie go do transportu pacjenta |  |
| 78 | Monitor gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej |  |
| 79 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych |  |
| 80 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora |  |
| 81 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund |  |
| 82 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 48 godzin |  |
| 83 | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia - obliczeń nerkowych |  |
| 84 | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetlający przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu |  |
| 85 | Monitor umożliwiający wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali |  |
| 86 | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne |  |
| 87 | Możliwości monitorowania parametrów |  |
| 88 | Pomiar EKG |  |
| 89 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu |  |
| 90 | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę |  |
| 91 | Pomiar odchylenia ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach |  |
| 92 | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii |  |
| 93 | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor |  |
| 94 | Możliwość ustawienia dźwięku o zmiennej wysokości, gdy zmienia się wartość SpO2 |  |
| Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
| 95 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do co najmniej 8 godzin |  |
| 96 | Przechowywanie w pamięci przynamniej 1200 ostatnich wyników pomiarów NIBP |  |
| 97 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie |  |
| Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
| 98 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech ciśnień |  |
| 99 | Automatyczne dopasowanie koloru, alarmów i skali w zależności od wybranej etykiety |  |
| 100 | Automatyczne obliczanie PPV |  |
| Pomiar temperatury |  |  |
| 101 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, w przypadku podłączenia dwóch czujników |  |
| Wymagane akcesoria pomiarowe |  |  |
| 102 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod 2 szt |  |
| 103 | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający 2 szt |  |
| 104 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych 2 szt |  |
| 105 | Czujnik temperatury skóry |  |
| 106 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze |  |
| 107 | Mankiet do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego- rozmiar 20,5-28 cm, wielorazowy – 2 szt |  |
| 108 | Mankiet do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego- rozmiar 27-35 cm, wielorazowy – 2 szt |  |
| 109 | Mankiet do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego- rozmiar 34-43 cm, wielorazowy – 2 szt |  |
| 110 | Autoryzowany serwis – należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny. | należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny |

UWAGA!!!! Formularz parametrów techniczno- użytkowych stanowi treść oferty i nie polega uzupełnieniu! Niezłożenie formularza parametrów techniczno – użytkowych  wywiedzie negatywne skutki dla Wykonawcy w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, ponieważ stanowi on treść oferty.

Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy …………………………………………………….

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia pn. Aparat do znieczulania oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

Koszty kwalifikowane: aparat do znieczulania

Cena urządzenia bez podatku VAT i dodatkowych kosztów  ………………...…………………zł

podatek VAT…….. %

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Koszty niekwalifikowane: wartości dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania  i przeszkolenia personelu Zamawiającego, materiały eksploatacyjne

Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania i przeszkolenia personelu zamawiającego oraz materiałów eksploatacyjnych
bez podatku VAT ………………………………………………zł

podatek VAT…….. %

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

RAZEM CENA OFERTY (brutto)…………………………………………………………………………..zł

Słownie ………………………………………………………………………………………………zł

## *producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ………………………..

## * Wypełnia Wykonawca

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia2: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………

……………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

……………………..…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa aparatu do znieczulania”, znak sprawy: ZP-24-102BN prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej ustawą :

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

____________________________________

PODPIS WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________

(podpis  Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawa aparatu do znieczulania”, znak sprawy: ZP-24-102BN, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

_______________________________

podpis Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.