AE/ZP-27-89/24		                                                             						                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne angiografu jednopłaszczyznowego.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego  urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| L.p. | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa – Model/typ | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie spełniające wszystkie aktualne wymogi prawno-techniczne dla urządzeń tego typu. | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z póż.zm.) | TAK |  |
|  | Urządzenia nowe, nie regenerowane i nie powystawowe | TAK |  |
| I. | STATYW ANGIOGRAFU |  |  |
|  | Mocowanie statywu do podłogi | TAK |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej – odjazd statywu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron | TAK |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie badań w całym obszarze ciała pacjenta (statyw za głową pacjenta oraz z boku stołu pacjenta) bez zmiany ułożenia pacjenta | TAK |  |
|  | Zakres badania pacjenta na zaoferowanym stole pionowo ustawioną wiązką centralną promieniowania wzdłuż osi symetrii stołu bez zmiany ułożenia pacjenta | TAK Min. 180 cm, podać |  |
|  | Zakres badania pacjenta pionowo ustawioną wiązką centralną promieniowania w kierunku prostopadłym do osi symetrii stołu bez zmiany ułożenia pacjenta | TAK Min. 35 cm, podać |  |
|  | Głębokość ramienia C mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia C | TAK Min. 85 cm, podać |  |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta | TAK Min. 220°, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta | TAK Min. 90°, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Maksymalna szybkość ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D | TAK Min. 20°/s, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Maksymalna szybkość ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D | TAK Min. 20°/s, podać |  |
|  | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody | TAK Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z normą PN-EN/IEC 60529 lub równoważną |  |
|  | Programowanie i przywoływanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta min. 40 pozycji | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | TAK |  |
|  | Automatyczny wybór obrazu referencyjnego (ze zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | TAK/NIE Punktacja: NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją np.: software’owy, elektromechaniczny, pojemnościowy, pneumatyczny, inny | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, FOV, pozycja stołu, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | TAK |  |
| II. | STÓŁ PACJENTA |  |  |
|  | Stół stacjonarny, mocowany na stałe do podłogi, z pływającym blatem | TAK |  |
|  | Blat z włókna węglowego przeznaczony do zabiegów kardiologicznych z wycięciem na głowę pacjenta | TAK |  |
|  | Całkowita długość blatu stołu | TAK Min. 280 cm, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X w zakresie 360° – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu | TAK Min. 180 cm, podać |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu stołu | TAK Min. 100 cm, podać |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego blatu stołu | TAK Min. 25 cm, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Zakres silnikowej regulacji wysokości stołu | TAK Min. 30 cm, podać |  |
|  | Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu | TAK Min. 2 cm/s, podać |  |
|  | Zakres obrotu stołu | TAK Min. 240°, podać |  |
|  | Maksymalna obciążalność stołu (waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria) | TAK Min. 300 kg, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody | TAK Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z normą PN-EN/IEC 60529 lub równoważną |  |
|  | Akcesoria, min.: - materac termoelastyczny dopasowany kształtem i wielkością do blatu stołu, z niezawierającym lateksu pokrowcem, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych; - szyny akcesoryjne z 3 stron stołu, umożliwiające mocowanie akcesoriów; - przezierna dla promieniowania podkładka pod ramię pacjenta do zabiegów z dostępu promieniowego, wsuwana pod materac i stabilizowana ciężarem pacjenta; - zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego, składający się ze wsuwanej pod materac i stabilizowanej pod ciężarem pacjenta, przeziernej dla promieniowania, wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania regulowanej podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta; - podręczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., osłaniający operatora przed promieniowaniem na wysokości bioder; - statyw na płyny infuzyjne przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych; - uchwyty na ręce mocowane do stołu za głową pacjenta do badań kardiologicznych; - przezierne dla promieniowania podkładki umieszczane wzdłuż tułowia pacjenta, utrzymujące jego ręce w komfortowej pozycji w trakcie długotrwałych zabiegów; - klipsy porządkujące kable EKG i mocujące je do blatu stołu; - podkładka pod głowę pacjenta w kształcie klina. | TAK |  |
| III. | RENTGENOWSKI GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, SYSTEM KONTROLI EKSPOZYCJI |  |  |
|  | Moc nominalna generatora | TAK Min. 100 kW, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych) | TAK Min. 3000 W, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego dla fluoroskopii | TAK Min. 60-120 kV, podać |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego dla akwizycji zdjęciowych | TAK Min. 60-120 kV, podać |  |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji do grubości/gęstości pacjenta, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimacji | TAK Min. kV, mA, ms, podać |  |
|  | Wybór programów akwizycji zdjęciowej i fluoroskopii przy stole pacjenta oraz w sterowni | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika – w sali badań i w sterowni | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań zabezpieczony przed rozbryzgami wody | TAK Min. IPx8, podać stopień ochrony zgodnie z normą PN-EN/IEC 60529 lub równoważną |  |
|  | Włącznik promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni | TAK |  |
| IV. | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |
|  | Lampa rentgenowska z wirującą anodą | TAK |  |
|  | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” | TAK/NIE Punktacja: NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | TAK, podać Punktacja: Lampa 2-ogniskowa – 0 pkt. Lampa 3-ogniskowa – 5 pkt. |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska | TAK Maks. 0,4 mm, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60336 lub równoważną |  |
|  | Rozmiar największego ogniska; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej | TAK Maks. 1,0 mm, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60336 lub równoważną |  |
|  | Mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów – sterowanie siatką | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna anody | TAK Min. 3500 kHU, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Rozpraszanie ciepła przez anodę | TAK Min. 500 kHU/min |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | TAK Min. 6500 kHU, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych); w przypadku, gdy wartość tego parametru jest mniejsza dla generatora, podać wartość dla generatora. | TAK Min. 3000 W, podać |  |
|  | Łączna dawka promieniowania przeciekowego zespołu lampy RTG i kolimatora w ciągu godziny przy maksymalnym napięciu, maksymalnym obciążeniu i w odległości maks. 1 m | TAK Maks. 0,5 mGy/h, podać wartość zgodnie z normą PN-EN/IEC 60601-1-3 lub równoważną i warunki pomiaru (napięcie [kV], obciążenie [W] i odległość [m]) |  |
|  | Przysłony prostokątne | TAK |  |
|  | Minimum 1 filtr półprzepuszczalny (klinowy) z możliwością obrotu | TAK |  |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody | TAK Min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z normą PN-EN/IEC 60529 lub równoważną |  |
|  | Dodatkowa (poza wewnętrzną filtracją lampy) maksymalna filtracja promieniowania w kolimatorze | TAK Min. równoważnik 0,9 mm Cu, podać |  |
|  | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza wewnętrzną filtracją lampy) filtracji w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | TAK |  |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | TAK |  |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej | TAK |  |
|  | Zapis raportów o dawce w formatach DICOM | TAK |  |
| V. | DETEKTOR OBRAZU |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy do zastosowań kardiologicznych o wymiarach aktywnego obszaru obrazowania min. 190 mm x 190 mm i maks. 210 mm x 210 mm | TAK |  |
|  | Liczba pikseli aktywnego obszaru obrazowania | TAK Min. 1024 x 1024 , podać [piksel × piksel] Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Ilość pól obrazowych detektora (FOV) | TAK Min. 4, podać |  |
|  | Głębia bitowa detektora | TAK Min. 14 bit, podać |  |
|  | Wielkość piksela | TAK Maks. 200 μm |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) | TAK Min. 2,5 lp/mm, podać |  |
|  | Typowa detekcyjna wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm | TAK Min. 60%, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz | TAK Min. 25 cm, podać |  |
|  | Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  |
| VI. | MONITORY, OBSŁUGA SYGNAŁÓW WIZYJNYCH |  |  |
|  | Wielkoformatowy monitor LCD o przekątnej min. 55” i rozdzielczości min. 8 mln pikseli wraz z zawieszeniem sufitowym w sali zabiegowej, umożliwiającym przesuwanie, obrót i zmianę wysokości monitora | TAK |  |
|  | Sterownik zapewniający obsługę monitora opisanego powyżej, w tym podłączenie min. 8 sygnałów i prezentację co najmniej: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych (jeśli funkcjonalność nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) - obrazu przebiegów i mierzonych parametrów hemodynamicznych - obrazu dialogowego stacji hemodynamicznej - min. 2 obrazy z innych urządzeń Zamawiającego (np. USG, IVUS, stacja robocza RIS/PACS), generujących zarówno sygnał analogowy, jak i cyfrowy – uniwersalne panele z gniazdami video, umożliwiające przyłączanie takich urządzeń, zlokalizowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w sali zabiegowej oraz w sterowni; wymagane jest zachowanie separacji galwanicznej min. 4kV | TAK |  |
|  | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora opisanego powyżej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali zabiegowej oraz w sterowni | TAK |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału wyświetlanego na monitorze opisanego powyżej w rozdzielczości min. Full HD (1920x1080 pikseli), umożliwiające jego przesyłanie do sali konferencyjnej oraz wyświetlanie na konwencjonalnym odbiorniku (telewizorze, projektorze) | TAK |  |
|  | Stanowisko z min. 3 monitorami min. 19” zainstalowane w sterowni do prezentacji następujących sygnałów wizyjnych: - obrazów z angiografu - obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych (jeśli funkcjonalność nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) - obrazu przebiegów i mierzonych parametrów hemodynamicznych - obrazu dialogowego stacji hemodynamicznej | TAK, podać |  |
| VII. | SYSTEM CYFROWY I OPROGRAMOWANIE KLINICZNE |  |  |
|  | Pakiet aplikacji redukujących dawkę (CARE, DoseWise lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę i opisać oferowane aplikacje |  |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki (CLEAR, ClarityIQ lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę i opisać oferowane algorytmy |  |
|  | Automatyczny dobór okna (jasności i kontrastu), automatyczne wyostrzanie krawędzi, automatyczna redukcja szumu i automatyczna kompensacja artefaktów ruchowych – w czasie rzeczywistym na rejestrowanym obrazie | TAK |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 7,5-30 kl./s | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1-2,5 kl./s | TAK/NIE Punktacja: NIE – 0 pkt. TAK – 3 pkt. |  |
|  | Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym | TAK |  |
|  | Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | TAK |  |
|  | Funkcja nakładania odwróconego obrazu referencyjnego na obraz live | TAK |  |
|  | Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w matrycy min. 1024 x 1024 pikseli i min. 12-bitowej głębi szarości | TAK, podać |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) w zakresie min. 0,5-7,5 obr./s w matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | TAK, podać |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | TAK |  |
|  | Pojemność dysku twardego systemu cyfrowego (bez kompresji) min. 50 000 obrazów w matrycy min. 1024x1024x12 bitów | TAK |  |
|  | Zoom w postprocessingu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych; zapis przetworzonych obrazów na dysku twardym w formacie DICOM X-Ray Angiographic Image | TAK, podać nazwę |  |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie pozycjonowania stentu, bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu | TAK/NIE Punktacja: NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczne i ręczne określanie średnicy referencyjnej, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiar średnicy. | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy przy stole pacjenta – pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Send, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Worklist - MPPS (dopuszcza się realizację usług Worklist i MPPS przez stację hemodynamiczną, jeśli jednorazowa rejestracja pacjenta w całym systemie odbywa się za pośrednictwem stacji hemodynamicznej) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG rejestrowanego przez stację hemodynamiczną (z wybranego odprowadzenia) na tle obrazu live; zapis obrazów rentgenowskich wraz z sygnałem EKG w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM w zdefiniowanym węźle sieciowym – w miarę akwizycji kolejnych scen | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach | TAK |  |
|  | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | TAK, wymienić |  |
|  | Ochrona antywirusowa oprogramowania aparatu, zainstalowana na urządzeniu i systematycznie aktualizowana bez udziału użytkownika aparatu lub rozwiązanie oparte o mechanizm białych list | TAK, podać |  |
| VIII. | STACJA HEMODYNAMICZNA |  |  |
|  | Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie | TAK |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | TAK |  |
|  | Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie min. 2 sygnałów wizyjnych: - przebiegów i mierzonych wartości, - obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor wielkoformatowy na zawieszeniu sufitowym w sali zabiegowej i monitor/monitory w sterowni | TAK |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG – w zestawie bezcieniowe kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji – wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykorzystanie termistorów min. 2 producentów | TAK, wymienić |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 – łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego – łącznie z mankietem pomiarowym | TAK |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych – łącznie z min. 20 szt. jednorazowych czujników pomiarowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania współczynnika rezerwy wieńcowej FFR i iFR lub DFR w oparciu o pomiar za pomocą urządzeń min. 2 producentów wraz zapisem wyniku w bazie danych stacji hemodynamicznej | TAK, podać producentów |  |
|  | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań | TAK |  |
|  | Kolorowa laserowa drukarka sieciowa do drukowania dokumentacji medycznej | TAK |  |
|  | UPS zarezerwowany wyłącznie dla stacji badań hemodynamicznych, umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | TAK |  |
| IX. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE I AKCESORIA |  |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz środków kontrastowych zintegrowany z angiografem o następujących parametrach: głowica na statywie jezdnym, kolorowy dotykowy panel sterujący, czujnik rozpoznający położenie głowicy, generowane ciśnienie 1200 PSI, asystent wstrzykiwania wyświetlający komunikaty typu „krok po kroku” | TAK, podać nazwę i producenta zaoferowanego wstrzykiwacza |  |
|  | Gniazdo zasilania i synchronizacji automatycznego wstrzykiwacza środków kontrastowych z angiografem w sali zabiegowej przy stole pacjenta | TAK |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego do szyn akcesoryjnych przy stole pacjenta (z możliwością ustawienia z lewej i prawej strony stołu) o równoważniku min. 0,5 mm Pb | TAK |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie o równoważniku min. 0,5 mm Pb | TAK |  |
|  | Lampa zabiegowa mocowana na wspólnej z osłoną przed promieniowaniem kolumnie sufitowej do oświetlenia pola cewnikowania - luminancja w odległości 1 m: min. 60 000 luksów | TAK |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | TAK |  |
|  | Osłony osobiste: - fartuchy jednoczęściowe – 1 kpl. - fartuchy dwuczęściowe – 1 kpl. - osłony na tarczycę – 1 szt. - czepki – 1 szt. - okulary: z korekcją 1 szt., bez korekcji 1 szt. | TAK |  |
|  | UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiokardiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie. | TAK, podać |  |
| X. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Integracja oferowanego urządzenia z systemem PACS/RIS oraz HIS. Zamawiający posiada 1 licencję (wykorzystaną w obecnie używanym urządzeniu) – po stronie Wykonawcy koszty związane z usługami serwisowymi (rekonfiguracja, testowanie połączeń, itp.) oraz wszelkie dodatkowe licencje związane z integracją, jeżeli nowe urządzenie tego wymaga. | TAK, podać |  |
|  | Potwierdzone certyfikatami co najmniej 10 godzinne szkolenie specjalistyczne z obsługi angiografu dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym angiografie dla techników, jak również potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze dostarczonego angiografu oraz po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia, w terminie do 30 dni od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej. | TAK, podać |  |
|  | Co najmniej 15 godzinne szkolenie specjalistyczne przypominające dla lekarzy i techników z obsługi angiografu w miejscu instalacji w terminach uzgodnionym z Zamawiającym w okresie gwarancji. | TAK, podać |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa angiografu z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów . | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego wliczone w cenę oferty. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Materiały i części stwierdzone podczas przeglądu jako wymagające wymiany wliczone w cenę oferty. | TAK, podać |  |
|  | Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. | Tak, podać wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej | TAK |  |
|  | Urządzenie nie wymaga od Zamawiającego żadnego nakładu kosztów i działań, by można było podjąć na nim pracę od razu i w pełnym zakresie funkcjonalności. Wszystkie dostarczone urządzenia po zamontowaniu i uruchomieniu mają być ze sobą kompatybilne i współpracować zgodnie z przeznaczeniem. | TAK |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych z wynikiem pozytywnym po zamontowaniu zaoferowanego angiografu zgodnie z wymogami prawnymi - wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Dostosowanie pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego do zainstalowania oferowanego angiografu w zakresie: - wykonania niezbędnego projektu osłon stałych ochrony radiologicznej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową wynikającą z ewentualnego nie zaakceptowania (nie zatwierdzenia) dostarczonego przez Wykonawcę projektu osłon przez WSSE w Krakowie, - wykonania, zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę projektem, osłon stałych ochrony radiologicznej w pomieszczeniu, w którym będzie zainstalowany oferowany angiograf, o ile istniejące osłony nie są wystarczające, - wykonania pomiarów dozymetrycznych osłon stałych pomieszczeń, w których będzie używany zaoferowany angiograf, - wykonania pomiarów rozkładu mocy dawki w otoczeniu zaoferowanego angiografu. | TAK, podać |  |
|  | Dostosowanie pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego do zainstalowania oferowanego angiografu co najmniej w zakresie: - wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej powykonawczej , w tym budowlanej i elektrycznej, o ile będą prowadzone dostosowawcze prace budowlane oraz przeprowadzenie tych prac, jeśli będą one potrzebne, - dostosowania instalacji elektrycznej pod potrzeby angiografu, - jeśli nie wystarczą obecnie funkcjonujące u Zamawiającego rozwiązania doprowadzenia zasilania bezpośrednio do angiografu, wykonanie w podłodze kanałów umożliwiających doprowadzenie niezbędnego okablowania do angiografu i położenie nowej wykładziny na podłodze w pomieszczeniu Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, - wymiany wykładziny podłogowej w pomieszczeniu angiografu, - doprowadzenia ścian w pomieszczeniu angiografu do stanu przed montażem angiografu (dotyczy zastosowanych materiałów i technologii), - wymiany lub uzupełnienia paneli sufitowych w pomieszczeniu angiografu. | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu bezterminowo i bezpłatnie kody serwisowe umożliwiające wykonanie przeglądów okresowych, napraw i wymian części zamiennych i/lub podzespołów lub na stałe odblokuje urządzenie w tym zakresie, lub udostępni bezpłatnie powyższe kody (to znaczy umożliwiające wykonanie przeglądów okresowych, napraw i wymian części zamiennych i/lub podzespołów) na ograniczony czas na każde życzenie Zamawiającego. | TAK, podać |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty