Załącznik nr 1.2 do SWZ

SP ZOZ/DZ/218/2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Pakiet nr 1 - Napęd ortopedyczny do dużych kości wraz z instrumentarium

| Poz. | Opis parametru | Wymaganie / wartość / warunek graniczny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Typ/model | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | podać |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| II. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| A | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji -1 szt |  |  |
| 1 | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | TAK |  |
| 2 | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK |  |
| 3 | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | TAK |  |
| 4. | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) | TAK |  |
| 5. | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | TAK |  |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | TAK |  |
|  | Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu | TAK |  |
|  | Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie | TAK |  |
|  | Zakres obrotów wiercenia 0-1200±5% obr/min na wszystkich nasadkach | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.8±5% Nm | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270±5% obr/min na wszystkich nasadkach | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.5±5% Nm | TAK |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bez szczotkowy | TAK |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | TAK |  |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.3±5% mm | TAK, podać |  |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V | TAK |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Reno-S30 urządzenie posiadane przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C | TAK, podać |  |
|  | Waga napędu nieprzekraczająca: 1.00±5% kg | TAK, podać |  |
|  | Piła oscylacyjna | TAK |  |
| B. | Nasadki do wiertarki ortopedycznej do dużych kości |  |  |
| 1. | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 0.6-2.0 mm- 1 szt | TAK |  |
| 2. | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 2.0-4.0 mm-1 szt | TAK |  |
| 3 | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają zintegrowany trójzakresowy mechanizm optymalizacji aktywnej średnicy roboczej nasadki | TAK |  |
| 4 | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut (zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki) | TAK |  |
| 5 | Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa tupu Jacobs z zakresem roboczym średnic 0.0-6.4 mm- 1 szt | TAK |  |
| 6 | Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej bezkluczykowej min.: 4.3±5% mm | TAK |  |
| 7 | Nasadka wiertarsko-frezerska typu duze AO -1 szt | TAK |  |
| 8 | Nasadka wiertarsko-frezarska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson/Modifield Trinkle -1 szt | TAK |  |
| 9 | Wszystkie nasadki do wiertarki ortopedycznej pracują zarówno w trybie wiercenia jak i rozwiercania | TAK |  |
| 10 | Współpraca z min. 14 różnymi nasadkami do wiercenia i rozwiercania | TAK |  |
| C. | Ładowarka do akumulatorów- 6 portowa |  |  |
| 1. | Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do sześciu akumulatorów | TAK |  |
| 2. | Elektroniczna kontrola procesu testowania i ładowania akumulatorów | TAK |  |
| 3. | Podświetlany panel wyświetlacza, który przedstawia stan ładowarki, portów i baterii, w tym liczby cykli dla bieżącego portu | TAK |  |
| 4. | Wskaźniki świetlne — paski i lampki kontrolne dostarczają informacji odpowiadającej danemu portowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, portu lub zestawu baterii. | TAK |  |
| 5. | Czas trwania typowej sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: od 5 do 30min | TAK, podać |  |
| 6. | Maksymalny czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora: 90min | TAK, podać |  |
| 7. | Zużycie energii: tryb standardowy, tryb eko z automatycznym trybem czuwania | TAK |  |
| 8. | Napięcie wejściowe ładowarki: 230V , 1.43A, 50-60Hz | TAK |  |
| 9. | Izolowany port diagnostyczny Ethernet zapewniający komunikacje z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwem Internetu | TAK |  |
| D. | Akumulatory niesterylne |  |  |
| 1. | Ogniwa Li-Ion akumulatorów nie posiadające tzw. efektu pamięci — nie wymagają przeprowadzania okresowego procesu ich kondycjonowania. | TAK |  |
| 2. | Podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion stały i maksymalny— brak efekt liniowego spadku wydajności napędu podczas zabiegu | TAK |  |
| 3. | Akumulatory wyposażone są w technologię aktywnej ochrony ogniw (ACP — Active Cell Protection) zabezpieczając przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora) | TAK |  |
| 4. | Elektroniczny moduł pamięci do rejestracji danych identyfikacyjnych i parametrów roboczych akumulatora m.in. liczby cykli ładowania, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa, | TAK |  |
| 5. | Elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów | TAK |  |
| 6. | Typ ogniw: Li-Ion | TAK |  |
| 7. | Liczba ogniw: 3 | TAK |  |
| 8. | Napięcie wyjściowe 9.9V | TAK |  |
| 9. | Pojemność (Moc): 10.9 Wh/1.1 Ah | TAK |  |
| 10. | Waga: min. 0.22 kg | TAK |  |
| E. | Dedykowana obudowa sterylna do małego akumulatora niesterylnego |  |  |
| 1. | Dedykowana obudowa sterylne wyposażona w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem | TAK |  |
| 2. | Osłona sterylna do zakładania małego akumulatora | TAK |  |
| F. | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami |  |  |
| 1. | Kaseta sterylizacyjna wyposażona w tace sterylizacyjną na napęd ortopedyczny + obudowę + osłonę na akumulator | TAK |  |
| 2. | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu | TAK |  |
| 3. | Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK | TAK |  |
| 4. | Materiał kasety i tacy: stal nierdzewna | TAK |  |
| 5. | Ostrze do piły kompatebilne z nępem. | TAK |  |

UWAGA:

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

- Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Załącznik ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy.

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.