ZATWIERDZAM

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO -TECHNICZNE

DLA

WALIZKI REANIMACYJNEJ

- Przeznaczenie

Walizka reanimacyjna przeznaczona jest do przechowywania i transportu podstawowego zestawu sprzętu i leków niezbędnego do prowadzenia reanimacji oraz udzielenia pomocy w stanach zagrożenia życia. Powinna mieć możliwość przenoszenia w ręku oraz zastosowania w stacjonarnym punkcie pomocy lekarskiej oraz w środkach ewakuacji medycznej.

- Opakowanie (walizka):

- Wykonana z aluminium lub innego materiału spełniającego pozostałe parametry techniczne

- Znak czerwonego krzyża na opakowaniu;

- Wodoodporna;

- Budowa wewnętrzna umożliwiająca segregację i ułożenia wyposażenia;

- Komora główna z demontowalnymi przegrodami wewnętrznymi;

- Demontowane ampularium na leki w ampułkach (min 50 amp.) w postaci niezależnego organizera;

- Niezależny wyjmowany organizer na zestaw do intubacji;

- Uchwyt transportowy do przenoszenia w ręku w postaci ergonomicznej rączki.

- Wyposażenie Walizki Reanimacyjnej:

| Lp | Opis I Charakterystyka |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrunek indywidualny: - Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran. - Forma opatrunku: - elastyczny bandaż o szerokości 10-15 cm; - wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy i ruchomy); - wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku; - wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża po założeniu bandaża oraz mechanizm uniemożliwiający przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (taśmy samozaczepne lub przeszycie). Dopuszczalny jest opatrunek: - elastyczny bandaż o szerokości 10 cm±10%; - wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia; - gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej; - plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej; - wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku; - wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek. - Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres w kolorze białym. - Opatrunek sterylny. - Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu. - Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). - Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym. - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu. - Okres ważności minimum 5 lat. |  | 4 szt. |
|  | Opatrunek hemostatyczny: - Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. - Wysoka efektywność hemostatyczna. - Natychmiastowa gotowość do użycia. - Bezpieczeństwo stosowania: - brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu (w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna); - środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm; - łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany). - Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g. - Opatrunek sterylny. - Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu. - Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe. - Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym. - Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych. - Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care). - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu. - Okres ważności minimum 5 lat. |  | 1 szt. |
|  | Opaska zaciskowa (staza taktyczna): - Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) kończyn (górnych i dolnych) w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotoków tętniczych w celu zatrzymania krwotoku przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. - Konstrukcja opaski zaciskowej: - jednoczęściowa; - umożliwiająca założenie jedną ręką na każdej kończynie, w szczególności w ramach samopomocy przez poszkodowanego; - system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu kołowrót z możliwością płynnej regulacji siły naciągu oraz możliwością blokowania kołowrotu (po zaciśnięciu opaski), - bezgłośna praca mechanizmu naciągowego; - zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej typu „rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokującego (zaczepu); - opaska wyposażona w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu; - szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm; - kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia, etykieta itp. - Opakowanie łatwe do otwierania, umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką. - Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne). - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia naniesiona na opakowaniu lub umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz opakowania. - W przypadku określonej daty ważności okres ważności minimum 5 lat. W przypadku określonej daty ważności okres ważności minimum 5 lat. Dopuszczalne jest zaoferowanie opaski zaciskowej (stazy taktycznej) bez określonej przez producenta daty ważności. - Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care). |  | 1 szt. |
|  | Opatrunek brzuszny: - Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej - Konstrukcja opatrunku: - elastyczny bandaż wyposażony w tampon, - bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego, - tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie, - tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm. - Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu. - Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym. - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu. - Okres ważności minimum 5 lat. |  | 1 szt. |
|  | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej: - Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. - Konstrukcja opatrunku: - kształt okrągły o średnicy minimum 14 cm lub owalny o wymiarach minimum 17 cm x 14 cm ±10% lub w kształcie prostokąta o wymiarach minimum 15 x 20 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami lub w kształcie kwadratu o wymiarach minimum 15 x 15 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami; - wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego); - opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej; - opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny. - samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew). - Opatrunki sterylne. - Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie. - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu. - Okres ważności minimum 4 lat. |  | 2 szt. |
|  | Opatrunek oczny: - Ściśle przylegający do skóry wokół oka. - Chroni oko przed intensywnym światłem. - Warstwa nieprzylepna umożliwia swobodne ruchy gałki ocznej. - Rozmiar: 50-70 mm ÷ 70-85 mm. - Opakowanie. |  | 4 szt. |
|  | Aparat do płukania oka z jałowym płynem 200-300 ml |  | 1 szt. |
|  | Opaska elastyczna 10-15 cm x 4-5 m w opakowaniu. |  | 4 szt. |
|  | Opaska opatrunkowa 10-15 cm x 4-5 m w opakowaniu. |  | 4 szt. |
|  | Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m² w opakowaniu. |  | 8 szt. |
|  | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² w opakowaniu. |  | 2 szt. |
|  | Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm x 3 szt. w opakowaniu. |  | 4 op. |
|  | Przylepiec bez opatrunku: |  | 1 szt. |
|  | Plaster z opatrunkiem: |  | 1 szt. |
|  | Siatka opatrunkowa nr 6, długość 1 m w opakowaniu. |  | 2 szt. |
|  | Siatka opatrunkowa nr 3, długość 1 m w opakowaniu. |  | 2 szt. |
|  | Rurka ustno-gardłowa typu GUEDELA, wielorazowe, 6 szt. różnego rozmiaru, oznaczone różnymi kolorami |  | 1 kpl. |
|  | Rurka nosowo-gardłowa: - Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. - Wykonana miękkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, sterylna. - Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm – 1 szt.; 7,5 mm – 1 szt. - Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego. - Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych i pozycjonujący rurkę. - Wyrób sterylny. - Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm. - Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat. |  | łącznie 2 szt., wg opisu |
|  | Lubrykant w żelu: - Ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej. - Obojętny farmakologicznie. - Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g. - Okres ważności lubrykantu minimum 3 lata. |  | 2 szt. |
|  | Rurka intubacyjna: - Jednorazowego użytku, sterylna - Rozmiar: 7 – 1 szt.; 7,5 – 1 szt.; 8 – 1 szt. - Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana - Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO - Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami - Znacznik RTG na całej długości - Balonik kontrolny - Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego - Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1, dopuszczalny jest łącznik, który nie jest trwale połączony z rurką - Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki - Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier o wymiarach maksymalnie 12cm x 22cm. - Okres ważności rurki intubacyjnej minimum 5 lat. |  | łącznie 3 szt., wg opisu |
|  | Strzykawka do rurki intubacyjnej |  | 3 szt. |
|  | Prowadnica do rurki intubacyjnej |  | 3 szt. |
|  | Stabilizator rurki intubacyjnej |  | 3 szt. |
|  | Lubrykant w żelu: - Ułatwiający zakładanie rurki intubacyjnej. - Obojętny farmakologicznie. - Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g. - Okres ważności lubrykantu minimum 3 lata. |  | 3 szt. |
|  | Rurka krtaniowa: - Typ LT-D. - Dopuszczalna jest rurka krtaniowa typu LTS-D przy zachowaniu pozostałych wymagań. - Jednorazowego użytku. - Rozmiar: 3 – 1 szt.; 4 – 1 szt.; 5 – 1 szt., oznakowane różnymi kolorami. - Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV. - Dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po założeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej. - Pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny. - Oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończonym balonikiem kontrolnym. - Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami. - Znacznik RTG na całej długości. - Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1. - Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier. - Okres ważności rurki krtaniowej minimum 5 lat. |  | łącznie 3 szt., wg opisu |
|  | Strzykawka do rurki krtaniowej |  | 3 szt. |
|  | Taśma mocująca rurkę krtaniową |  | 3 szt. |
|  | Lubrykant w żelu: - Ułatwiający zakładanie rurki krtaniowej. - Obojętny farmakologicznie. - Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g. - Okres ważności lubrykantu minimum 3 lata. |  | 3 szt. |
|  | Laryngoskop: - Konfiguracja: rękojeść + 3 łyżki - Rękojeść wykonana ze stali nierdzewnej na baterie AA, karbowana powierzchniowo - Łyżki światłowodowe rozmiar: Mac 2, 3 i 4 - Żarówki ksenonowe lub halogenowo-ksenonowe - Rękojeść R14, typ C. Dopuszczalne są dwa rodzaje rękojeści na baterie AA lub R14, z zastrzeżeniem, iż wymagany jest laryngoskop dla dorosłych. - W zestawie zapasowa żarówka i baterie - Odporny na kurz, piasek i wodę - Zielony standard zamka - Wielorazowy - Opakowanie. |  | 1 szt. |
|  | Ssak ręczny, mechaniczny: - Przeznaczony do szybkiego odsysania płynów z ust i nosa osób dorosłych w trakcie udzielania pomocy doraźnej - W komplecie pompa ssąca oraz wymienny, jednorazowy zestaw, tj. pojemnik na treść z cewnikiem - Pojemnik na treść z zabezpieczeniem przed przelaniem i powrotem odessanej treści w kierunku pacjenta |  | 1 kpl. |
|  | Worek samorozprężalny: - Worek samorozprężalny dla dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem (złączka). - Wielorazowy, możliwość sterylizacji chemicznej worka. - Worek wyposażony w ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. - Wyposażony w rezerwuar tlenu. - Przewód tlenowy, nie załamujący się, długości min 2 m - Maska twarzowa, rozmiar: 3 – 1 szt., rozmiar 5 – 2 szt.; przeźroczysta, której konstrukcja umożliwia swobodny obrót o 360 stopni względem osi łącznika. - Filtr przeciwbakteryjny mechaniczny – 5 szt. (filtry bakteryjne dla dorosłych). |  | 1 kpl. |
|  | Igła do odbarczenia odmy prężnej: - Jednorazowa. - Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm). - Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe. - Okres ważności minimum 5 lata. |  | 4 szt. |
|  | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej: - Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych. - Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania. - Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby”. - Standardowa końcówka o średnicy 15 mm. - Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie. - Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy. - Taśma mocująca dren wokół szyi. - Igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz łącznik karbowany w zestawie. - Dren o średnicy 4 mm. - Okres ważności minimum 5 lat. |  | 1 kpl. |
|  | Opatrunek hydrożelowy: - Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wycięcia i skrzydełka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm – 2 szt. - Opatrunek mały o powierzchni 400 cm2 – 2 szt. - Opatrunek do natychmiastowego zastosowania po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. - Opatrunek nakładany bezpośrednio na ranę, wyrób medyczny klasy 2B. - Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. - Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. - Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, nierozpuszczalnej w wodzie. - Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i cytotoksyczności potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany ośrodek badawczy oraz przedstawieniem karty charakterystyki(MSDS). - Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w temperaturze -5/+35 st.C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze przechowywania i stosowania od 0 st.C do 40 st.C. - Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym. - Okres ważności minimum 5 lat. |  | łącznie 4 szt. wg opisu |
|  | Hydrożel w butelce: - Opakowanie min 100-150 ml. - Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki opisany opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego. - Okres ważności minimum 5 lat. |  | 1 szt. |
|  | Chusta trójkątna: - Bawełniana, w kształcie trójkąta równoramiennego o min. wymiarach 96x96x136 cm. - Dopuszczalna jest chusta trójkątna w rozmiarze 96x96x130 cm lub 95x95x134 cm, przy zachowaniu pozostałych wymagań. - Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biały. |  | 2 szt. |
|  | Kołnierz ortopedyczny jednorazowy dla dorosłych: - Kołnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa – wielokrotnego użytku. - Możliwości zastosowania – dorośli. - Konstrukcja: - jednoczęściowy, - wykonany z wytrzymałego i elastycznego polimeru, - wyścielony miękką gąbką, - posiada precyzyjną regulację wysokości (min 10 stopni regulacji), - konstrukcja umożliwia przechowywanie kołnierza przed użyciem w płaskiej pozycji (dostosowanej do miejsca w plecaku przeznaczonego do przechowywania), w której kołnierz ma max 57 cm długości. - Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych. - Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę. - Kolor – ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki. |  | 1 szt. |
|  | Strzykawki: - Typu LUER: 5 ml, 10 ml, 2 ml, 20 ml po 2 szt.. - Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. | łącznie 8 szt., wg opisu |  |
|  | Igły: - Typu LUER: 0,8; 1,2 po 4 szt. - Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. - Dołączone małe opakowanie na zużyte igły – 1 szt. | łącznie 8 szt. + opakowanie na zużyte igły 1 szt., wg opisu |  |
|  | Gaziki do dezynfekcji miejsca wkłucia, pakowane pojedynczo | 8 szt. |  |
|  | Staza elastyczna do wkłucia z metalową klamrą | 1 szt. |  |
|  | Kaniula (wenflon): - Rozmiary: 14 G, 16 G, 18 G po 1 szt. - Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorami. - Wykonana z poliuretanu. - Gładka powierzchnia. - Specjalny kształt końcówki poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia. - Samozamykający się port. - Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką. - Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi. - Zakończenie LOCK. | łącznie 3 szt., wg opisu |  |
|  | Okleina do wenflonów |  | 4 szt. |
|  | Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów: - Pojemność 500 ml z pompką. - Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia. - Wyposażony w poduszkę powietrzną napełnianą przy użyciu gruszki wywierającą ciśnienie na opakowanie z płynem. - Opakowanie z płynem umieszczone za przeźroczystą kieszenią w celu obserwacji stanu podawanego płynu. - Wyposażony w element do podwieszenia. |  | 1 szt. |
|  | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich: - Igła biorcza. - Dren o długości min. 150 cm. - Rolowany regulator przepływu. - Komora kroplowa 20 kropli. - Wielkość oczek filtra do płynów 15 µm. - Łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem. - Łącznik LUER-LOCK z igłą iniekcyjną. - Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany. - Okres ważności minimum 3 lata. |  | 4 szt. |
|  | Koc izotermiczny jednorazowy: - Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta. - Możliwość zastosowania: - ochrona przed utratą ciepła, - ochrona przed nadmiernym przegrzaniem. - Konstrukcja: - folia typu NRC, - metalizowana warstwowo (złoto-srebrna powłoka metaliczna). - Wymiary po rozłożeniu min: - szerokość 160 cm, - długość 210 cm. |  | 4 szt. |
|  | Rękawice ratownicze: - Jednorazowego użytku, niesterylne. - Nitrylowe. - Hipoalergiczne, nielateksowe, niepudrowane. - Przedłużony mankiet. - Kolor niebieski - Rozmiar L |  | 5 par |
|  | Nożyczki ratownicze: - Ostrze wykonane z tytanu lub twardej stali z powłoką teflonową, umożliwiające cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz innych twardych przedmiotów. - Ząbkowane ostrze, nie wymagające ostrzenia. - Wygięty kształt ułatwiający cięcie. - Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania. - Długość powierzchni tnącej minimum 4 cm, długość całkowita 16-20 cm. - Kolor ostrza i rękojeści matowy: czarny, brązowy lub szary. Dopuszczalna jest rękojeść w innych ciemnych kolorach. |  | 1 szt. |
|  | Ciśnieniomierz: - Ciśnieniomierz mechaniczny, ręczny, precyzyjny, lekki, trwały i prosty w obsłudze, przeznaczony do częstych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną. - Dokładność pomiaru aneroidu +/- 3mmHg. - Manometr dodatkowo chroniony gumowym pierścieniem ochronnym. - Zakres pomiaru: 0-300 mmHg. - Płynnie regulowany zawór spustowy obrotowy. - Mankiet ciśnieniomierza wielorazowy, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep. Mankiet jednoczęściowy, zgrzewany, bez dodatkowego wewnętrznego balonu powietrznego. Rozmiar mankietu przeznaczony dla obwodu ramienia w zakresie min 26-34 cm. Na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy. - Zgodność z normą PN-EN-ISO 81060-1:2012. - Zakres temperatury pracy: min. 10-40 st.C - Waga max 200 g. - Gwarancja kalibracji min 10 lat. - Miękkie opakowanie. |  | 1 szt. |
|  | Stetoskop: - Z dwustronną głowicą. - Dołączone części zamienne: dwie pary oliwek i wymienna membrana. - Bez lateksu. - Kolor czarny (dopuszcza się stetoskop tylko z kanałem słuchowym – przewód gumowy - koloru czarnego). |  | 1 szt. |
|  | Extractor – aspirator jadu, wyposażony w pompkę podciśnieniową, różne końcówki odsysające oraz twarde opakowanie na zestaw. Dopuszczalny jest aspirator jadu typu Aspivenin.lub równoważny. |  | 1 kpl. |
|  | Latarka diagnostyczna LED z dodatkowym kompletem baterii |  | 1 szt. |
|  | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady 20 l |  | 2 szt. |
|  | Płyn do dezynfekcji rąk 250 ml |  | 1 szt. |
|  | Szczękorozwieracz |  | 1 szt. |
|  | Szczypce typu Magilla dla dorosłych |  | 1 szt. |
|  | Pęseta |  | 1 szt. |
|  | Okulary ochronne |  | 2 szt. |
|  | Zestaw do segregacji medycznej. W skład zestawu wchodzi: 50 opasek odblaskowych, kodowanych kolorami, z możliwością umieszczenia na kończynie, 10 kart segregacyjnych, latarka z kompletem baterii, nożyczki ratunkowe, marker wodoodporny do pisania również na skórze, blok/notes wodoodporny, rękawice nitrylowe. Dopuszczalna jest odrębna torba transportowa na zestaw. |  | 1 kpl. |

Klauzula kodyfikacyjna:

- Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).

- Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:

  - Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.

  - Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez Wykonawcę - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

  - Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.

Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland – POL NCB ) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.

Propozycja zapisów w SIWZ, które nie dotyczą WET:

- Okres ważności środków materiałowych (posiadających określony termin ważności) w dniu składania ofert lub w dniu dostawy określony zgodnie z procedurą Zamawiającego. Zalecany okres ważności nie powinien być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności.

- Zakres i okres gwarancji określony przez Zamawiającego.

- Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z wyrobem.

- Sposób weryfikacji spełnienia parametrów dla materiałów opakowania określonych w wymaganiach technicznych (zasady odbioru) ustali Zamawiający.

- Dostarczany wyrób powinien być oznakowany zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz. 11.

- W zakresie wyrobów medycznych wymagane przedstawienie dokumentacji: deklaracja zgodności CE, Certyfikat CE, zgłoszenie do URPLWMiPB.

| Opracował: |  |
| --- | --- |
| SZEF |  |
| ODDZIAŁU GESTORSTWA I ROZWOJU wz. ppłk Bogdan STACHOWSKI |  |