

**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin**

Szczecin,05.05.2025r.

**ZP.220.25.25**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa kasetek histopatologicznych oraz innych materiałów laboratoryjnych jednokrotnego użytku dla USK-2 PUM w Szczecinie.**

**ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA**

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 z późn.zm. dalej PZP) dokonał rozstrzygnięcia postępowania, jak poniżej.

**ZADANIE 1**

**a)** Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

**Oferta nr 3:** ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-00 Niepołomice

Wartość brutto oferty: 290 088,00 zł

**b)** Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

**c)** Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy,

**d)** **Spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:**

**Oferta nr 3:** ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-00 Niepołomice

Wartość brutto oferty: 290 088,00 zł

**Uzasadnienie wyboru: oferta nr 3 jest jedyną ofertą i spełnia wymagania swz.**

**e)** Streszczenie oceny, porównanie złożonych ważnych ofert, punktacja w każdym kryterium oraz łączna punktacja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF. NR | WYKONAWCA | KRYT. 1 – 90% | KRYT. 2 – 5% | KRYT. 3 – 5% | SUMA |
| **3** | ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski | 90,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

**ZADANIE 2**

**a)** Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

**Oferta nr 3:** ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-00 Niepołomice

Wartość brutto oferty: 257 159,34 zł

**Oferta nr 2:** LAB PATH EXPERTS PAWEŁ PIOTROWSKI Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 27b/33 62-028 Koziegłowy

Wartość brutto oferty: 271 746,90 zł

**Oferta nr 1:** Mar-Four Siekierska, Titienko spółka cywilna ul. Srebrzyńska 5/7 95-050 Konstantynów Łódzki

Wartość brutto oferty: 320 420,88 zł

**b)** Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: z postępowania nie odrzucono 2 oferty:

**Oferta nr 2:** LAB PATH EXPERTS PAWEŁ PIOTROWSKI oraz **Oferta nr 1:** Mar-Four Siekierska, Titienko spółka cywilna

**Oferta nr 2:** LAB PATH EXPERTS PAWEŁ PIOTROWSKI

**uzasadnienie prawne**: art.226 ust.1 pkt 5 PZP

**uzasadnienie faktyczne**:

- Wykonawca LAB PATH EXPERTS PAWEŁ PIOTROWSKI wraz z ofertą nie złożył wymaganych próbek do zadania nr 2 pozycja 4 i 6. Po wezwaniu Wykonawcy w dniu 08.04.2025r do ich uzupełnienia Zamawiający otrzymał w/ w próbki i przekazał je do komisji przetargowej celem ich zbadania i oceny. W otrzymanej ocenie z Zakładu Patomorfologii jest informacja o nie spełnieniu wymogów swz próbki producenta Diapath o nr katalogowym 0610TSC która wykonawca zaoferował w pozycji nr 4 z zadania nr 2 - próbka podczas używania w nagrywarce LEICA CV5030 ulega wyrzuceniu z niej co jest niedopuszczalne i uniemożliwia wykonywanie badań histopatologicznych.

- w złożonym formularzu cen jednostkowych Zamawiający w zadaniu nr 2 pozycji nr 3 otrzymał wyrób producenta Epredia 11300.

Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Zamawiającego dla pozycji 3 z zadania 2 jednostką miary w zał nr 2 oznaczoną w kolumnie Jednostka miary (JM) **jest : opakowanie** natomiast otrzymana oferta wskazuje na to, że za 1 zł netto Wykonawca oferuje nam sprzedaż 72 sztuk szkiełek ( w opakowaniu zgodnie z swz Zamawiający wymagał 72 szkiełek). W związku z powyższym Zamawiający w dniu 16.04.2025r wezwał do złożenia wyjaśnień . W odpowiedzi na wezwanie Zamawiający otrzymał informację o wystąpieniu omyłki w oferowanej cenie netto za opakowanie. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych dokonał poprawienia powyższych oczywistych omyłek rachunkowych. Poprawienie omyłek rachunkowych związane jest z innymi omyłkami w ofercie Wykonawcy polegającymi na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującymi istotnych zmian w treści złożonej oferty. Zamawiający w dniu 25.04.2025r wezwał Wykonawcę do wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie omyłek.

W związku z niespełnianiem wymogów swz próbki Diapath o nr katalogowym 0610TSC opisanej powyżej Zamawiający dokonał odrzucenia oferty nr 2 dla zadania nr 1. Odrzucenie oferty jest uzasadnione i konieczne.

**Oferta nr 1:** Mar-Four Siekierska, Titienko spółka cywilna

**uzasadnienie prawne**: art.226 ust.1 pkt 5 PZP

**uzasadnienie faktyczne**: Wykonawca Mar-Four Siekierska, Titienko spółka cywilnawraz z ofertą nie złożył wymaganych próbek do zadania nr 2 pozycja 4 i 6. Po wezwaniu Wykonawcy w dniu 08.04.2025r do ich uzupełnienia Zamawiający otrzymał w/ w próbki i przekazał je do komisji przetargowej celem ich zbadania i oceny. W otrzymanej ocenie z Zakładu Patomorfologii jest informacja o nie spełnieniu wymogów wyrobów, które zaoferował Wykonawca w pozycji nr 4 i 6 dla zadania nr 2 tj:

pozycja 4 wyrób producenta Marfour o nr katalogowym 4P.0307-2205

POZYCJA 6 wyrób producenta Marfour o nr katalogowym 4P.0303-2205.

Szkiełka o wymienionych powyżej numerach katalogowych ulegają wyrzuceniu z nagrywarki LEICA CV5030 podczas wykonywania badań histopatologicznych co jest niedopuszczalne. W związku z powyższym odrzucenie oferty nr 1 jest uzasadnione i konieczne.

**c)** Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy,

**d)** **Spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:**

**Oferta nr 3:** ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-00 Niepołomice

Wartość brutto oferty: 257 159,34 zł

**Uzasadnienie wyboru: oferta nr 3 jest jedyną ,ważną ofertą i spełnia wymagania swz.**

**e)** Streszczenie oceny, porównanie złożonych ważnych ofert, punktacja w każdym kryterium oraz łączna punktacja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF. NR | WYKONAWCA | KRYT. 1 – 90% | KRYT. 2 – 5% | KRYT. 3 – 5% | SUMA |
| **3** | ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski | 90,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

**ZADANIE 3**

**a)** Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

**Oferta nr 3:** ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-00 Niepołomice

Wartość brutto oferty: 81 981,00 zł

**b)** Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

**c)** Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy,

**d)** **Spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:**

**Oferta nr 3:** ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-00 Niepołomice

Wartość brutto oferty: 81 981,00 zł

**Uzasadnienie wyboru: oferta nr 3 jest jedyną ofertą i spełnia wymagania swz.**

**e)** Streszczenie oceny, porównanie złożonych ważnych ofert, punktacja w każdym kryterium oraz łączna punktacja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF. NR | WYKONAWCA | KRYT. 1 – 90% | KRYT. 2 – 5% | KRYT. 3 – 5% | SUMA |
| **3** | ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski | 90,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych zostanie zamieszczona na platformie zakupowej USK-2 w Szczecinie.

Umowy z wybranymi wykonawcami zostaną zawarte zgodnie z zapisami SWZ pkt XXIV.

**Z poważaniem**

Dyrektor USK -2

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec

Tel. 91 466-11-13 a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl