AE/ZP-27-90/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne procesora tkankowego

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne |  |  |  |
| - M | Procesor tkankowy próżniowy, gotowy do pracy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia dpouszczony do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie procesora tkankowego zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w jedną komorę reakcyjną pozwalającą na kompleksowe przeprowadzanie kasetek histopatologicznych we wszystkich krokach i odczynnikach danego programu – bez konieczności przenoszenia kasetek do indywidualnej stacji/komory parafinowej | TAK |  |
|  | Pojemność 300 kasetek | TAK |  |
|  | Procesor wyposażony w komorę umożliwiającą jej automatyczne czyszczenie po procesie. | TAK |  |
|  | Pojemność butli odczynnikowych 5 litrów | TAK |  |
|  | Trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą od 45°C do 65°C o pojemności 5,6 litrów każda | TAK |  |
|  | Stacje parafinowe wyposażone w miejsce na pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę | TAK |  |
|  | Komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą | TAK |  |
|  | Pokrywa komory wyposażona w szklane okno umożliwiające wizualną kontrolę przebiegu procesu | TAK . |  |
|  | Komora reakcyjna wyposażona w optyczne czujniki poziomu cieczy umożliwiające napełnianie komory na trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek | TAK |  |
|  | Komora wyposażona w czujnik przepełnienia | TAK |  |
|  | Komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem, uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywy | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system mieszania odczynników bez konieczności stosowania dodatkowych elementów mieszających np. mieszadła magnetyczne | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek mogącego pomieścić kasetki typu Super Mega o wymiarach 75x54x19 mm | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 28 cm i max. 35 cm | TAK |  |
|  | Ekran z interfejsem użytkownika w języku polskim | TAK |  |
|  | Kontrola stężenia alkoholu bazująca na pomiarze jego ciężaru właściwego w pierwszej butli z alkoholem | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników | TAK |  |
|  | Wstępne podgrzewanie odczynników do 35°C | TAK |  |
|  | System automatycznej rotacji odczynników odbywający się w trakcie trwania programu, nie zaburzający jego działania | TAK |  |
|  | Wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki, w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen (lub odczynniki do procesu bezksylenowego) niedostępnych dla użytkownika | TAK |  |
|  | System automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu | TAK |  |
|  | Dwa stanowiska na formalinę (lub inny utrwalacz) wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | TAK |  |
|  | Dwa stanowiska do wymiany odczynników wyposażone w butle z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | TAK |  |
|  | Trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | TAK |  |
|  | Miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami z możliwością podłączenia do zewnętrznego odciągu wraz z przyłączem do instalacji | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w jedno złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 1 min. do 99 godzin 59 min lub brak takiej możliwości | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt Zaoferowane urządzenie posiada opisaną możliwość -10 pkt. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika | TAK |  |
|  | Graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie | TAK |  |
|  | Wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej w trakcie rozpoczętego programu umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych lub brak opisanego zasilacza awaryjnego UPS | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie nie posiada opisanego zasilacza awaryjnego UPS - 0 pkt Zaoferowane urządzenie posiada opisany zasilacz awaryjny UPS -20 pkt. |  |
|  | System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia | TAK |  |
|  | Układ kontroli filtrów | TAK |  |
|  | W zestawie koszyk do układania zorganizowanego na 222 kasetki, koszyk do układania luźnego na 300 kasetek, koszyk do układania zorganizowanego na 300 kasetek | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w układ jezdny umożliwiający przemieszczanie | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary 710 x 580 x 1370 mm (szer. x gł. x wys.) | TAK |  |
|  | Waga urządzenia bez odczynników maksymalnie 125 kg | TAK |  |
| ## Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczony procesor tkankowy próżniowy ma być kompletny i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty