ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Zestawienie parametrów technicznych wymaganych

w postępowaniu nr D25M/252/N/44-70rj/23 na:

| Diatermia – 1 szt. PRODUCENT - MODEL, TYP - KRAJ POCHODZENIA - NAZWA KATALOGOWA - ROK PRODUKCJI nie wcześniej niż 2023 r. (fabrycznie nowy) - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany TAK/NIE* | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Generator |  |  |
|  | Częstotliwość prądu dla wszystkich trybów mono- i bipolarnych: 4 MHz | Tak |  |
|  | Częstotliwość modulacji: 33 kHz | Tak |  |
|  | Dwa tryby cięcia monopolarnego: - cięcie bez hemostazy- min. moc: 100W/300Ω - cięcie z hemostazą- min. moc: 80W/300Ω | Tak |  |
|  | Dwa tryby koagulacji monopolarnej: - koagulacja kontaktowa- min. moc: 80W/200Ω - koagulacja bezkontaktowa- min. moc: 60W/300Ω | Tak |  |
|  | Trzy tryby cięcia bipolarnego: - cięcie bipolarne bez hemostazy- min. moc 80W / 200Ω - cięcie bipolarne z hemostazą- min. moc: 80W / 200Ω - cięcie bipolarne pęsetami pierścieniowymi- min. moc 80W / 200Ω | Tak |  |
|  | Trzy tryby koagulacji bipolarnej: - koagulacja makro- min. moc: 100W / 50Ω - koagulacja precyzyjna- min. moc: 50W / 50Ω - koagulacja do redukcji objętości tkanek podśluzówkowo przy zastosowaniu wkłuwanych elektrod igłowych- min. moc: 40W / 50Ω | Tak |  |
|  | Wszystkie tryby pracy generatora uruchamiane osobnymi przyciskami na panelu przednim generatora. | Tak |  |
|  | Skokowa regulacja mocy (skok co 1 W) osobno dla cięcia i koagulacji za pomocą pokręteł | Tak |  |
|  | Wartości ustawionych mocy prezentowane na wyświetlaczach- osobno dla trybów cięcia i dla trybów koagulacji | Tak |  |
|  | Funkcja „Timer” umożliwiająca ustawianie czasu koagulacji (w trybie mono- i bipolarnym) w zakresie min. od 0.2 do 60s. „Timer” wyposażony w wyświetlacz informujący o ustawionym czasie oraz o czasie pozostałym do wyłączenia prądu. | Tak |  |
|  | Funkcja „Audio Feedback” - sygnał akustyczny o rosnącej częstotliwości wraz z wzrastającą impedancją tkanki w czasie koagulacji. Funkcja uruchamiana przyciskiem na panelu przednim generatora. | Tak |  |
|  | Funkcja „Autostart” umożliwiająca rozpoczęcie koagulacji z opóźnieniem po przyłożeniu elektrody do tkanki. Możliwość regulacji opóźnienia od 0 do 5 s. Funkcja uruchamiana przyciskiem na panelu przednim generatora. | Tak |  |
|  | Systemem zabezpieczający „Auto Stop”, monitorujący poziom impedancji tkanki w czasie jej koagulowania i wyłączający podawanie mocy przez urządzenie po skoagulowaniu tkanki. Funkcja uruchamiana przyciskiem na panelu przednim generatora. | Tak |  |
|  | Przycisk umożliwiający natychmiastowe przejście do standardowej pracy urządzenia przy wyłączonych funkcjach START, STOP i TIMER. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania min. 4 programów użytkownika. Wybieranie programów z panelu głównego generatora. | Tak |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa generatora: CF (cardiac floating)- potwierdzająca możliwość stosowania generatora na blokach operacyjnych. | Tak |  |
|  | System rozpoznawania elektrod bipolarnych umożliwiający automatyczne ustawienie parametrów zgodne umożliwiający z przeznaczeniem podłączonej elektrody (czas pracy, tryb pracy i moc) | Tak |  |
| II | Wyposażenie: |  |  |
|  | Przewód do elektrod bipolarnych, dł. 3 m, autoklawowalny - 2 szt. | Tak |  |
|  | Przewód z uchwytem do elektrod monopolarnych o średnicy trzpienia 2,4 mm, z dwoma przyciskami umożliwiającymi pracę w trybie cięcia i koagulacji, przewód o dł. 3 m, autoklawowalny- 2 szt. | Tak |  |
|  | Przewód do elektrod neutralnych jednorazowego użytku, autoklawowalny, dł. 3 m- 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowego użytku- 50 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda bipolarna typu "Binner" do małżowin nosowych - igłowa, ostra, dł. robocza 110 mm, autoklawowalna - 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda bipolarna do podniebienia miękkiego- igłowa, ostra, dł. robocza 110 mm, autoklawowalna- 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda bipolarna do nasady języka- igłowa, ostra, dł. robocza 110 mm, wielorazowego użytku, autoklawowalna - 1 szt. | Tak |  |
|  | Monopolarna elektroda igłowa do mikropreparacji - Ø 0,3mm, prosta, dł. 67 mm, autoklawowalna - 2 szt. | Tak |  |
|  | Monopolarna elektroda igłowa do mikropreparacji - Ø 0,3mm, końcówka zagięta 45° w dół, dł. 107 mm, autoklawowalna - 2 szt. | Tak |  |
|  | Pęseta bipolarna bagnetowa, dł. 19 cm, końcówki proste o rozmiarze 0,7 mm, autoklawowalna - 1 szt. | Tak |  |
|  | Pęseta bipolarna bagnetowa, dł. 19,5 cm, końcówki zagięte do góry o rozmiarze 1 mm, autoklawowalna - 1 szt. | Tak |  |
|  | Dwufunkcyjny włącznik nożny uruchamiający tryby monopolarne i bipolarne | Tak |  |
|  | Wózek jezdny do całego zestawu: półka górna o wymiarach min: 325 x 390 (na generator RF), dwa podwieszane kosze na kable, elektrody i pęsety, uchwyt na włącznik nożny | Tak |  |

Uwaga:

*WPISANIE „NIE” W PARAMETRACH TECHNICZNYCH  WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO,

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |