Załącznik Nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z  OPISEM  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dzierżawa 80 szt. aparatów produkujących tlen – koncentratorów tlenu wraz z wyposażeniem

na potrzeby Poradni Domowego Leczenia Tlenem oraz Hospicjum Domowego

- Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Miejsce realizacji: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6 – Poradnia Domowego Leczenia Tlenem oraz Hospicjum Domowe.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

- Dzierżawa 80 szt. koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem na potrzeby Poradni Leczenia Tlenem oraz Hospicjum Domowego

|  | Przedmiot |  | Cena netto w skali 1-go miesiąca (PLN) | Cena brutto w skali 1-go miesiąca (PLN) | Łączna wartość netto przez okres 12 miesięcy (PLN) | Stawka VAT % | Łączna wartość brutto przez okres 12 miesięcy (PLN) | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa 80 szt. koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączna cena za dzierżawę netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1.1 | Koncentratory nie starsze niż 5 lat przez okres trwania umowy (min. 2020 r.) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.2 | Aparat przenośny wyposażony w rączkę – uchwyt, powinien być wyposażony w kółka | TAK |  |  |
| 1.3 | Napięcie robocze 220-230 V – 50 Hz | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.4 | Pobór mocy do 350 W | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.5 | Ciężar do 30 kg | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.6 | Poziom głośności poniżej 35 dB | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.7 | Przepływ tlenu na wyjściu od 1-6 l/min. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.8 | Temperatura pracy od +10°C do +40°C | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.9 | Temperatura przechowywania od -20°C do +70°C | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.10 | Koncentracja: - 1 do 4 l/min – 95% +/- 3% - 4 do 5 l/min – 85% +/- 3% - 5 do 6 l/min – 75% +/- 3% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.11 | Koncentratory wyposażone w nawilżacz. | TAK |  |  |
| 1.12 | Koncentratory wyposażone w przepływomierz z możliwością regulacji 5l/min | TAK |  |  |
| 1.13 | Koncentratory wyposażone w filtr wejściowy. | TAK |  |  |
| 1.14 | Koncentratory wyposażone w przewody nosowe krótkie - dł. 1,5-2 m | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 2.1 | Wydzierżawiający przekaże Dzierżawcy sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi urządzeń niezbędną do prawidłowego korzystania z urządzeń i kartę gwarancyjną oraz zapewni bezpłatny montaż sprzętu i przeszkolenie w zakresie ich obsługi w terminie ustalonym z Dzierżawcą. | TAK |  |  |
| 2.2 | Wydzierżawiający zapewnia bezpłatny serwis i konserwację sprzętu, wymianę filtrów, zgodnie z wymaganiami producenta przez okres trwania umowy. | TAK |  |  |
| 2.3 | Wydzierżawiający zobowiązuje się do stałej opieki serwisowo-technicznej tzw. przeglądu technicznego sprzętu minimum 1 raz w roku (Poradnia Domowego Leczenia Tlenem - 2 razy). Wydzierżawiający wszelkie wymagane przeglądy okresowe dokonuje na swój koszt. | TAK |  |  |
| 2.4 | Wydzierżawiający zobowiązuje się do dokonywania przeglądów technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń) w zakresie wynikającym z instrukcji obsługi lub dokumentacji technicznej, a wyniki przeglądów urządzeń zostaną wpisane do paszportów technicznych lub kart technicznych urządzeń. | TAK |  |  |
| 2.5 | W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru oraz awarii urządzenia Wydzierżawiający zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany uszkodzonego urządzenia w ciągu ……………. godzin (maksymalnie do 24 godzin) od zgłoszenia telefonicznego lub drogą mailową na własny koszt. | TAK/PODAĆ |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………..

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie,

zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową