ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ Formularz parametrów techniczno- użytkowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów/ materiałów informacyjnych znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów oraz podania nazwy producenta

| Lp. | Parametry ogólne | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego |
| --- | --- | --- |
|  | MOBILNY CYFROWY APARAT RTG W WERSJI PRZYŁÓŻKOWEJ Z BEZPRZEWODOWYM DETEKTOREM Producent: ………………………. Model/Typ: ………………………. Okres gwarancji ………………….. Rok produkcji: 2024 |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany, rok produkcji 2024 |  |
| 1 | Aparat wyposażony w wewnętrzne akumulatory o pojemności minimum 2800 Wh które umożliwiają wykonywanie ekspozycji i jego przemieszczanie bez dostarczania zasilania zewnętrznego. |  |
| 2 | Aparat wyposażony w generator o mocy minimum 20 kW |  |
| 3 | Aparat pracujący w zakresie napięć generatora minimum 40 kV - 150 kV |  |
| 4 | Aparat posiadający maksymalną wartość prądu ≥ 400 mA |  |
| 5 | Aparat pracujący w zakresie regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji minimum 0,1 – 500 mAs |  |
| 6 | Aparat posiadający minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms |  |
| 7 | Aparat umożliwiający wybór techniki dwu punktowej (kV-mAs) oraz 3 punktowej (kV – mA - ms) |  |
| 8 | Aparat posiadający zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej nie mniejszy niż -1800 +1800 |  |
| 9 | Aparat posiadający zakres pochylania kołpaka lampy nie mniejszy niż + 90° - 30° |  |
| 10 | Aparat posiadający możliwość obrotu kolumny w zakresie minimum +/-310o |  |
| 11 | Aparat o szerokości ≤ 55 cm |  |
| 12 | Wysokość aparatu złożonego w pozycji transportowej ≤ 130 cm |  |
| 13 | Waga aparatu gotowego do pracy ≤ 450 kg |  |
| 14 | Aparat wyposażony w przewodowy wyzwalacz ekspozycji z kablem o długości ≥ 2,5 metra |  |
| 15 | Aparat wyposażony w pilota bezprzewodowego umożliwiającego wyzwolenie ekspozycji z zasięgiem działania minimum 5 metrów |  |
| 16 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatora, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia z prędkością ≥ 5,0 km/h (system zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę) |  |
| 17 | Aparat wyświetlający w czasie rzeczywistym poziom naładowania akumulatorów |  |
| 18 | Akumulatory po pełnym naładowaniu pozwalające na typowe użytkowanie: minimum 4 godziny ciągłej jazdy i zasięg 20km i 250 ekspozycji (75kV, 20mAs) |  |
| 19 | Sterowanie ruchem aparatu, skręcanie, jazda do przodu, jazda do tyłu z poziomu kołpaka lampy |  |
| 20 | Aparat posiadający zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem za pomocą kart RFID |  |
| 21 | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą - wielkość większego ogniska ≤ 1,2 mm - wielkość mniejszego ogniska ≤ 0,6 mm |  |
| 22 | Aparat posiadający pojemność cieplną anody ≥ 300 kHU |  |
| 23 | Aparat posiadający pojemność cieplną kołpaka lampy ≥ 1250 kHU |  |
| 24 | Aparat wyposażony w anodę osiągającą prędkość obrotów ≥ 2700 obr/min. |  |
| 25 | Aparat z dostępnym zakresem obrotu kolimatora ≥ +/- 90o |  |
| 26 | Aparat z dostępnym zakresem wysokości ogniska od podłogi ≥ 53 – 195 cm |  |
| 27 | Aparat z dostępnym zasięgiem ramienia rozumianym jako odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 122 cm |  |
| 28 | Aparat wyposażony w kolimator z oświetleniem LED z wbudowanymi automatycznymi filtrami dobieranymi zgodnie z programem anatomicznym, minimum 3 różne filtracje w tym wymagana filtracja: 1 mm Al + 0,2 mm Cu |  |
| 29 | Aparat wyposażony w układ pomiaru lub kalkulacji dawki ekspozycji z wyświetlaniem dawki na konsoli akwizycyjnej technika i zintegrowany z DICOM |  |
| DETEKTOR |  |  |
| 1 | Detektor bezprzewodowy z polem aktywnym o wielkości minimum 34 cm × 42 cm z wyjmowanym bez użycia narzędzi akumulatorem |  |
| 2 | Budowa płaskiego detektora cyfrowego w technologii Csl, wymagany stopień ochrony detektora wraz baterią minimum IP43 |  |
| 3 | Detektor posiadający: - wielkość piksela ≤ 160 µm - rozdzielczość minimum 5,6 mln pikseli - liczba bitów przetwarzania ≥ 16 bitów - rozdzielczość obrazowa ≥ 3,125 lp/mm - waga z baterią ≤ 3,1 kg |  |
| 4 | Detektor obsługujący komunikację bezprzewodową WiFi w standardzie: IEEE 802.11 a, b, g, n |  |
| 5 | Wymagana wydajność kwantowa detektora DQE ≥ 50% zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 1 lp/mm |  |
| 6 | Detektor dostarczony z minimum dwoma akumulatorami oraz zintegrowaną, umieszczoną w aparacie ładowarką pozwalająca na umieszczanie w niej 1 akumulatora (ładowany jest sam akumulator bez udziału detektora) lub detektor z minimum dwoma akumulatorami i możliwością ładowania w aparacie. |  |
| 7 | Akumulator detektora w pełni naładowany pozwalający wykonać ≥ 350 ekspozycji |  |
| 8 | Detektor posiadający wbudowany czujnik wstrząsu |  |
| 9 | Detektor umożliwiający punktowe obciążenie wagą pacjenta minimum 100kg |  |
| 10 | Detektor wyposażony w funkcję automatycznej wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej dla wszystkich obszarów anatomicznych w projekcji AP i LAT, czyli zestaw algorytmów modelujących promieniowanie rozproszone w celu subtrakcji promieniowania rozproszonego z obrazu. Parametry ekspozycji dla zdjęcia z wirtualną kratką jak dla zdjęcia bez kratki. |  |
| 11 | Wraz z aparatem ładowarka zewnętrzna do ładowania akumulatorów detektora pozwalająca na umieszczanie w niej minimum 1 akumulatora |  |
| KONSOLA |  |  |
| 1 | Aparat wyposażony we wbudowaną konsolę umożliwiającą obsługę aparatu w postaci dotykowego monitora LCD w rozmiarze ≥ 17” i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1020 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu, wybór i zmiana parametrów generatora. Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający jego akceptację lub usunięcie. Oprogramowanie obrazowe konsoli tego samego producenta co oferowany aparat. |  |
| 2 | Konsola wyposażona w funkcję automatycznej kontroli jasności monitora w zależności od warunków otoczenia (DICOM Grayscale Standard Display Function) |  |
| 3 | Konsola posiadająca programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw przez użytkownika. Minimum 1500 zdefiniowanych programów. Interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim |  |
| 4 | Konsola obsługująca czas od akwizycji do pojawienia się obrazu na monitorze aparatu max. 12 sekund |  |
| 5 | Konsola umożliwiająca wybór parametrów obróbki obrazu |  |
| 6 | Konsola wyposażona w dysk o pojemności minimum 480 GB który umożliwia zapisanie minimum 10000 obrazów i minimum 16 GB pamięci RAM |  |
| 7 | Konsola umożliwiająca obróbkę obrazów w zakresie minimum:- regulacja okna obrazu- dodawanie adnotacji i znaczników- powiększenie i obrót obrazów- zarządzanie bazą obrazów- przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej oraz z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką obrazu pod kątem projekcji i anatomii docelowej |  |
| 8 | Konsola posiadająca wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką (Target and Deviation Index) w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania |  |
| 9 | Konsola umożliwiająca wykonanie analizy zdjęć odrzuconych z możliwością generowania raportów i eksportu raportów na usb w formacie kompatybilnym z „Excel” |  |
| 10 | Konsola wyposażona w narzędzie pozwalające operatorowi za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawienie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany dodatkowo kolorem na obrazie |  |
| 11 | Konsola obsługująca standard DICOM 3.0 (lub nowszy) z obsługą protokołów: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist (automatyczne wybieranie badań na podstawie procedur z serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań procedur z listy roboczej z bazą badań w aparacie) |  |
| 12 | Konsola posiadająca interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy IEEE 802.11 a/b/g/n/ac w celu komunikacji z siecią szpitalną i oferowanym detektorem |  |
| WYPOSAŻENIE APARATU |  |  |
| 1 | 1 szt fartuch ochronny lekki, jednostronny, zapinany jako krzyżak z kryzą o współczynniku min 0,25 mmPb |  |
| 2 | 1 szt pół fartuch ochronny lekki o współczynniku min 0,25 mmPb |  |
| 3 | 2 szt parawanów ochronnych: struktura na bazie dwóch solidnych płyt, ekran antyradiacyjny pomiędzy płytami blacha ekranu ołowiana o grubości od 0,5 mm boki – termiczne połączenie okleiną wodoodporną zestaw kołowy skrętny z podwójnym hamulcem skrętu i obrotu koła bieżnik koła elastomerowy (bezpieczny dla posadzek) małe opory toczenia i skrętu, nośność każdego kółka 50 kg wymiary: szer 90 cm i wys 198 cm |  |
| 4 | Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych, zgodny z wymogami prawa |  |
| 5 | Wykonanie pomiarów dozymetrycznych Wykonanie testów specjalistycznych i testów podstawowych |  |
| INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z aparatem) |  |
| 2 | Autoryzowany serwis – należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny. |  |
| 3 | Częstotliwość przeglądów | częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |

UWAGA!!!! Formularz parametrów techniczno- użytkowych stanowi treść oferty i nie polega uzupełnieniu.

Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba odpowiedzialna  za realizację przedmiotu umowy  ………………………………………

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia pn. dostawa mobilnego aparatu RTG oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

Cena całkowita  netto ……………………………………………zł

Vat …………….. zł ( …..%)

Wartość oferty brutto ……………………………………………  zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Wartość oferty brutto stanowi sumę kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych brutto

W tym koszty kwalifikowalne za zakup mobilnego aparatu RTG: 
netto………………...zł VAT….% Razem brutto ……….zł

W tym koszty niekwalifikowalne: dostawa, zainstalowanie sprzętu, wykonanie pomiarów dozymetrycznych oraz testów podstawowych i specjalistycznych, serwisowanie  i przeszkolenie personelu Zamawiającego netto…………….zł VAT….% Razem brutto ……….zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia2: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 4 do SWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: iod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w postępowaniu na „DOSTAWA MOBILNEGO APARATU RTG”, znak sprawy: ZP-24-103BN prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………

……………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

……………………..…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA MOBILNEGO APARATU RTG”, znak sprawy: ZP-24-103BN  prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą :

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

____________________________________

PODPIS WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________

(podpis  Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „DOSTAWA MOBILNEGO APARATU RTG”, znak sprawy: ZP-24-103BN, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

_______________________________

podpis Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.