## WSPOLNY
D25M/252/N/27-55rj/24
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie 1 - zestawy operacyjne do zabiegów usunięcia zaćmy, witrektomy kompatybine z aparatem Centurion (pozostającym w posiadaniu zamawiającego)
CPV - 33141620-2 (zestawy medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Producent | kod produktu | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w op.
1 | Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw w opakowanie jednostkowe, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy. Skład każdego zestawu: - 4 kaniule do polewania - 1 kaniula płaska do hydrodyssekcji - 1 obłożenie na stolik 140x140 cm - 1 sączek - 1 obłożenie pacjenta - duże z 1 workiem odpływowym - 1 kaseta jednorazowa z zestawem jednorazowych drenów, kompatybilna z oferowanym aparatem wraz z jednorazowym tipem o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzącej poniżej swojej wzdłużnej osi i ścięciem otworu pod kątem 30 st. oraz dwoma osłonkami na tip. - 1 nóż do portów bocznych 1,2 mm - 1 nóż do otwarcia komory, zakrzywiony, obustronnie ostrzony 2,6 mm - 1 osłonka plastikowa na oko - 5 mikrogąbek - 2 fartuchy M i L - 1 igła - 1 cystotom - 1 ocznik - 2 strzykawki 3 ml - 1 strzykawka 10 ml - 2 strzykawka insulinówka - 2 ręczniki papierowe - 2 gaziki groszki - 5 gazików 8 x 8 cm - 4 obłożenia na poręcze fotela chirurgicznego - 1 folia ochronna na panel urządzenia - 2 kieliszki 60 ml | szt. | 4000
2 | Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne z aparatem | szt. | 42
3 | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będący sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2•2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2•6H2O) 0,03%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2•3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7•2H2O) 0,17%. Pakowany w plastikowym worku o pojemności 500 ml umożliwiającym przeprowadzenie operacji zaćmy przy pomocy oferowanego urządzenia. | szt. | 4000
suma
Zadanie 2- pierścień Malyugina
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Producent | kod produktu | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w op.
1 | Pierścień Malyugina 6,25mm zbudowany z polipropylenu. W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego. Sterylny. Partia próbna 1 szt | szt | 100
2 | Pierścień Malyugina 7,00mm zbudowany z polipropylenu. W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego. | szt | 100
Suma
Zadanie 3 - soczewka opatrunkowa
CPV - 33731110-7 (soczewki śródoczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Producent | kod produktu | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w op.
1 | Soczewka kontaktowa, miesięczna, dzienna o parametrach: Uwodnienie: 36% Krzywizna bazowa: 8,6 mm Średnica: 14,0 mm Moc sferyczna: -6,00 do +6,00 co 0,25D i -6,5 do -12,0 co 0,5D Materiał: Balafilcon Grubość centralna: 0.07 mm (-3.00 D) | szt | 216
suma
Zadanie 4 - soczewka wewnątrzgałkowa wraz z udostępnieniem urządzenia do wykonywania biometrii oka i kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych
CPV - 33731110-7 (soczewki śródoczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Producent | kod produktu | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w op. | Depozyt
1 | Soczewka : kartridż fabrycznie załadowany do injectora Monofokalna, asferyczna (korekcja aberracji), jednoogniskowa Materiał: Akryl hydrofobowy z powierzchnią pokrytą heparyną Wymiary części optycznej- 6.0 mm Długość całkowita soczewki- 13.0 mm Haptyka-Sklepienie stopniowe Kształt soczewki- Jednoczęściowa Szerokość cięcia 2.2 – 2.6 mm (w zależności od dioptrii) Angulacja 0 stopni Zakres dioptrażu Od +0.0 do +34.0 D, podział co 0.5 D Indeks refrakcji- 1.49 Stopień uwodnienia 0.3% Implantacja- Torba. | szt | 9 | [12 empty] | x
2 | Soczewka: kartridż fabrycznie załadowane do injectora: Monofokalna, asferyczna (korekcja aberracji), jednoogniskowa Materiał: Akryl hydrofobowy z powierzchnią pokrytą heparyną i filtrem światła niebieskiego Wymiary części optycznej- 6.0 mm Długość całkowita soczewki -13.0 mm Haptyka- Sklepienie stopniowe Kształt soczewki Jednoczęściowa Szerokość cięcia 2.2 – 2.6 mm (w zależności od dioptrii) Angulacja 0 stopni Zakres dioptrażu Od +0.0 do +34.0 D, podział co 0.5 D Indeks refrakcji- 1.49 Stopień uwodnienia 0.3% Implantacja - Torba | szt | 200 | [12 empty] | 20
3 | Soczewka: monofokalna, bitoryczna, asferyczna (aberracja neutralna) Materiał: Akryl hydrofilny (25 %) z powierzchnią hydrofobową Wymiary części optycznej - 6.0 mm Długość całkowita soczewki - 11.0 mm Angulacja haptenów 0° Kształt soczewki :jednoczęściowa, MICS Szerokość cięcia- 1.8 mm Zakres dioptrażu Sfera: od -10.0 do +32.0 D, podział co 0.5 D Cylinder: od +1.0 do +12.0 D, podział co 0.5 D Zakres dioptrażu Sfera: od +6.0 do +24.0 D, podział co 0.5 D Cylinder: od +1.0 do +4.0 D, podział co 0.5 D | szt | 9 | [12 empty] | x
4 | Soczewka: monofokalna, sferyczna z filtrem UV Materiał: Hydrofilny akryl (25 %) z hydrofobową powierzchnią Wymiary części optycznej- 6.0 mm Długość całkowita soczewki -11.0 mm Angulacja haptenów 0° Kształt soczewki: jednoczęściowa Szerokość cięcia 2.2 mm Zakres dioptrażu Od -10.0 do +45.0 D od -10.0 do +10.0 D: podział co 1.0 D od +10.0 do +30.0 D: podział co 0.5 D od +30.0 do +45.0 D: podział co 1.0 D Implantacja -Torba Indeks refrakcji - 1.46 Moduł Younga - 62 | szt | 9 | [12 empty] | x
5 | Soczewka: dyfrakcyjna, asferyczna. Rozszerzona głębia ostrości: 0.95 D i 1.9 D Materiał: Hydrofilowy akrylan (25 % zawartość wody) z powierzchnią hydrofobową Wymiary części optycznej - 6.0 mm Długość całkowita soczewki- 11.0 mm Angulacja haptenów 0° Kształt soczewki: jednoczęściowa, MICS Szerokość cięcia- 1.8 mm Stała A1 118.5 Zakres dioptrażu Od -10.0 do +32.0 D, podział co 0.5 D ACD 5.20 Implantacja- Torba | szt | 9 | [12 empty] | x
6 | Soczewka: dyfrakcyjna, bitoryczna, asferyczna (aberracja neutralna). Rozszerzona głębia ostrości: 0.95 D i 1.9 D Materiał: hydrofilowy akrylan (25 % zawartość wody) z powierzchnią hydrofobową Wymiary części optycznej 6.0 mm Długość całkowita soczewki 11.0 mm Angulacja haptenów 0° Kształt soczewki: jednoczęściowa, MICS Szerokość cięcia 1.8 mm ACD 5.20 Implantacja -Torba Zakres dioptrażu Ekwiwalent sferyczny (SE): od -4.0 D do +32.0 D, podział co 0.5 D Cylinder: od +1.0 D do +4.0 D, podział co 0.5 D Zakres dioptrażu fkwiwalent sferyczny(SE): od 4.0 D do +32,0D,podział co0,5D Cylinder: od+4.5 D do +12.0 D,podział co0.5 D | szt | 9 | [12 empty] | x
7 | Soczewka - trifokalna, dyfrakcyjna, dodatek do bliży +3.33 D i dodatek do widzenia pośredniego +1.66 D, asferyczna (korekcja aberracji) Materiał - hydrofilny akryl (25 %) z powierzchnią hydrofobową Wymiary części optycznej - 6.0 mm Długość całkowita soczewki - 11.0 mm Angulacja haptenów 0° Kształt soczewki - jednoczęściowa, MICS Szerokość cięcia - 1.8 mm Stała A - 118.6 Zakres dioptrażu Od 0.0 do +32.0 D ACD 5.32 Implantacja - Torba | szt | 9 | [12 empty] | x
8 | Soczewka - trifokalna, bitoryczna, dyfrakcyjna, dodatek do bliży +3.33 D i widzenia pośredniego +1.66 D, asferyczna (korekcja aberracji) Materiał - hydrofilny akryl (25 %) z powierzchnią hydrofobową Wymiary części optycznej - 6.0 mm Długość całkowita soczewki - 11.0 mm Angulacja haptenów 0° Kształt soczewki - jednoczęściowa, MICS Szerokość cięcia - 1.8 mm Stała A - 118.8 ACD 5.32 Implantacja -Torba Zakres dioptrażu: Sfera:od -10.0 D do +28.0 D,podział co 0.5 Cylinder: od +4.5 d do +12.0 D,podział co 0.5 D Sfera: od -10.0 do +28.0 D, podział co 0.5 D Cylinder: od +1.0 do +4.0 D, podział co 0.5 D | szt | 9 | [12 empty] | x
suma
Imię i nazwisko
Data
Podpis osoby upoważnionej