WYKAZ PRAC

na kalibrację sond pomiarowych oraz sprawdzenie metrologiczne magnetometrów przenośnych typu TM

| Lp. | Nazwa SpW. Opis stanu technicznego, niesprawności | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy | Materiały podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość | Dostawca |
| 1. | Magnetometr przenośny typu TM-05 - 5 kpl.; Stan- sprawne technicznie | - Należy wykonać kalibrację wszystkich sond pomiarowych poprzez wgranie nowych współczynników - tj. zaprogramowanie sond, aby spełniały warunki dotyczące błędów pomiarowych. Dopuszczalne wartości określone są w posiadanej przez JW 3181 procedurze sprawdzania metrologicznego magnetometru typu TM. Procedura do wglądu u Użytkownika - Sprawdzenie należy przeprowadzić zgodnie z posiadaną przez JW 3181 procedurą sprawdzania metrologicznego magnetometru typu TM. Procedura do wglądu u Użytkownika. - W ramach prac należy wykonać: - przegląd wizualny wszystkich elementów składowych magnetometrów, - pomiary kontrolne, określić dokładność pomiarową oraz wyznaczyć błąd „wyważenia” dla wszystkich sond. - Dokumentowanie wyników sprawdzenia powinno być potwierdzone w protokołach ze sprawdzenia metrologicznego dla każdego badanego zestawu wraz z opisem stanu technicznego poszczególnych elementów. Opis protokołu oraz wzór znajduje się w procedurze sprawdzenia metrologicznego magnetometru TM05. - Sprawdzenie metrologiczne magnetometrów przenośnych typu TM – 05 należy podzielić na 2 etapy. W pierwszym dokonać sprawdzenia 3 zestawów, a następnie w drugim etapie sprawdzenie kolejnych 2 zestawów. | Zgodnie z technologią | Zgodnie z technologią | Wykonawca |