Załącznik nr 2.3 do SWZ/do umowy

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

dot. postępowania pn.: Dostawa aparatury badawczej, nr 22/ZP/2025,

Pakiet nr 3 – Dygestorium

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Producent: …………………….………..……….. Model: ………………….………………………….. |  |  |
| 1 | Dygestorium metalowe wykonane z blachy ocynkowanej pokrytej farbami poliuretanowymi | TAK / NIE* |
| 2 | Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) [mm] max. 1200 x 900 x 2300 | …………………………………… należy podać** |
| 3 | Pojedyncza ściana tylna | TAK / NIE* |
| 4 | Wentylacja przez sufit komory roboczej | TAK / NIE* |
| 5 | Wewnętrzne oświetlenie z lampą LED umieszczone w przedniej ścianie komory roboczej | TAK / NIE* |
| 6 | Okno teleskopowe w ramie aluminiowej, przeszklone szybą ze szkła bezpiecznego VSG o grubości minimum 6 mm | TAK / NIE* |
| 7 | Okno podnoszone elektrycznie | TAK / NIE* |
| 8 | 2 wylewki zimnej wody | TAK / NIE* |
| 9 | Panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 | TAK / NIE* |
| 10 | Blat roboczy z ceramiki monolitycznej o grubości co najmniej 25 mm z podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron oraz zlewikiem | TAK / NIE* |
| 11 | Szafka na odczynniki chemiczne o szer. 900 mm, zamykana | TAK / NIE* |
| 12 | Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175-2 kub równoważną | TAK / NIE* |
| 13 | Atest higieniczny | TAK / NIE* |
| 14 | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy Parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt | ……………………………………… należy podać |

* niepotrzebne skreślić albo wykasować

** wymagane potwierdzenie wartości deklarowanego parametru za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XIII SWZ

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy